Anexa 11

Lista utilajelor predestinate examinării pacienților cu maladii cardiace și neurologice:

- Electrocardiograf:

Electrocardiograf cu 6 canale:

Specificații:

• Design compact și portabil

• TFT LCD de înaltă rezoluție de 7-8-9"cu ecran tactil;

• Tastatură completă alfanumerică cu taste rapide, eficiente în funcționare;

• Ghid de operare pe ecran pentru a verifica procedura ECG

• Funcția de detectare a stimulatorului

• Disponibilitatea în timp real a congelării

• Să susțină analiza ritmică

• Extindeți imprimarea o dată ce este detectată aritmia

• Diferite formate de date: JPG, XML, DICOM

• Până la 1000-1500 de fișiere salvate în memoria locală, mărită prin card SD și disc USB flash

• Suport scaner de coduri de bare

Unitatea de bază Derivații 12-derivații Standard

Modul de achiziție Achiziție simultană cu 12 derivații

Formatul înregistrării 1 X 12, 1 X 12+1R, 3X4, 3 X4 +1R (3 canale) 3 X 4, 3 X 4+1R, 3 X 4+3R, 6 X 2+1R (6 canale)

Modul înregistrării Auto, Încărcare

Format Display 3×4, 3×4+1R, 6×2, 6×2+1R, 12×1

Timpul Ritmului 30~300s formarea formei de undă pentru analiza ritmului. Parametrii de măsurare : Viteza ventriculară, intervalul PR, intervalul de timp QRS, intervalul QT / QTC, axa P / QRS / T, Amplitudinea RV5 / SV1 și Amplitudinea RV5 + SV1 Filtre

Sensibilitate standard 10 mm/mV ± 2%

Tensiune de Calibrare 1 mV±5 % -- 74 –

Precizia reproducerii semnalului de intrare

Fenomen, care nu este fiziologic, trebuie să fie descris în mod clar în manualele de operare și service.

Curentul de scurgere spre pacient ＜10 μA

Rata de prelevare a semnalelor 8000Hz

Sistemul de tipărire termică Dot Matrix Word

Hârtie de înregistrare 80 mm, hârtie rulou sau 80 mm x 90 mm, hârtie z-fold (3 canale) 110 mm × 140 mm, hârtie z-îndoire (6 canale)

Viteza hârtiei (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50)mm/s ± 5%

Alte Specificații Afișaj pe ecran LCD 7-inch - 8- 9 inch TFT LCD screen (6-channel)

Clasificarea siguranței IEC60601-1, Clasa I, Tipe CF Sursă de alimentare AC 100 V-240V, 50 Hz /60 Hz, 80 VA (3-channel) 100 V-240V, 50 Hz /60 Hz, 80 VA (6-channel)

Sursă de alimentare DC Baterie litiu reîncărcabilă, 14.8 V/ 2200mAh.

În temperatura mediului ambiant 25 ℃± 5 ℃ și cu oprirea mașinii, timpul de

Hirtie milimetrica pentru EKG

Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Certificat CE

SUMA PRECONIZATĂ- 20.000,00 lei

- Pulsoximetru de degetcare masoara precis si rapid saturatia de oxigen (SpO2) si pulsul.

Specificatii:

- Display LED

- Rezolutia ecranului: 120-128 x 64-68 pix

- Afisare SpO2, PR, bara Puls si Plethysmograma –

- Operare cu un singur buton

- Consum mic de putere

- Oprire automata

- Indicator baterie descarcata

- Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori

- Durata de viata a bateriilor: aprox. 20 ore de functionare continua

- Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor, de la copii (7+) la adulti

- Valori masurate: Pulsul: 30-255 bpm acuratete : ±2% SpO2: 0-99% acuratete : ±2% pentru intervalul 70%～100% , sub 70% nespecificat.

SUMA PRECONIZATĂ- 1.000,00 lei

- Psihrometru/higrometru – 2 buc.

utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încaperi cu medicamente, în încăperi de materiale, în sere, etc.

Pe baza din plastic sunt fixate două termometre, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă.
Lichid termometric - toluen.

| Denumirea | Tipul | Marimi, mm | Forma capilarului | Diapazonul masurării t, 0С | Lichid termometric |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Higrometru Psihrometric | VIT-1 | 325*120*50 | rotund | 0 …+ 250C | toluen |
|  | VIT- 2 | 325*120*50 | rotund | +15 …+ 400C | toluen |

SUMA PRECONIZATĂ – 1.000,00 lei

- Aparat pentru bahile tip mecanic – 2 bucati

SUMA PRECONIZATĂ – 4.000,00 lei

SUMA PREDESTINATĂ PROCURĂRII UTILAJULUI MEDICAL PENTRU ANUL 2020 ESTE APROXIMATIV DE – 26.000,00 lei

25.03.2020   	 Șef Centrului medical al DR Centru

comisar-șef                 Marius BALEA