| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr 1 din 02.05.2024 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție 21223442 din 02.05.2024 |
| Obiectul achiziției: echipament de laborator |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  | 1. Pompa gradient cu patru canale, inclusiv mixer – 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | Tipul pompei | Piston dublu paralel |  |  |
|  |  |  |  | Domeniul de debit: | Nu mai mic de 0.001 mL/min pîna la 10 mL/min |  |  |
|  |  |  |  | Presiunea maximala | Nu mai mica de 70 MPa |  |  |
|  |  |  |  | Precizia debitului | Nu mai mare de 0,06% RSD |  |  |
|  |  |  |  | Modul gradient la presiunea scazuta cu mixer | cu min. 4 canale |  |  |
|  |  |  |  | 2. Spalarea automată a plunjoarelor – 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | 3. Compartiment pentru solvenți – 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | 4. Autodozator cu modul de racire – 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | Presiunea maximala | Nu mai mica de 70 MPa |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de probe care pot fi instalate în autoinjector | Nu mai putin de 150 (vialuri de 1,5 ml) |  |  |
|  |  |  |  | Domeniul de temperatură a unității de răcire autoinjector | Nu mai mic de 40С pina la 450С |  |  |
|  |  |  |  | Carry over | Nu mai mare de 0,0003% |  |  |
|  |  |  |  | 5. Degazor -1 buc |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de canale de degazare | Minim 5 |  |  |
|  |  |  |  | 6. Detector fluorescent – 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | Domeniul de lungimi de undă pentru excitație și emisie | Nu mai mic de 200-750 nm |  |  |
|  |  |  |  | Masurare simultana | Pana la 4 lungimi de unda simultan |  |  |
|  |  |  |  | Repetabilitatea lungimii de unda | Nu mai marede + 0.2nm |  |  |
|  |  |  |  | Rata maximă de scanare | Nu mai mica de 100 Hz |  |  |
|  |  |  |  | Sensibilitatea | RAMAN (H2O) > 2000:1 |  |  |
|  |  |  |  | 7. Detector de matrice de diode – 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | Domeniul de lungimi de undă | Nu mai mic de 190-800nm |  |  |
|  |  |  |  | Scanare simultană a lungimii de unda | Nu mai putin de 16 |  |  |
|  |  |  |  | Rata maximă de scanare pentru detectorul de matrice de diode | Nu mai mica de 100 Hz |  |  |
|  |  |  |  | Zgomot | Nu mai mare de 4,5 × 10-6 AU |  |  |
|  |  |  |  | Drift | Nu mai mare de 0,4 × 10-3 of AU/h |  |  |
|  |  |  |  | Linearitatea | Nu mai mic de 2,5 AU |  |  |
|  |  |  |  | 8. Detector refractometric – 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | Zgomot | Nu mai mare de 2,5×10 -9 RIU |  |  |
|  |  |  |  | Drift | Nu mai mare de 1×10 -7 in RIU/h |  |  |
|  |  |  |  | Volumul celulei de masurare | Nu mai mare de 9 mkl |  |  |
|  |  |  |  | Domeniul temperature de termostatare a celului de masurare | Nu mai mic de 30 оС - 60оС cu pasul de 0,1оС |  |  |
|  |  |  |  | 9. Termostat – 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | Domeniul de control al temperaturii | Nu mai mic de 10°C sub mediul ambient pina la 100°C |  |  |
|  |  |  |  | Precizia de control a temperaturii | Nu mai mare de + 0,05оС |  |  |
|  |  |  |  | Numarul de coloane, care poate fi 4 coloane pana la 300 mm instalate in acelasi timp in termostat | Nu mai putin de 6 |  |  |
|  |  |  |  | System integrat de schimbare coloanal (valva) | Cu posibilitate de manipulare a min 6 coloane |  |  |
|  |  |  |  | 10. Asigurare software, 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | Software pentru controlul aparatului si prelucrarea rezultatelor | Software licențiat în limba engleză sau rusă elaborat de către compania producătoare a sistemului cromatografic. Sa dețina un spectru larg de posibilități pentru prelucrarea analitică (matematică) a datelor, inclusiv calcularea valorii medii, abaterii standarde a măsurărilor paralele |  |  |
|  |  |  |  | 11. Controlul sistemului cu ajutorul ecranului color tactil – 1 buc |  |  |
|  |  |  |  | 12. Vialuri cu capac (500buc) – 1 set |  |  |
|  |  |  |  | 13. Sticle de 1 L pentru eluenti – 5 buc |  |  |
|  |  |  |  | 14. Set instrumente pentru deservirea aparatului – 1 set |  |  |
|  |  |  |  | 15. EC HPLC column (analytical), NUCLEOSIL 100-5 C18 AB, 5 µm, 250x4.6 mm, 2 pcs sau echivalent |  |  |
|  |  |  |  | 16. VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca, 8-10 µm, 300x7.8 mm, 2 pcs sau echivalent |  |  |
|  |  |  |  | 17. EC HPLC column (analytical), NUCLEOSIL 100-5 C18 HD, 5 µm, 150x4.6 mm, 2 pcs sau echivalent |  |  |
|  |  |  |  | 18. Column Protection System, guard column holder for EC 4x2 + 4x3 mm guard columns, 2 pcs sau echivalent |  |  |
|  |  |  |  | 19. Guard column holder C for separate use of 21x4mm Valco-Type HPLC guard columns, 1 pcs sau echivalent |  |  |
|  |  |  |  | 20. EC HPLC guard column (analytical), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 4x3 mm, 2 pcs sau echivalent |  |  |
|  |  |  |  | 21. VA HPLC guard column (analytical), NUCLEOGEL SUGAR Ca, 8-10 µm, 21x4 mm, 2 pcs sau echivalent |  |  |
|  |  |  |  | 22. EC HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, 150x4.6 mm, 1 pcs sau echivalent |  |  |
|  |  |  |  | 23. EC HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, 4x3 mm, 2 pcs sau echivalent |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Lotul 1 [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului] Total lot 1 Lotul 2 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |