| Aspirator chirurgical (performanță avansată) |
| --- |
| Descriere | Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. |
| Parametru | Specificația |
| Vacuum | Limita minimă | 0 mm Hg |
|  | Limita maximă | ≥ 670 mmHg |
|  | Rata de flux, l/min. | ≥ 60 l/min |
|  | Indicator vacuum | da, eroarea ≥±10% |
|  | Reglator aspirație | da |
| Nivelul de zgomot, dBA | ≤ 50 dBA |
| Vas colector | În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector | da |
|  | Selector mecanic de vas | da |
|  | Numărul vaselor | 2 buc. |
|  | Capacitatea, L | ≥ 4 L |
|  | Protecție la umplere pentru fiecare vas | da |
|  | Vas tip reutilizabil | da |
| Suport | Container pentru amplasarea tubului de aspirare | da |
|  | Suport cu rotile | ≥ 4 roti |
|  | Roti cu frina | da, ≥ 2 buc. |
|  | Mîner pentru transportare | da |
| Accesorii | Pedală de pornire/oprire a aspirației | da |
|  | Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz | da |
|  | Filtru de unică utilizare | 15 buc. |
| Tensiunea de alimentare | V, 50 Hz |
| Manual de utilizare in romana | Da, se va prezenta la livrare |

b)Sterilizator 80 L

| Descriere | Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox |
| --- | --- |
| Parametrul | Specificația |
| Ventilaţie | forţată, controlată electronic |
| Construcție interioară | oțel inox |
| Construcție exterioară | cu acoperire anticorozivă |
| Regimuri de sterilizare | programabile |
| Protecție la supraîncălzire | analogical digitală |
| Alarme | acustică |
|  | vizuală |
| Diagnostic automat | cu afișarea codului erorii |
| Volumul | 80 l, ± 5 l |
| Camera sterilizatorului | Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior |
| Temperatura | 60 - 200℃ |
| Abaterea temperatură | nu mai mare de 3℃ |
| Abatere timp | ≤ 1 min |
| Timp de încălzire pînă la 180℃ | ≤ 45 min |
| Regim de sterilizare prestabilite | 180℃, 60 min |
|  | 160℃, 150 min |
|  | 120℃, 45 min |
| Timpul de răcire | ≤ 50 min, pînă la 75℃ |
| Deconectare de avariere | la temperatura 205 - 235℃ |
| Tipul de funcționare fără întrerupere | ≥ 15 ore |
| Polițe | ≥ 2 |
| Alimentare | 220V, 50 Hz |
| Manual de utilizare in romana | Da, se va prezenta la livrare |
| Buletin metrologic | Da, se va prezenta la livrare |

c)Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) mobil cu accesorii specializate

| Parametrul | Specificația |
| --- | --- |
| Descriere | dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă |
| Frecvența | cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz |
| Canale de ieșire: | Monopolar |  | izolat |
|  | Comutator de mînă |  | inclus |
|  | Comutator de picior |  | pedală dublă (taiere, coagulare) |
|  | Bipolar |  | da |
| Moduri de lucru: | Monopolar: | Tăiere: | Putere maximă- 250 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 950V |
|  |  | Coagulare: | Putere maximă- 120 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 470V |
|  | Bipolar | Coagulare: | Putere maximă- 120 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 175V |
| Regimuri de lucru preselectate | Blend, strong, standart, macro, micro, resection | da |
| Posibilitatea de lucru in regim Gastro optional | Argon | Prezentarea dovezei ca permite aceasta optiune - in brosura, manual de utilizare |
|  | Gastro loop | Prezentarea dovezei ca permite aceasta optiune - in brosura, manual de utilizare |
|  | Gastro cutit | Prezentarea dovezei ca permite aceasta optiune - in brosura, manual de utilizare |
| Funcţie de autotestare | la pornire | da |
|  | continu în timpul manipulării | da |
| Canal de ieșire independentă | da |
| Indicarea și monitoring a electrodului neutru | da |
| Posibilitate de conectarea a electrodului neutru de unica folosinta | da |
| Sistem integrat de siguranță | da |
| Prezenta modului de control a zonei de carbonizare in regimul de taiere in nivele - | minim 10 | da |
| Aplicatii disponibile | Ginecologice | da |
|  | Chirurgicale | da |
|  | Endochirurgicale/ Gastrice | da |
|  | Dermatologice | da |
|  | Urologie | da |
|  | Plastie | da |
|  | Toracal | da |
|  | Vascular | da |
| Indicatoare: | acustic |
|  | vizual |
| Control volum sunet | da |
| Troleu din inox | 4 roți | da |
| Frîne | minim 2 | da |
| Coș pentru accesorii la troleu | 1 buc | da |
| Miner pentru control |  | 1 buc | da |
| Loc pentru pedala dubla |  | 1 buc | da |
| Port pentru egalarea potentialului | 2 buc | da |
| Cablu pentru egalarea potentialuliui si impamintare | 2 buc | da |
| Cablu electrod neutru autoclavabile minim 4 m | 1 buc | da |
| Electrod netru din cauciuc autoclavabil | 2 buc | da |
| Bisturiu electronic cu doua butoane autoclavabile diametru instrumentului 4 mm lungimea cablului minim 4 m | 2 buc | da |
| Electrod bila 15 cm | Diametru - 4mm, 6 mm | 2 buc | da |
| Electrod bila 7-8 cm | Diametru - 5mm | 5 buc | da |
| Electrod cutit 4 mm, autoclavabil | Scurt 7-8 cm | 5 buc | da |
| Electrod ac 4 mm, autoclavabil | Scurt 7-8 cm | 5 buc | da |
| Electrod prelungitor p/u lectrozi mici de 4 mm autoclavabili | 1 buc | da |
| Eletrod de unica folosinta aria activa 160 cm2 | 100 buc | da |
| Penceta autoclavabila lungimea minim 160 mm autoclavabila | 2 buc | da |
| Cablu p/u penceta autoclavabil lungimea minim 4 m | 1 buc | da |
| Manual de utilizare in romana |  |  |
|  | 1 buc | Da, se va prezenta la livrare |