## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Lotul-1-Hota de laborator de clasa II, | Lotul-1-Hota de laborator de clasa II, |  |  |  | Hota de laborator de clasa II, Cameră de lucru realizată din oțel inoxidabil. Fereastră frontală din sticlă, etanșă la aerosoli. Iluminare în zona de lucru. Lampă UV pentru decontaminare. Fereastră frontală cu posibilitate de deschidere pentru operațiuni de curățare și întreținere. Construcție care permite curățarea și decontaminarea facilă a suprafețelor interioare. Filtrare HEPA sau ULPA pentru aerul evacuat și recirculat. Alimentarea 220V, 50 Hz Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei alte accesorii standarde pentru funcționarea hotei |  |  | Lotul | Lotul-1-Lotul-1-Hota de laborator de clasa II,
33100000-1 | 2 | Lotul-2-Set pentru reanimare (Adult /pediatric/nou-nascut) | Lotul-2-Set pentru reanimare (Adult /pediatric/nou-nascut) |  |  |  | Set de materiale de resuscitare pentru adulţi / pediatric/nou-nascut (balon, măşti faciale, laringoscop, sonde de intubaţie, căi oro-faringiene, nazo-faringienesonde de aspiraţie flexibile, mască laringiană, bujiu de intubare, exchange catetr, conductor, videolaringoscop, fibroscop etc.) care conţine toate mărimile necesare, unitate de măsură set |  |  | Lotul | Lotul-2-Lotul-2-Set pentru reanimare (Adult /pediatric/nou-nascut)
33100000-1 | 3 | Lotul-3-Microtom trinocular | Lotul-3-Microtom trinocular |  |  |  | Descriere: Microscopul este un instrument optic utilizat pentru vizualizarea obiectelor foarte mici. Domeniu de utilizare: Se utilizează în laboratoarele morfopatologice pentru vizualizarea lamelor histologice. Cerințe funcționale: De masă (benchtop); cu câmp luminos; configurație verticală (upright). Vizualizarea lamelor histologice. Oculare: Tip binocular/trinocular; Mărire minimă 10x; Număr de câmp minim 22; Cu reglaj dioptric; Protecție din cauciuc împotriva luminii laterale; Compensare ametropie +5 – -5; Distanță interpupilară reglabilă; Distanță interpupilară 45 mm – 75 mm; Unghi de înclinare al tubului de observație ≤ 35° Revolver și obiective: Număr de obiective – 5 bucăți; plan-acromatice; Obiectiv 4x; apertură numerică minimă 0,1; Obiectiv 10x; apertură numerică minimă 0,25; Obiectiv 20x; apertură numerică minimă 0,4; Obiectiv 40x; apertură numerică minimă 0,65; Obiectiv 60x; apertură numerică minimă 0,7; Număr de câmp pentru toate obiectivele minim 22. Mecanism de focalizare: Mod de focalizare rapidă și fină; Pas minim de reglaj pentru focalizarea fină maximum 1 µm. Platina: Suport pentru lamă și sistem de deplasare pe axele XY; Bară de ghidaj pe partea dreaptă cu manșon din cauciuc; Suport pentru lamă cu un braț mobil. Sursa de lumină și condensator: Tip LED; Redare naturală a culorilor; Putere luminoasă echivalentă cu lampă halogen de 100 W; Durată de viață minim 50.000 ore; Iluminare prin transmisie; Reglaj continuu al intensității luminii; Funcție de memorare a luminozității pentru fiecare mărire. Condensator: Tip rabatabil (swing-out); Diafragmă cu diametru reglabil; Interval reglaj diafragmă 1,25x – 100x. Sistem de captură imagine: Cameră video digitală color; Montare cameră tip C-mount sau integrată; Tehnologie CCD sau CMOS; Calitate imagine minim 4K UHD; Rată maximă cadre video minim 25 fps pentru 4K; Dimensiune maximă imagine minim 18 megapixeli; Rezoluție ADC minim 12 biți; Conectare la calculator prin USB sau Wi-Fi; Format imagine 16:9 și 4:3. Funcții speciale: Funcție pentru obținerea imaginilor fără artefacte; Funcție pentru redarea naturală a culorilor și balans automat de alb; Conectare la microscop cu obținerea imaginii din întreg câmpul vizual; Pierdere maximă a diametrului vizual ≤1%. Calculator și software: Compatibil cu microscopul și sistemul de captură imagine; Sistem de operare licențiat; Antivirus licențiat; Monitor minim 24 inch; Rezoluție monitor 4K; Limbă sistem de operare: română; Memorie minimă 500 GB. Software specializat pentru stocarea imaginilor: Compatibil cu sistemul; Posibilitate de stocare, vizualizare și procesare; Funcții de analiză geometrică, analiză de culoare, analiză și clasificare obiecte; Licență nelimitată; Export în formate jpg, bmp și generare rapoarte. Termen de garantie ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Certificate CE, ISO 13485 Instalarea și testarea la destinație da Transportarea și livrarea la destinație da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Soft inclus cu parole de acces si licența nelimitata Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Manual de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore. |  |  | Lotul | Lotul-3-Lotul-3-Microtom trinocular
33100000-1 | 4 | Lotul-4-Microtom semiautomat | Lotul-4-Microtom semiautomat |  |  |  | Descriere Microtom semi-automat de laborator utilizat pentru a tăia secțiuni extrem de subțiri din materiale, probe biologice, pentru a pregăti mostre a microscopiei de înaltă rezoluție. Parametrul Specificația: Reglaj fin al grosimii de sectionare, μm minim 0.5 – 100µm; Reglaj secțiune fină: 0,5 µm Reglaj grosime de fasonare prin intermediul motorului (Trimming), μm minim 5-500µm; Mecanismul de alimentare orizontală minim 28 mm, ±3 mm; Cursa verticala specimen minim 70 mm; Retracție specimen automată și dezactivabilă Sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas; Sistem de control variabil al vitezei de avansare da, minim 3 viteze; Funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare; Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție; Orientare precisa speciment: verticala, orizontala minim ± 8°, de rotatie 360°; Adaptabilitate pentru fiecare clema de speciment; Potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie; Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen; Panou de control multifuncțional ce include tastatură și butoane pentru selecția ușoară a grosimii secțiunii, modului de secționare, controlul vitezei, funcția de memorie și opțiuni de meniu; Ghidaje fără întreținere, cu rulmenți de precizie Compatibil lame low profile și high profile Tensiune de alimentare 230/240 V Frecvență nominală 50/60 Hz Accesorii: - Tava detașabilă pentru resturi cu suport ergonomic pentru mână da, 1 buc - Husa antipraf da, 1 buc - Ulei de ungere da, 1 buc - Perie cu magnet da, 1 buc - Suport casete standard, obligatoriu - Suport lamă low profile da, 1 buc - Suport lamă high profile da, 1 buc - Cuțite low profile da, 2 seturi - Cuțite high profile da, 2 seturi Altele: Termen de garantie ≥ 24 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Manual de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (engleză). |  |  | Lotul | Lotul-4-Lotul-4-Microtom semiautomat
33100000-1 | 5 | Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire | Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire |  |  |  | Descriere: Stația de includere în parafină cu anexă de răcire este un echipament utilizat în laboratoarele de anatomie patologică pentru prelucrarea probelor biologice. Aceasta permite impregnarea și includerea țesuturilor în parafină topită, facilitând obținerea de blocuri solide pentru secționare microscopică. Anexa de răcire asigură solidificarea rapidă a parafinei, contribuind la păstrarea structurii tisulare și la creșterea eficienței fluxului de lucru în laborator. Parametru Specificație Componente: Unitate de includere Obligatoriu Rezervor parafină Obligatoriu Dispenser parafină Manual sau controlat electronic Suprafață de lucru Cu încălzire Suport casete / matrice Cu încălzire Iluminare LED/Halogen Anexă de răcire Placă rece pentru solidificarea parafinei Unitate de includere Tip echipament Stație de includere în parafină Temperatură parafină Reglabilă, până la ≥ 65 °C Control temperatură Electronic Capacitate de includere ≥ 70 casete/blocuri simultan Capacitate rezervor ≥ 2 litri Suprafață de lucru Încălzită, temperatură reglabilă Dispenser parafină Flux controlat prin pedală sau automat Anexă de răcire Tip anexă Placă de răcire pentru parafină Temperatură de lucru minim -8°C ±3°C Suprafață utilă Mai multe blocuri simultan Control temperatură Automat Capacitate de răcire blocuri cel puțin 50 blocuri / casete / forme Stabilitate termică Obligatoriu Funcționalități utile Reglaj independent temperaturi Rezervor, suprafață lucru, suporturi Curățare ușoară Suprafețe netede, accesibile Operare intuitivă Comenzi simple, afișaj clar Funcționare continuă Potrivită pentru lucru zilnic Compatibilitate Casete și matrițe standard Sursă de alimentare 220V, 50 Hz |  |  | Lotul | Lotul-5-Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire
33100000-1 | 6 | Lotul-6-Sistem de integrat automatiat pentru colorarea lamelor și pentru includerea probelor histologice sub lamele de sticlă | Lotul-6-Sistem de integrat automatiat pentru colorarea lamelor și pentru includerea probelor histologice sub lamele de sticlă |  |  |  | Descrierea: Sistem integrat automatizat pentru colorarea lamelor și pentru includerea probelor histologice sub lamele de sticlă. Aceste sisteme preiau lamele cu secțiuni tisulare deparafinate și le colorează standardizat (ex: H&E), apoi aplică mediul de montare și lamelele de sticlă cu precizie robotică. Parametru Specificație Modul de colorare de lame histologice: Capacitatea minim 300 probe pe oră Numărul stațiilor de procesare ≥ 25 Numărul de programe stocate min. 10 programe Numărul de probe în proces ≥ 50 Capacitatea unei tăvi unice până la 1000 ml Setarea intervalului de timp pentru fiecare pas 1s - 59 min Intervalul de temperatură: De la ambient la 65° C Tensiune nominală de alimentare 220 V / 50 Hz Abilitatea de a rula diverse programe în același timp da Funcția de colorare urgentă fără a întrerupe procedura principală de colorare da Auto-Alocare (Functia de optimizare a reactivelor si folosirea eficienta a statiilor de colorare) da Sistem de filtrare pentru vapori nocivi cu filtru de carbune activ da Sistem de ventilare da Regulatoare debit apa si dispozitive antisifonare da Sistem de filtrare a apei cu rezervorul inclus, cu instalare la destinație da Sistem de interconectare cu modulul de includere și acoperire a lamelor da Accesorii: Filtru de carbon min. 5 buc Statia de incarcare min. 5 buc Statia de descarcare min. 5 buc Ciuvete pentru colorare min. 30 buc Ciuvete pentru spalare min. 5 buc Cosuri pentru lame (20-30 lame cos) min. 30 buc Modul de includere si acoperire a lamelor (coverslipper) Capacitate min. 300 lame /ora Încărcarea /descărcarea rafturilor fără deschiderea capotei da Dozare mediu de montare in functie de cosul utilzat recunoscut automat da Recunoasterea pozitiei fiecarei lame in cos, descarcarea fiecarei lame individual si readucerea in aceeasi pozitie da Panou cu simboluri intuitive da Afișaj pentru mesaje text da Conversie ușoară la alte dimensiuni ale hârtiei da Reîncărcare ușoară, fără bule, a suportului da Rezervor de montare fără presiune cu capacitate pina la 250 ml Lamele: Lungime 40, 50, sau 60 mm / ±0.5mm Latime 24 – 25 mm Grosime nr.1 (1 sau 1.5 mm) Compatibil cu lamele de la majoritatea producătorilor Accesorii: Cosuri lame pentru includerea si acoperirea lamelor (20-30 lame cos) min. 10 buc Filtru de carbon pentru modulul de includere si acoperire min. 5 buc UPS sau baterii de rezerva pentru fiecare modul în parte sau pentru stația de lucru completă da Garanție ≥ 24 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la destinație da Transportarea și livrarea până la destinație da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (engleză). Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (engleză) Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. |  |  | Lotul | Lotul-6-Lotul-6-Sistem de integrat automatiat pentru colorarea lamelor și pentru includerea probelor histologice sub lamele de sticlă
33100000-1 | 7 | Lotul-7-Aparat de curăţat instrumentar cu ultrasunet | Lotul-7-Aparat de curăţat instrumentar cu ultrasunet |  |  |  | Descriere: Un echipament utilizat pentru îndepărtarea eficientă a contaminanților, reziduurilor biologice și depunerilor de pe instrumentarul medical prin acțiunea undelor ultrasonice într-o soluție de curățare. Acesta asigură o curățare uniformă inclusiv în zonele greu accesibile ale instrumentelor și reprezintă o etapă importantă înaintea procesului de dezinfecție și sterilizare. Echipamentul este utilizat frecvent în blocuri operatorii, secții de sterilizare și laboratoare medicale. Display digital Capacitate 20-25 l Frecventa ultrasunete 35-40 kHz Putere ultrasunete minim 450 W Temporizator 1 – 99 minute Material construcție din oțel inoxidabil Setarea temperaturii de curățare intre 0 si 80 grade Celsius Oprire automată dacă nu mai este apă în rezervor Sistem extern de scurgere Coș special pentru instrumentele delicate Cu capac Alimentare 220V, 50 Hz Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Ghid rapid de utilizare laminat Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. |  |  | Lotul | Lotul-7-Lotul-7-Aparat de curăţat instrumentar cu ultrasunet
33100000-1 | 8 | Lotul-8-Cântar electronic pentru adulți (220V) | Lotul-8-Cântar electronic pentru adulți (220V) |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu |  |  | Lotul | Lotul-8-Lotul-8-Cântar electronic pentru adulți (220V)
33100000-1 | 9 | Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală | Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală |  |  |  | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea şi scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uşi separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile şi zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire obligatoriu Alarme acustică, vizuală Durata sterilizartii reglabilă obligatoriu Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică obligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: diapazon minim 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Înregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz |  |  | Lotul | Lotul-9-Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală
33100000-1 | 10 | Lotul-10-Unitate radiografie digitală pr consolă mobilă Caract medii | Lotul-10-Unitate radiografie digitală pr consolă mobilă Caract medii |  |  |  | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 Descriere Sistem radiografic digital pe consolă mobilă Parametru Specificaţie Dimensiuni Greutate maxima acceptabila ≤ 450 kg Puterea generator ≥ 32 kW ANOD TUB Raze X Capacitate termică, HU ≥ 30000 kV, Diapazon ≥ 40-125 mA Diapazon ≥ 50-400 mAs Diapazon Ajustabil Pata focală, mm "Pata focală, mm 0.8 -1.3, ±0.2 pata focala mica 0.6-0.8 pata focala mare 1.1-1.3" Timp de expunere diapazon minim 0,001-4,0 s SID DIAPAZON, cm ≥ 140 Rotirea bratului in jurul axei orizontale ±90 INDICATORI Tip Digital kVp Digital mAs Digital DETECTOR DIGITAL Tip CSI Rezoluţie matrice ≥ 2560x3072 pixels Pixel ≤ 140 µm Gradaţie ≥ 16 biti Dimensiune, cm ≥ 35x43 Timp pînă la apariţia imaginii Max 5 sec Tip conectare la unitate Wi-Fi Baterii min. 2 buc. autonomie in regim de utilizare pentru o baterie de minim 7 ore Incarcator baterie( cu 2 sloturi) obligatoriu DAP–metru obligatoriu Colimator Rectangular obligatoriu Camp maxim la 1 m SID – 43x43 cm obligatoriu Iluminare LED Minim 160 lx Indicator SID minim 1 m, 1.5 m, 1.8 m CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR obligatoriu CERINŢE ALIMENTARE Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fişă de reţea de tip F “Schuko” Electricitate: 220 Volţi monofazic, Frecvenţa 50 Hz Cablu Minim 5 m Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator obligatoriu CPU ≥ Core i7, sau echivalent Sistem de operare Ubuntu / Windows 10 sau mai avansat Memorie operativa ≥ 8 Gb Memorie HDD/SSD ≥ 500 Gb sau stocarea a minim 20000 imagini Recorder DVD/RW obligatoriu Accesorii tastatura mouse - opțional Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19 inch SW: Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor captate de pe detector obligatoriu Detectare pozitionare corecta a grilei (conform APR) obligatoriu Posibilitate de configurare a tabelelor APR obligatoriu Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelelor APR obligatoriu Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) obligatoriu Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) obligatoriu Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) obligatoriu Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) obligatoriu Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM obligatoriu Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta obligatoriu WiFi ≥ 802.11b/g Compatibilitate totala DICOM 3.0 Loc lucru (PC2) medic Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu reteaua DICOM obligatoriu Procesor ≥ Core i7, sau echivalent Sistem de operare Ubuntu / Windows 7 sau mai avansat Memorie operativa ≥ 8 Gb Memorie HDD ≥ 1 Tb Recorder DVD/RW da Accesorii claviatura, maus, UPS da Monitor LCD Medical IPS fara efect de stralucire ≥ 21 inch, 2Mpx SW: Baza de date pacieti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor primite de la locu de lucru 1 si reteua DICOM obligatoriu Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) obligatoriu Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) obligatoriu Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) obligatoriu Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM obligatoriu Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta obligatoriu Compatibilitate totala DICOM 3.0 Alimentare electrica 220V, 50Hz cu impamintare obligatoriu Accesorii Complect de procetie radiologic (guleras, sort, fusta) 1 set. Sirma mobila cu fereastra pe rotile de protectie x-ray a tehnicianului in timpul expunerii obligatoriu Instalare/service Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) obligatoriu Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator obligatoriu Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen de min 7 ani |  |  | Lotul | Lotul-10-Lotul-10-Unitate radiografie digitală pr consolă mobilă Caract medii
33100000-1 | 11 | Lotul-11-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate) | Lotul-11-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate) |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 120 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcţie de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului |  |  | Lotul | Lotul-11-Lotul-11-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate)
33100000-1 | 12 | Lotul-12-Ventilatoare pulmonare Adult, pediatric | Lotul-12-Ventilatoare pulmonare Adult, pediatric |  |  |  | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) Cod 110320 Descriere "Ventilatoare mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă, menţinînd o ventilare adecvată. " Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu rotile obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Gama de control/setări Volum total diapazon min. 20-2,000 mL Flux inspir diapazon min. 6-180 L/min Presiune inspir diapazon min. 1-80 cm H2O Rata respiratorie diapazon min. 1-100 rpm Timp inspir diapazon min. 0-3 s. Rata I:E 1:4 la 4:1 FiO2, % 21-100 Buton pentru respirație manuală obligatoriu PEEP/CPAP diapazon min. 0-45 cm H2O Suport presiune diapazon min. 0-45 cm H2O Mecanism triger Presiune Flux Ajustarea presiunii pantă/rampă obligatoriu Funcția suspin obligatoriu Buton 100 % O2 obligatoriu Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min Blocarea panoului de control obligatoriu Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator obligatoriu A/C presiune respiratorie obligatoriu Modul SIMV SIMV volum respirator obligatoriu SIMV presiune respiratorie obligatoriu Modul CPAP CPAP, CPAP/suport presiune (PS) obligatoriu Modul Apnea-backup obligatoriu Ventilație neinvazivă, NIV obligatoriu Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă obligatoriu Presiunea medie în căile respiratorii obligatoriu Presiunea PEEP obligatoriu Volumul total obligatoriu Monitorizarea FiO2 obligatoriu Rata respiratorie obligatoriu Timp inspir obligatoriu Timp expir obligatoriu Rata I:E obligatoriu Volumul minutar spontan obligatoriu Alarme pacient FiO2 mare/mic obligatoriu Volum minutar mare/mic obligatoriu Presiune inspir mare/mică obligatoriu PIP mare obligatoriu PEEP mare obligatoriu Lipsă PEEP obligatoriu Apnea obligatoriu Presiune/ocluzie continuă ridicată obligatoriu Inversare IE obligatoriu Circuit respirator deconectat obligatoriu Alarme echipament Lipsă alimentare gaz obligatoriu Lipsă alimentare electrică obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve Autodiagnostic obligatoriu Interfața Raportarea alarmelor și starea pacientului Afișare pe display obligatoriu Posibilitatea conectării în rețea centralizată obligatoriu Display LCD TFT obligatoriu Mărimea ≥ 12 inch Compresor de aer sau turbină integrat în dispozitiv obligatoriu Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3 - 6 bar Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuit respiratoriu tip reutilizabil Adult 2 set., să se indice codul produsului Mască respiratorie tip reutilizabilă Adult 2 set., să se indice codul produsului Umidificator Indicați modelul oferit model Cameră de umidificare tip reutilizabilă 1 set., să se indice codul produsului Compatibil cu ventilatorul obligatoriu Suport pe rotile Să se indica modelul oferit model Min. 4 rotile obligatoriu Min. 2 roți cu frînă obligatoriu Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii obligatoriu Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu |  |  | Lotul | Lotul-12-Lotul-12-Ventilatoare pulmonare Adult, pediatric
33100000-1 | 13 | Lotul-13-Mașină de anestezie (caracteristici de bază) | Lotul-13-Mașină de anestezie (caracteristici de bază) |  |  |  | Mașină de anestezie (caracteristici de bază) Cod 110110 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificaţia Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie Color TFT sau LCD Debitmetre tipul Mecanice gaz O2, Air gama, L/min diapazon min. 1 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 1 unitate obligatoriu Sevofluran obligatoriu interlock obligatoriu sistem de absorbție obligatoriu Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic obligatoriu Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PS volumul Tidal, ml diapazon min. 20-1500 frecvența respirației/minut diapazon min. 5 - 100 fluxul inspirator, L/min diapazon min. 3-40 raportul I:E minim 4:1 la 1:4 pauză de inspirație obligatoriu limita de presiune, cmH2O diapazon min. 10-70 PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30 Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) obligatoriu Sistem de management al consumului de agent anestezic opțional Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune obligatoriu Alarma presiune subatmosferică obligatoriu Continuarea alarma presiune obligatoriu Presiune scăzută / apnee obligatoriu Alte alarme de presiune obligatoriu Volumul expirator / flux obligatoriu Volumul minut, l/min obligatoriu Concentrația de O2 Alarmă apnea obligatoriu Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO2 Alarmă apnee obligatoriu Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran Auto indentificarea gazelor anestezice obligatoriu Alarmă concentrare agent obligatoriu Determinarea și afișarea valorii MAC obligatoriu Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie obligatoriu determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici obligatoriu Celulă determinare O2 tip paramagnetică sau galvanică obligatoriu Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display Color TFT sau LCD obligatoriu monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale obligatoriu Posibilitatea de fixarea a monitorului de/pe mașina de anestezie obligatoriu baterie internă reîncărcabilă obligatoriu interfață de cominicare cu altele obligatoriu Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă obligatoriu traseul ECG obligatoriu analiza și măsurarea segmentui ST obligatoriu determinarea cel puțin 20 de aritmii obligatoriu Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia obligatoriu valoarea SpO2 obligatoriu indicile de perfuzie obligatoriu Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) obligatoriu Respirația (impendanța transtoracică) obligatoriu Temperatura obligatoriu Alarme prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 3 buc obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu autonomie de lucru ≥ 1h obligatoriu Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc obligatoriu Frînă centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți obligatoriu Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set., să se indice codul articolului Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul articolului Senzor de flux Reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul articolului Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 100 buc., să se indice codul articolului Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set., să se indice codul articolului Cablu ECG Adult, reutilizabil 3 fire ≥ 1 buc., să se indice codul articolului Electrozi ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc., să se indice codul articolului Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 1 Buc., să se indice codul articolului Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul articolului Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul articolului Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul articolului |  |  | Lotul | Lotul-13-Lotul-13-Mașină de anestezie (caracteristici de bază)
33100000-1 | 14 | Lotul-14-peakflow metru | Lotul-14-peakflow metru |  |  |  | Domeniul de măsurare 50-800 lit/min Va conține markeri colorați ce permit pacientului și medicului monitorizarea schimbărilor în debitul de aer. Pini indicatori pentru definirea intervalelor (normal, patologic) Se calibrează în mod individual Indicatori de zonă: Verde - Galben - Rosu. Accesorii: piese de gură de unică folosință – 300 buc. |  |  | Lotul | Lotul-14-Lotul-14-peakflow metru
33100000-1 | 15 | Lotul-15-Balanță Electronică 0-500g | Lotul-15-Balanță Electronică 0-500g |  |  |  | Capacitatea maximă de cântărire: 500 g, cu 3 zecimale; afișaj LCD; schimbarea unităților de măsură. |  |  | Lotul | Lotul-15-Lotul-15-Balanță Electronică 0-500g
33100000-1 | 16 | Lotul-16-Lentila Volk 170520 | Lotul-16-Lentila Volk 170520 |  |  |  | Descriere Lentila Volk permite efectuarea oftalmoscopiei indirecte Parametru Specificație Dioptrii 90 D Mărire (spot) laser ≤0,94x Distanța de focusare, mm ≤ 40 mm |  |  | Lotul | Lotul-16-Lotul-16-Lentila Volk 170520
33100000-1 | 17 | Lotul-17-Riglă schiascopică | Lotul-17-Riglă schiascopică |  |  |  | Medicul evaluează capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate Măsurarea de capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate + 0 – 9 dioptrii adăugător +0,5 - +10 dioptrii - 0 - (-9) dioptrii adăugător -0,5 – (-10) dioptrii |  |  | Lotul | Lotul-17-Lotul-17-Riglă schiascopică
33100000-1 | 18 | Lotul-18-Test Worth binocular+ochelari | Lotul-18-Test Worth binocular+ochelari |  |  |  | TEST Worth binocular cu ochelari Lumină roșie și verde. Lentila 4 LED-uri Ochelari Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: da Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz |  |  | Lotul | Lotul-18-Lotul-18-Test Worth binocular+ochelari
33100000-1 | 19 | Lotul-19-Tonometru Maclacov mecanic | Lotul-19-Tonometru Maclacov mecanic |  |  |  | Tonometrul lui Maklakov este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară. Setul include un set de două greutăți metalice, un suport și rigle de măsurare plasate într-o carcasă. Tonometrul Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur. Tonometrul Maklakov are următoarele caracteristici funcționale: - Măsurați presiunea intraoculară. |  |  | Lotul | Lotul-19-Lotul-19-Tonometru Maclacov mecanic
33100000-1 | 20 | Lotul-20-Trusă de lentile optice 266 elemente | Lotul-20-Trusă de lentile optice 266 elemente |  |  |  | Lentile:Sticlă optică albă 22mm diametru sferă/ 22x18 mm cilindru Cadru/ramă: Titan sau material similar Montură/ramă de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: Obligatoriu Lentile sferice: 35 perechi concave și 35 convexe 0,12 0,25…3,75 cu pasul 0,25D 4,00…7,50 cu pasul 0,50D 8,00…16,00 cu pasul 1,00D 18,00, 20,00 Lentile cilindrice: 17 perechi concave și convexe 0,12 0,25…2,50 cu pasul 0,25D 3,00…5,00 cu pasul 0,50D 6,00 Prisme: Dioptria 0,50 – 2 perechi 1,00 – 2 perechi 2,00 – 2 perechi 3,00 – 1 pereche 4,00 - 1 pereche 5,00 - 1 pereche 6,00 - 1 pereche 8,00 - 1 pereche 10,00 - 1 pereche Lentile auxiliare: Ocluzor (BL) – 1 buc. Diafragmă cu fantă (SS) – 1 buc. Filtru roșu (RF) – 1 buc. Filtru verde (GF) – 1 buc. Cilindru Maddox (MR) – 2 buc. Diafragma cu punct (PH) – 1 buc. Placă mată (FL) – 1 buc. Placă plan-paralelă (PL) – 1 buc. Cilindri încrucișați (CL) – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Verificare periodică/metrologică valabilă: Da Produs nou: Da Servietă de transport: Obligatoriu Manual de utilizare în limba română: Da Garanție: minim 24 luni |  |  | Lotul | Lotul-20-Lotul-20-Trusă de lentile optice 266 elemente
33100000-1 | 21 | Lotul-21-Optotip iluminat mixt copii-adult | Lotul-21-Optotip iluminat mixt copii-adult |  |  |  | Optotip oftalmic cu litere, desene(imagini) și cerculețe, iluminare cu neon/LED Date tehnice: Design ergonomic, realizat din aluminiu sau alte material echivalente. Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: 80-320 CD/mp. Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz |  |  | Lotul | Lotul-21-Lotul-21-Optotip iluminat mixt copii-adult
33100000-1 | 22 | Lotul-22-Dinamometru | Lotul-22-Dinamometru |  |  |  | Greutate: ≤ 1 kilogram. Alimentare: baterii (incluse în pachet). Memorie: Capacitate de salvare și reamintire a rezultatelor testelor anterioare. Analiză Comparativă: Afișează creșterea sau scăderea incrementală a forței față de ultima înregistrare. Evaluare Automată: Clasificarea rezultatelor în trei categorii: „Slab”, „Normal” sau „Puternic” (bazată pe vârstă și sex). Unități de Măsură: Comutare facilă între kilograme (kg) și livre (lbs). |  |  | Lotul | Lotul-22-Lotul-22-Dinamometru
33100000-1 | 23 | Lotul-23-Termometru pentru frigider | Lotul-23-Termometru pentru frigider |  |  |  | Descriere: Este un termometru precis pentru masurarea termperaturii din frigider sau lada frigorifica precum si orice incapere. Specificatii tehnice: • Aparatul detine metrologie. • Intervalul de temperatură : -30 până la +30 ° C. Functii speciale: • nu contine mercur sau alte substante periculoase. • nu are nevoie de baterii pentru a functiona. • Este dotat cu carlig de fixare si poate fi agatat de politele frigiderului sau de perete |  |  | Lotul | Lotul-23-Lotul-23-Termometru pentru frigider
33100000-1 | 24 | Lotul-24-Cabinet PCR | Lotul-24-Cabinet PCR |  |  |  | Descriere: stație de lucru de laborator cu curățare UV ADN/ARN, concepută pentru a crea un mediu curat și fără contaminare pentru configurarea PCR și alte fluxuri de lucru legate de acidul nucleic. Tipul cabinetului – benchtop (de masă) Materialul pereților: Spate: oțel inoxidabil. Laterale și față: sticlă Materialul suprafeței de lucru: Oţel inoxidabil Lampă UV deschisă: Da Nivelul radiațiilor UV: ~ 18 mW / cm2 / sec Setare digitală a orei pentru expunerea directă la UV: 1 minut–24 ore / non-stop (increment 1 minut). Recirculator UV: Da Lampă de zi (pentru iluminarea zonei de lucru): Da Protecție UV: >96%, folie de protecție UV Zona de lucru: 1200 ±50 mm × 550÷50 mm Caracteristici de siguranță: Oprire automată a lămpii UV atunci când ecranul este deschis Dimensiuni totale (W×D×H): 1230-1270 mm × 580-650 mm × 570-700 mm Cerințe generale: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Ghid rapid de utilizare laminat Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Manual de service limba engleza, romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. |  |  | Lotul | Lotul-24-Lotul-24-Cabinet PCR
33100000-1 | 25 | Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice | Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice |  |  |  | Tip echipament: Dulap/modul profesional pentru arhivare lame histologice Metal vopsit electrostatic sau oțel anticoroziv Sertare compartimentate pentru lame, standard 26×76 mm Capacitatea minim 5000 lame Minim 10 sertare Sertare cu glisare silențioasă Suprafețe rezistente la dezinfectanți de laborator Sistem anti-răsturnare Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni |  |  | Lotul | Lotul-25-Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice
33100000-1 | 26 | Lotul-26-Sistem automat avansat pentru procesarea histologică a țesuturilor | Lotul-26-Sistem automat avansat pentru procesarea histologică a țesuturilor |  |  |  | Descriere: Sistem automat avansat de procesare a țesuturilor efectuată printr-o tehnologie inovatoare pentru mărirea fluxului de lucru în laboratorul anatomie patologică în diagnosticarea cancerului, reducerea considerabilă a timpului de așteptare a procesării țesuturilor, prelucrarea se realizează la temperaturi convenționale de procesare și fără microunde, și oferă rezultate de procesare rapide de calitate înaltă. Sistem închis – da, echipamentul trebuie să fie de tip închis, dar să permită utilizarea reactivilor histologici standard, fără obligativitatea utilizării reactivilor dedicați. Destinat laboratoarelor cu volum mare și să permită managementul avansat al fluxului de lucru și al procesării rapide. Interfața cu ecran tactil si soft operare intuitiv, rezistent la solvent. Configurarea protocoalelor personalizate – minim 10 Capacitatea de procesare ≥300 casete Număr de retorte ≥1 Procesare paralelă – da, în cazul mai multor retorte. Prezenta protocoalelor rapide validate clinic, procesare cu reactivi standard, care să permită: - procesarea biopsiilor cu grosime 1-3 mm în maxim 2 ore; - procesarea pieselor de rutina (surgical specimen) cu grosime de aproximativ 3 mm în maxim 5 ore; - procesarea pieselor de rutina cu grosimea de până la 5 mm în maxim 7 ore. Protocoalele trebuie să fie compatibile cu obținerea de blocuri FFPE adecvate pentru: - histologia de rutină (H&E); - imunohistochimie (IHC); - aplicații moleculare, inclusiv analize ADN/ARN; Validarea clinică trebuie să fie documentată de producător. Sistem activ de schimb a reactivelor bazat pe vacuum și/sau presiune controlată, sau sistem dinamic echivalent de distribuție a reactivelor. Sistem automat de monitorizarea a reactivelor: - monitorizarea stării reactivelor; - evaluarea calității reactivelor (direct sau indirect); - prevenirea utilizării reactivelor neconformi; - trasabilitatea completă a utilizării; - evidența electronică a ciclurilor și consumului. Numărul stațiilor de reactivi ≥10 Numărul stațiilor de parafină ≥3 Trasabilitatea completă a proceselor: - Evidența și istoricul ciclurilor de procesare; - monitorizarea și evidența utilizării reactivelor; - identificarea parametrilor utilizați în cadrul proceselor; - posibilitatea de documentare retrospectivă completă a ciclurilor de procesare și utilizării reactivelor în scop de audit și control al calității, inclusiv posibilitatea exportului și arhivării datelor; - monitorizarea și/sau identificarea reactivelor și a etapelor de procesare prin metode electronice integrate. Sistem avansat de management și filtrare a vaporilor, destinat reducerii expunerii personalului la vapori de formaldehidă și solvenți (protecția personalului și reducerea emisiilor de vapori toxici în mediul laboratorului): - filtrare pe bază de carbon activ și/sau tehnologii echivalente pentru absorbția compușilor volatili; - ventilație dedicată atât pentru zona de stocare a reactivilor, cât și pentru camera de procesare; - sistem automat de evacuare sau aspirare a vaporilor la deschiderea camerei de procesare. Histoprocesorul trebuie să permită finalizarea în siguranță a ciclului de procesare în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, prin sistem propriu sau prin asigurarea cu o sursă externă de alimentare neîntreruptibilă (UPS). Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la destinație da Transportarea și livrarea la destinație da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (engleză). Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (engleză). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. |  |  | Lotul | Lotul-26-Lotul-26-Sistem automat avansat pentru procesarea histologică a țesuturilor
33100000-1 | 27 | Lotul-27-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent) | Lotul-27-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent) |  |  |  | Destinația: Sistemul este destinat reciclării formalinei tamponate neutre (10% NBF) utilizate în laboratoarele de histopatologie, prin procesul de distilare fracționată, în scopul eliminării resturilor biologice, grăsimilor și pigmenților. Echipamentul trebuie să permită, prin configurare, și recuperarea altor solvenți de laborator (xilen, alcooli,). Tipul de control – complet automat prin microprocesor, cu memorie pentru programele de distilare, asigurând reproductibilitatea procesului. Volum de procesare 8-11 litri per ciclu de lucru Model tip compact (benchtop sau mobil), adaptabil spațiilor de lucru restrânse din laborator. Construcția: cameră de fierbere și componente interne din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acțiunea corozivă a formaldehidei și a reziduurilor biologice. Principiul de funcționare: distilarea fracționată automatizată a formalinei. Sistem automat de control al temperaturii și presiunii. Formalina rezultată trebuie să fie clară, fără resturi celulare sau grăsimi, menținând pH-ul neutru (7.0 ± 0.2) și concentrația de 10% (NBF) fără a necesita aditivi externi în mod uzual. Sistemul trebuie să ofere capacitatea tehnică de a recicla și alți solvenți (xilen, alcoolii etilic/izopropilic). Funcția multi-solvent să permită selectarea de programe presetate (de ex: minim pentru Xilen și Alcooli). Recuperarea a minimum 80% din volumul de formalină încărcat. Recuperarea a minimum 90% pentru xilen și alcool. Rata medie de distilare minim 3 litri pe oră. Pompe integrate pentru alimentarea cu deșeuri și descărcarea reactivului curat, reducând expunerea personalului la vapori toxici. Sistem de filtrare cu cărbune activ încorporat pentru operare în condiții de siguranță fără a fi necesară o hotă chimică. Monitorizare automată pentru temperatură, nivel de lichid (anti-preaplin) și oprire de urgență în caz de defecțiune. Furnizorul va include în oferta tehnică și financiară un pachet complet de consumabile necesar pentru operarea continuă a echipamentului pentru o perioadă de 12 luni, bazat pe o medie de 6 cicluri de distilare pe săptămână. Furnizorul va livra, împreună cu sistemul de distilare și un pH-metru digital portabil (acuratețe ±0.01 pH) cu funcție de compensare automată a temperaturii (ATC), necesar pentru validarea calității formalinei reciclate. Pachetul va include și soluțiile de calibrare necesare pentru primele 12 luni de operare. Echipamentul trebuie să fie certificat conform standardelor UL 2208 (Standard for Solvent Distillation Units) și UL 61010-1 (Safety Requirements for Electrical Equipment for Laboratory Use) sau echivalentele europene (CE/EN), garantând operarea sigură cu lichide inflamabile. Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana; Manual de service limba engleza sau romana; Ghid rapid de utilizare laminat. Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personalul ingineresc. Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. |  |  | Lotul | Lotul-27-Lotul-27-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent)
33100000-1 | 28 | Lotul-28-Cîntar electronic pentru adulţi | Lotul-28-Cîntar electronic pentru adulţi |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu |  |  | Lotul | Lotul-28-Lotul-28-Cîntar electronic pentru adulţi

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Lotul-1-Hota de laborator de clasa II, | Lotul-1-Hota de laborator de clasa II, | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | SR Sîngerei
33100000-1 | 2 | Lotul-2-Set pentru reanimare (Adult /pediatric/nou-nascut) | Lotul-2-Set pentru reanimare (Adult /pediatric/nou-nascut) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2700 | SR Sîngerei
33100000-1 | 3 | Lotul-3-Microtom trinocular | Lotul-3-Microtom trinocular | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 4 | Lotul-4-Microtom semiautomat | Lotul-4-Microtom semiautomat | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 5 | Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire | Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 6 | Lotul-6-Sistem de integrat automatiat pentru colorarea lamelor și pentru includerea probelor histologice sub lamele de sticlă | Lotul-6-Sistem de integrat automatiat pentru colorarea lamelor și pentru includerea probelor histologice sub lamele de sticlă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 7 | Lotul-7-Aparat de curăţat instrumentar cu ultrasunet | Lotul-7-Aparat de curăţat instrumentar cu ultrasunet | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 8 | Lotul-8-Cântar electronic pentru adulți (220V) | Lotul-8-Cântar electronic pentru adulți (220V) | Bucată | 25 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 115000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 9 | Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală | Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000 | SR Glodeni
33100000-1 | 10 | Lotul-10-Unitate radiografie digitală pr consolă mobilă Caract medii | Lotul-10-Unitate radiografie digitală pr consolă mobilă Caract medii | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000 | SR Orhei
33100000-1 | 11 | Lotul-11-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate) | Lotul-11-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 84560 | SR Causeni
33100000-1 | 12 | Lotul-12-Ventilatoare pulmonare Adult, pediatric | Lotul-12-Ventilatoare pulmonare Adult, pediatric | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2021280 | SR Causeni
33100000-1 | 13 | Lotul-13-Mașină de anestezie (caracteristici de bază) | Lotul-13-Mașină de anestezie (caracteristici de bază) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 874840 | SR Causeni
33100000-1 | 14 | Lotul-14-peakflow metru | Lotul-14-peakflow metru | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1200 | AMT Riscani
33100000-1 | 15 | Lotul-15-Balanță Electronică 0-500g | Lotul-15-Balanță Electronică 0-500g | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | AMT Riscani
33100000-1 | 16 | Lotul-16-Lentila Volk 170520 | Lotul-16-Lentila Volk 170520 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Riscani
33100000-1 | 17 | Lotul-17-Riglă schiascopică | Lotul-17-Riglă schiascopică | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500 | AMT Riscani
33100000-1 | 18 | Lotul-18-Test Worth binocular+ochelari | Lotul-18-Test Worth binocular+ochelari | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | AMT Riscani
33100000-1 | 19 | Lotul-19-Tonometru Maclacov mecanic | Lotul-19-Tonometru Maclacov mecanic | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 | AMT Riscani
33100000-1 | 20 | Lotul-20-Trusă de lentile optice 266 elemente | Lotul-20-Trusă de lentile optice 266 elemente | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 36000 | AMT Riscani
33100000-1 | 21 | Lotul-21-Optotip iluminat mixt copii-adult | Lotul-21-Optotip iluminat mixt copii-adult | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Riscani
33100000-1 | 22 | Lotul-22-Dinamometru | Lotul-22-Dinamometru | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | AMT Riscani
33100000-1 | 23 | Lotul-23-Termometru pentru frigider | Lotul-23-Termometru pentru frigider | Bucată | 60 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000 | AMT Riscani
33100000-1 | 24 | Lotul-24-Cabinet PCR | Lotul-24-Cabinet PCR | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 165120 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 25 | Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice | Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 26 | Lotul-26-Sistem automat avansat pentru procesarea histologică a țesuturilor | Lotul-26-Sistem automat avansat pentru procesarea histologică a țesuturilor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1100000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 27 | Lotul-27-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent) | Lotul-27-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 480000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 28 | Lotul-28-Cîntar electronic pentru adulţi | Lotul-28-Cîntar electronic pentru adulţi | Bucată | 25 | [5 empty] | 115000 | Institutul Oncologic
12594200

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________