CAIET DE SARCINI

Nr._____ din "___"  "____________" 20___

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerinţelor minime pentru achiziţionarea termometrelor cu lichid, termometrelor cu rezistență și termocuplurilor folosite la măsurarea tehnologică a parametrilor de lucru la Serviciul Rețele Termice, Serviciul Tehnologii Informaționale si Comunicații, Serviciul Automatizări și Instalații Termotehnice Secția Generare pentru înlocuirea mijloacelor de măsurare defecte.

| - Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Canti tatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38400000-9 | Termometru tehnic cu lichid | buc. | 180 | 0÷100°С; L = 100/66 mm. | 27 000,00 |  |  |
| 1.2 |  | Termometru tehnic cu lichid | buc. | 200 | 0÷100°С; L = 160/103 mm. | 30 000,00 |  |  |
| 1.3 |  | Termometru tehnic cu lichid | buc. | 10 | 0÷100°C; L= 240/103mm. | 1 500,00 |  |  |
| 1.4 |  | Termometru tehnic cu lichid | buc. | 15 | 0÷150°C; L= 240/103mm. | 2 250,00 |  |  |
|  |  | Total Lotul 1: |  |  |  |  | 60 750,00 lei |  |
| 2. | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 38400000-9 | Termocuplu | buc. | 2 | K 5Ц2.822.050-22; К/1; L= 200 mm | 3 000,00 |  |  |
| 2.2 |  | Termocuplu | buc. | 1 | K 5Ц2.822.050-12; К/1; L= 160 mm | 1 500,00 |  |  |
| 2.3 |  | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | Pt50 5Ц2.822.085-39;50П/В; L= 200 mm | 3 100,00 |  |  |
| 2.4 |  | Termometru cu rezistență | buc. | 4 | Pt50 5Ц2.822.085-89;50П/В; L= 400 mm | 13 600,00 |  |  |
| 2.5 |  | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | Cu50 5Ц2.822.024-01;50М/В; L=80mm | 1 000,00 |  |  |
| 2.6 |  | Termometru cu rezistență | buc. | 2 | Cu50 5Ц2.822.027-48; 50М/В; L= 320 mm | 3 200,00 |  |  |
| 2.7 |  | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | Cu50 5Ц2.822.027-46; 50М/В; L= 200 mm | 1 500,00 |  |  |
| 2.8 |  | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | Cu50 5Ц2.822.027-45; 50М/В; L= 160 mm | 1 400,00 |  |  |
|  |  | Total Lotul 2: |  |  |  |  | 28 300,00 lei |  |
|  |  | TOTAL GENERAL: |  |  |  |  | 89 050,00 lei |  |

Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole-3,

”TERMOELECTRICA” S.A., Depozitul Central.

Transmiterea  bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, fișei tehnice (sau pașaportul tehnic), certificatul  de  origine  și garanție a  produsului, buletin  de verificare  metrologică valabil RM și actului de primire după cantitate și calitate.

Ambalajele și bunurilor livrate  vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform   standardelor în vigoare.

- Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie 2025

- Cerințe generale:

- Mijloacele de măsurare propuse trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare mijloc de măsurare în parte – de buletin de verificare metrologică valabil sau să posede verificare inițială cu aplicarea marcajelor corespunzătoare;

- Termometrele cu lichid trebuie să corespundă NML 6-08:2023 “Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte electrice. Cerințe tehnice și metrologice”.

- Termometrele cu rezistență de lucru trebuie să corespundă SM GOST 6651:2010 «Sistemul de stat de asigurare a uniformității măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistență din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări».

- Bunurile ofertate trebuie sa fie noi, neutilizate și produse nu mai devreme de anul 2024.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Documente necesare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

- Denumirea companiei ofertantului;

- Certificatul  de înregistrare a companiei;

- Prețul termometrelor, termometrelor cu rezistență de lucru și cuplurilor termoelectrice propuse, de indicat cu incuderea prețului  verificării  metrologice  RM .

- Indicarea  producătorului  oficial  a  produsului;

- Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării și  termenul  de  exploatare  a produsului.

- Descriere tehnică detailată, instrucțiune de exploatare, documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință  în limba română, engleză sau rusă.

- Condiții generale de ofertare:

Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării mijloacelor de măsurare va asigura funcționarea  lor la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor, sau schimbării bunului în perioada de garanție – de la 7 până  la  30 zile lucrătoare  după înștiințare.

- Termenul de garanție va constitui – nu mai puțin de 12 luni de la livrare.

- Scrisorile de recomandare de la alte organizaţii (vor constitui un avantaj).

- Cerințe privind calculul costului:

- Prețul bunului va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant  pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat.