| Poziția |  | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea bucăți | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Stație pentru prelucrarea obiectelor și relevarea urmelor papilare cu prafuri dactiloscopice |  | 1 set |  |
| 1.1 | Caracteristici generale: |  |  |  |
|  | - Carcasa de culoare alb cu/sau gri. - Material carcasă – plastic, metal inoxidabil. - Material suprafața de lucru - metal inoxidabil, prevăzut cu găuri ce permit trecerea particulelor de praf dactiloscopic prin ele. - Material panouri laterale și frontal - metal inoxidabil. |  |  |  |
| 1.2 | - Puterea maximală 120W - Curent ca.0.5-1.0 A - Tensiune 110 și 230V 50-60Hz AC, conectare la priză standart. |  |  |  |
| 1.3 | Dimensiuni exterioare în stare închisă - Înălțime: 75-85cm - Lățime: 78-85cm - Adâncime: 70-77cm Dimensiuni exterioare cu panourile (laterale și frontal) în stare deschisă - Înălțime: 125-135cm - Lățime: 190-200cm - Adâncime: 70-77cm |  |  |  |
| 1.4 | - Casetă cu filtru pentru particulele de praf, amplasată sub găurile suprafeței de lucru, și cu covoraș-prefiltru ce dă posibilitatea separării particulelor mai mari/străine de particulele mai fine și respectiv colectarea și reutilizarea repetată a prafurilor. |  |  |  |
| 1.5 | - Modul de iluminare integrată cu lumina albă cu posibilitatea reglării intensității luminii, preferabil cu display de control. - Rama de fixare a accesoriilor pentru fotografiere. - Picior reglabil electric universal de plasare a stației de lucru. - Metoda de instalare, fixare – pe piciorul electric. |  |  |  |
| 1.6 | - Set filtre de rezervă. - Covoraș - prefiltru. - Covoraș din lână cu cărbune activat. |  | 10 buc. 10 buc. 10 buc. |  |
| 1.7 | Specificații de mediu: |  |  |  |
|  | Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C Temperatura de depozitare: -20° la +50° C Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat. |  |  |  |
| 1.8 | Alte cerinţe: - produsul să fie nou, fabricat în anul curent livrării sau în anul anterior |  |  |  |