CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini

| Cod CPV | Categorie, nr. poziție PMI-2023 | Denumirea bunului solicitat | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38300000-8 | H_Comune_I pct.10 (cod PMI: 2023181010) | Achiziția rugozimetrului portabil | buc. | 1 | Conform tabelului nr.1 | 150.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Recepția și calitatea produselor/bunurilor

  - Dispozitivul va fi livrat de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, nu mai târziu de 60 zile de la data semnării contractului.

  - Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

  - Furnizorul vă efectua livrarea dispozitivului la adresa menționată în punctul 2.1 respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunului.

  - Dispozitivul și componentele acestuia trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile, funcționale și soft-ul dispozitivului trebuie să fie predefinit de producător fără modificări.

  - Calitatea produselor trebuie să corespundă cerințelor standardelor de fabricare.

  - Furnizorul dispozitivului livrat va asigura pregătirea totală a rugozimetrului pentru procesul de lucru, adaptat la condițiile de măsurări și analiză ale beneficiarului (instalare soft, calibrare rugozimetru ș.a.)

  - Furnizorul dispozitivului va asigura instruirea personalului Laboratorului de Control al Metalelor din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. cu privire la:

- Utilizarea și exploatarea dispozitivului respectiv;

- Metodologia de efectuare a măsurării nivelului de rugozitate;

- Interpretarea rezultatelor obținute cu ajutorul aplicației soft.

  - Perioada de garanție a rugozimetrului și componentelor acestuia va constitui – 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Rugozimetrul va fi utilizat pentru stabilirea nivelului de rugozitate a suprafețelor metalice care sunt supuse examinărilor nedistructive prin control ultrasonic, control vizual, control cu lichide penetrante ș.a., pentru îndeplinirea și respectarea cerințelor normative din domeniul controlului nedistructiv.

  - Modelul livrat a rugozimetrului trebuie să dețină unul din următoarele documente:

- buletin de verificare metrologică inițială valabil pentru cel puțin 10 luni de la data livrării;

- certificat de etalonare valabil pentru cel puțin 10 luni de la data livrării;

- marcaj CE de conformitate europeană valabil pentru cel puțin 10 luni de la data livrării.

  - Dispozitivul trebuie să dețină următorii parametri:

- Rugozimetru fiabil cu display tactil;

- Meniu ușor de utilizat;

- Afișaj grafic pe ecran;

- Mai mulți parametri predefiniți de rugozitate;

- Indicator de poziție a detectorului;

- Palpator cu conectare directă sau detașabil;

- Deconectare automată;

- Mai multe limbi predefinite;

- Interfață pentru transfer de date prin USB și Bluetooth;

- Software PC pentru prelucrarea datelor;

- Alimentare de la baterie încorporată.

  - Parametrii de bază și cerințele specifice a dispozitivului și accesoriilor acestuia trebuie să corespundă specificațiilor tabelului 1.

Tabelul 1. Specificații tehnice a rugozimetrului și accesoriilor acestuia.

| Nr. d/o | Specificații tehnice | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| Unitatea de bază |  |  |
|  | Parametri de rugozitate | Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rz (JIS), Rk, Rku, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax, RSm, Rpc |
|  | Precizie | ±10% |
|  | Intervale axe | Axa X – 17,5mm; Axa Z – 320µm (-160µm≈160µm) |
|  | Rezoluție | 0,001µm |
|  | Forța de măsurare | 4mN |
|  | Unitate de măsură | µm |
|  | Lungime de undă limită | 0,25/0,8/2,5mm |
|  | Viteză de măsurare | 0,135mm/s; 0,5mm/s; 1mm/s |
|  | Memorie | ≥100 măsurători |
|  | Ieșire de date | USB, Bluetooth |
|  | Alimentare | Baterie reîncărcabilă incorporată |
|  | Greutatea unității de bază | Mai puțin de 700g |

- Articole, produse și piese necesare.

  - Rugozimetrul trebuie să fie completat cu:

- Unitatea de bază (1 buc.);

- Palpator standard (1 buc.);

- Husă de protecție a palpatorului (1 buc.);

- Etalon de calibrare (1 buc.);

- Cablu de conectare (a palpatorului) scurt și lung (1 m) (2 buc.);

- Stand reglabil cu înălțimea de 40mm (1 buc.);

- Adaptor pentru stand magnetic (1 buc.);

- Adaptor pentru șubler de înălțime (1 buc.);

- Tijă de extensie cu lungimea de 50mm (1 buc.);

- Sondă pentru orificii mici (1 buc.);

- Sondă pentru orificii înguste (1 buc.);

- Sondă pentru caneluri adânci (1 buc.);

- Suport pentru probe cilindrice și plate (2 buc.);

- Stand de testare pentru sarcini grele – zona de lucru maximum 310mm (1 buc.);

- Imprimantă portabilă prin Bluetooth (1 buc.);

- Bandă de hârtie pentru imprimantă (5 buc.);

- Receptor Bluetooth (1 buc.);

- Stilou tactil (1 buc.);

- Software pentru PC

- Cablu pentru transfer date;

- Adaptor AC/DC (1 buc.);

- Geantă rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.);

- Manual de utilizare/pașaport (în limbile română sau rusă);

- Certificate de origine/calitate/proveniență;

- Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile;

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Oferta comercială cu specificarea de preț. Prețul se va indica pentru fiecare produs separat;

  - Oferta cu specificația tehnică în limba română, care va include:

- Tipul dispozitivului;

- Descrierea tehnică a dispozitivului și componentelor acestuia care trebuie să corespundă specificațiilor tehnice expuse în tabelul 1 și pct.4.1 a prezentului caiet de sarcini;

- Producătorul dispozitivului;

- Anul de producere;

- Descrierea setului dispozitivului și accesoriilor acestuia conform pct.4.1;

- Descrierea documentației de însoțire a bunului la livrarea acestuia.