Anexa nr. 2

la Documentația standard

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivelor de laborator pentru activitatea științifică

prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33600000-6 | 1. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-Tie1 | flacon | 1 | Utilizarea: recomandat pentru utilizarea în cercetare. Format: Soluție de anticorp monoclonal șoarece, anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-Tie1 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni la parafină. (IHC-P) Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste, functie de marimea probei de analizat. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | 15200,00 |
| 2. | 33600000-6 | 2. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-Tie2 | flacon | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetare Format: Soluție de anticorp policlonal de iepure, anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-Tie2 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni la parafină. (IHC-P)Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste, functie de marimea tesutului de analizat. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării | 15200,00 |
| 3. | 33600000-6 | 3. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-p53 | flacon | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea in vitro.(IVD) Format: Soluție de anticorp mono șoarece, anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-p53 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni la parafină.(IHC-P) Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 300 de teste, functie de dilutie, Este anticorp concentrat) Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | 11017,24 |
| 4. | 33600000-6 | 4. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-p57 (KIP2) | flacon | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea in vitro.(IVD) Format: Soluție de anticorp mono șoarece, canti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-p57 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. Antibody diluent Abcam ab64211 at 125 ml Utilizarea: recomandat | 16349,50 |
| 5. | 33600000-6 | 5. Toluenă | litri | 20 | Toluena, a.r., 99.9+%, for lab. use, ACS, ISO, Ph. Eur., | 3000,00 |
| 6. | 33600000-6 | 6. Antibody diluent | fl | 2 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetărE. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj – 100 ml flacon, certificat de calitate de la producator, ambalaj sigilat de la producator, termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 7761,32 |
| 7. | 33600000-6 | 7. Bms-100 mediu de montare | litri | 0,2 | BMC-100-Mediu de montare permanenta,substituent | 2903,33 |
| 8. | 33600000-6 | 8. Set de reactivi pentru identificarea Candida albicans prin tehnica Real-time PCR. | Set | 1 | Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 100 reacții în 20 mkl Termenul de valabilitate: cel puțin 12 luni la momentul livrării | 2120,00 |
| 9. | 33600000-6 | 9. Set de reactivi pentru identificarea candida spp. prin tehnica Real-time PCR. | set | 1 | Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 100 reacții în 20 mkl Termenul de valabilitate: cel puțin 12 luni la momentul livrării | 4960,00 |
| 10. | 33600000-6 | 10. Crataegus spp extract | buc | 1 | Cutie 500mg | 8300,00 |
| 11. | 33600000-6 | 11. Nicergolină substantă farmaceutică | g | 2 | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică, Forma: substanță activă; pulbere, Concentratia: ≥99.9% | 16200,00 |
| 12. | 33600000-6 | 12. Nicergolină analitică | Flacon | 1 | Utilizarea: Standard analitic, Forma: pulbere, Impachetarea minimala: 100 mg (1 flacon), Puritatea: min ≥99.0% (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare | 2460,00 |
| 13. | 33600000-6 | 13. Candida albicans | flacon | 1 | Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat.Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 60193. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | 2 847,9 |
| 14. | 33600000-6 | 14. Aspergillus niger | flacon | 1 | Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes. Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat. Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 16888. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | 2 847,9 |
| 15. | 33600000-6 | 15. ASAT | set | 1 | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. fermentativă. Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 2 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 3.8 g/l. Lipemie până la 21 g/l; | 113,00 |
| 16. | 33600000-6 | 16. ALAT | set | 1 | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. fermentativă. Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 3.8 g/l. Lipemie până la 21 g/l; | 112,00 |
| 17. | 33600000-6 | 17. Colesterol total | set | 1 | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.08 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 2.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0.3 mmol/l. Bilirubina până la 0.35 mmol/l. Hemoglobina până la 2.1 g/l. Lipemie până la 21 g/l | 97,00 |
| 18. | 33600000-6 | 18. Trigliceridele | set | 1 | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4.2 mcmol/ L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Bilirubina până la 0.18 mmol/l. Hemoglobina până la1.1 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21g/l. | 130,00 |
| 19. | 33600000-6 | 19. LDH | set | 1 | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 5.0 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 10.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 8.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Lipemie - trigliceride până la 21g/l | 146,00 |
| 20. | 33600000-6 | 20. Creatinina | set | 1 | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 15 µmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.05; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.05; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 21 g/l | 41,00 |
| 21. | 33600000-6 | 21. Glucoza | set | 1 | Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică cu glucozoxidază; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.1 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 7.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0.9 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 21 g/l. | 55,00 |
| 22. | 33600000-6 | 22. Urea fotometrică | set | 1 | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Cinetică ureaze UV; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma fără hepariniat de amoniu. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.3 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l.Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21g/l. | 70,00 |
| 23. | 33600000-6 | 23. Proteina totală | set | 1 | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.7g/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Hemoglobina până la 5.5 g/l. Glucoza până la 5.0 g/l. Trigliceride până la 2.5 g/l | 46,00 |
| 24. | 33600000-6 | 24. Natriu | set | 1 | Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică ;Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină. | 2480,00 |
| 25. | 33600000-6 | 25. Kaliu | set | 1 | Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină. | 1850,00 |
| 26. | 33600000-6 | 26. Cholinesteraza | set | 1 | Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină; | 1650,00 |
| 27. | 33600000-6 | 27. Octanol | l | 1 | Octanol-(1) v.p. 99%, For laboratory use, | 1000,00 |
| 28. | 33600000-6 | 28. Metanol | l | 5 | Metanol, a.r., 99.8+%, Analyt, | 100,00 |
| 29. | 33600000-6 | 29. Test control | set | 2 | Test control aparțin clasei 4 (indicatori multi-variabili) conform clasificării GOST ISO 11140-1-2011; Regim de sterilizare (t0.timpul. min). t0-180/60 | 250,00 |
| 30. | 33600000-6 | 30. Test control | Set | 2 | Test control aparțin clasei 5 (integrarea indicatorilor) conform clasificării GOST ISO 11140-1-2011; Regim de sterilizare (t0.timpul. min). t0-132/20 | 250,00 |
| 31. | 33600000-6 | 31. Test control | set | 2 | Test control aparțin conform clasificării GOST ISO. Regim de sterilizare (t0.timpul. min). t0-120/45 | 250,00 |
| 32. | 33600000-6 | 32. Peroxid de hidrogen | flacoane | 5 | Peroxid de hidrogen. - Apa oxigenata. Peroxid de hidrogen 33-35%. ambalat falcon sticla 1 litru | 180,00 |
| 33. | 33600000-6 | 33. Clorură de Sodiu (NaCl) | kg | 3 | 99% puritate farmaceutica Clorura de sodiu -Clorura de sodiu a.r. 99.8+%. ACS. ISO. Ph. Eur | 225,00 |
| 34. | 33600000-6 | 34.. Alcool polivenilic | l | 1 | Alcool polivinilic 99%, | 250,00 |
| 35. | 33600000-6 | 35. Eter dietilic | l | 1 | Eter dietilic 99% pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 1 Litru | 250,00 |
| 36. | 33600000-6 | 36.N-vinilcarbazol. 97 % | buc | 1 | N-vinilcarbazol. 97 %% pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 0.25 gr | 3250,00 |
| 37. | 33600000-6 | 37. Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) for synthesis | buc | 1 | Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) for synthesis pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 100 ml | 1125,00 |
| 38. | 33600000-6 | 38. Staphylococcus aureus meticillin resistent | flacon | 2 | Flacon de 10 discuri tultina.209 | 3100,00 |
| 39. | 33600000-6 | 39. Amestec de proteine strandard pentru electroforeză | Set | 1 | Utilizare: realizarea electroforezei proteinelor Caracteristici: amestec a 10 proteine cu masa moleculară cuprinsă între 11 – 250 kDa. set cu 2 flacoane a cîte 250 µl. temperatura de păstrare -20°C. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. | 6635,00 |
| 40. | 33600000-6 | 40. Fluoroshield | Bucată | 1 | Utilizare: mediu de montare lichid pentru conservarea fluorescenței frotiurilor de țesuturi și celule. Caracteristici: Soluție cu pH 7.8 - 8.2 Păstrare: 2-8°C | 1750,00 |
| 41. | 33600000-6 | 41. Deoxyribonuclease I din pancreas bovin 400kU | Bucată | 2 | Utilizare: înlăturarea in vitro a ADN genomic; aplicații de bioprocesare: îndepărtarea ADN-ului; eliminarea ADN-ului genomic din preparatele de ARN înainte de RT-PCR; transcriere in vitro; reticulare UV a proteinelor la acizii nucleici; îndepărtarea ADN-ului din mostrele proteice. Caracteristici: endonuclează izolată din pancreasul bovin; pulbere liofilizată cu compoziția de proteină ≥85%. Împachetare: Flacon cu 100 mg substanțăm Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 6680,00 |
| 42. | 33600000-6 | 42. Aprotinină de bovină. 3-8 TIU/mg | Bucată | 1 | Utilizare: Inhibitor nespecific al proteazelor; inhibitor de protează în tamponul de test radioimunoprecipitare (RIPA) pentru omogenizarea celulelor endoteliale microvasculare cardiace (CMEC) și a celulelor epiteliale mamare; analiza angiogenezei pentru fibroblaști; inhibitor al tripsinei. Caracteristici: Pulbere liofilizată cu greutatea moleculară de 6511.44 și solubilitate de H2O: ≥5 mg/mL. Împachetare: Flacon cu 5 mg substanță. Condiții de păstrare: 2-8°C. Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 2500,00 |
| 43. | 33600000-6 | 43. 3dGRO | buc | 3 | Organoid Freeze Medium Optimized cryopreservation media for multiple organoids cell types, flacon 50ML | 14175,00 |
| 44. | 33600000-6 | 44.Epoxy 750 g | buc | 13 | Epoxy 750 g | 6500,00 |
| 45. | 33600000-6 | 45. Anticorpi monoclonali anti collagen tip I | Flacon | 1 | Utilizare: imunohistochimie Caracteristici: Anticorpi monoclonali anti colagen tip I, neconjugați cu izotipul – Ig1 Forma – lichidă. Reactivitate cu antigeni specifici de șoareci, șobolani, porc, umani și minimum 97% cu cei de iepure. Purificat prin proteina A Greutate moleculară calculată de 1366 aa, 130 kDa (140 kDa, 70-80 kDa). Solutie buffer de stocare - PBS cu 0,1% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7,3. Condiții de păstrare - 20°C Împachetare și livrare: Conform recomandărilor producătorului | 15 882,00 |
| 46. | 33600000-6 | 46. Anticorpi policlonali anti collagen tip II | Flacon | 1 | Utilizare: imunohistochimie Caracteristici: Anticorpi policlonali anti colagen tip II. Forma – lichidă. Reactivitate cu antigeni specifici umani și minimum 96% cu cei de iepure. Purificat prin afinitate antigenică. Greutate moleculară calculată de 134 kDa Solutie buffer de stocare - PBS cu 0,1% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7,3. Condiții de păstrare - 20°C Împachetare și livrare: Conform recomandărilor producătorului | 15 882,00 |
| 47. | 33600000-6 | 47. Sodium Lauroyl Sarcosinate | buc | 1 | Sodium lauroylsarcosinate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, fiala 550MG | 3455.00 |
| 48. | 33600000-6 | 48. Kit Human VEGF, 5x96 placi (plates), sau analog | set | 4 | Kit de reactivi pentru Human VEGF, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | 14400,00 |
| 49. | 33600000-6 | 49. Deluxe Set Human IL-10. 5x96 placi (plates). sau analog | set | 4 | Kit de reactivi pentru Human IL-10, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | 14400,00 |
| 50. | 33600000-6 | 50. Kit Human FGF-basic, 5x96 placi (plates), sau analog | set | 1 | Kit de reactivi pentru Human FGF-basic, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | 18100,00 |
| 51. | 33600000-6 | 51. Human Latent TGF-β ELISA Kit, 5x96 placi (plates), sau analog | set | 1 | Kit de reactivi pentru Human TGF-β, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | 18100,00 |
| 52. | 33600000-6 | 52. Standard Set Human IL-6, 5x96 placi (plates), sau analog | set | 4 | Set de reactivi pentru Human IL-6, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice | 14400,00 |
| 53. | 33600000-6 | 53.PIGF EIA | set | 1 | PIGF EIA 96 teste | 9200,00 |
| 54. | 33600000-6 | 54. Methanol | l | 10 | Număr CAS 67-56-1, Formula liniară CH3OH, Greutate moleculară 32.04, Număr Beilstein / REAXYS 1098229, Număr CE 200-659-6 Număr MDL MFCD00004595 puriss. p.a.. reactiv ACS. reactiv. ISO. reag. Ph. Eur.. ≥99.8% (GC), Utilizare: • Ca solvent pentru prepararea extractelor de hife de Aspergillus pentru estimarea gliotoxinei prin fază inversă-HPLC.• Studii de imunofluorescență. Ambalare: În sticle PE; disponibile și sticle de sticlă (Nr. material care se termină cu * -GL) ASPECT (CULOR) Incolor, ASPECT (FORMĂ) Lichid, CULOARE (ÎN APHA) ≤ 10 APHA, ACID FĂRĂ ACID TITRABIL (ca HCOOH): ≤ 0.002%. ALKALI FĂRĂ BAZĂ TITRABILĂ (AS NH3): ≤ 0.00005%, PURITATE (ZONA GC%) ≥ 99.8%, OBSERVAȚII PRIVIND GC ≤0.001% ACETONĂ. ≤ 0.1% ETANOL, DENSITATE 0.791 - 0.793, INDICE REFRACTIVE N20 / D 1.328 - 1.330, PUNCT DE FIERBERE 64 - 65℃, SOLUBILITATE (TURBIDITATE) MIXABILĂ CU H2O, APĂ (COULOMETR.) ≤ 0.05%. REZIDU (EVAPORARE) ≤ 0.0005%, SUBSTANȚE REDUCĂTOARE ≤ 0.00025% (AS O), ALDEHIDE ≤ 0.001% (AS CH3CH0), CETONE ≤ 0.001% (AS CH3COCH3), FORMALDEHID ≤ 0.001%, ACETALDEHID ≤ 0.001%, ALUMINIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, BARIU (ICP) ≤ 0.10 ppm. BISMUTH (ICP) ≤ 0.10 ppm, BORON (ICP) ≤ 0.02 ppm, CALCIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, CADMIUM (ICP) ≤ 0.05 ppm, COBALT (ICP) ≤ 0.02 ppm CROM (ICP) ≤ 0.02 ppm, CUPRU (ICP) ≤ 0.01 ppm, FIER (ICP) ≤ 0.10 ppm, POTASIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, LITIU (ICP) ≤ 0.10 ppm, MAGNEZIU (ICP) ≤ 0.10 ppm, MANGANEZ (ICP) ≤ 0.01 ppm, MOLIBDEN (ICP) ≤ 0.10 ppm, SODIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, NICEL (ICP) ≤ 0.02 ppm, LEAD (ICP) ≤ 0.02 ppm, TIN (ICP) ≤ 0.10 ppm, STRONTIUM (ICP) ≤ 0.10 ppm ZINC (ICP) ≤ 0.10 ppm, CLORURĂ (CL) ≤ 0.5 mg / kg, SULFAT (SO4) ≤ 1 mg / kg, SUBSTANȚELE întunecate prin H2SO4 PASĂ TESTUL COMPUȘI CARBONIL ≤ 0.005%, | 2666,67 |
| 55. | 33600000-6 | 55. Antifoam Struktol | ml | 100 | Esteri de acizi grași alcoxilați pe bază vegetală, Lichid gălbui. ușor tulbure, Densitate (20 ° C): 1000 kg / m3, Dyn. vâscozitate (25 ° C): 500 m Pa.s, Agent antispumant pentru drojdie Ambalare: 50 ml | 1666,67 |
| 56. | 33600000-6 | 56. Set de purificare a ARN-ului din sânge | set. | 5 | Prelucrarea materialului biologic. Aplicație: microarray, PCR cantitativ în timp real (qPCR), PCR cu transcriptază inversă (RT-PCR), Northern Blotting. Tipul probei biologice: sânge. Tehnologie de izolare: extracție organică, coloană de centrifugare. Setul trebuie să conțină minim 50 teste | 19166,67 |
| 57. | 33600000-6 | 57. Set de purificare ReversTranscriptaza | set | 5 | Pentru prelucrarea materialului biologic. Aplicație: microarray, PCR cantitativ în timp real (qPCR), PCR cu transcriptază inversă (RT-PCR), Northern Blotting Tipul probei biologice: sânge Tehnologie de izolare: extracție organică, coloană de centrifugare. Setul trebuie să conțină minim 50 teste. | 20833,33 |
| 58. | 33600000-6 | 58. Nextseq 500/550 high output reagent cartridge v2 (300 cycles) | set | 2 | Set (kit) de reactivi preconfigurat pentru sistemele din seria NextSeq ce oferă toate componentele necesare pentru secvențierea pe platformă în trei cartușe gata de utilizare (reactiv, celulă de flux și tampon). Kiturile oferă încărcare simplificată a cartușului cu înălbitor și au grunduri cu dublă indexare preinstalate în cartuș. Ieșire maximă – 120 Gb, Citiri maxime per ciclu – 400 de milioane de clustere, Versiunea – 2. Cicluri – minim 300. Tipul acidului nucleic – ARN și ADN Tehnologia utilizată – secvențiere. Tipul reagentului – generarea clusterului, secvențierea pereche, secvențierea prin sinteză, secvențierea cu o singură citire Compatibilitate completă cu sistemul NextSeq 500 și NextSeq 550 Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării | 182000,00 |
| 59. | 33600000-6 | 59. Nextera XT DNA Library Prep | set | 3 | Descriere – destinat pentru pregătirea rapidă a bibliotecii DNA optimizată pentru cercetarea genomurilor mici, ampliconii PCR și plasmidelor. Timp de testare ~ 5,5 ore de la extracția ADN Timp de pregătire a bibliotecii: ~ 90 de minute. Timp practic – 15 minute. Mecanism de acțiune – fragmentare enzimatică, Cantitatea probei – 1 ng ADN, Metode utilizate – Secvențierea ARNr-ului 16S, Secvențierea Ampliconului, Secvențierea De Novo, Secvențierea Shotgun, Secvențierea întregului genom, Multiplexare – până la 384 probe indexate unic pot fi combinate și secvențiate împreună. Tipul probelor specializate – eșantioane cu intrare redusă, incompatibile cu FFPE, celule unice. Categorie de specii – orice specie, inclusiv - nematode, plante, pește zebră, ciuperci, șoareci, mamifere, virusuri, bacterii, Drosophila, șobolani, ființe umane, fungi. Compatibilitate completă cu sistemul NextSeq 500 și NextSeq 550 Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării | 46200,00 |
| 60. | 33600000-6 | 60. Nextera XT Index Kit V2 Set A (96 indexes) | set | 1 | Kit de reagenți destinat pentru utilizare cu Nextera XT DNA Library Prep (Set A). Versiunea 2, conține 96 indexări, pentru minim 384 probe. Include un singur cartuș cu reactivi pereche și o celulă de flux iSeq 100. Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării | 16800,00 |
| 61. | 33600000-6 | 61. Agencourt AMPure XP beads (60ml) | set | 1 | Sistem de purificare PCR extrem de eficient, ușor automatizat, care oferă ADN de calitate superioară, fără transfer de sare. Pentru utilizare cu sistemul de purificare Beckman Coulter prin tehnologia imobilizării ireversibile în fază solidă pe godeuri paramegnetice pentru purificarea cu randament ridicat a ampliconilor PCR. Leagă selectiv fragmente de ADN de 100 bp și mai mari pe godeuri paramagnetice. Primerii, nucleotidele, sărurile și enzimele în exces pot fi îndepărtate folosind o procedură simplă de spălare. Rezultatul este un produs PCR mai purificat. Nu necesită centrifugare sau filtrare, AMPure XP poate fi ușor utilizat în formate manuale și automatizate cu 96 sau 384 de godeuri. Poate fi utilizat în următoarele aplicații: PCR, Secvențiere, Genotipare, Analiza fragmentelor, Primer Walking, Clonare. Volum – 60 ml. Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării | 11166,67 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 590756,20 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 45 zile calendaristice din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător..

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și instalării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 11. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 12. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 13. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 14. | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | conform Anexei nr. 13 din Documentația standard, semnată electronic de participant | Obligatoriu (după caz) |
| 15. | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | conform Anexei nr. 14 din Documentația standard, semnată electronic de participant | Obligatoriu (după caz) |
| 16. | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | conform Anexei nr. 15, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 17. | Angajament terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 16, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 18. | Declaraţie terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 17, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 19. | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | conform Anexei nr. 18, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 20. | Declaraţie terţ susţinător tehnic | conform Anexei nr. 19, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 21. | Declaraţie terţ susţinător profesional | conform Anexei nr. 20, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Stanislav Groppa________________   .