# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitivelor medicale

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Policlinica de Stat

- IDNO: 1006601003924

- Adresa: mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

- Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: http://pcs.gov.md/

achizitii.pcs@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP “M-Tender”.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituţie publică, ocrotirea sănătăţii.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Dispozitiv medical. USG Cardiac de performanță înaltă |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | USG Cardiac de performanță înaltă | buc | 1 | Ultrasonograf Cardiac performanţă înaltă Aplicații clinice - Cardiac Consolă - cu mișcări independente - sus/jos - dreapta/stânga Probe Porturi active - 3…5 Probe tip, MHz - Liniar - 8 – 16 MHz; Elemente fizice: 128… 192 - Convex Mono Cristal - 1,5 – 7 MHz; Elemente fizice: 128… 192 Phased/Vector Mono Cristal - 1 – 6 MHz; Elemente fizice: 64… 80 Frecvența maximă a sistemului - 16…22 MHz Nivele de gri - 256 Preprocesare, canale digitale 6 000 000…8 000 000 Gama dinamică - 250…270 dB Adâncimea de scanare - 40 cm Postprocesare: - amplificare general - TGC - corecție de unghi Doppler - reglarea gamei dinamice - hărți de gri și hărți de culoare - reducerea zgomotului de fond - formatul afișat - ajustarea liniei de baza în Doppler spectral - posibilitatea măririi zonei de interes - optimizarea automată a imaginii Multifrecvențe - 5…10 Moduri de scanare - 2D mod – da - M-mod – da - Color M – mod – da - B – mod – da - Anatomical M – mod – da - Mod Panoramic – da - Mod Trapezoidal – da - Compunere spațială - 4…7 trepte - Mod de procesare adaptivă pentru eliminare - 5…10 trepte - Investigarea velocităților tisulare TVI – da - Harmonic Imaging – da - Curved Anatomical M-mode - da DOPPLER - Tip - CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI Direcțional-PDI - da Viteza înregistrată a fluxului sanguin în CWD - 5…20 m/s Vizualizare în rezuluție înaltă a fluxului sangvin - da Duplex - da Triplex - da Metode de măsurare - manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real Moduri de vizualizare - 2D/PW – da - 2D/Color Doppler – da - 2D/M mode – da - 2D/PW/Color Doppler sau PDI – da - Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI – da Funcționalități - Măsurători digitale – da - Auto optimizare prin acționarea unui singur buton - Optimizare 2D mode, Modurile Doppler,Doppler Baseline - Auto IMT – da - Auto EF – da - Speckle Tracking – da - Rapoarte -Auto generare PAN/ZOOM - Imagine în timp real – da - Imagine înghețată (stop cadru) - da Stocare Imagini - Capacitate - 500… 1000 GB - Butare rapidă - 120…240 GB SSD - Cine - da DICOM 3.0 COMPLIANT Monitor integrat de control tip tactil - (touch-screen) 10”…15” Pachete de analiză - Cardiac – da - Strain Rate – da - Stress Echo - da Monitor - Diagonală - 21,5”…24” - Rezoluție - 1920 x 1080 Periferice - Bloc ECG – da - Încălzitor de gel – da Imprimantă Alb/Negru încorporată – da Manual de utilizare/exploatare în limba română: da Garanție: minim 24 luni Produs nou lipsit de vicii | 555 000,00 |
| Lotul 2 Dispozitiv medical. Spectrofotometru UV-VIS |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Spectrofotometru UV-VIS | buc | 1 | Intervalul lungimii de undă: 190–1100 nm; Sursă: 1 sigura lampă cu impuls Xenon, lampă flash Xenon cu spectru complet (80 Hz); Lățimea benzii spectrale: fixă, cel puțin 1.5 nm; Imunitate la lumina camerei - da; Viteza maximă de scanare: 24.000 nm/min; Rata maximă de măsurare: 80 de puncte de date/secundă; Interval fotometric: până la 4 Abs; Unitate pentru lungimea de undă cu trepte de fază fără măsurare - da; Măsurare fascicul focalizat: 1.5 x 1.0 mm; Grilă optică: holografică, 27.5 x 35 mm, 1200 linii/mm, unghiul focal 8.6° la 240 nm; Sistem de separare a fasciculului: Separator de fascicul; Detectoare: 2 detectoare cu diode de siliciu pentru măsurarea simultană a fasciculului probei și fasciculului de referință; Design optic: monocromator Czerny-Turner cu fascicul dublu; Rezoluție UV-Vis limită: ≤ 1.5 nm; Rezoluție limită toluen/hexan (test EP/BP și TGA): ≥ 1.5; Lumină parazită: la 340 nm (50 mg/L NaNO2) ≤ 0.05 %T; Precizia lungimii de undă: să nu depășească ± 0.5 la 541.94 nm; Reproductibilitatea lungimii de undă: nu mai mult de ± 0.1 nm; Precizie fotometrică: nu mai mult de ± 0.005 Abs; Interval fotometric: nu mai puțin de ± 4.0 Abs; Afișaj fotometric: nu mai puțin de ± 9.9999 Abs, nu mai puțin de ± 200.00 %T; Reproductibilitate fotometrică (Abs): < 0.00050 Abs la 465 nm; Stabilitate fotometrică la 500 nm, după 30 min de încălzire: <0.0004 Abs/h; Zgomot fotometric la 500 nm: < 0.0001 Abs; Planeitatea liniei de bază, 200 până la 850 nm, linia de bază corectată: nu mai mult de ±0.001 Abs; Medierea semnalului: 0,0125–999s sau mai mare; Slew rate: nu mai puțin de 24.000 nm/min; Interval de date (nm): 0.15–5.0 nm sau mai larg; Scanare repetitivă: cel puțin 4800 de puncte de date pe minut, număr maxim de cicluri: 999, timp maxim a ciclului: 9999 min; Rata de colectare a datelor: nu mai puțin de 80 de puncte de date/secundă; Opțiune de monitorizare a temperaturii: Sondă de temperatură în interiorul cuvei (folosind accesoriul opțional sonda de temperatură); Volumul minim al probei: ≤ 0.5 μL; Compartimentul pentru probe poate fi lăsat deschis în timpul măsurării datorită imunității la lumina camerei - da; Acces la compartimentul de probe: de sus și din față; Interfața de comunicare: USB. Alimentare: 240V, 50/60 Hz. Accesorii: Suport pentru cuve de 10mm – 1un; Suport pentru cuve de 20, 50 și 100 mm – 1un; Soft UV-Vis cu licență, bazat pe sistemul de operare Windows. Standarde și servicii: Producător certificat ISO 14001; Certificat ISO 9001 pentru producător; Certificat ISO 9001 pentru participant; Autorizație de la producător. Disponibilitatea personalului de suport tehnic autorizat de producător cu posibilitate de service post garanție: servicii de întreținere, consumabile si piese de schimb. Disponibilitatea service centrului local autorizat de producător cu personal instruit de producător. Garanție: 12 - 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Produs nou fără vicii: da | 170 000,00 |
| Lotul 3 Aspirator pentru prelevarea probelor de aer |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aspirator pentru prelevarea probelor de aer | buc | 1 | Număr canale de absorbție: 4 Carcasă metalică: da Afișaj: LCD Dispunerea canalelor: Paralel Intervale de debit: - 0,2…2,0 l/min (canal 1 și 2) - 2,0…20 l/min (canal 3 și 4) Eroare setare debit: ±5% Rezistența absorbantului: 0…5 kPa Timp de prelevare: 1…99 min Cronometru prelevare medie zilnică: da Indici de temperatură a aerului, presiune atmosferică, umiditate: da Alimentare: Rețea curent alternativ 220V/50Hz sau baterie de acumulatoare 12 V Baterie încorporată: da Dimensiuni de gabarit: 450x160x320 mm Masa: 4…5 kg Condiții de exploatare: Temperatură: -10…+40°C Umiditate relativă:90…98%, la 25°C Presiune atmosferică: 630…800 mmHg Suport metrologic: da Garanție: minim 24 luni Manual de utilizare în limba română: da | 70 000,00 |
| Lotul 4 Dispozitiv medical. Aparat pentru darsonvalizare |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-1 | Aparat pentru darsonvalizare | buc | 1 | Valoarea amplitudinii tensiunii la ieșire: 0,8...25 kV±10% Rata de repetare a pachetelor de impulsuri: 100 ± 10 Hz frecvența de umplere a impulsurilor: 110±25 kHz Tensiune alimentare: 220V ±10% Frecvență: 50 Hz Dimensiuni de gabarit: 40x60x200 mm Termen de exploatare: minim 5 ani Masa dispozitivului cu electrozi: 450...600 g Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice: II tip B Set de livrare : Unitate electronică Electrozi interschimbabili: electrod ciupercă: 2 dimensiuni Electrod pieptene: 1 buc Electrod gingival: 1 buc Manual de utilizare/exploatare în limba română: da Garanție: minim 12 luni Produs nou lipsit de vicii | 1700,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 796 700,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._nu se utilizează

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:  în maxim 60 zile calendaristice după semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  __nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Documentația Standard | Confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 3. | Propunerea tehnică | Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22). Confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 4. | Propunerea financiară | Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23). Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5. | Garantia pentru oferta în valoare de 2% din suma ofertei fără TVA. | Conform anexei nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924, mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA | Obligatoriu |
| 6. | Garanția de bună execuție a contractului 2% din valoarea totală a contractului. | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont în marime de 2 % , sau prin transfer pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924 , mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Original- Declarația aprobată prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020, cu semnătura electronică a Operatorului economic, doar pentru agentii economici castigatori . | Obligatoriu, la solicitare în termen de 2 zile din data solicitării |
| 9. | Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova | Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu, la solicitare în termen de 2 zile din data solicitării |
| 10. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie-confirmată prin semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu, la solicitare în termen de 2 zile din data solicitării |
| 11. | Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice li electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor(cu indicarea numărului de înregistrare din ”Lista producătorilor”) sau demonstrează că este în proces de obținere a acestuia. | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu, la solicitare în termen de 2 zile din data solicitării |

- Garantia pentru oferta în valoare de 2% din suma  ofertei fara TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului  2 % din valoarea totala a contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz:  nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): se va utilizat contractul model stabilit de documentația standard de achiziții publice.  Clauzele suplimentare ale contractului model sunt indicate în anexă.

- Ofertele se prezintă în valuta:  MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _-_

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_-__

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__-___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.08.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___nu___(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

NOTĂ:Cerințele pentru asistență la dispozitivele medicale pentru Loturile  1; 2; 3.

| 1. SERVICE IN GARANTIE |
| --- |
| Durata : 24 luni, curg din momentul instalării și punerii în funcțiune de către operatorul economic la sediul cumpărătorului. |
| Timp de interventie maxim: 24 ore |
| 2. SERVICE POST GARANTIE |
| Perioada: cel puțin 3 ani (Furnizorul să dispuna de un atelier de reparatii si specialisti autorizati de catre producator) |
| Timp de interventie maxim: 24 ore |
| 3. INSTALARE: De catre furnizor |
| 4. PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE: nu mai puțin de 3 ani |
| 5. TRENING: De catre furnizor |
| 6. Documente și manual: Toate dispozitivele medicale trebuie să fie livrate cu manuale de service și utilizare,inclusiv în limba de stat, cheile de acces și software-ul pentru dispositive medicale. |
| 7. Anul producerii : 2022-2023 |  | 2016-2017 |
| 8. Prezența marcajului CE sau actului ce confirmă înregistrarea dizpozitivului medical în Registru de stat |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________  Viorica EFROS.