## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33192000-2 | 1 | Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 | Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 |  |  |  | Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 Cod M300001 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 2 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 2 | Fotoliu ginecologic acționat electric | Fotoliu ginecologic acționat electric |  |  |  | Fotoliu ginecologic acționat electric Conceput pentru a fi utilizat și în consultație ginecologică cu coloposcopie Fiecare ajustare a fotoliului este posibilă de la pedala de picior da Pedala activează: reglarea înălțimii "mișcarea spătar în sus/jos" "Structura este realizată din oțel pentru o protecție ridicată și oferă un nivel ridicat de rezistență" da Fotoliu ginecologic acționat electric: Acțiune: "electromecanic și mecanic" Secțiuni: ≥ 3 Suporturi: pentru mâini pentru picioare Carcasul: oțel vopsit electrostatic Suprafața: "Acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici" Înălțime reglabilă: minim 55 - 90 cm Capacitate maximă: ≥ 200 kg Înălțimea și înclinarea spătarului, ajustabile da "Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil" da Instalare, Garanție: "Instruirea minim 2 persoane. Funcționarea de bază a sistemului. Operarea avansată a sistemului. Rutină de întreținere" da Garanția dispozitivului medical minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 3 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg |  |  |  | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg Cod M500110 Descriere "Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor." Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru contrucție oțel vopsit / inox / alumin Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 4 | Brancarda sanitara de baza | Brancarda sanitara de baza |  |  |  | Brancarda sanitara de baza Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni min. 2 Poziționare Tredelenburg cu ajutorul unui amortiztor ≥ 12 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortiztor" ≥ 12 grade opțional Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz min. 0 - 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) opțional Nișe pentru casete x-ray opțional Reglabilă pe înălțime diapazon de ≥ 27 cm, dintre poziția de jos și cea de sus Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 125 mm Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti da "Posibilitatea de blocare a direcției roților " da (optional) Material oțel vopsit electrostatic Sarcina maximă ≥ 240 kg Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 5 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 |  |  |  | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 Cod M300013 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 2 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 6 | Stativ perfuzii. | Stativ perfuzii. |  |  |  | Stativ perfuzii Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 7 | Masa pentru manipulatie 2 rafturi | Masa pentru manipulatie 2 rafturi |  |  |  | Masă pentru manipulație 2 rafturi Cod M300000 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm Rafturi 2 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±7 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 8 | Carucior transportarea repartizare alimentelor | Carucior transportarea repartizare alimentelor |  |  |  | Cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor" Cod M400200 Descriere "Troleu / cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor la pacienți" Parametru Specificație Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 1mm țeavă de inox Prevăzut cu două blaturi tavă cu mărginile ridicate da Încărcarea maximă minim 30 kg Mâner de transportare da Dimensiuni 75 x 40 x 85 cm, ±7 cm Rotile pivotante din cauciuc da, min 4, toate cu frână diametru minim 100 mm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 9 | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu |  |  |  | Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu Cod M400001 Descriere Cărucior pentru colectare și transportare lengerie Parametru Specificație Structura carcasă oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș stofă rezistentă la spălări multiple Cărucior integral lavabil da Cărucior compus din 2 părți prima parte, atașament pentru saci (lingerie murdară) partrea a doua, rafturi minim 2 pentru lengeria curată Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 2 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 10 | Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla | Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla |  |  |  | Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici "Format din două compartimente suprapuse" partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi, reglabile pe înălțime încărcarea maximă per raft minim 20 kg Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime încărcarea maximă per raft minim 40 kg Roți minim 4 Dimensiuni "Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 11 | Suport pentru umerase X-Ray | Suport pentru umerase X-Ray |  |  |  | Suport pentru umerașe X-Ray, cu umeraș 10 buc Descriere utilizarea în sala de preoperație pentru stocarea echipamentului de protecție X-ray Parametru Specificație Carcasa confecționată din inox minim AISI 201 Rezistent la soluțiile de dezinfectare Mărimile 1100x500x1550 mm, ±70 mm Umerașe minim 10 buc. lungimea minim 500 mm greutatea de menținere a echipamentului X-ray, minim 15 kg pentru fiecare umeraș Partea de sus a carcasei să fie dotată cu separatoare pentru fiecare umeraș (minim 10 unități) da Capacitatea totală de încărcare a suportului de umeraș minim 200 kg Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 12 | Pat pentru examinare mecanic, adult | Pat pentru examinare mecanic, adult |  |  |  | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 10 buc. Garanția dispozitivului: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 13 | Masă medicală cu 3 sertare și lacăt | Masă medicală cu 3 sertare și lacăt |  |  |  | Masă medicală cu 3 sertare si lacat Cod M300018 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 14 | Masă pentru manipulare cu 2 sertare | Masă pentru manipulare cu 2 sertare |  |  |  | Masa pentru manipulare cu 2 sertare Cod M300016 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 100 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 15 | Masă de manipulare | Masă de manipulare |  |  |  | Masa de manipulare Descriere Masa proiectată pentru utilizarea în instituții medicale (camere medicale, săli de operație, săli de proceduri). Masa fabricată din metal. Utilizată în timpul operațiilor chirurgicale, examinărilor și altor manipulări, destinată amplasării bratului pacientului. Parametru Specificaţie Sectiuni minim 1 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit / inox Dotata cu picioare, capete din cauciuc antialunecare obligatoriu Partea superioara acoperire din piele vinilica cu spuma, moale la atingere, rezistenta la dezinfectanti Dimensiuni, mm (LxAxÎ) 680x440x900, cu abatere maximă de ±50mm Masa minimă încărcare, kg ≥ 10 Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 16 | Masă electrică pentru autorefractometru | Masă electrică pentru autorefractometru |  |  |  | Masa electrică pentru autorefractometru Descriere Destinata pentru amplasarea autorefractometrelor cu ajustarea pe inaltime. Parametru Specificaţie Dimensiunea blatului mesei 560mm – 480mm, ±30mm Înălţime ajustabilă 630mm – 810mm, ±30mm Greutatea suportată minim 50 kg Alimentare 230V, 50 Hz Servicii montare obligatoriu Certificat de calitate obligatoriu Garanţie cel puţin 2 ani
33192000-2 | 17 | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate |  |  |  | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și poziționări avansate Descriere Fotoliu terapeutic medical reclinabil cu suport cefalic și multiple poziționări, destinat utilizării în centre medicale, clinici de reabilitare, terapii fizice, proceduri de relaxare și tratament, cu reglaje ergonomice avansate. Parametru Componentă Cerință Componente principale Structură fotoliu Cadru robust din oțel sau aliaj similar, tratat anti‑coroziv Mecanism reclinare Poziții multiple: poziție verticală, semi‑reclined, reclined și tilt‑in‑space Suport cefalic Reglabil pe înălțime și unghi, cu perniță confort Suport pentru picioare Reglabil independent, extensibil Tetieră Reglabilă cu înclinare și susținere cervicală Cotiere Reglabile, detașabile sau pivotante Roți Mobilitate ușoară cu sistem de blocare stabilă Tapițerie Material medical ușor de curățat și dezinfectat Specificații tehnice Reglaje poziție Regłaje multiple pentru spătar, suport picioare și cap, inclusiv poziție complet reclinată Unghi reclinare Minimum 140°–170° sau poziții intermediare pentru confort și terapie Suport cap Reglare pe înălțime și unghi pentru adaptarea la anatomia pacientului Suport lombar Reglabil pentru confort sporit Mecanism electric/manual Electric preferabil, cu control la buton sau telecomandă; alternativ cu mecanisme hidraulice/gaz la modelele standard Capacitate greutate ≥ 150–180 kg (sau ≥ 385 lbs pentru variante bariatrice) Tapițerie Material medical fluid‑rezistent, ignifugat, ușor de curățat Roți Minimum Ø 5″, blocabile pentru stabilitate în poziția dorită Siguranță pacienți Sisteme de blocare pentru poziții, centuri de siguranță opționale Accesorii incluse Suport branule/IV pole, tăvi/masă de activitate opțională Ergonomie Design conturat pentru reducerea presiunii și susținere corectă a corpului Funcționalități avansate Siguranță integrată Blocare automată a pozițiilor, prevenire mișcare involuntară Control electric integrat Reglaj spătar, suport picioare și tetieră cu panou ușor de folosit sau telecomandă Reset poziție standard Buton „home/reset” pentru revenire rapidă la poziție de start Suport detașabil Tetieră și cotiere detașabile pentru transfer pacient sau proceduri medicale Tilting‑in‑space Menține unghiul spătar‑șezut constant în timpul reclinării, pentru reducerea presiunii sacrate Perne ergonomice Distribuție optimă a greutății corpului, reducere puncte de presiune Tilting/înclinare independentă Reglaj independent pentru spătar și suport picioare Suport cap reglabil Înălțime și unghi ajustabile, adaptabil pentru anatomia pacientului Funcții de confort Opțiuni de relaxare progresivă, multiple poziții intermediare Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 18 | Pat multifunctional pentru adulti 5-6 poziții traumatologic | Pat multifunctional pentru adulti 5-6 poziții traumatologic |  |  |  | Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii)_traumatologic Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă adimisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul prodului oferit grosimea min. 20 cm husă cu fermoar da, să se indice codul prodului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul prodului oferit Bară de suport pentru ridicare pacient bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul Manual de utilizare În limba de stat Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente Manual tehnic sau de service În limba engleză Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte Garanție minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 19 | Pat multifuncțional 6-8 poziții caractaeristici avansate cu inclinare laterală | Pat multifuncțional 6-8 poziții caractaeristici avansate cu inclinare laterală |  |  |  | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu înclinare laterală Cod 140403 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg poziționare cardiacă Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil ≥ 70 grade Cîntar încorporat da Înclinarea laterală (stânga, dreapta) minim 16°/ 16° Stabilitate suprafață orizontală ≤1° fără a fi acționată înclinarea laterală Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă adimisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul prodului oferit "fabricat din spumă poliuritanică" obligatoriu grosimea min. 20 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul prodului oferit Manual de utilizare În limba de stat Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente Manual tehnic sau de service În limba engleză Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte Garanție minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 20 | Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure | Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure |  |  |  | Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule) minim 130 Material impermiabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 110 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 21 | Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice | Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice |  |  |  | Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermiabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 140 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 22 | Pat manual de ingrijire а pacientului сu 3 manivele | Pat manual de ingrijire а pacientului сu 3 manivele |  |  |  | Pat manual de ingrijire a pacientului, 3 manivele Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienților in IMSP, cu reglări mecanice Parametru Specificaţie Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da "Reglarea spătarului, a înălțimei și a picioarelor prin mecanismul menivelei" da Manivele de mână ușor de depozitat da Șine laterale pliabile pe toată lungimea da Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da Fowler și pozițiile vesculare da Suprafața de așezare metalică perforată da Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da Stâlp IV reglabil pe înălțime da Roți pivotante minim 2 cu frână "Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri" da Saltea inclusă da Lungimea totală "210 - 220 cm " Lățimea totală "90 - 105 cm " Interval de înălțime "48 - 70 cm " Unghiul spătarului minim 0 - 70 grade Unghiul picioarelor minim 0 - 30 grade Diametrul rolei minim 12,5 - 15 cm Spațiu liber sub pat minim 15 cm Sarcină de lucru sigură 250 kg Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 23 | Suport pentru casolete | Suport pentru casolete |  |  |  | Suport pentru casolete Cod M600200 Descriere Suport pentru casolete tip KCK-18, 18 L, cu mecanism de deschidere a capacului prin carabinieră Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici Rotile cu blocare da Fixarea casoletei cu clefoane/suport pentru casoleta din partea inferioara Capacul casoletei fixare de carabinieră cu ridicare la apasare pe pedală cu reglare a înălțimii de deschidere da "Distanța mecanismelor de prindere" pentru casolete de dimensiuni standart de la 110 până la 400 mm Carcasa bazei din 3 suporturi cu rotile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 24 | Suport cu două boluri pentru deseuri medicale | Suport cu două boluri pentru deseuri medicale |  |  |  | Suport cu două boluri pentru deseuri medicale Cod M600100 Descriere Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare 2 boluri Ø minim 35 ± 5 cm Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol) Reglabilă sau fixă în diapazonul 70-120 cm Bază metalică min., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 25 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) |  |  |  | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 26 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) |  |  |  | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortiztor ≥ 15 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortiztor" ≥ 15 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) obligatoriu Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime diapazon minim 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" obligatoriu "Posibilitatea de blocare a direcției roților" obligatoriu Material "oțel inox sau metal vopsit electrostatic" Sarcina maximă ≥ 230 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen obligatoriu "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 27 | Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenţi | Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenţi |  |  |  | Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenţi Cod 140410 Descriere Paturi pediatrice standard pentru adolescenţi, destinate pentru staţionarea pacienţilor Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziţionare Secţiune spate şi picioare Reglabilă Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului Barele de protecție laterale Detașabile Rotile Diametru ≥12 cm Frînă ≥2 Înălțime Reglabilă Accesorii Husă pentru saltea Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 28 | Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii | Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii |  |  |  | Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii Cod 140450 Descriere Paturi pediatrice standard pentru copii, destinate pentru staţionarea pacienţilor Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare Secţiune spate şi picioare Reglabilă Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului Barele de protecție laterale pliabil Spațiul între gratele verticale ≤6 cm Rotile Diametru ≥12 cm Frînă ≥2 Înălțime Reglabilă Accesorii Husă pentru saltea Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2 | 29 | Masă ortopedică | Masă ortopedică |  |  |  | Masă ortopedică Cod 140200 Parametru Specificaţie Descriere Destinată pentru plasarea pacientului pentru aplicații ortopedice Poziționare Trendelemburg ≥ 25 grade Antitrendelemburg ≥ 25 grade Înclinare laterală ≥ 18 grade Capacitate ≥ 200 kg Acțiune electromecanică Control pupitru sau pedală Radiotransparentă obligatoriu Utilizare radiologică Mărimea maximă a casetei minim 35x43 cm Atașament de bază mobil Structura coloanei oțel cu acoperire antistatică, anticorozivă Roți obligatoriu Blocare roți obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
33192000-2
33192000-2
33192000-2
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
39100000-3 | 1 | Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 | Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 | 3: Bucata; 4: 6; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 20000
39100000-3 | 2 | Fotoliu ginecologic acționat electric | Fotoliu ginecologic acționat electric | 3: Bucata; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 80000
39100000-3 | 3 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg | 3: Bucata; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 25000
39100000-3 | 4 | Brancarda sanitara de baza | Brancarda sanitara de baza | 3: Bucata; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 100000
39100000-3 | 5 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 | 3: Bucata; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 15000
39100000-3 | 6 | Stativ perfuzii. | Stativ perfuzii. | 3: Bucata; 4: 20; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 25000
39100000-3 | 7 | Masa pentru manipulatie 2 rafturi | Masa pentru manipulatie 2 rafturi | 3: Bucata; 4: 6; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 13700
39100000-3 | 8 | Carucior transportarea repartizare alimentelor | Carucior transportarea repartizare alimentelor | 3: Bucata; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 4166.67
39100000-3 | 9 | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu | 3: Bucata; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 5833.33
39100000-3 | 10 | Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla | Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla | 3: Bucata; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 6666.67
39100000-3 | 11 | Suport pentru umerase X-Ray | Suport pentru umerase X-Ray | 3: Bucata; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 9166.67
39100000-3 | 12 | Pat pentru examinare mecanic, adult | Pat pentru examinare mecanic, adult | 3: Bucata; 4: 6; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 22500
39100000-3 | 13 | Masă medicală cu 3 sertare și lacăt | Masă medicală cu 3 sertare și lacăt | 3: Bucata; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 25050
39100000-3 | 14 | Masă pentru manipulare cu 2 sertare | Masă pentru manipulare cu 2 sertare | 3: Bucata; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 10000
39100000-3 | 15 | Masă de manipulare | Masă de manipulare | 3: Bucata; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 2500
39100000-3 | 16 | Masă electrică pentru autorefractometru | Masă electrică pentru autorefractometru | 3: Bucata; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 25000
39100000-3 | 17 | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate | 3: Bucata; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 60000
39100000-3 | 18 | Pat multifunctional pentru adulti 5-6 poziții traumatologic | Pat multifunctional pentru adulti 5-6 poziții traumatologic | 3: Bucata; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 2000000
39100000-3 | 19 | Pat multifuncțional 6-8 poziții caractaeristici avansate cu inclinare laterală | Pat multifuncțional 6-8 poziții caractaeristici avansate cu inclinare laterală | 3: Bucata; 4: 20; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 1600000
39100000-3 | 20 | Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure | Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure | 3: Bucata; 4: 40; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 80000
39100000-3 | 21 | Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice | Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice | 3: Bucata; 4: 40; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 240000
39100000-3 | 22 | Pat manual de ingrijire а pacientului сu 3 manivele | Pat manual de ingrijire а pacientului сu 3 manivele | 3: Bucata; 4: 21; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 294000
39100000-3 | 23 | Suport pentru casolete | Suport pentru casolete | 3: Bucata; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 8333.33
39100000-3 | 24 | Suport cu două boluri pentru deseuri medicale | Suport cu două boluri pentru deseuri medicale | 3: Bucata; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 8333.33
39100000-3 | 25 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) | 3: Bucata; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 35000
39100000-3 | 26 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) | 3: Bucata; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 65000
39100000-3 | 27 | Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenţi | Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenţi | 3: Bucata; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 50000
39100000-3 | 28 | Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii | Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii | 3: Bucata; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 58333.33
39100000-3 | 29 | Masă ortopedică | Masă ortopedică | 3: Bucata; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 110000
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: 0; 8: 0 | 4998583.33
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________