## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei:
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 20) |  |  |  |  | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric | Ventilator pulmonar Adult, pediatric |  |  |  | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) Descriere Ventilatoare mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă, menţinînd o ventilare adecvată. Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu rotile obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Gama de control/setări Volum total diapazon min. 20-2,000 mL Flux inspir diapazon min. 6-180 L/min Presiune inspir diapazon min. 1-80 cm H2O Rata respiratorie diapazon min. 1-100 rpm Timp inspir diapazon min. 0-3 s. Rata I:E 1:4 la 4:1 FiO2, % 21-100 Buton pentru respirație manuală obligatoriu PEEP/CPAP diapazon min. 0-45 cm H2O Suport presiune diapazon min. 0-45 cm H2O Mecanism triger Presiune Flux Ajustarea presiunii pantă/rampă obligatoriu Funcția suspin obligatoriu Buton 100 % O2 obligatoriu Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min Blocarea panoului de control obligatoriu Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator obligatoriu A/C presiune respiratorie obligatoriu Modul SIMV SIMV volum respirator obligatoriu SIMV presiune respiratorie obligatoriu Modul CPAP CPAP, CPAP/suport presiune (PS) obligatoriu Modul Apnea-backup obligatoriu Ventilație neinvazivă, NIV obligatoriu Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă obligatoriu Presiunea medie în căile respiratorii obligatoriu Presiunea PEEP obligatoriu Volumul total obligatoriu Monitorizarea FiO2 obligatoriu Rata respiratorie obligatoriu Timp inspir obligatoriu Timp expir obligatoriu Rata I:E obligatoriu Volumul minutar spontan obligatoriu Alarme pacient FiO2 mare/mic obligatoriu Volum minutar mare/mic obligatoriu Presiune inspir mare/mică obligatoriu PIP mare obligatoriu PEEP mare obligatoriu Lipsă PEEP obligatoriu Apnea obligatoriu Presiune/ocluzie continuă ridicată obligatoriu Inversare IE obligatoriu Circuit respirator deconectat obligatoriu Alarme echipament Lipsă alimentare gaz obligatoriu Lipsă alimentare electrică obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve Autodiagnostic obligatoriu Interfața Raportarea alarmelor și starea pacientului Afișare pe display obligatoriu Posibilitatea conectării în rețea centralizată obligatoriu Display LCD TFT obligatoriu Mărimea ≥ 12 inch Compresor de aer sau turbină integrat în dispozitiv obligatoriu Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3 - 6 bar Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuit respiratoriu tip reutilizabil Pediatric 15mm 2 set., să se indice codul produsului Mască respiratorie tip reutilizabilă Pediatrica 4 marimi: XS, S, M, L , 1 bucata per marime, pentru copii de la 0 la 10 ani, să se indice codul produsului Umidificator Indicați modelul oferit model Cameră de umidificare tip reutilizabilă 1 set., să se indice codul produsului Compatibil cu ventilatorul obligatoriu Suport pe rotile Să se indica modelul oferit model Min. 4 rotile obligatoriu Min. 2 roți cu frînă obligatoriu Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii obligatoriu Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu
33100000-1 | 2 | Camera digitală pentru microscop | Camera digitală pentru microscop |  |  |  | Descriere: Camera digitala înlocuiește ocularul microscoapelor tradiționale și servește la capturarea de imagini la rezoluție înalta Specificații tehnice: Senzor: CMOS 5MP; Interfața: USB; Rata de cadre a video: 30FPS; Rezoluția: minim 720p HD; Declanșator de pornire înregistrare video: prin intermediul softului sau prin buton de pornire video de pe camera; Compatibil cu sistema de operare: minim Windows 7 sau mai avansat; Accesorii: Adaptor pentru ocular de 30mm; Software inclus și instalarea acestuia la livrare (să fie indicat softul oferit); Să fie inclus setul integru de accesorii care asigura buna funcționare a dispozitivului (să fie enumerați accesorii necesari și indicat modelul); Greutate: Max.117g
33100000-1 | 3 | Dulap pentru păstrarea parafinei | Dulap pentru păstrarea parafinei |  |  |  | Descriere Dulap pentru pastrarea parafinei/ namolului pentru tratamente fizioterapeutice Confectionat din inox obligatoriu Usa este prevazuta cu garnitura de etanseizare obligatoriu Control electronic al temperaturii cu display digital obligatoriu Termostat de reglare între 300 C si 850C Indicator vizual pentru semnalizarea functionarii / incalzirii obligatoriu Sloturi pentru tavi Min. 14 un. Suprafaţă interioară plană obligatoriu Izolare termică obligatoriu Anul de producere min. 2023 Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. obligatoriu Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) obligatoriu Instalarea și testarea la locul necesar obligatoriu Deservire în perioada de garanție și postgaranție obligatoriu Training pentru utilizatori obligatoriu
33100000-1 | 4 | SISTEM HIDROCHIRURGIE | SISTEM HIDROCHIRURGIE |  |  |  | SISTEM HIDROCHIRURGIE Componenta sistem: Consola, Piesa de mâna , Pedala, Cablu alimentare Descriere: debridarea arsurilor, a plagilor acute si irecti si a altor leziuni cutanate 1. CONSOLA: clasificare IP: IPX1 lungime cablu de alimentare: 3 - 5 m PANOU FRONTAL: Buton oprit / pornit cu iluminare Interfata pedala Display digital unde se pot vedea treptele de viteza Indicator pentru conectarea pedalei pentru a avertiza daca pedala nu este conectata complet sau daca exista o defectiune Indicator pentru alarme – pentru a avertiza daca apare o defectiune sau daca presiunea este prea mare Butoane control trepte de viteza – minim 9 trepte de viteza Indicator pentru a se vedea daca piesa de mana este conectata directi Interfata pompa – care sa securizeze piesa de mana in consola Simboluri pentru blocare si deblocare Retea electrica: 220 VAC, 50 / 60Hz Conectare: stecher cu siguranță fuzibilă Mod de operare: continuu Temperatura de functionare: minim 10-32 C0 2 PIESA DE MÂNA (Consumabile sistem de hidrochirurgie) APLICATIE: debridarea arsurilor, a plagilor acute si irecti si a altor leziuni cutanate ACTIUNE: Aplicatie : debridarea leziunilor cutanate Actiune prin jet de lichid si aspiratie Insuflare si aspiratie lichid concomitente Jet lichid si sectiune aspiratie tangentiale la suprafata leziunii tratate Viteza jet lichid reglabila Putere aspirare reglabila Utilizare cu solutie salina CARACTERISTICI: tubulatura (alimentare, aspiratie, descarcare) Consumabile : - 450/14 mm – 5 bucăți, -150/14 mm – 5 bucăți PEDALA: da lungime cablu: aprox. 3-5 m clasificare IP: IPX8 întrerupator pedala pentru activarea piesei de mana buton pentru apasare cu piciorul pentru a creste viteza jetului salin buton pentru reglarea viteza jetului salin cablu de conectare pedala – consola
33100000-1 | 5 | Sistem de dializă | Sistem de dializă |  |  |  | Sistem de dializă poate fi utilizat pentru tratamentele de purificare continua a sangelui, permitand urmatoarele tipuri de terapii CRRT: SCUF, CVVH (tipuri de dilutie in CVVH: pre-diluţie, post-dilutie, pre-post-dilutie si post-post-dilutie), CVVHD, CVVHDF si pentru schimburile terapeutice de plasma. Caracteristici functionale generale: timp redus conectare pacient; posibilitatea de modificare a modului terapeutic al tratamentului, fara a fi necesara deconectarea si reconectarea pacientului la sisteme suplimentare; algoritm de compensare automata a dozei renale tinta; compensarea oricaror deviatii cauzate de mecanismele de auto-ajustare ale echipamentului sau de timpii tehnici necesari manipularii pungilor de fluid; anveloparea modulatiilor automate ale schimbului de fluide, mecanismul de autocompensare a schimbului de fluide trebuie sa ia in calcul evolutia presiunii transmembranare; instructiuni pas cu pas, atat pentru incarcarea seturilor, cat si pentru gestionarea tratamentelor si a alarmelor; mod de lucru “pacient” pentru a reduce nivelul și numărul alarmelor pe durata mobilizării pacientului; priming automat, max 10 min; anticoagulare heparina sau regionala cu citrat. Rate de volum cu care trebuie sa functioneze aparatul: Pompa pentru sange: interval debit in terapiile fara anticoagulare sau cu anticoagulare cu heparina: min 10 si max 500 ml/min; interval debit in terapiile cu anticoagulare cu citrat: min 10 si max 250 ml/min; debit ajustabil in trepte de 1 ml/min; precizie: min -5 si max +10%; limite de alarma a sistemului de protectie: min -5 si max +10% din valoarea setată. Pompa efluent: interval debit: min 50 si max 11.000 ml/h (limitat conform modului terapeutic selectat); precizie: ±0,3% sau ± 10 ml; limite de alarmă a sistemului de protecție: ±300 ml. Pompa dializant / Pompă fluid de substitutie: interval debit in modul terapeutic CVVH Pre, Post, Post-Post și CVVHD: min 50 si max 8.000 ml/h; interval debit in modul terapeutic CVVh Pre-Post și CVVHDF: min 50 si max 7.000 ml/h; debit ajustabil in trepte de 1 ml/min; precizie: ±0,3% sau ± 10 ml (este valabila valoarea mai mare); limite de alarmă a sistemului de protectie: ±300 ml. Pompa peristaltica citrat: interval debit: min 15 si max 750 ml/h; precizie: ±0,3% sau ± 10 ml (este valabila valoarea mai mare); limite de alarma a sistemului de protectie: ±100 ml. Pompa seringa anticoagulare si pompa pentru calciu: tip: pompa piston de seringa pentru administraea calciului; domeniu de presiune: min 0 si max 500 mmHg; debit heparină: min 0.5 si max 20 ml/h; debit calciu: min 0.5 ml/h si max 300 ml/h; precizie: ±5 % sau ±0.2 ml/h; limite de alarmă a sistemului de protectie: ±4%, daca debitul este mai mare de 3 ml/h sau ±0.1 ml/h, daca debitul este mai mic de 3 ml/h. Controlul fluidelor: managementul gravimetric al fluidelor bazat pe 4 cantare; domeniu de măsurare: min 0 si max 15.000 g (dializant, substitutie, efluent), min 0 si max 3.000 g (citrat); precizie: ± 0.1% sau ± 5 g (este valabila valoarea mai mare); limite de alarmă a sistemului de protectie: ±25 g. Incalzitor fluide: integrat; temperatură min 30 ºC si max 40 ºC; precizie: ±0.5 ºC. Ecran: tip touch screen, color, care afisează toate datele relevante despre tratament (parametri, debite, presiuni, grafice, mesaje de eroare); sistem de blocare a functiei touch in momentele in care aparatul este supus operatiunilor de curatare / dezinfectare. Seturi: total preconectate, identificabile prin cod de bare, disponibile in mai multe variante (cu suprafete ale membranelor cuprinse intre 0,8 mp si 1,6 mp pentru CRRT si intre 0,5 mp si 0,7 mp pentru TPE), fiecare set continand o punga de efluent, sterila, cu volum de min 7 L. Masuri de siguranta: - posibilitatea de a reduce automat debitul sanguin in conditiile depistarii unor presiuni arteriale sau venoase inadecvate; - managerierea automata a nivelului eventualelor bule de aer din circuit, inclusiv prin ajustarea automata a nivelelor camerelor de presiune; - clema pe linia venoasa pentru a intrerupe in condiții de sigurantă fluxul de sange din linia venoasă in caz de oprire a partii sanguine; - detector de sange in linia de efluent, fotometric, cu evaluare pe canal dual, limite alarma <0.35 ml/h la 32% HCT si debit maxim de efluent; - detector de aer in linia venoasa (ultrasunete), limite alarma: bolus aer > 0.2 ml, bule acumulate > 0.8 ml; - monitorizarea presiunii: Presiune venoasă (VP): min -450 si max +750 mmHg Precizie: ±10 mmHg; Presiune arterială (AP): min -450 si max +750 mmHg Precizie: ±10 mmHg; Presiune pre-filtru (FP): min -450 si max +750 mmHg Precizie:±10 mmHg; Presiune efluent (EP): min -450 si max +750 mmHg Precizie: ±10 mmHg; Presiune solutie (SP): min -450 si max 750 mmHg Precizie: ±10 mmHg. Caracteristici fizice generale: greutate max 62 kg / max 115 kg (consumabilele incarcate); h max 1650 mm; amprenta la sol 610 mm x 610 mm. Date electrice: aparat conectare principală: IEC 60320-2-2/ c 14 cu stecher de blocare; tensiune nominala: 240 V CA; frecventa nominală: 50-60 Hz; intensitate nominala la 240 V: max 2.1 A; Clasă de protecție: clasa I. Baterie voltaj nominal: 12 - 24 V; capacitate nominală: 2700 mAh. Interfete: port apelare personal max 24 V / 1 A / 24 VA (cu polaritatea dorită); pin port apelare personal (circuit afisat de aparat, priza vizibila din exterior); surub filetat pentru egalizare potential. Consumabile Omniset kit Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m² și 1,6m²; Totate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2µm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme. 5 un. Collecting Bag Pungă cu soluție de dializant - Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000ml; Fiecare cameră a pungii este dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock). 15 buc. Cateter Wit Mandrin Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat p/u flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator calibru 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibru 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set. 5 buc Soluție Bicarbonat Sterila /Potassium Pungă cu soluție de dializant - Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000ml; Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock). 125 buc. Cerințe speciale: Garanție minm 36 luni Înregistrat în Registrul de Stat RM al Dispozitivelor medicale
33100000-1 | 6 | Microscop digital cu tableta | Microscop digital cu tableta |  |  |  | Microscop digital cu tableta Descriere "Microscoapele digitale sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau lumina polarizată.." Parametru Mărire totală min. 40X-1000X Tub de observare tip trinocular înclinat la 30° distanța interpupilară min 52-75mm Tableta Tableta integrata fizic sau prin interfete Ecran tactil, minim 10 inch Rezolutia min 1280x800 Cu sistem de operare preinstalat Interfata USB sau HDMI sau Wireless Modul foto Interfata: USB sau HDMI sau Wireless Rezolutie imagine: 1920 x 1080 Rezolutia camerei: min. 5MP Sensor tip: CMOS sau CCD Sensor marime: min. 1/2.5 inch Oculare min. WF 10x/18mm 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Piesa nasului pentru min. 4 obiective Obiective Plan achromatic: 4X, 10X, 40X , 100X (ulei) Platformă mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Sistem de focalizare Focalizare coaxială grosieră și fină precizie mișcare fină: ≤ 4 µm Condensator Condensator Abbe NA=1.25 diafragmă iris, reglabil central, focusabil Iluminare iluminare Koehler LED luminozitate reglabilă Sursă de lumină suplimentară Lumină flexibilă USB, iluminare la 360° fără niciun punct mort - optional sa comasat cu Iluminare Auto oprire Auto oprire daca nu este utilizat (optional) Afișaj Nivel luminozitatii (optional) Nivel baterie (optional) Alimentare electrică Baterie reîncărcabilă cu incarcator sau de la retea 220V, 50 hz Alte opțiuni Comutarea temperaturii culorii - optional Mod de economisire a energiei (mod ECO) - optional Accesorii: Ulei de imersie – o sticluță Husa pentru microscop Cablu de alimentare/Incarcator cu baterii
33100000-1 | 7 | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml |  |  |  | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml Supapă de siguranță dublă: obligatoriu Con pipetă autoclavabil: obligatoriu Moduri de viteză: Aspirație/dozare rapidă aspirație/dozare lentă dozare gravitațională lentă Volum dozare: 0,1…100 ml Autonomie de funcționare: minim 7 ore Tip baterii NiMH - optional Aliminentare: 200-240V, 50Hz prin adaptor sau statia de incarcare Suport montare pe perete obligatoriu Suport montare pe masa de lucru obligatoriu Filtru cu membrană hidrofobă, cu dimensiunea porilor de 0,45um minim 2 buc Filtru cu membrană hidrofobă, cu dimensiunea porilor de 0,22 um minim 1 buc Sursă de încărcare baterii acumulatoare obligatoriu Adaptor sau statia de incarcare minim 1 buc Baterii min 2 buc
33100000-1 | 8 | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 3 l. | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 3 l. |  |  |  | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 3 l
33100000-1 | 9 | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 6 l | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 6 l |  |  |  | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 6 l
33100000-1 | 10 | Cuvă metalică rепifоrmă inox 23 cm | Cuvă metalică rепifоrmă inox 23 cm |  |  |  | Cuvă metalică rепifоrmă inox 23 cm
33100000-1 | 11 | Masa pentru manipulare ре rotile | Masa pentru manipulare ре rotile |  |  |  | Masa pentru manipulare ре rotile 2 sertare, 3polițe, Lungime 60 cm, lățimе 43 cm, înălțime 96 cm
33100000-1 | 12 | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă |  |  |  | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă Cod 260120 Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG oblicatoriu Monitorizarea EEG oblicatoriu PSG (Polysomnography) oblicatoriu LTM (Long Term Monitoring) oblicatoriu Electroencefalografia oblicatoriu Altele oblicatoriu Numărul de canale EEG ≥32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz >200 Display Funcția freez oblicatoriu Afișare derivații ≥32 Dimensiuni ≥ 20 " EEG în timp real oblicatoriu Verifricarea impendanței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impendanța preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată oblicatoriu Rata de calibrare selectată de utilizator oblicatoriu Detectarea și interpretarea datelor oblicatoriu Alarme oblicatoriu Video digital LTM oblicatoriu minim. SD oblicatoriu Sincronizarea cu EEG oblicatoriu Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 ore Fotostimulator oblicatoriu Interfaşă de ieşire oblicatoriu I/O auxiliare oblicatoriu SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență oblicatoriu Tip de stocare HDD, purtători mobili (CD-R, DVD), USB flash drive; oblicatoriu Printer oblicatoriu Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient oblicatoriu Afișări Afișare oră, data oblicatoriu Afișare ID pacient oblicatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz oblicatoriu
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 20) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric | Ventilator pulmonar Adult, pediatric | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000 | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
33100000-1 | 2 | Camera digitală pentru microscop | Camera digitală pentru microscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 3 | Dulap pentru păstrarea parafinei | Dulap pentru păstrarea parafinei | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 140000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 4 | SISTEM HIDROCHIRURGIE | SISTEM HIDROCHIRURGIE | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 870000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 5 | Sistem de dializă | Sistem de dializă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 621400 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 6 | Microscop digital cu tableta | Microscop digital cu tableta | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45000 | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
33100000-1 | 7 | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5500 | IMSP Policlinica de Stat
33100000-1 | 8 | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 3 l. | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 3 l. | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3250 | IMSP SR Strășeni
33100000-1 | 9 | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 6 l | Casoletă chirurgicală pentru sterilizare 6 l | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6750 | IMSP SR Strășeni
33100000-1 | 10 | Cuvă metalică rепifоrmă inox 23 cm | Cuvă metalică rепifоrmă inox 23 cm | bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 | IMSP SR Strășeni
33100000-1 | 11 | Masa pentru manipulare ре rotile | Masa pentru manipulare ре rotile | bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 110000 | IMSP SR Strășeni
33100000-1 | 12 | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 323165 | Centrul Republican de Reabilitare pu Copii (CRRC)
2381065

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________