## TDSheet
| Отбор: | Отбор: "REAGENȚI BIOCHIMIE"
Nr. Lot | Denumirea lotului | Specificația Tehnică | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR (0004) | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA MUN CHISINAU (0038) | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI (0040) | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI (0055) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI (0161) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU (0162) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI (0165) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA (0177) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA (0183) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI VECHI (0194) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI (0206) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULENI (0217) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIULIA (0220) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA (0228) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPCEAC (0229) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORLATENI (0231) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI (0234) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI RASCANI (0235) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ (0242) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI (0252) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI (0262) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI (0269) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI (0279) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA (0281) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA (0283) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA (0291) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LIMBENII VECHI (0293) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI GRIGORE BIVOL (0301) | IMSP CENTRUL DE SANATATE NATALIA MUNTEANU DIN CORNESTI (0313) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB (0317) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OLANESTI (0319) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI (0320) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI (0323) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI (0326) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA (0330) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA (0337) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI (0339) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI (0351) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI (0356) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI (0365) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA (0376) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA (0379) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA CAUSENI (0380) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC (0399) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA (0412) | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427) | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC (0428) | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI (0429) | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) | IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2 (0431) | IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE (0435) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 (0441) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI (0444) | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI (0450) | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE ORHEI (0451) | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI (0453) | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR (0458) | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA (0461) | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI (0463) | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI (0467) | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI (0468) | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI (0469) | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI (0471) | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA (0477) | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI (0478) | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI (0482) | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA (0483) | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI (0484) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) |  | Cantitatea | Suma estimată fără TVA
Suma estimată fără TVA
Cantitatea corectă
1 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | 600 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  | 600 | [6 empty] | 1200 | [5 empty] | 600 |  |  | 600 | 1200 | [15 empty] | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  | 3000 |  | 1200 | [5 empty] | 1800 | [7 empty] | 1200 | 3000 |  |  |  |  | 25200 | 25200 | 14364 | 0.57 | 14364
2 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. |  | 600 | 0 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 | 2400 | 600 |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 600 | 3000 | 1200 | 1200 | 1800 | 600 | 1200 | 1200 |  |  | 1800 | 1800 |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | [6 empty] | 1200 | [5 empty] | 3000 | 600 | [7 empty] | 600 |  | 31800 | 32400 | 18468 | 0.57 | 18126
3 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 625 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 600 | [5 empty] | 1250 | [5 empty] | 2500 |  |  | 1250 | [20 empty] | 1875 | 1250 |  |  | 11250 |  | 1875 | [5 empty] | 8125 | [7 empty] | 6250 | [5 empty] | 51850 | 51850 | 21258.5 | 0.41 | 21258.5
3.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 625 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 600 | [5 empty] | 1875 | [5 empty] | 2500 |  |  | 1250 |  |  |  | 625 | [10 empty] | 1875 |  | 625 |  |  |  | 1875 | 1250 |  |  | 11250 |  | 1875 | [13 empty] | 6250 | [5 empty] | 47475 | 47475 | 19464.75 | 0.41 | 19464.75
4 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automa ( 006384 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 1875 | [25 empty] | 1250 | [28 empty] | 8750 | 1200 | [10 empty] | 8125 |  |  |  |  | 21200 | 21200 | 8692 | 0.41 | 8692
4.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 1875 | [25 empty] | 1250 | [28 empty] | 8750 |  |  | 8125 | [8 empty] | 8125 |  |  |  |  | 28125 | 28125 | 11531.25 | 0.41 | 11531.25
5 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  | 1250 | 0 |  |  |  |  | 400 | 625 | 600 |  | 1250 | 2500 | 625 |  |  |  | 625 | 625 | 3750 | 625 |  |  | 625 | 1875 |  |  | 625 |  | 625 | 2500 | 1250 | 1875 | 1875 | 1250 |  | 1200 |  |  | 6875 | 1875 |  | 625 | 625 | 625 | 625 |  |  | 625 |  |  |  |  | 625 |  |  |  | 2500 |  |  | 3750 | 8125 | 625 | [6 empty] | 1250 | 625 |  | 55950 | 56575 | 23195.75 | 0.41 | 22939.5
5.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  | 1250 | 0 |  |  |  |  | 400 | 625 | 600 |  | 625 | 2500 |  |  |  |  | 625 | 625 | 3750 | 625 |  |  | 625 | 1875 |  |  | 625 | 2500 |  | 2500 | 1250 | 1250 | 1875 | 1250 |  | 1250 |  |  | 12500 |  |  |  | 625 | 625 | 625 |  |  | 625 |  |  |  |  | 625 |  |  |  | 2500 |  |  | 3750 | 8125 | 625 | [6 empty] | 1250 | 625 |  | 59125 | 59750 | 24497.5 | 0.41 | 24241.25
6 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | [28 empty] | 2500 | [16 empty] | 625 | [5 empty] | 1000 | [20 empty] | 4125 | 4125 | 1691.25 | 0.41 | 1691.25
6.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | [45 empty] | 625 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1200 | [15 empty] | 2825 | 2825 | 1158.25 | 0.41 | 1158.25
7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | 2000 | [49 empty] | 9000 | [7 empty] | 1000 | [8 empty] | 3000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 4375 | 0.29167 | 4375
8 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | 240 |  |  |  |  | 2880 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 360 | [8 empty] | 240 | [20 empty] | 960 | 480 |  |  |  |  | 480 | [13 empty] | 1560 | [5 empty] | 7250 | 7250 | 3008.75 | 0.415 | 3008.75
9 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l |  |  |  | 120 | [15 empty] | 240 | [25 empty] | 120 |  |  | 480 | [6 empty] | 3960 | [5 empty] | 720 | 120 | 600 | [5 empty] | 120 |  |  | 6480 | 6480 | 2689.2037 | 0.415 | 2689.2037
10 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . |  | 500 | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 500 | 1000 | 400 | [6 empty] | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 300 | 1700 |  | 500 |  | 1000 | 500 |  |  | 1000 |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 300 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 4500 |  |  | 3600 | 4500 | 2000 | [6 empty] | 3000 | 2500 |  | 34000 | 34600 | 128020 | 3.7 | 125800
11 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | 1000 | [71 empty] | 1000 | 1000 | 3700 | 3.7 | 3700
12 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, |  |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 1000 | [12 empty] | 400 | [45 empty] | 3400 | 3400 | 12580 | 3.7 | 12580
13 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | 300 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 400 | [8 empty] | 500 | [16 empty] | 400 |  |  |  | 8600 | 500 |  |  | 10000 |  | 1000 |  |  | 1500 |  |  | 6000 | [7 empty] | 3500 | 4000 |  |  |  |  | 42800 | 42800 | 158360 | 3.7 | 158360
14 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, | [5 empty] | 600 | [16 empty] | 750 | [35 empty] | 975 | [13 empty] | 2325 | 2325 | 23970.75 | 10.31 | 23970.75
15 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, | [8 empty] | 175 |  |  |  | 175 | [10 empty] | 175 | [9 empty] | 175 | [5 empty] | 1750 | [32 empty] | 2450 | 2450 | 25259.5 | 10.31 | 25259.5
16 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ) | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | 875 | [9 empty] | 875 |  | 500 |  |  |  | 1750 | [8 empty] | 750 | [20 empty] | 500 | 1000 |  |  |  |  | 500 | [19 empty] | 6750 | 6750 | 3240 | 0.48 | 3240
16.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ) | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | 500 | [15 empty] | 1750 | [9 empty] | 1500 | [19 empty] | 1500 | 1000 |  |  |  |  | 1250 | [19 empty] | 7500 | 7500 | 3150 | 0.42 | 3150
17 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17.1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ) | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, |  | 1250 | 0 | [6 empty] | 350 |  | 750 | 1000 | [5 empty] | 500 |  | 500 |  |  | 500 | 1250 |  |  | 750 | 2000 |  | 3000 | 1500 |  | 1500 | 2000 |  |  |  |  | 10500 |  |  |  | 500 | 250 | 250 |  |  | 250 | [8 empty] | 2500 |  |  | 3000 | 8000 | 250 | [6 empty] | 1000 |  |  | 43350 | 43850 | 18417 | 0.42 | 18207
17.2 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ) | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, |  | 1250 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 875 | [11 empty] | 250 | 1250 |  |  |  | 2000 | 375 |  | 1500 |  | 750 | 2000 |  |  |  |  | 5250 |  |  |  | 350 |  | 125 |  |  | 250 | [8 empty] | 250 |  |  | 3000 | 8000 | 250 | [6 empty] | 1000 | 375 |  | 29600 | 29600 | 14208 | 0.48 | 14208
18 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18.1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ) | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | 2000 | [24 empty] | 750 | [16 empty] | 1000 | [7 empty] | 10000 | [16 empty] | 6000 |  |  |  |  | 19750 | 19750 | 8295 | 0.42 | 8295
18.2 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ) | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | 2000 | [25 empty] | 1500 | [23 empty] | 10000 | [7 empty] | 2000 | [8 empty] | 6000 |  |  |  |  | 21500 | 21500 | 10320 | 0.48 | 10320
19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ) | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | [13 empty] | 2000 | [6 empty] | 500 | [30 empty] | 2000 |  |  |  | 4000 | [16 empty] | 8500 | 8500 | 4080 | 0.48 | 4080
19.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ) | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | [13 empty] | 2000 | [37 empty] | 2000 |  |  |  | 4000 | 1000 | [15 empty] | 9000 | 9000 | 3780 | 0.42 | 3780
20 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat) | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ) | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | [8 empty] | 500 | 175 | [7 empty] | 500 |  | 4500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  | 1500 | [35 empty] | 11175 | 11175 | 5587.5 | 0.5 | 5587.5
20.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ) | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | [7 empty] | 500 | 500 | [8 empty] | 500 |  | 4500 | [9 empty] | 500 |  |  | 1800 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 2000 | [29 empty] | 350 |  | 12150 | 12150 | 5953.5 | 0.49 | 5953.5
21 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat) | [73 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ) | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | [5 empty] | 13000 | [60 empty] | 5000 | [5 empty] | 18000 | 18000 | 9000 | 0.5 | 9000
21.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ) | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | [5 empty] | 13000 |  |  |  |  | 900 | [11 empty] | 1500 | [35 empty] | 3000 | [7 empty] | 5500 | [5 empty] | 23900 | 23900 | 11711 | 0.49 | 11711
22 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | [42 empty] | 1000 | [29 empty] | 1000 | 1000 | 500 | 0.5 | 500
23 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | [20 empty] | 240 | [9 empty] | 480 | 360 |  | 120 | [21 empty] | 960 | [6 empty] | 960 | [9 empty] | 3120 | 3120 | 1622.3981 | 0.52 | 1622.3981
24 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | 120 |  |  |  |  | 6000 | [10 empty] | 720 | [8 empty] | 120 | [21 empty] | 480 |  |  | 4000 |  | 240 | [5 empty] | 480 | [8 empty] | 2040 |  |  |  |  | 14200 | 14200 | 498.75 | 0.035123 | 498.75
25 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | 350 | [21 empty] | 525 | [49 empty] | 875 | 875 | 7384 | 8.4389 | 7384
26 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l |  | 1050 | [6 empty] | 175 | [30 empty] | 1225 | 175 | [7 empty] | 175 | [12 empty] | 4025 | [7 empty] | 350 |  |  | 7175 | 7175 | 4089.75 | 0.57 | 4089.75
27 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 2000 | [49 empty] | 4000 | [16 empty] | 5000 |  |  |  |  | 11000 | 11000 | 5280 | 0.48 | 5280
28 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | [29 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | 2000 | [15 empty] | 7000 | 7000 | 3360 | 0.48 | 3360
29 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 600 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 2000 | 2400 | [5 empty] | 1800 | [8 empty] | 1200 | [21 empty] | 1200 |  |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 4200 | [7 empty] | 1800 | [5 empty] | 31400 | 31400 | 18840 | 0.6 | 18840
30 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  | 600 | 0 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 4200 | 600 |  | 1200 |  | 600 | 1200 | 4800 | 600 |  | 2400 | 1200 | 2400 |  | 1200 | 1800 | 2400 |  | 3600 | 1200 | 2400 |  | 1800 | 1200 | 1200 |  | 1800 | 15600 | 3000 |  |  | 1000 | 1200 | 600 | [11 empty] | 600 |  |  |  | 7800 | 600 | [9 empty] | 70000 | 70600 | 42360 | 0.6 | 42000
31 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | 250 |  |  |  |  | 500 | [20 empty] | 1250 | [19 empty] | 1000 |  |  |  | 500 |  | 250 | [13 empty] | 1250 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 37250 | 7.45 | 37250
32 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | [30 empty] | 3000 | [14 empty] | 4000 | [11 empty] | 3500 |  |  | 375 |  | 1000 | [6 empty] | 125 |  |  | 12000 | 12000 | 89400 | 7.45 | 89400
33 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | [45 empty] | 240 | [11 empty] | 3480 |  |  |  |  | 960 | [9 empty] | 4680 | 4680 | 16146 | 3.45 | 16146
34 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | [5 empty] | 600 | [44 empty] | 720 | [15 empty] | 1560 | 3000 |  |  |  |  | 5880 | 5880 | 20286 | 3.45 | 20286
35 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 1000 | [24 empty] | 1000 | [24 empty] | 14000 | [16 empty] | 8000 |  |  |  |  | 24000 | 24000 | 6240 | 0.26 | 6240
36 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | [15 empty] | 1000 | [29 empty] | 600 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 3000 | [16 empty] | 5600 | 5600 | 1456 | 0.26 | 1456
37 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 500 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 1750 | [25 empty] | 600 |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 5000 | [7 empty] | 9000 | [5 empty] | 38050 | 53300 | 14391 | 0.27 | 10273.5
38 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  | 900 | 0 |  |  |  |  | 600 | 700 | 1000 |  | 800 | 2000 |  |  | 400 |  | 400 | 800 | 3500 | 400 |  | 1500 | 1000 | 1500 |  |  | 1500 | 2000 | 800 |  | 1500 | 2200 | 1500 | 900 | 1000 | 1500 |  |  | 10500 | 2000 |  |  | 400 | 1000 | 300 |  |  | 500 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 2500 |  |  | 4000 | 8000 | 300 | [6 empty] | 1500 | 400 |  | 60400 | 60900 | 16443 | 0.27 | 16308
39 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | 1000 | [49 empty] | 3000 | [7 empty] | 500 | [8 empty] | 2000 |  |  |  |  | 6500 | 6500 | 10010 | 1.54 | 10010
40 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | 200 |  |  |  |  | 7000 | [10 empty] | 350 | [8 empty] | 100 | [21 empty] | 500 |  |  |  |  | 250 | [19 empty] | 8400 | 8400 | 12936 | 1.54 | 12936
41 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. |  | 1050 | [37 empty] | 5250 | [8 empty] | 250 | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 1500 | 1000 | [9 empty] | 9550 | 9550 | 14707 | 1.54 | 14707
42 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. | [25 empty] | 400 | [32 empty] | 500 | [13 empty] | 900 | 900 | 952.5 | 1.0583 | 952.5
43 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. | 250 |  |  |  |  | 7000 | [10 empty] | 750 | [30 empty] | 250 |  |  | 7000 |  | 750 |  |  | 500 | [10 empty] | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 19500 | 19500 | 12675 | 0.65 | 12675
44 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. |  | 1000 | [7 empty] | 50 | [9 empty] | 250 | [8 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | [10 empty] | 250 |  |  | 250 | [12 empty] | 1000 | 2000 | [6 empty] | 250 |  |  | 6050 | 6050 | 3932.5 | 0.65 | 3932.5
45 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | [22 empty] | 500 | [25 empty] | 250 | [23 empty] | 750 | 750 | 900 | 1.2 | 900
46 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 900 |  |  |  |  | 7000 | [10 empty] | 750 | [8 empty] | 250 | [21 empty] | 500 |  |  | 2000 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 | [8 empty] | 2000 |  |  |  |  | 14900 | 14900 | 17880 | 1.2 | 17880
47 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | [50 empty] | 11250 | [21 empty] | 11250 | 11250 | 11812.5 | 1.05 | 11812.5
48 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | 2000 | [24 empty] | 2000 | 1000 | [15 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 1000 | [8 empty] | 10000 |  |  |  |  | 23000 | 23000 | 4830 | 0.21 | 4830
49 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | [29 empty] | 1250 | [26 empty] | 2000 | [15 empty] | 3250 | 3250 | 3412.5 | 1.05 | 3412.5
50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | [33 empty] | 2000 | [11 empty] | 1000 |  |  |  | 8000 |  | 2000 |  |  |  | 12000 | [16 empty] | 25000 | 25000 | 5250 | 0.21 | 5250
51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | [10 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500 | [49 empty] | 7500 | 7500 | 7875 | 1.05 | 7875
52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | 600 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 2000 | [56 empty] | 13000 | [5 empty] | 30600 | 30600 | 8568 | 0.28 | 8568
53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  | 1250 | 0 | [15 empty] | 1250 |  | 625 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 3125 |  | 3750 |  |  |  |  | 1875 |  |  | 1875 |  | 3125 | [20 empty] | 8125 | [10 empty] | 26250 | 26850 | 28192.5 | 1.05 | 27562.5
54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | [7 empty] | 1200 |  |  |  | 1000 | 4000 | 400 |  | 10000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  | 1400 | 3000 |  | 1600 |  | 1400 | 1600 |  | 15800 |  |  |  | 1000 | 600 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 6400 |  |  | 11000 |  | 5000 | [6 empty] | 2000 | 4000 | 8000 | 91400 | 91400 | 25592 | 0.28 | 25592
55 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0 | 900 |  |  |  |  | 12000 | [10 empty] | 1920 | [5 empty] | 960 |  |  | 720 | 720 | [20 empty] | 480 |  |  | 480 |  | 480 | [5 empty] | 480 | [8 empty] | 1920 |  |  |  |  | 21060 | 21060 | 109512 | 5.2 | 109512
56 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0 |  | 720 | [6 empty] | 480 | [10 empty] | 4080 | [8 empty] | 960 | [5 empty] | 240 | [20 empty] | 480 | [5 empty] | 4080 | [10 empty] | 11040 | 11040 | 57408 | 5.2 | 57408
57 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus. | [5 empty] | 6552 | [16 empty] | 378 |  |  | 1008 | [24 empty] | 252 | [7 empty] | 1008 | [13 empty] | 9198 | 9198 | 381717 | 41.5 | 381717
58 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml | [7 empty] | 100 | [24 empty] | 352 | [28 empty] | 1184 | [10 empty] | 1636 | 1636 | 68712 | 42 | 68712
59 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | 720 |  |  |  |  | 600 | [41 empty] | 480 |  |  | 5040 | [7 empty] | 360 | [13 empty] | 7200 | 7200 | 5472 | 0.76 | 5472
60 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | [28 empty] | 960 |  | 1560 | [17 empty] | 240 | [23 empty] | 2760 | 2760 | 2097.6 | 0.76 | 2097.6
61 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l | 224 |  |  |  |  | 12096 | [10 empty] | 1792 | [5 empty] | 1008 |  |  | 784 | [24 empty] | 336 |  | 560 | [5 empty] | 560 | [8 empty] | 2016 |  |  |  |  | 19376 | 19376 | 121100 | 6.25 | 121100
62 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l |  | 896 | [32 empty] | 560 | [5 empty] | 3024 |  |  |  |  | 224 | [9 empty] | 560 | [5 empty] | 4032 | [10 empty] | 9296 | 9296 | 58100 | 6.25 | 58100
63 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. | [5 empty] | 600 | [41 empty] | 510 |  |  | 180 | [21 empty] | 1290 | 1290 | 20758.25 | 16.0917 | 20758.25
64 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | 100 |  |  |  |  | 6000 | [16 empty] | 500 | [24 empty] | 500 |  |  | 2000 |  | 300 |  |  | 200 |  |  | 100 | [13 empty] | 9700 | 9700 | 8536 | 0.88 | 8536
65 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | [61 empty] | 1200 | [10 empty] | 1200 | 1200 | 1056 | 0.88 | 1056
66 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml. | [21 empty] | 50 | [50 empty] | 50 | 50 | 171 | 3.42 | 171
67 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml. | [14 empty] | 11 | [22 empty] | 44 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 198 | [12 empty] | 143 |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  | 143 |  |  |  | 737 | 737 | 2898.8667 | 3.9333 | 2898.8667
68 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. |  | 875 |  |  |  | 7000 | 700 | [16 empty] | 175 |  | 175 | [30 empty] | 1575 | [15 empty] | 10500 | 10500 | 2205 | 0.21 | 2205
69 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. | 2000 | [49 empty] | 10000 | [21 empty] | 12000 | 12000 | 4100 | 0.34167 | 4100
70 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. | [24 empty] | 500 | [8 empty] | 100 | [17 empty] | 1000 | [9 empty] | 6000 | [10 empty] | 7600 | 7600 | 2596.6667 | 0.34167 | 2596.6667
71 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. | 500 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 350 | [5 empty] | 500 | [23 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 2000 |  | 5000 | [7 empty] | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 17900 | 17900 | 6444 | 0.36 | 6444
72 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. |  | 1050 |  | 200 |  |  |  |  | 100 | [10 empty] | 200 | 200 | [7 empty] | 500 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  |  | 5250 | [5 empty] | 50 |  |  | 400 | [6 empty] | 4000 |  | 2000 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 2000 | 200 |  | 16550 | 16550 | 5958 | 0.36 | 5958
73 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) | Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml | 70 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 10 |  |  |  | 25 |  |  | 10 |  | 15 | 120 |  |  |  |  | 40 | 60 |  |  | 10 | 5 |  |  | 60 | 5 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 10 | 35 | 40 | 15 | 10 |  | 300 | 10 | 35 | 30 |  | 1000 |  | 120 | 200 |  | 30 | 75 | 30 |  |  |  | 125 |  |  | 50 | 5 |  | 3250 | 3250 | 81250 | 25 | 81250
74 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) | Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml | 70 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 10 |  |  |  | 25 |  |  | 10 |  | 15 | 120 |  |  |  |  | 40 | 60 |  |  | 10 | 5 |  |  | 60 | 5 |  | 5 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 10 | 35 | 40 | 15 | 10 |  | 300 | 10 | 35 | 30 |  | 1000 |  | 120 | 200 |  | 30 | 75 | 30 |  |  |  | 75 |  |  | 50 | 5 |  | 3205 | 3205 | 81727.5 | 25.5 | 81727.5
75 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | [25 empty] | 1000 | [32 empty] | 3000 | [8 empty] | 5000 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 6750 | 0.75 | 6750
76 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | [13 empty] | 2000 | [15 empty] | 1000 | [15 empty] | 1000 | [26 empty] | 4000 | 4000 | 3000 | 0.75 | 3000
77 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | 600 |  |  |  |  | 13200 |  |  |  | 500 | 1800 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | 2400 |  |  |  | 1200 | [15 empty] | 600 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 600 |  | 1200 | [13 empty] | 1800 | [5 empty] | 25700 | 25700 | 19275 | 0.75 | 19275
78 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. |  | 600 | 0 |  |  |  |  | 500 | 600 | [6 empty] | 600 |  |  | 600 | 3000 | 600 |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 | 600 | 1200 |  |  |  | 7200 | 3000 |  |  |  | 600 | [10 empty] | 1200 | 600 |  |  |  |  | 7800 | 600 | [9 empty] | 36500 | 37100 | 27825 | 0.75 | 27375
79 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. . |  | 1250 | 0 | [5 empty] | 625 |  | 625 | 625 | 2500 |  |  | 625 |  |  | 625 | 3750 | 625 | [7 empty] | 2500 |  |  | 1250 | 2500 |  | 1250 |  |  |  |  | 10625 | 3125 | [12 empty] | 625 |  |  |  | 2500 |  |  | 3750 | 8125 | 625 | [6 empty] | 1250 |  |  | 49375 | 49975 | 26486.75 | 0.53 | 26168.75
80 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | 625 |  |  |  |  | 15000 | [16 empty] | 1875 |  |  | 625 | 1250 |  |  |  | 2500 | [11 empty] | 625 |  |  |  | 1875 | 1875 |  |  | 12500 |  | 1875 | [5 empty] | 5000 | [7 empty] | 6250 | [5 empty] | 51875 | 51875 | 27493.75 | 0.53 | 27493.75
81 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | 1250 | [66 empty] | 8125 |  |  |  |  | 9375 | 9375 | 4968.75 | 0.53 | 4968.75
82 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | [13 empty] | 2500 | [15 empty] | 1250 | [15 empty] | 625 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 8750 | [16 empty] | 14125 | 14125 | 7486.25 | 0.53 | 7486.25
83 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 1875 | [39 empty] | 2000 | [15 empty] | 4875 | 4875 | 2583.75 | 0.53 | 2583.75
84 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | [7 empty] | 300 | [5 empty] | 625 | [9 empty] | 625 | 1875 |  |  | 625 | [5 empty] | 625 |  | 1250 | 1250 | [6 empty] | 625 | 1000 | [21 empty] | 8125 |  |  |  | 625 |  | 17550 | 17550 | 9301.5 | 0.53 | 9301.5
85 | Cloride cu standard ( 007955 ) | Cloride cu standard Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. | [47 empty] | 500 | 200 | [23 empty] | 700 | 700 | 469 | 0.67 | 469
86 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., | [46 empty] | 16200 | [25 empty] | 16200 | 16200 | 3402 | 0.21 | 3402
| Итого |  | 31344 | 17341 |  | 320 | 2000 | 225428 | 700 | 6400 | 5705 | 9095 | 11900 | 6125 | 19975 | 11800 | 11 | 14025 | 39012 | 3850 | 7355 | 45960 | 6540 | 50 | 24396 | 8825 | 15205 | 14842 | 13720 | 12225 | 25865 | 8535 | 28590 | 14010 | 20097 | 15530 | 15250 | 7730 | 13000 | 2144 | 3675 | 110725 | 25999 | 88 | 8075 | 5125 | 7020 | 13054 | 39663 | 18585 | 5615 | 8000 | 142958 | 11020 | 20055 | 3735 |  | 67810 | 13575 | 33470 | 59113 | 143 | 36285 | 103491 | 17675 | 600 | 55 | 55 | 74245 | 91351 | 143 | 15195 | 10310 | 8000 |  | 1665658 | 2219960.4852 | 1.3328 | 0