| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Videogastroscop GIF-H185, S/N: 2400831; Defect depistat: - Spargerea canalului de biopsie; - Uzarea tubului de inserție; - Defectarea cipului de imagine; - Uzarea capului distal; - Lipsa unghiurilor. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal și cipul de imagine; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de inserție; - Schimbarea fibrei de lumină; - Schimbarea porțiunii de angulație.. Videobronhoscop BF-190, S/N: 2502144; Defect depistat: - Spargerea cauciucului capului distal; - Uzarea tubului de inserție; - Spargerea tubului de insertie - Defectarea cipului de imagine. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal cu cipul CCD; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de insertie; - Schimbarea fibrei de lumina; - Schimbarea porțiunii de angulație.. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |