## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 3)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | Sistem de nimicire a deseurilor medicale | Sistem de nimicire a deseurilor medicale |  |  |  | Descrierea: Aparatul combină două funcții: sterlizare cu abur + tocător (shredder), într un singur vas (cameră), destinat manipulării on site a deșeurilor biologice / periculoase. Prelucrarea este într-un singur ciclu continuu automat. În final deseurile devin în totalitate nepericuluoase ceea ce permite aruncarea ca deșeuri municipale obișnuite. Parametrul Specificația Încărcare Verticală Pentru dispozitivele ce necesită încărcare la înălțime să se asigure încărcarea automată. obligatoriu Construcția interioară, camera de sterilizare, generatorul din oțel inox rezistent la coroziune și presiune conform Directivei Echipamentelor sub Presiune ( PED-2014/68 / UE) Volum de încărcare ≥ 150 litri Capacitate de tratare a deseurilor ≥30kg/oră Gama de temperatură: minim 134 °C Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului obligatoriu Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern obligatoriu Dotat cu pompă de vacuum obligatoriu Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi obligatoriu Sistemul va include compresor de aer da, fără ulei Sistem de răcire de aburi pentru sistemul de drenaj obligatoriu Sistemul poseda bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive. În timpul lucrului dispozitivul nu va emana mirosuri neplacute, care dăunează operatorului. obligatoriu Alarme minime: Ușa deschisa Eroare presiune Eroare Temperatură acustică, vizuală Limbajul interfeței și meniului Romană sau engleză Minim 4 programe prestabilite obligatoriu Posibilitate de setare a parametrilor de către utilizator opțional Test de scurgere obligatoriu Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Control electronic Microprocesor Posibilitate de control de la distanță obligatoriu Senzori de presiune pentru camera de sterilizare Autocurațare obligatoriu Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal obligatoriu Imprimantă termică obligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune graficile a ciclului de sterilizare Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare 380V, 50 Hz Securitate Certificat conform Standardului de securitate electrică EN 60204-1 obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Securitate la supraîncălzire obligatoriu dotat cu valva de siguranta Suprafețele exterioare accesibile operatorului nu se supraîncălzesc în timpul funcționării normale. obligatoriu Condiții de instalare Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu Sistem complet de tratare a apei, compus din: prefiltrare în minimum 3 trepte cu manometre de control, dedurizare, sistem de osmoză inversă cu rezervor de apă purificată ≥100L. obligatoriu Consumabile și accesorii Cărucior pentru scoterea și transportarea a deseurilor tratate ≥ 1 buc. Garnitură ușă ≥4 buc., să se indice codul produsului Lubrificator garnitură ≥2 buc., să se indice codul produsului Filtre pentru Sistemul bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Set filtre pentru sistemul de filtrare a apei să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Alte consumabile/accesorii necesare pentru funcționarea sistemului se va prezenta lista completă a consumabilelor și accesoriilor, iar furnizorul va asigura livrarea acestora în cantități suficiente pentru întreaga perioadă de garanție. Solicitări adiționale: Operatorul trebuie să dispună de cel puțin un inginer instruit și certificat pentru acest dispozitiv, responsabil de întreținerea și exploatarea corespunzătoare a acestuia. Să se prezinte certificatul |  |  | IMSP AMT BUIUCANI
33100000-1 | 2 | Centrifugă cu refrigerare | Centrifugă cu refrigerare |  |  |  | Centrifugă cu refrigerare Interval temperatură: minim de la -20°C până la cel puțin +40°C Viteză variabilă: Minim: 500–1000 rpm Maxim: ≥15.000 rpm Ajustare în pași de cel mult 100 rpm RCF maxim: ≥20.000 Nivel de zgomot: ≤68 dB Operare prin tastatură și buton multifuncțional de control Tastă de impuls pentru funcționare scurtă Programe și control: memorizarea parametrilor de lucru Minimum 9 trepte de accelerație și 10 trepte de decelerație Sistem de afișaj digital (LCD/LED) cu iluminare, ce indică toți parametrii activi Mesaj auditiv (beep) la finalul ciclului 3. Siguranță și structură: Carcasă și capac: material metalic rezistent Cameră de centrifugare: oțel inoxidabil Port de vizualizare în capac Blocare automată motorizată a capacului Protecție împotriva deschiderii accidentale Deblocare de urgență Detecție automată a dezechilibrului Detecție și afișare erori pe ecran Recunoaștere automată a rotorului 4. Specificații tehnice: Alimentare: 200–240V, 50/60 Hz Timer: 1 min – 99 min 59 sec, mod funcționare continuă Rulare și frânare: max. 31 secunde 5. Rotor și compatibilitate: Furnizată cu rotor unghiular fix (45°) Capacitate totală a rotorului: 90 ml-200ml Compatibilitate cu eprubete standard: Minim 30 eprubete per rotor Suport pentru eprubete de:3–5 ml (13 × 75 mm) 8–10 ml (16 × 100 mm) |  |  | IMSP CRDM
33100000-1 | 3 | Nișă chimică cu Exhausare | Nișă chimică cu Exhausare |  |  |  | Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducând semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor. Protecția mediului înconjurător se realizează prin intermediul filtrelor specifice fiecărei aplicații în parte. Configurația: Afișaj LCD; Prize protejate de acțiunea umidității incluse minim 2 (220V); Chiuvetă/Vas de scurgere, confecționat din polipropilenă, rezistent la acțiunea agenților puternici corozivi; Valve de control/robinet pentru apă și gaz; Controlul nișei este realizat prin intermediul unui microprocessor; Suprafața de lucru este realizată din materiale rezistent la acizi, substanțe alcaline și rezistent la coroziune; Iluminat interior LED, controlată de la panoul de comandă; Sistem de aspirație/exhaustare; Dotat cu elemente de depozitare a substanțelor chimice: sertare și uși-cuplat la traseul central de exhaustare si ventilat odată cu incinta nișei; Traseu de exhaustare ≥3m liniari cu coturi și conexiuni prevăzute de producător; Panou frontal: Manual, sticlă întărită de ≥4 mm, înălțime reglabilă, transparentă, ce asigură buna vizibilitate în interiorul nișei; Material suprafața de lucru: Rășină fenolică rezistentă la agenți chimici/antiacid; Material corp principal: Material corp principal PP porțelanat/carcasa exterioară metal vopsit în câmp electrostatic. grosime ≥1 mm, rezistent la agenți chimici, anticoroziv; Debit aer: 500-1500mc/h; Nivel zgomot ≤ 70 dB; Dimensiuni interioare (L*l*h) 800-1400*520-850*700-1200 mm; Dimensiuni exterioare (L*l*h) 1200-1500*750-1000*2000-2400mm; Alimentare 220V, 50/60 Hz. Instalare și garanție: Operatorul va instala și testa echipamentul și toate companentele, inclusiv va realiza conectarea la sistemul de ventelare existent cu predarea echipamentului total funcțional; Instruirea a minim doua persoane (Funcționarea de bază, operarea avansată a sistemului, rutina de întreținere); Garanție-24 luni. Mentenanța pe toată perioada de garanție (nu mai puțin de 24 luni) inclusiv cu schimbul kit-ului de mentenanță recomandat de producător. Sarcini de întreținere/mentenanță preventivă, înclus în garanție de minim două ori pe an sau conform recomandărilor producătorului. |  |  | IMSP CRDM
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 3) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de nimicire a deseurilor medicale | Sistem de nimicire a deseurilor medicale | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Centrifugă cu refrigerare | Centrifugă cu refrigerare | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 3 | Nișă chimică cu Exhausare | Nișă chimică cu Exhausare | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________