## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Laser oftalmologic) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 |  | Laser oftalmologic | Laser oftalmologic |  |  |  | Lungime de undă: 532 ± 2 nm • Putere de ieșire: o 50 până la 1.700 mW (cu excepția livrării scanării) o 50 până la 1.500 mW (livrare scanare) • Tip de ieșire: Undă continuă, Puls 0,01 până la 0,2 s, variabilă • Timpul de emisie / durata impulsului: 0,01 până la 3,00 s sau ≤ 10 ms • Interval de timp: 0,05 până la 1,00 s • Fascicul de țintire: Diodă laser, 650 ± 20 nm; Diodă roșie • Alimentare: Între 100 și 240 V c.a., 50/60 Hz • Consumul de energie: 250 VA • Accesorii: Întrerupător de picior de putere, unitate dublă, cutie de expansiune, unitate de atașare a plăcii superioare CB, Ochelari de protecție. Specificații unitate de scanare / livrare unică • Dimensiunea spotului (mărime fascicol): o 100 până la 450± 50 μm (modul de scanare, modul de manipulare automată) o ≥ 50 μm (modul unic) • Modelul de emisie: Singur, repetare sau pattern (Pătrat, Arc triplu, Curbă triplă, Grilă arcade, Triunghi, Cerc, Arc, Linie etc.) • Tip: o Unitate de livrare a lămpii cu fantă de scanare o Unitate de livrare atașabilă la scanare • Filtru de protecție: Alimentat electric / incorporat Specificații Microscop • Tip microscop: Binocular convergent galilean, mărire pe cinci nivele (tambur rotativ) • Distanța focală a obiectivului: 125 mm • Oculare: 12,5x • Mărirea totală / diametrul câmpului vizual real: o 5x / 40,7 mm o 8x / 25,7 mm o 12,5x / 16,1 mm o 20x / 10,1 mm o 32x / 6,4 mm • Interval de reglare interpupilară: 50 până la 78 mm • Unghiul stereoscopic: 6° • Interval de reglare a dioptriei: ±8 D • Filtru: Galben • Carcasa lămpii: 1x • Mărirea proiecției: 0 până la 12 ± 2 mm (variabil continuu) • Diametrul deschiderii / lungimea fantei: ø0,2, 1, 3, 5, 9, 14± 2 mm • Rotirea fantei: ±90° • Filtru: Cobalt blue, Red free, ND • Lampă de iluminare: Lampa cu LED (alb) sau Halogen • Baza: o Mișcare la dreapta și la stânga: 110 mm o Mișcare înainte și înapoi: 100 mm o Înainte și înapoi, mișcare fină dreapta și stânga: 20 mm (când joystick-ul este înclinat) o Mișcare în sus și în jos: 30 mm (motorizat) o 100 până la 240 V AC • Consumul de energie: 75 VA • Alimentare electrică: de la 100 până la 240 V AC (curent alternativ) • Accesorii standard: Tijă de focalizare, capac, hârtie pentru bărbie, cablu de alimentare, cheie de întreținere, husă de praf • Accesorii suplimentare: lentilă pentru fotocoagulare. Parametri: Câmp vizual de 120° / 144°; Mărire imagine: 0.51x; Mărire punct laser: 1.97x; cu flanșă (Flange), cu husă de depozitare. • Documente necesare: Certificate CE, manual de utilizare, manual de service. • Instruirea medicului. • Organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului."
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Laser oftalmologic) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Laser oftalmologic | Laser oftalmologic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1