## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Lot nr.1-Analizator de lapte matern | Lot nr.1-Analizator de lapte matern |  |  |  | Descriere Analizatorul de lapte matern măsoară cantitativ concentrația de grăsimi, proteine si carbohidrați din laptele uman. De asemenea, furnizează valori calculate pentru solidele totale si energia. Este un instrument compact si robust, fără piese mobile. Parametrul Specificația Metoda de măsurare Spectroscopie de transmisie în IR Componente măsurate Grăsimi, Proteine crude, Proteine reale , Carbohidrați Componente calculate Energia, fracția solidă totală Unitatea de măsură g/100 ml și kcal/100 ml Capacitate de stocare interna Minim 4000 de măsurări Posibilitate de conectare la PC Da Intervale de măsurare Grăsimi 0.6 – 6 g/100 ml Proteine crude 0.8 – 3 g/100 ml Proteine reale 0.6 – 2.4 g/100 ml Carbohidrați 6.6 – 8.7 g/100 ml Acuratețea de măsurare Grăsimi, Proteine crude, Proteine reale, Energia, fracția solidă totală ± 10 % Carbohidrați ± 13 % Timpul de măsurare Maxim 1 min Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile Agent de curățare Soluție de calibrare la 0 Kit de control Cerințe suplimentare: Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului obligatoriu Instalarea si punerea in funcțiune obligatoriu Instruirea personalului medical si tehnic obligatoriu. |  |  | Lot nr.1 | Lot nr.1-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 2 | Lot nr.2-Autoclav orizontal cu încărcare frontală | Lot nr.2-Autoclav orizontal cu încărcare frontală |  |  |  | Autoclav orizontal cu încărcare frontală Volum 21–30 L Prevacuum și postvacuum pentru uscare Sistem de comandă electronic Cameră inox 316L Izolare termică Minimum 3 rafturi Afișare parametri sterilizare Stocare date pe stick USB Imprimantă program/ciclu/temp/timp Rezervor apă curată cu senzor nivel ≥ 4 L Rezervor apă uzată Alimentare automată cu apă Filtru HEPA/ULPA la admisie Temperatură sterilizare 121–134°C Durată sterilizare 1–250 min Durată uscare reglabilă 1–360 min Presiune maximă ≥ 2,1 bar Minimum 5 programe presetate Minimum 2 programe ajustabile Alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile și accesorii Dacă dispozitivul are posibilitatea să fie conectat la sursa de apă curate și la canalizare, accesoriile de racordare să fie incluse Hârtie pentru imprimantă minim 6 role Cerințe față de furnizor: Garanție 24 luni Transportul pana la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic. |  |  | Lot nr.2 | Lot nr.2-Lot nr.2-Autoclav orizontal cu încărcare frontală
33100000-1 | 3 | Lot nr.3-Congelator vertical | Lot nr.3-Congelator vertical |  |  |  | Descriere: Congelatorul vertical este un congelator de laborator cu temperatura ultra scăzută, destinat stocării pe termen lung a probelor biologice sau farmaceutice sensibile la temperatură, care necesită condiții stricte de păstrare. Configurație Vertical Sistem de comandă Electronic Volum 150 – 280 L Interval de temperatură mai mic de -20 °C Alarmă acustică și vizuală Monitorizare permanentă temperatură Stocare pe stick USB Alarmă: - defecțiuni - deviere temperatură - pană alimentare Material carcasă exterior Otel inoxidabil sau otel vopsit rezistent la coroziune Material carcasă interior Otel inoxidabil sau echivalentul Număr rafturi / sertare Minim 2 - 3 cu separatoare longitudinale și transversale Sistem evitare încălzire recipiente la deschiderea ușii Ușă cu lacăt Substanță refrigerantă HCFC free Sursă alimentare Baterie backup minim 24 ore Garanție 24 luni Transport până la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic. |  |  | Lot nr.3 | Lot nr.3-Lot nr.3-Congelator vertical
33100000-1 | 4 | Lot nr.4-Dispozitiv de sigilare a sticlelor de lapte cu inductie | Lot nr.4-Dispozitiv de sigilare a sticlelor de lapte cu inductie |  |  |  | Descriere: Dispozitivul de sigilare cu inducție pentru sticle de lapte utilizează un câmp electromagnetic pentru a încălzi și fixa ermetic folia metalică a capacului, asigurând închiderea sigură a recipientului. Este destinat utilizării în procese cu volum redus, oferind control precis al timpului și puterii pentru prevenirea contaminării și menținerea siguranței microbiologice. Domeniul de aplicare Banca de lapte uman Structura Generatorul și aplicatorul manual de inducție Dispozitiv destinat pentru Sticluțe de alăptare cu capace cu folii de etanșare cu strat de aluminiu Sistem de verificare a calității sigiliului Alarme: - sigilare incomplet - sigiliu lipsă Parametri reglabili: - timp - putere Sistem de siguranță la supraîncălzire Aplicare câmp electromagnetic La comanda utilizatorului Buton de aplicare câmp electromagnetic Pe aplicator Timp de sigilare ≤ 5 s Compatibil cu sticle: - 50 ml - 100 ml - 130 ml - 250 ml - 500 ml Tensiune alimentare 220 V / 50 Hz Garanție 24 luni Transport până la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic. |  |  | Lot nr.4 | Lot nr.4-Lot nr.4-Dispozitiv de sigilare a sticlelor de lapte cu inductie
33100000-1 | 5 | Lot nr.5-Frigider Medical | Lot nr.5-Frigider Medical |  |  |  | Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Configurație Volum 280–330 L Interval temperatură minim 2–10°C Protecție suplimentară împotriva înghețării Sarcina maximă pe sertar minim 16 kg Sistem de comandă electronic Sistem de răcire cu ventilare forțată Uniformitate temperatură, deviație max. 1°C Monitorizare permanentă temperatură și alarme Stocare pe stick USB Alarmă optică și acustică Alarmă deviere temperatură Alarmă defecțiuni Alarmă întrerupere alimentare Sistem dezghețare automată cu evaporare condens Carcasă exterioară oțel inoxidabil sau oțel vopsit Carcasă interioară oțel inoxidabil sau aluminiu Număr sertare minim 5 cu divizoare Ușă cu lacăt Refrigerant HCFC free Alimentare 220V / 50Hz Baterie/UPS pentru minim 20 ore de lucru Certificat DIN 13277 sau NSF/ANSI 456 Garanție 24 luni Transport la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic. |  |  | Lot nr.5 | Lot nr.5-Lot nr.5-Frigider Medical
33100000-1 | 6 | Lot nr.6-Geanta de transport termoizolanta | Lot nr.6-Geanta de transport termoizolanta |  |  |  | Descriere: O geantă de transport frigorifică pasivă este un recipient izolat care menține o temperatură scăzută fără a utiliza o sursă externă de energie sau un mecanism de refrigerare activ. Aceasta se bazează exclusiv pe proprietățile izolatoare ale pereților și pe utilizarea elementelor de răcit pre-congelate, precum pastilele cu gel sau gheața, pentru a conserva integritatea conținutului. Domeniul de aplicare Banca de lapte uman Volum util minim 6 sticle de 150 ml Dotată cu pastile de răcire minim 3 buc Capacitatea de menținere a temperaturii Minim 12 de ore Certificate și Standarde aplicate: - CE 2001/95 - CE 1907/2006 (REACH) - CE 1935/2004 (contact alimentar) Garanție 24 luni Transport până la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic. |  |  | Lot nr.6 | Lot nr.6-Lot nr.6-Geanta de transport termoizolanta
33100000-1 | 7 | Lot nr.7-Hota cu flux laminar vertical | Lot nr.7-Hota cu flux laminar vertical |  |  |  | Descriere: Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, este un dispozitiv, care creează o barieră de aer controlată pentru protecția simultană a produsului, operatorului și mediului. Este echipată cu filtre HEPA/ULPA de înaltă eficiență și sisteme inteligente de control și siguranță, asigurând un mediu de lucru steril și stabil în aplicații de laborator. Tipul hotei Cu flux de aer vertical Clasa de protecție Clasa II de biosiguranță Panou de control Englez sau română Suport Fix Dimensiuni interioare utile: - Lungime 1100–1300 mm - Lățime 500–660 mm - Înălțime 580–700 mm Înălțimea mesei de lucru de la pământ 700–800 mm Barieră dinamică de aer pentru protecția produsului/operatorului/mediului Număr filtre 2 filtre ULPA/HEPA pentru downflow și exhaust Eficiență minim 99,995% pentru particule 0,1–0,3 µm Calitate aer minim ISO Class 3 Material carcasă din oțel inoxidabil cu strat antibacterian Panou frontal și lateral din sticlă securizată cu protecție UV Panou frontal glisant vertical Suprafață formată din sectoare detașabile pentru sterilizare Material suprafață de lucru inox Iluminare LED minim 1000 lux Lampă UVC 30 W cu temporizator și oprire la fereastră deschisă 2 prize electrice (5A) Sistem compensare automată colmatare filtre Viteză inflow 0,45–0,55 m/s Viteză downflow 0,30–0,35 m/s Deschidere de lucru aprox. 190 mm Deschidere totală aprox. 475 mm Afișaj: - LCD - viteză aer - timp lampă UV - poziție fereastră frontală Alarmă vizuală și sonoră: - pentru flux aer - pentru poziția ferestrei Alimentare 230V 50/60Hz Certificate și Standarde aplicate: - EN12469 - EN1822 - ISO 14644-1 Class 3 Garanție 24 luni Transport la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic. |  |  | Lot nr.7 | Lot nr.7-Lot nr.7-Hota cu flux laminar vertical
33100000-1 | 8 | Lot nr.8-Imprimanta pentru etichete | Lot nr.8-Imprimanta pentru etichete |  |  |  | Descriere: O imprimantă de etichete este un dispozitiv specializat care utilizează transferul termic pentru a crea marcaje durabile, rezistente la temperaturi extreme și substanțe chimice. Aceasta permite identificarea rapidă și profesională a echipamentelor, fiind esențială în organizarea eficientă a fluxurilor de lucru din laboratoare sau unități medicale. Informație imprimată: - text - coduri de bare - forme și imagini Configurație portabilă cu tastatură integrată sau staționară cu software PC Coduri de bare 2D: - Data Matrix - QR Code Coduri de bare liniare: - Code 128 - Code 39 - EAN-13 - EAN-8 - Interleaved 2 of 5 - UPC-A - UPC-E Culoare imprimare monocrom Dimensiune font 4–174 pt Dimensiune etichete: - lungime 6–1016 mm - lățime 6,35–50,8 mm Rezoluție minim 300 dpi Consumabile compatibile: - hârtie - polyester - polyamidă - nylon - vinil - ceară - ceară-rășină - rășină Alimentare 220V / 50Hz Acumulator (în caz că e portabil) Certificare ISO 9001 producător Software și kit conectare PC in caz că e dispozitiv staționar Etichete/Stichere rezistent la temperatura de minim 100 ⁰C și rezistent la dezinfectanți și substanțe chimice, dimensiune 30 x 50 mm, minim 1000 buc Ribon rezistent la temperatura de minim 100 ⁰C și rezistent la dezinfectanți și substanțe chimice, pentru minim 1000 de stichere Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic. |  |  | Lot nr.8 | Lot nr.8-Lot nr.8-Imprimanta pentru etichete
33100000-1 | 9 | Lot nr.9-Microscop optic binocular cu camera | Lot nr.9-Microscop optic binocular cu camera |  |  |  | Descriere: Microscopul optic binocular este un instrument de laborator care utilizează un sistem de lentile compuse pentru a amplifica dimensiunile aparente ale obiectelor microscopice, transformând detalii invizibile ochiului liber în imagini clare și contrastante. Prin combinarea puterii de rezoluție a obiectivelor cu magnificația ocularelor, dispozitivul permite scalarea precisă a specimenelor de dimensiuni micrometrice pentru o analiză morfologică detaliată. Tip microscop Upright Tip iluminare Cu lumină transmisă Tip lumină albă Sistem optic Plan Acromat Tip ocular Binocular sau trinocular în dependență de configurația furnizorului Sistemul să includă cameră video Vizualizare simultană prin ocular și cameră Unghi înclinare cap ocular 30 grade Oculare 10X Număr câmp minim FN22 Măsuță mecanică cu sistem de prindere lame Suprafață rezistentă la zgârieturi Translație X și Y cu butoane rotative Translație pe Z minim 20 mm Butoane rotative de ajustarea, reglaj grosier și fin pe axa Z Revolver cu 5 poziții Obiective necesare (FN22): - 4X - 10X - 20X - 40X - 100X imersie ulei Condensor tip Abbe Diafragmă cu apertură ajustabilă Sursă lumină LED Putere sursă minim 3W Cameră amplasată pe al treilea tub sau integrată Rezoluție cameră minim 4K Port conectare PC Kit conectare PC Calculator conform cerințelor minime a producătorului Software vizualizare, arhivare și măsurare Alimentare 220V / 50Hz Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic |  |  | Lot nr.9 | Lot nr.9-Lot nr.9-Microscop optic binocular cu camera
33100000-1 | 10 | Lot nr.10-Procesor cu ultrasunet | Lot nr.10-Procesor cu ultrasunet |  |  |  | Descriere: Procesorul cu ultrasunete este utilizat pentru pregătirea probelor de lapte în vederea analizei macronutrienților cu ajutorul analizorului de lapte matern. Prin aplicarea undelor ultrasonice de înaltă frecvență, proba de lapte este omogenizată. Principiul de lucru – omogenizare cu ultrasunete prin cavitație Putere de ieșire ≥ 130W Capacitate de procesare 3–10 ml Configurație: - cu incintă de protecție a probei - cu stativ ajustabil pe înălțime Material sondă – aliaj din titan Alimentare 220 V, 50 Hz Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic. |  |  | Lot nr.10 | Lot nr.10-Lot nr.10-Procesor cu ultrasunet
33100000-1 | 11 | Lot nr.11-Recipiente de 50 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Lot nr.11-Recipiente de 50 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern |  |  |  | Descriere: Recipiente sterile de unică folosință pentru colectarea, stocarea și manipularea laptelui matern. Material: - fără Bisfenol A (BPA) - fără Bisfenol S (BPS) - fără ftalați - fără DEHP Rezistență la congelare și pasteurizare între -20°C și +63°C Gradație pe vas în pași de 5 ml Capac cu folie pentru sigilare prin inducție Volum 50 ml Livrare/împachetare individuală, sterilă Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  | Lot nr.11 | Lot nr.11-Lot nr.11-Recipiente de 50 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern
33100000-1 | 12 | Lot nr.12-Recipiente de 90 - 100 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Lot nr.12-Recipiente de 90 - 100 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern |  |  |  | Descriere: Recipiente sterile de unică folosință pentru colectarea, stocarea și manipularea laptelui matern. Material: - fără Bisfenol A (BPA) - fără Bisfenol S (BPS) - fără ftalați - fără DEHP Rezistență la congelare și pasteurizare între -20°C și +63°C Gradație pe vas în pași de 5 ml Capac cu folie pentru sigilare prin inducție Volum 90 - 100 ml Livrare/împachetare individuală, sterilă Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  | Lot nr.12 | Lot nr.12-Lot nr.12-Recipiente de 90 - 100 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern
33100000-1 | 13 | Lot nr.13-Recipiente de 130 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Lot nr.13-Recipiente de 130 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern |  |  |  | Descriere: Recipiente sterile de unică folosință pentru colectarea, stocarea și manipularea laptelui matern. Material: - fără Bisfenol A (BPA) - fără Bisfenol S (BPS) - fără ftalați - fără DEHP Rezistență la congelare și pasteurizare între -20°C și +63°C Gradație pe vas în pași de 5 ml Capac cu folie pentru sigilare prin inducție Volum 130 ml Livrare/împachetare individuală, sterilă Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  | Lot nr.13 | Lot nr.13-Lot nr.13-Recipiente de 130 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern
33100000-1 | 14 | Lot nr.14-Recipiente de 250 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Lot nr.14-Recipiente de 250 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern |  |  |  | Descriere: Recipiente sterile de unică folosință pentru colectarea, stocarea și manipularea laptelui matern. Material: - fără Bisfenol A (BPA) - fără Bisfenol S (BPS) - fără ftalați - fără DEHP Rezistență la congelare și pasteurizare între -20°C și +63°C Gradație pe vas în pași de 5 ml Capac cu folie pentru sigilare prin inducție Volum 250 ml Livrare/împachetare individuală, sterilă Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  | Lot nr.14 | Lot nr.14-Lot nr.14-Recipiente de 250 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern
33100000-1 | 15 | Lot nr.15-Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor | Lot nr.15-Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor |  |  |  | Configurația dispozitivului Amplasare pe masă Tip dispozitiv automat Carcasă inox sau metal vopsit anticoroziv Ecran LCD cu introducere date imprimare Încărcare laterală Mod de sigilare Tragere automată a pachetului Temperatură de sigilare ajustabilă Interval temperatură 100–200°C Eroare de setare temperatură 1°C Protecție la supraîncălzire Viteză de sigilare minim 10 m/min Funcția de intrare în regim de așteptare (stand-by) Imprimantă integrat - dată și oră - dată expirare - lot Suport role sterilizare cu protecție anti-căderea rolelor Cuțit de tăiere integrat Posibilitate de înlocuire a lamei cuțitului Alimentare 220V / 50Hz Consumabile și accesorii: - Cuțit rezervă 3 buc. - Compatibil cu role poliester/polipropilenă - Rolă 10 cm × 200 m (2 buc.) - Rolă 15 cm × 200 m (3 buc.) - Rolă 20 cm × 200 m (2 buc.) Transportare la locul solicitat Instalare Testare Garanție minim 24 luni Training personal medical Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea. |  |  | Lot nr.15 | Lot nr.15-Lot nr.15-Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor
33100000-1 | 16 | Lot nr.16-Statie de pasteurizare a laptelui uman | Lot nr.16-Statie de pasteurizare a laptelui uman |  |  |  | Descriere: Stația de pasteurizare a laptelui uman este un echipament specializat destinat procesării sigure a laptelui matern, prin menținerea controlată a temperaturii pentru eliminarea microorganismelor patogene. Dispozitivul asigură păstrarea proprietăților nutritive și imunologice ale laptelui, fiind utilizat în maternități, bănci de lapte și secții de neonatologie. Mod de funcționare Automat Metoda de pasteurizare Holder cu răcire controlata Metoda de încălzire si răcire Încălzire prin imersia sticluțelor în lichid sau pulverizare pentru încălzire uniformă, răcire cu aer Sistem de monitorizare a funcționarii Înregistrarea internă sau pe PC extern dedicat a datelor despre temperaturi de pasteurizare, timpi de lucru, alarme, validare cicluri, numărul loturilor Material constructiv Oțel inoxidabil Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Capacitate maximă de pasteurizare Minim 9 L într-un ciclu Capacitate sticluțelor posibil de sterilizat 50 ml, 100 ml, 130 ml, 250 ml. Să permită utilizarea recipientelor prevăzute cu folie de sigilare. Timp de pasteurizare Ajustabil automat, în dependență de temperatura apei. Modalitate de răcire forțată prin refrigerare de până la 4 ⁰C Monitorizare temperatură Electronică, cu senzori de temperatură în camera de pasteurizare Vizualizare date stocate Pe ecran și posibilitate de stocare pe stick USB sau stocare pe un PC dedicat Consumabile și accesorii: - Adaptoare sau coșuri pentru sticluțe - PC cu software dacă este necesar pentru a corespunde specificației Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandată de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic. |  |  | Lot nr.16 | Lot nr.16-Lot nr.16-Statie de pasteurizare a laptelui uman
33100000-1 | 17 | Lot nr.17-Sistem de incalzire fara apa | Lot nr.17-Sistem de incalzire fara apa |  |  |  | Descriere: Sistem de încălzire fără apă, conceput special pentru încălzirea laptelui matern si a altor soluții înainte de injectarea în analizorul de lapte matern, asigurând temperatura optimă pentru analiza macronutrienților Interval necesar de temperatură 30 – 50 °C Acuratețe temperatură ± 0,5 °C Volum Capacitate de încălzire minim 6 flacoane concomitent Metoda de încălzire Fără apă, pentru a elimina riscul de contaminare biologică a probelor Metoda de transmitere a căldurii Cu bile metalice tratate antimicrobian sau altă metodă similară Material constructiv Aluminiu Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic. |  |  | Lot nr.17 | Lot nr.17-Lot nr.17-Sistem de incalzire fara apa

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Lot nr.1-Analizator de lapte matern | Lot nr.1-Analizator de lapte matern | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 939000 |  | Lot | Lot-1-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 2 | Lot nr.2-Autoclav orizontal cu încărcare frontală | Lot nr.2-Autoclav orizontal cu încărcare frontală | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 197000 |  | Lot | Lot-2-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 3 | Lot nr.3-Congelator vertical | Lot nr.3-Congelator vertical | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 462000 |  | Lot | Lot-3-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 4 | Lot nr.4-Dispozitiv de sigilare a sticlelor de lapte cu inductie | Lot nr.4-Dispozitiv de sigilare a sticlelor de lapte cu inductie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 165000 |  | Lot | Lot-4-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 5 | Lot nr.5-Frigider Medical | Lot nr.5-Frigider Medical | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 180000 |  | Lot | Lot-5-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 6 | Lot nr.6-Geanta de transport termoizolanta | Lot nr.6-Geanta de transport termoizolanta | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2200 |  | Lot | Lot-6-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 7 | Lot nr.7-Hota cu flux laminar vertical | Lot nr.7-Hota cu flux laminar vertical | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 216000 |  | Lot | Lot-7-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 8 | Lot nr.8-Imprimanta pentru etichete | Lot nr.8-Imprimanta pentru etichete | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 42000 |  | Lot | Lot-8-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 9 | Lot nr.9-Microscop optic binocular cu camera | Lot nr.9-Microscop optic binocular cu camera | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 161000 |  | Lot | Lot-9-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 10 | Lot nr.10-Procesor cu ultrasunet | Lot nr.10-Procesor cu ultrasunet | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 159000 |  | Lot | Lot-10-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 11 | Lot nr.11-Recipiente de 50 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Lot nr.11-Recipiente de 50 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 |  | Lot | Lot-11-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 12 | Lot nr.12-Recipiente de 90 - 100 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Lot nr.12-Recipiente de 90 - 100 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 |  | Lot | Lot-12-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 13 | Lot nr.13-Recipiente de 130 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Lot nr.13-Recipiente de 130 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 |  | Lot | Lot-13-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 14 | Lot nr.14-Recipiente de 250 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Lot nr.14-Recipiente de 250 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 |  | Lot | Lot-14-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 15 | Lot nr.15-Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor | Lot nr.15-Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 103000 |  | Lot | Lot-15-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 16 | Lot nr.16-Statie de pasteurizare a laptelui uman | Lot nr.16-Statie de pasteurizare a laptelui uman | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 885000 |  | Lot | Lot-16-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
33100000-1 | 17 | Lot nr.17-Sistem de incalzire fara apa | Lot nr.17-Sistem de incalzire fara apa | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 72500 |  | Lot | Lot-17-Lot nr.1-Analizator de lapte matern
3591700

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________