## Лист1
Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical
Descriere | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical și altor ustensile din oțel inoxidabil
Domeniul de utilizare | instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil
Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților | da
Volumul camerei | 130-165 L
Carcasa exterioară | din oțel inoxidabil AISI 304
Camera de spălare construită | din oțel inoxidabil AISI 316L
Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent | da
Pompa de apă, internă | da
Pompa de aer, internă | da
Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scuregere ≤ 90 ° C | da
Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului | da
Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor | da
Numărul de uși | 1 unitate
Ușa cu geam din sticlă astfel incît materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil | da
Iluminare internă a camerei | da
Programe de dezinfecție implicite | Min. 10
Programe care pot fi programate de către utilizator | Min. 30
Ecran LCD, color | da
Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului | da
Limbajul interfeței și meniului | română / rusă
Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție | da
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului | da
Imprimantă termică, integrată | da
Temperatura de uscare | ≥ 125 grade
Filtrarea aerului | HEPA filtru
Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului | da
Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului si dezinfectantului | da
Brațe rotative pentru jetul de apă | ≥ 2 unități
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă | da
Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor | da
Alarme | sonore și vizuale
Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere | da
Alarma de finalizare a ciclului | da
Tensiunea de alimentare | 380V, 50 Hz
Accesorii și consumabile:
Sistem de osmoză inversă sau sistem de demineralizare a apei compatibilă cu mașina de spălat, conform recomandării producătorului. Sistem de monitorizare a calității apei. | da (cu indicarea modelului oferit)
Suport pentru mașina de spălat | 1 buc., (cu indicarea codul produsului)
Rafturi de încărcare | 2 buc., (cu indicarea codul produsului)
Coșuri pentru instrumente | min. 5, ( cu indicareacodul produsului)
Hârtie imprimantă | 30 buc., ( cu indicarea codul produsului)
Detergent | volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, (cu indicarea codul produsului)
Dezinfectant | volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri (cu indicarea codul produsului)