Caiet de sarcini

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:  Achiziția serviciilor de reglare, reparație, calibrare a analizoarelor de gaze mobile din cadrul „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | u/m | Cantitatea, buc | Valoare estimativă, lei (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50400000-9 | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  |  | Reglare, reparația, calibrare a analizoarelor de gaze mobile (după necesitate) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | -analizor mobil tip СТХ-5; СТХ-17-80; СТХ-17-6; | buc. | 37 | 66 000,00 |  |
|  |  | -analizor mobil tip СТХ-17-81; |  | 4 |  |  |
|  |  | -analizor mobil tip ЭТХ |  | 3 |  |  |
|  |  | Total: |  |  |  | 66 000,00 lei |  |

- Locația desfășurării lucrărilor: La sediul Executantului.

- Termenul de realizare a serviciilor: din data semnării contractului până la data de 31.12.2026.

- Documentația normativă tehnică de reglementare a serviciilor:

- SM EN 60079-29-1:2007/A1:2022 “Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanță ale detectoarelor de gaze inflamabile”.

- NML 5-16:2020 “Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”

- SM EN 50379-1:2014 Specificație pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire Partea 1: Cerințe generale și metode de încercare;

- SM EN ISO 16664:2017 Analiză de gaze. Manipularea gazelor și amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare;

- SM EN ISO 16664:2017 Analiză de gaze. Manipularea gazelor și amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare;

- SM EN ISO 6141:2017 Analiză de gaze. Conținutul certificatelor amestecurilor de gaze pentru etalonare;

- Alte acte normative și standarde aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova la data prestării serviciilor”.

- Cerinţe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerințele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru analizoare de gaze:

- Prestarea serviciilor de reglare, calibrare, reparație (după necesitate) se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre reparație și reglare a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun. Chișinău.

- Executantul va elibera documente confirmative, proces-verbal sau act de îndeplinire a lucrărilor de reglare, reparare, calibrare, ceea ce va confirma pregătire pentru verificare metrologică a fiecărui analizor deservit.

- În cazul în care în urma serviciilor de reglare, reparare, calibrare analizorul nu va susține procedura de verificarea metrologică, toate cheltuielile pentru servicii repetate de reglare, reparare, calibrare se vor face din contul Executantului.

- Beneficiarul, după necesitate, va pune la dispoziție gaze de referință etalon H2, pentru calibrarea și reglarea analizoarelor tip CТХ 17-81(gaze H2).

- În cazul survenirii imposibilității prestării serviciului de reglare, reparație la data şi în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Volumul serviciilor de reparație, calibrare, reglare:

- Procedura de reglare sau reparație va cuprinde toate lucrările necesare pentru ca analizorul de gaze să fie admis spre verificare metrologică și să susțină verificarea metrologică (după caz- ajustare, înlocuire piese uzate, înlocuire acumulator, calibrare ș.a.), cu întocmirea documentelor confirmative de executare a lucrărilor.

- În cazul când mijlocul de măsurare nu poate fi reparat, reglat sau calibrat, se vor întocmi documente confirmative pentru fiecare analizor în parte.

- Calibrarea analizoarelor mobile de gaze tip CТХ 17-80(CH4) și CТХ 17-81 (gaze H2) se va executa pentru setarea pragurilor de declanșare “Порог1” și “Порог2” (conform procedurii de exploatare și metodologiei de verificare).

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate.

- Cerinţe de mentenanță:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

- Perioada de garanție pentru lucrările de reglare, reparație, calibrare va constitui -cel puțin 6 luni din momentul recepției.

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor (cu indicarea sumelor pentru procedurile de reglare, reparația, calibrare, înlocuire sursei de alimentare ș.a.);

- Companie autorizată în reparație și reglarea mijloacelor de măsurare (analizoare de gaze), cu prezentarea extrasului de înregistrare în “Registrul persoanelor fizice și juridice care repară, pun în funcțiune și montează mijloace de măsurare”;

- Dovadă dotării tehnice: lista utilajului și echipamentelor necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă;

- Dovada de experiență în domeniul reparației, reglării și calibrării analizoarelor de gaze mobile;

- Termenul de executare a serviciilor de reglare, reparație și calibrare.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze serviciile în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse reparației, reglării și calibrării, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA, și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (reparație, înlocuire piese uzate, înlocuire acumulator, ajustare, calibrare ș.a.).