| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Dispozitive medicale pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Cuptor de calcinare |  |  |  | Fereastra de observare a procesului (d 35 mm) până la 1100 ° C; Coș de fum ventilat pentru extracția aerului; Plăci de vatră ceramice suplimentare; Buzzer; Cronometru digital; Protecție împotriva supraîncălzirii; Recorder de date; Comunicare de date / USB; Calibrarea sistemului de măsurare a temperaturii; Cameră din fibră de ceramică de înaltă eficiență termică, dintr-o bucată; Elementele de încălzire, înglobate într-o fibră formată sub vid, se află în interiorul a patru pereți ai camerei; Carcasă exterioară - foaie metalică, vopsită cu gri; Ușa se deschide în sus; Întrerupător de blocare a siguranței ușii; Panoul de control este plasat în partea inferioară a cuptorului; Microprocesor - regulator de temperatură; Placă de fund din ceramică; Timp de încălzire rapidă datorită construcției de masă termică scăzută; Consum redus de putere; Stabilitate și uniformitate bună. Volumul util: 8,2 l Puterea nominală, nu mai mult de: 1.8kW Tensiune nominală de alimentare: 230V Frecvență nominală: 50Hz Numărul de faze: 1 Temperatura de funcționare continuă: T + 10- 1100° C Temperatura maximă: 1100° C Materialul camerei de lucru: fibră termică Timpul de încălzire în gol până la temperatura nominală: 50 min. Stabilitatea temperaturii în camera de lucru la temperatura nominală în stare de echilibru termic, fără încărcare mai mare de: ± 1° C Uniformitatea temperaturii în spațiul de lucru la temperatura nominală în stare de echilibru termic, fără încărcare mai mare de: ± 10° C Dimensiunile camerei de lucru a cuptorului: lăţime – 195mm; adâncime – 310mm; înălţime – 135mm Dimensiuni exterioare ale cuptorului: lăţime – 440mm; adâncime – 530mm; înălţime –495mm Masa: 28kg. Termen de garanție 24 luni. |  |  |  |  |
| Lotul 2 Dulap de uscat |  |  |  | Caracteristici generale: - convecție forțată a aerului; - capacitatea camerei: 80 l; - interior cameră oțel inox; - exterior metalic vopsit sau oțel inox; - reglare viteză ventilator 0…100%; - diapazon de temperatură 50°C…350°C; - abaterea medie de temperatură de la valoarea setată, nu mai mult de ±6°C; - abaterea maximă de temperatură a oricărui regim setat, nu mai mult de ±3°C; - timp de încălzire în gol până la t:+350 °C ,nu mai mult de 60 min; - Consum de curent, nu mai mult de 2,5 kW; - Temperatura de declanșare a alarmei, nu mai mult de 361°C; - Dimensiunile camerei de lucru,nu mai puțin de: lățime 560 mm, adâncime 360mm, înălțime 400mm; - Dimensiunile externe ale dispozitivului, nu mai mult de: Lățime 680 mm, adâncime 665 mm, înălțime 600mm; - Masa, nu mai mult de 44 kg Termen de garanție 24 luni. |  |  |  |  |
| Lotul 3 Balanță de laborator |  |  |  | Limită superioară de măsurare : 510 g Precizie de citire: 0,01 g; Clasa de precizie: II; Dimensiunea platformei: d116 mm; Autocalibrare; Setarea tarei pe întreg diapazonul de cântărire; Diapazon de temperatură: +10…+35°C; Ecran de afișare: LCD; Interfață de comunicare: USB Sursa de alimentare : rețea 220V Dimensiuni de gabarit: 260x190x70mm Masa: 1,6 kg Garanție producător: 36 luni |  |  |  |  |
| Lotul 4 Frigider |  |  |  | Fără camera de congelare Nivel de zgomot: nu mai mare de 41 dB Mod operare: Electronic Agent frigorific: R600a Material rafturi: Sticlă Număr de rafturi: cel puțin 5 Afișarea temperaturii: Da Volum net total: nu mai mult de 390 l Ecran afișare: Da Tip ușă: Transparent sau înfundat Sistem dezghețare: No frost sau echivalent Tip instalare: Standard Ușă reversibilă: Da Consum de energie anual: până la 200 kWh Dimensiuni : Lățime: până la 600 mm Adâncime: până la 700 mm Înălțime: până la 1900 mm Garanție: 24 luni. |  |  |  |  |
| Lotul 5 Otoscop |  |  |  | Mărire optică: 3x; Tip bec : vacuum; Tensiune alimentare: 2,5 V; Grad de iluminare: aprox.7000 lux Pâlnie urechi de unică folosință d4mm: 10 buc., d2,5mm :10 buc. Baterii: 2 buc. tip C(nelivrate); Mâner pentru baterii: metalic Cap otoscop: metalic Ajustarea intensității luminoase: reostat Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem Clic Husă cu fermoar; Accesorii opționale: - Încărcător MedCharge 4000; - Baterie reîncărcabilă NiMH 2,5 V. Marcaj de conformitate european CE Garanție: 24 luni. |  |  |  |  |
| Lotul 6 Teleotoscop |  |  |  | Lunetă optică rectilinie Hopkins 0° Diametru 1,9mm Lungime 100mm Autoclavabil Garanție: 24 luni. |  |  |  |  |
| Lotul 7 Reflector frontal cu sursă de lumină |  |  |  | Tip bec: LED Flux de lumină: 0…50000 lux Tip continuu de funcționare: până la 5 h Putere LED: până la 3 W Timp de funcționare până la refuz LED: mai mult de 50000 h Capacitate baterie acumulatoare: cel puțin 3000 mAh Adaptor rețea 220V / 50 Hz Masa: nu mai mare de 300 g Garanție: 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 8 Recirculator bactericid cu 8 lămpi |  |  |  | Alimentare electrică: 220V / 50 Hz; Numărul de lămpi UV: 8x30W; Suprafața dezinfectată: 360 m2; Volum de aer sterilizat: 950 m3/h; Sursă de radiație: UV-C; Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent; Durata de funcționare tub UV: 8000h; Lungime de undă tub UV: 253,7 nm; Temperatura de funcționare: -10°C…+50°C; Telecomandă; Carcasă din metal vopsit; Masă: nu mai mare de 13kg. Garanție 12 luni |  |  |  |  |
| Lotul 9 Sigilator pungi |  |  |  | Bandă sigilantă : 12 mm; Suprafață sigilare: până la 310 mm Alimentare electrică: 200 – 240 V; 50/60 Hz Puterea consumată: 100 W; Masa: 7,6 kg; Dimensiuni de gabarit: 445x198x385 mm (lungime x înălțime x lățime); Marcaj certificare CE. Garanția: 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 10 Dispozitiv medical pentru magnetoterapie |  |  |  | Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 50 Hz, 220 V (- 10 %, + 10 %) sau 230 V (- 10 %, + 6 %) Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult 35 WT Masa dispozitivului nu depășește 0,62 KG Dimensiunile generale ale dispozitivului - unitate electronică 137 х 60 х 45 мм - nod de impact (una dintre bobine) 15 х 90 мм Numărul de noduri de influență 4 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru (ambele părți plane) a bobinei-inductor a grupului de bobine al aparatului este (20 ± 6) MTL Durata pulsului este 1,5 - 2,5 MSEC Rata de repetare a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare dintre bobine 6 HZ Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore IMPULS (22±1) MIN, PAUZA 10 MIN Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după (22±1) MIN Indicator 1 BUC Timpul mediu între eșecuri >1000 ч Durata medie de viață 5 ANI Instrucțiuni în limba română 1 BUC Card 1 BUC Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 11 Dispozitiv medical pentru magnetoterapie |  |  |  | Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 50 HZ, 220 V (- 10 %, + 10 %) или 230 V (- 10 %, + 6 %) Clasa de siguranță electrică II TIP BF Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult 35 WT Masa dispozitivului nu depășește 0,62 KG Dimensiunile generale ale dispozitivului - unitate electronică 137 х 60 х 45 мм - nod de impact (una dintre bobine) 15 х 90 мм Numărul de noduri de influență 4 Mod 3 Butoane START-STOP pentru selectarea modului DA Indicator luminos DA Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru (ambele părți plane) a bobinei-inductor a grupului de bobine al aparatului este (6_+2) MTL Frecvență 50 HZ Tipuri de câmpuri magnetice: -CM de alergare cu impuls; -CM Fix cu puls Durata pulsului este 1,5 – 2,5 MS Rata de repetare a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare dintre bobine 6,25 HZ Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore IMPULS (22±1) MIN., PAUZA 10 MIN Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după (22±1) MIN Timpul mediu între eșecuri >1000 ч Indicator de câmp magnetic 1 Caz inclus 1 Suporturi reglabile armate Da Durata medie de viață 5 ani Instrucțiune în limba română 1 buc. Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 12 Dispozitiv medical de galvanizare și electroforeză |  |  |  | Lungime, mm 185 Lățime, mm 155 Înălțime, mm 72 Greutate, nu mai mult, kg 1 Versiune portabilă, desktop Curentul maxim al pacientului, mA 50 Temporizator, min 1–99 Afișaj digital LCD Moduri de operare GT Discreție de instalare, min 1 Protecția lanțului pacientului este Consum de energie, nu mai mult, VA 11 Alimentare, V / Hz 220/50 Set de accesorii –placa de plumb in complect p/u electrozi Fire conductive p/u pacientul, singur și bifurcat Bandaj (cauciuc) Garanția producătorului: 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 13 Dispozitiv medical multifuncțional |  |  |  | 220V.50Hz,aproximativ 2,5 -3 kg. Marima aprox. 280х220х90 мм Cu urmatoarele module: -Curenti p/u galvanizare si electroforeza -Curenti diadinamici(7 tipuri) -Curenti sunusoidali modulati (5 tipuri) -Fluctuorizatie -Magneto-Laseroterapie Garanția producătorului: 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 14 Dispozitiv medical pentru terapie cu ultrasunet |  |  |  | Frecvența vibrațiilor ultrasonice, MHz 0,88±0,1%; -Suprafata efectiva a emitatorilor, sq. cm: 0,88-1,03F 1 CM2 0,88-1,05F 1 CM2;; 0,88-4,04F 4 CM2; -Ore de lucru CONTINUU, PULSATIL -Reglarea puterii TREPTAT -Intensitatea vibrațiilor ultrasonice, în trepte, W / cm2 DE LA 0 PÂNĂ LA 1 CU PASUL 0,1; -Durata pulsului, ms 2,4 ȘI 10±20%; -Frecventa repetarii impulsuri Hz 50; -Timpul procedurii, min DE LA 1 PÂNĂ LA 30; -Alimentare cu curent alternativ 220 V, 50 HZ -Consum de energie, nu mai mult, W 45; -Dimensiuni totale, mm 380х140х310; Greutate, kg, nu mai mult 4,5. Setul dispozitivului include: o unitate electronică, trei emițătoare, siguranțe Garanția producătorului: 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 15 Dispozitiv medical pentru Carboxiterapie |  |  |  | - Temperatura de funcționare: de la +5…40°C - Umiditatea relativă: de la 15…93% fără condens; - Presiune atmosferică: 525…795 mmHg - Tensiune rețea: ~230 V±10% - Frecvență: 50 Hz - Puterea absorbită: până la 20VA - Puterea rețelei electrice: cel mult 16 A - Clasa de protecție: IP21 - Clasa de izolare: II - Presiune gaz la admisie(intrare) în aparat: - 1 bar - Dimensiuni: - Lungime: până la 210mm - Înălțime: până la 100 mm - Lățime: până la 200 mm - Filtru cu element de filtrare: 5µm - Opțional: - Reductor presiune gaze în două trepte - Butelie CO2 medicinal - CO2 medicinal Set ace (insulină) pentru proceduri Garanția producătorului: 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 16 Iradiator cu UV-portabil |  |  |  | Iradiatorul mercur tub cuarț portabil. -Unde scurte cu lungimea 230-290 nm -Lampă cu mercur-cuarț BPM-1 sau PRK-4 -Cronometru electronic cu o durată de 1, 2 sau 3 minute incorporat în dispozitiv. -Tensiune 220+5%-10%V -Frecvență 50Hz -Consumul de energie 60VA -Frecvența oscilatorului 27,12±0,16 MHz -Timp de stabilire a unui mod de operare, nu mai mult 3 min. -Mărimea iradierii în domeniul spectral eficient la ieșirea capului radiatorului 10±5MTBF(W/m²), nu mai puțin 2000 h -Durata medie de funcționare, nu mai puțin 5 ani -Dimensiuni 310mm*280h*125h -Masa 8 kg Garanția producătorului: 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 17 Inhalator (cu mască, compresor și control al debitului) |  |  |  | -Alimentare – 220 V, 50 Hz -Presiune max – 3,5 Bar -Flux aer compresor – 14 L/min -Capacitatea minimă - 2 L -Capacitatea maximă - 8 L -Greutate – 2,4 kg -Dimensiuni – 26x12x25,5 cm -Accesori BF – A-B C1-6 mărimea 1, 2 Garanția producătorului: 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 18 Măsuțe de inox pentru sala de proceduri |  |  |  | Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 40±5 cm; Lungime 60±5 cm; Înălțime 90±5 cm. Baza mesei construită din profil min.25x25 mm; Sertar.1 buc; Polite 2 buc; Masă mobilă pe 4 roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Grosimea poliței min. 0,8 mm; Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei. Notă: Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei. |  |  |  |  |
| Lotul 19 Banchetă medicală |  |  |  | Banchetă medical cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit gri sau alba Scaunul banchetei acoperit cu piele artificial de culoare blu, care este ușor de prelucrat. Dimensiune: Înălțime 60 – 70 cm Lungime 180 - 190 cm Lățimea 60-70cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Suport rolă hartie da Hirtie ≥ 20 buc. |  |  |  |  |