## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea instrumentarului laparascopic oftalmologic și urologic conform IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 2 | 1 | Choper | Choper |  |  |  | Fako-chopper, vârf atraumatic, partea activă lungime 12 mm, lungime totală 125 mm. Universal, vârf 1,1 mm.Prezentarea
33100000-1 | 3 | 2 | Foarfece corneene universale | Foarfece corneene universale |  |  |  | Lame subțiri ușor curbate, cu vârfuri rotunjite sub unghi usor, lat lamei 0.2mm, lung. 8-12 mm, mâner plat, lungime totală 100-120 mm.
33100000-1 | 4 | 3 | Pensă capsulorexis extrem delicat | Pensă capsulorexis extrem delicat |  |  |  | Pensetă delicată pentru capsulorexis pentru tăietură de 2 mm. Vârfuri ultrafine curbate pe raza de 11 mm, mâner rotund, lungime totală 106 mm, oțel. Lățimea de deschidere se reglează cu șurub. Prezentarea
33100000-1 | 5 | 4 | Spatula dubla Castraviejo | Spatula dubla Castraviejo |  |  |  | Spatul dublu pentru ciclodiálisis după Castroviejo, vârf 0,5x10 mm și 0,5x15 mm, lungime 130 mm.
33100000-1 | 11 | 5.1 | Histerorezectoscop 24,5 fr | Histerorezectoscop 24,5 fr |  |  |  | Histerorezectoscop 24,5 fr, cu element de lucru mono/bipo (hybrid) tip pasiv.
33100000-1 | 12 | 5.2 | Set teacă internă și externă cu 2 stopcock-uri | Set teacă internă și externă cu 2 stopcock-uri |  |  |  | Set teacă internă și externă cu 2 stopcock-uri, cu obturator pentru resectoscop cu garnituri compatibil cu elementul de lucru
33100000-1 | 15 | 5.3 | Telescop la 12 grade | Telescop la 12 grade |  |  |  | Telescop la 12 grade, diametru 2,5 - 3 mm, lungimea de lucru 320 ± 10 mm compatibil cu setul de histerezectoscop
33100000-1 | 16 | 5.4 | Ansă de coagulare tip roller mono/bipo | Ansă de coagulare tip roller mono/bipo |  |  |  | Ansă de coagulare tip roller mono/bipo compatibil cu elementul de lucru propus
33100000-1 | 45 | 5.5 | Set cablu monopolar și bipolar | Set cablu monopolar și bipolar |  |  |  | Set cablu monopolar și bipolar compatibil cu Bowa ARC 303.
33100000-1 | 58 | 5.6 | Ansă de tăiere tip loop mono/bipo | Ansă de tăiere tip loop mono/bipo |  |  |  | Ansă de tăiere tip loop mono/bipo, diametru 0,3 mm compatibil cu elementul de lucru propus
33100000-1 |  | 5.7 | Ansă tip hook mono/bipo | Ansă tip hook mono/bipo |  |  |  | Ansă tip hook mono/bipo, compatibil cu elementul de lucru propus
33100000-1 |  | 6 | Ansa-electrod monopolar tip rolle , pentru coagulare | Ansa-electrod monopolar tip rolle , pentru coagulare |  |  |  | Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782201
33100000-1 |  | 7 | Ansa-electrod monopolar Ø 5 mm | Ansa-electrod monopolar Ø 5 mm |  |  |  | Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, Ø 5 mm, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-335
33100000-1 |  | 8 | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) |  |  |  | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire, cu grosimea firului de 0,3 mm, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782435
33100000-1 |  | 9 | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) 30˚ | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) 30˚ |  |  |  | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire sub unghi de 30˚, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-305
33100000-1 |  | 10 | Bisturiu electric monopolar | Bisturiu electric monopolar |  |  |  | Bisturiu electric monopolar cu două butoane (tăiere/coagulare) diametru conector lamă 2,4 mm, lungimea mânierului 155 ± 5 mm autoclavabil la 134˚C minim 90 clicluri, cablu min. 3 metri cu conexiune internațională cu 3 pini tip BOWA/ Erbe / Valleylab sau de unică folosință (set minim 100 buc) compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303
33100000-1 |  | 11 | Blefarostat universal | Blefarostat universal |  |  |  | Blefarostat tip Castroviejo, brațe fenestrate de 15 mm, cu sistem de blocare cu șurub
33100000-1 |  | 12 | Burete pentru curățirea lamelor monopolare steril (set de 50 buc) | Burete pentru curățirea lamelor monopolare steril (set de 50 buc) |  |  |  | Burete pentru curățirea lamelor monopolare steril (set de 50 buc)
33100000-1 |  | 13 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil |  |  |  | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP,autoclavabil la 134˚C, cu conectori tip internațional BOWA / Erbe/ Valleylab analogic la 385-050 compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303
33100000-1 |  | 14 | Cablu de interconectare bipolar | Cablu de interconectare bipolar |  |  |  | Cablu de interconectare bipolar, rezisent la curent 550VP, autoclavabil la 134˚C, pentru conector pense tip european, cu conector tip internațional BOWA, Erbe, Valleylab analogic la 351-040, compatibil cu BOWA ARC 303
33100000-1 |  | 15 | Cablu de interconectare | Cablu de interconectare |  |  |  | Cablu de interconectare dintre molului Endocam Logic HD Richard Wolf si camera HD 5525933
33100000-1 |  | 16 | Cablu de interconectare pentru resectoscop | Cablu de interconectare pentru resectoscop |  |  |  | Cablu de interconectare pentru resectoscop pentru coagulare bipolară pentru operații laporoscopice autoclavabil la 134˚C, lungimea 4.5m, analogic cu Bowa 354-145 compatibil cu BOWA ARC400
33100000-1 |  | 17 | Cablu pentru instrumente lapaorscopice cu 3 pini international | Cablu pentru instrumente lapaorscopice cu 3 pini international |  |  |  | Cablu pentru instrumente lapaorscopice cu 3 pini international, conector instrument tip Karl storz Robi, autoclavabil la 134˚C, compatibil cu BOWA ARC 303 analogic la Bowa 352-245
33100000-1 |  | 18 | Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) | Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) |  |  |  | Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 330 ± 10 mm, diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423
33100000-1 |  | 19.1 | Clip aplicator de mărime Extra Large | Clip aplicator de mărime Extra Large |  |  |  | Clip aplicator de mărime Extra Large endoscopic, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm,
33100000-1 |  | 19.2 | Clipse Extra Large din polimeri biocompatibili | Clipse Extra Large din polimeri biocompatibili |  |  |  | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Extra Large, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min 5 clipse)
33100000-1 |  | 20.1 | Clip aplicator de mărime Large | Clip aplicator de mărime Large |  |  |  | Clip aplicator de mărime Large endoscopic, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm,
33100000-1 |  | 20.2 | Clipse Large din polimeri biocompatibili | Clipse Large din polimeri biocompatibili |  |  |  | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Large, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min 5 clipse)
33100000-1 |  | 21 | Dispozitiv de irigoscopie de unică folosință | Dispozitiv de irigoscopie de unică folosință |  |  |  | Dispozitiv de irigoscopie de unică folosință pentru adulți (Irigator clisma)
33100000-1 |  | 22 | Dispozitiv pentru irigoscopie cu pompare manuala (de tip barbator) | Dispozitiv pentru irigoscopie cu pompare manuala (de tip barbator) |  |  |  | Dispozitiv pentru irigoscopie cu pompare manuala (de tip barbator) utilizat în studiile colonului cu substanță de contrast; Setul include: rezervor (≥ 1L) pentru solutie de contrast, para de pompare (din cauciuc), valva monodirecționala (separat sau integrată in căpacul rezervorului), tub de aer din PVC, tub de silicon pentru suspensie de bariu (Lungime ≥ 5m, diametru interior = 5-8 mm), Opțional: suport pentru susținere sistemei;
33100000-1 |  | 23 | Dispozitiv pentru sutura endoscopica | Dispozitiv pentru sutura endoscopica |  |  |  | Dispozitiv pentru sutura endoscopica pentru țesuturi moi, marimi de 10 mm, cu lungimea de lucru 350 ± 25 mm analogic la 173016 Endo Stitch Covidien Medtronic.
33100000-1 |  | 24 | Electrod bipolar tip ace curbat | Electrod bipolar tip ace curbat |  |  |  | Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 mm, cu vârf de 2 mm, cu conector plat internațional, analogic cu 842216
33100000-1 |  | 25 | Electrod bipolar tip baioneta | Electrod bipolar tip baioneta |  |  |  | Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm,cu varf de 0.7 mm, cu conector plat internațional, analogic cu Karl Storz 844523
33100000-1 |  | 26 | Electrod pasiv din cauciuc | Electrod pasiv din cauciuc |  |  |  | Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm^2, fără latex, autoclavabil la 134˚C, cu conector internațional tip BOWA / Erbe / Valleylab sau electrod pasiv de unică utilizare (set de min.100 buc) compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303
33100000-1 |  | 27 | Fibra optica 4.8 mm, 2.3m | Fibra optica 4.8 mm, 2.3m |  |  |  | Fibra optica, diametrul de minim 4.8 mm, si lungimea de minim 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300
33100000-1 |  | 28 | Fibra optica 4.8 mm 3m | Fibra optica 4.8 mm 3m |  |  |  | Fibra optica, diametrul de minim 4.8 mm, si lungimea de minim 3000 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300
33100000-1 |  | 29 | Fibra pentru laser 273µm | Fibra pentru laser 273µm |  |  |  | Fibra pentru laser, diametrul fibrei 273, µm (core), compatibil cu litotriptorul cu laser H-30 Cook
33100000-1 |  | 30 | Fibra pentru laser 550 µm | Fibra pentru laser 550 µm |  |  |  | Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 µm (core), compatibil cu litotriptorul cu laser H-30 Cook
33100000-1 |  | 31 | Foarfece de disecție | Foarfece de disecție |  |  |  | Foarfece de disecție, teacă izolată, mânier laparoscopic cu HF conector, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83932467
33100000-1 |  | 32 | foarfece pentri taierea LIO | foarfece pentri taierea LIO |  |  |  | Foarfece pentru îndepărtarea IOL prin incizie de 2,2 mm, cu două articulații, curbate la un unghi, lamă 12 mm, lungime totală 112 mm. Dinți pe lama inferioară pentru fixarea materialului tăiat, platforme la vârfuri pentru prinderea fragmentului de lentilă.
33100000-1 |  | 33 | Foarfece tip Metzenbaum bipolar | Foarfece tip Metzenbaum bipolar |  |  |  | Foarfece tip Metzenbaum bipolar, cu teacă izolată, cu mânier cu HF conector pentru cablu bipolar, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5,5 mm, 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 839300412
33100000-1 |  | 34 | Foarfece tip Metzenbaum monopolar | Foarfece tip Metzenbaum monopolar |  |  |  | Set foarfece tip Metzenbaum monopolar, cu teacă izolată, cu mânier cu HF conector, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83930417
33100000-1 |  | 35 | Furtun CO2 | Furtun CO2 |  |  |  | Furtun CO2, autoclavabil, 2,5 m, compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Highflow 45.(Richard Wolf cod 8170.101 sau analogic)
33100000-1 |  | 36 | GLAUCOMA PUNCH 19 gauge / 1.0 mm | GLAUCOMA PUNCH 19 gauge / 1.0 mm |  |  |  | Ac tip KELLY, marimea 19G, virf 0,9x0,45 mm, din otel inoxidabil placat cu crom.
33100000-1 |  | 37 | Herniostapler endoscopic | Herniostapler endoscopic |  |  |  | Herniostapler endoscopic pentru autosotura 5 mm, încărcat cu scoabe din titan minim 25 de scoabe încărcate, lungimea de lucru 350 ± 25 mm, de unica folosinta steril, analogic la 174006 ProTack 5 mm Covidien Medtronic.
33100000-1 |  | 38 | Lame tip ball | Lame tip ball |  |  |  | Lame tip ball diametru minge 5 ± 1 mm reutilizabile pentru bisturiu (set 5 buc), autoclavabile la 134˚C, tensiune de operare min. 6000 Vp,lungime de 150 ± 5 mm, diametru conector 2,4 mm, sau de unică folosință (set minim 375 buc)
33100000-1 |  | 39 | Lame tip cuțit | Lame tip cuțit |  |  |  | Lame tip cuțit reutilizabile pentru bisturiu (set 5 buc), autoclavabile la 134˚C, tensiune de operare min. 6000 Vp, lungime de 150 ± 5 mm, diametru conector 2,4 mm, sau de unică folosință (set minim 375 buc)
33100000-1 |  | 40 | Penceta iris | Penceta iris |  |  |  | Curbat la un unghi, 1-2 dinți, 0,06 mm, platformă 4 mm, lungime 72 mm.
33100000-1 |  | 41 | Penceta iris | Penceta iris |  |  |  | Penseta iris, curbat, 1x2 dinți, 0,06 mm, lungime 72 mm.
33100000-1 |  | 42 | Penceta pentru legat microsutura | Penceta pentru legat microsutura |  |  |  | Pensetă pentru legarea nodurilor tip Kelman-McPherson, platforme 4mm, lungimea totală 80 mm. Prezentarea
33100000-1 |  | 43 | Penceta pentru legat microsutura, curba | Penceta pentru legat microsutura, curba |  |  |  | Pensetă pentru legarea nodurilor tip McPherson, curbată pe rază, platforme de 4 mm, lungimea totală 110 mm.
33100000-1 |  | 44 | Penceta pentru legat microsutura, drept 85mm | Penceta pentru legat microsutura, drept 85mm |  |  |  | Pensetă pentru legarea nodurilor tip McPherson, dreaptă, platforme pentru legarea nodurilor de 4 mm, lungime totală 85 mm.
33100000-1 |  | 45 | Penceta pentru legat microsutura, drept 108mm | Penceta pentru legat microsutura, drept 108mm |  |  |  | Pensetă pentru legarea nodurilor tip Tennant, dreaptă, cu vârfuri foarte fine și netede, platformă de 6 mm, pentru fire de sutură 8-0 – 10-0, lungime 108 mm.
33100000-1 |  | 46 | Penceta tip colibri | Penceta tip colibri |  |  |  | Pensetă corneană „Colibri”, 1×2 dinți de 0,12 mm, cu platformă pentru legarea nodurilor, lungime 82 mm.Prezentarea
33100000-1 |  | 47 | Pensă bipolară în forma de pencenta | Pensă bipolară în forma de pencenta |  |  |  | Pensă bipolară în forma de pencenta, lungimea 200 - 250 mm, lungimea fățcilor de apucare 8 ± 1 mm, grosimea vârfului 2 mm, cu izolare și siguranță la voltaj 550 Vp, cu conector plat tip european, permite hemostaza vaselor de până la 2 mm, sterilizabil prin autoclavare 134 grade, analogic la BOWA 605-030
33100000-1 |  | 48 | Pensa capsulorexis | Pensa capsulorexis |  |  |  | Pensa capsulorexis H.R. Koch, ax 22 gadge/ 0,70mm
33100000-1 |  | 49 | Pensa cu dinti de apucare și disecție | Pensa cu dinti de apucare și disecție |  |  |  | Pensa cu dinti de apucare și disecție cu dublă acțiune, cu teacă, cu mânier, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 3,5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83912207
33100000-1 |  | 50 | Pensă de apucare bipolar, fenestrat | Pensă de apucare bipolar, fenestrat |  |  |  | Pensă de apucare bipolar, fenestrat, cu teacă izolată, cu mânier cu HF conector pentru cablu bipolar, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5,5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 839300342
33100000-1 |  | 51 | Pensă de apucare și disecție | Pensă de apucare și disecție |  |  |  | Pensă de apucare și disecție, fenestrat, cu dinți fini transversali și fălci cu arc, dublă acțiune, cu teacă izolată, mânier cu cremalieră, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83931897
33100000-1 |  | 52 | Pensă de apucare și disecție tip Maryland | Pensă de apucare și disecție tip Maryland |  |  |  | Set pensă de apucare și disecție tip maryland, curbat, cu dublă acțiune, cu teacă izolată, cu mânier cu cremalieră și hf conector, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83932817
33100000-1 |  | 53 | Pensă de apucare și disecție, sub unghi | Pensă de apucare și disecție, sub unghi |  |  |  | Pensă de apucare și disecție, sub unghi, cu dublă acțiune, cu teacă izolată, cu mânier cu cremalieră și hf conector, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83932837 wolf
33100000-1 |  | 54 | Pensă de apucare tip gheară | Pensă de apucare tip gheară |  |  |  | Pensă de apucare tip gheară cu dublă acțiune, cu teacă izolată, cu mânier cu cremalieră, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83934945
33100000-1 |  | 55 | Pensă de apucare tip gheară, neizolat | Pensă de apucare tip gheară, neizolat |  |  |  | Pensă de apucare tip gheară cu dublă acțiune, cu teacă neizolat, cu mânier cu cremalieră, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 10 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83954897
33100000-1 |  | 56 | Pensă de apucare, fenestrată | Pensă de apucare, fenestrată |  |  |  | Pensă de apucare, fenestrat, atraumatic cu dinți încrucișați fini, dublă acțiune, cu teacă izolată, mânier cu cremalieră, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83932507
33100000-1 |  | 57 | Pensa moale atraumatica intestin | Pensa moale atraumatica intestin |  |  |  | Pensa moale atraumatica intestin cu dublă acțiune cu teacă izolată, cu manier, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83932497
33100000-1 |  | 58 | Pensa pentru biopsie cu singură acțiune | Pensa pentru biopsie cu singură acțiune |  |  |  | Pensa pentru biopsie cu singură acțiune, cu teacă izolată, cu manier cu HF conector, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83930927
33100000-1 |  | 59 | Pensă pentru nefroscop, semirigid | Pensă pentru nefroscop, semirigid |  |  |  | Pensă pentru nefroscop, semirigid, falci de tip aligator, lungime 320 ± 20 mm, diametru 3,5 ± 5 mm, sterilizabil prin autoclavare 134 grade
33100000-1 |  | 60 | Pensa pentru ureterorenoscop, flexibil | Pensa pentru ureterorenoscop, flexibil |  |  |  | Pensa pentru ureterorenoscop, flexibil, sterilizabil prin autoclavare 134 grade, lungimea de lucru 920 ± 20 mm, Ø 3 fr, analogic la Richard Wolf 828.651
33100000-1 |  | 61 | Pensă suport pentru ac, inserție maxilara, (portac) | Pensă suport pentru ac, inserție maxilara, (portac) |  |  |  | Pensă suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti,cu singură acțiune, cu teacă, cu mânier curbat, cu mecanism de conectare rapidă tip Click-it sau echivalent, diametrul tecii 5 mm, lungimea de lucru 330 ± 10 mm, analogic la R. Wolf 83935094
33100000-1 |  | 62 | Pense de apucare pentru cistoscop | Pense de apucare pentru cistoscop |  |  |  | Pense de apucare pentru cistoscop, flexibil in forma de aligator, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 350-400 mm, sterilizabil prin autoclavare 134 grade analogic cu Richard Wolf 828.07
33100000-1 |  | 63 | Portac micro | Portac micro |  |  |  | Portac tip Barraquer, brațe foarte fine de 6 mm (8 mm până la ax), curbat, fără sistem de blocare, lungime totală 100 mm Prezentarea
33100000-1 |  | 64 | Reductor trocar de la 10 la 5 - 5,5 mm, | Reductor trocar de la 10 la 5 - 5,5 mm, |  |  |  | Reductor trocar de la 10 la 5 - 5,5 mm, cu lungimea de 160-180 mm
33100000-1 |  | 65 | Set accesorii pentru litotriptorul Siwss Lithoclast | Set accesorii pentru litotriptorul Siwss Lithoclast |  |  |  | Set accesorii pentru litotriptorul Siwss Lithoclast. Miner pentru LithoClast 2 in set cu adaptor aditional și garnituri, capac pentru sonda de litotritie si furtun de aer comprimat echivalent la EMS: FR-089, EL-219, AD-425,EH-096,EQ-094.
33100000-1 |  | 66 | Set manipulator intrauterin / cannula de tip Cohen | Set manipulator intrauterin / cannula de tip Cohen |  |  |  | Set manipulator intrauterin / cannula de tip Cohen, cu acorn-uri mic și mare, cu conector tip luer-lock, diametru de 30 ± 2 mm, lungime 330 ± 10 mm, analogic la R.Wolf 8378001
33100000-1 |  | 67 | Set pentru irigarea si aspirarea bi-manuală 0,8mm | Set pentru irigarea si aspirarea bi-manuală 0,8mm |  |  |  | set pentru irigarea si aspirarea bi-manuală 0,8mm. Monobloc, diametru de aspirare 0,35mm, diametru de irigare 0,5mm. Prezentarea
33100000-1 |  | 68 | Set tuburi de irigare cu vârf perforat | Set tuburi de irigare cu vârf perforat |  |  |  | Set tuburi de irigare cu vârf perforat, cu conexiune luer-lock, sterilizabil la 13 grafe, cu membrane de rezerva reutilizabile, pentru minim 20 cicluri de autoclavare la 134 grade compatibil cu pompa de irigare și aspirare R.Wolf Fluid Control 2216 (analogic la R. Wolf 8171223)
33100000-1 |  | 69 | Set tuburi pentru irigare și aspirare sterilizabile | Set tuburi pentru irigare și aspirare sterilizabile |  |  |  | Set tuburi pentru irigare și aspirare sterilizabile prin autoclavare 134 grade compatibil cu manierul sistemului de irigare-aspirare Richard Wolf 8385.901 (analogic la 817123 și 8171402 Richard Wolf)
33100000-1 |  | 70 | Set uretrotom optic | Set uretrotom optic |  |  |  | Set uretrotom optic pentru telescop de 4 mm, cu element de lucru pasiv pentru telescoape de 0/12˚, cu teci, cu obturator și telescop de 0˚, diametru 4 mm, lungime 300 ± 5 mm
33100000-1 |  | 71 | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚ | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚ |  |  |  | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.541
33100000-1 |  | 72 | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚ | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚ |  |  |  | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.543
33100000-1 |  | 73 | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚ | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚ |  |  |  | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.545
33100000-1 |  | 74 | Sistem de închidere a fasciei tip busche sau echivalent | Sistem de închidere a fasciei tip busche sau echivalent |  |  |  | Sistem de închidere a fasciei tip busche sau echivalent, cu canula de etanșare diametru 10-12 mm și pensă ac cu suport automat pentru suturi diametru 2,45-2,5 mm, lungimea de lucru 150 ± 10 mm analogic la sistemul R.Wolf 8934.915 și 8756.201
33100000-1 |  | 75 | Sonde pentru litotriptorul Siwss Lithoclast | Sonde pentru litotriptorul Siwss Lithoclast |  |  |  | Sonde pentru litotriptorul Siwss Lithoclast pentru handpiece PN3,Ø 1.0 mm (3.0 Fr.), 605 mm lungime, echivalent la EL-045
33100000-1 |  | 76 | Telescop pentru TUR, la 30 grade, 4 mm | Telescop pentru TUR, la 30 grade, 4 mm |  |  |  | Telescop pentru TUR, la 30 grade, cu diametru 4 mm, lungimea 300 ± 5 mm
33100000-1 |  | 77 | Telescop/obiecti 0˚, 10mm | Telescop/obiecti 0˚, 10mm |  |  |  | Telescop/obiectiv, sterilizabil prin autoclavare 134 grade, sub unghi de 0˚, cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 10 mm, sterilizabil, compatibil cu fibra optica R.Wolf/ Storz
33100000-1 |  | 78 | Telescop/obiectiv 30˚, 10mm | Telescop/obiectiv 30˚, 10mm |  |  |  | Telescop/obiectiv, sterilizabil prin autoclavare 134 grade, sub unghi de 30˚, cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 10 mm, sterilizabil, compatibil cu fibra optica R.Wolf/ Storz și sursa de lumina Endolight Highlight x300
33100000-1 |  | 79 | Trocar 10-11 mm | Trocar 10-11 mm |  |  |  | Trocar pentru instrumente autoclavabil, cu canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metalică, cu set garnituri, diametrul 10-11 mm, lungime 90-110 mm, cu reductor trocar autoclavabil, tip basculant 10/5- 11/5 ± 0,5 mm
33100000-1 |  | 80 | Trocar 18-22 mm | Trocar 18-22 mm |  |  |  | Trocar pentru instrumente de autoclavabil cu canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metalică, cu set garnituri, diametrul 18-22 mm, lungime 90-110 mm
33100000-1 |  | 81 | Trocar 5-6 mm | Trocar 5-6 mm |  |  |  | Trocar pentru instrumente de diametru 5-6 mm autoclavabil, cu canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metalică, cu set garnituri, lungime 90-110 mm
33100000-1 |  | 82 | Tub de aspirare reutilizabil | Tub de aspirare reutilizabil |  |  |  | Tub de aspirare reutilizabil pentru sistem de aspirare chirurgical cu conector compatibil cu Mizuho MSP-205A
33100000-1 |  | 83 | Tub de aspirat cu diametrul de 5 mm | Tub de aspirat cu diametrul de 5 mm |  |  |  | Tub de aspirat cu diametrul de 5 mm, lungimea de lucru 300 ± 10 mm, compatibil cu sistemul de irigare și aspirare R. Wolf, analogic la tubul R. Wolf 8383.911
33100000-1 |  | 84 | Tub de silicon 7x13 mm | Tub de silicon 7x13 mm |  |  |  | Tub de silicon pentru suspensie de bariu (Lungime = 15 m, diametru 7x13 mm),
33100000-1 |  | 85 | Tub de silicon 6x10 mm | Tub de silicon 6x10 mm |  |  |  | Tub de silicon pentru suspensie de bariu (Lungime = 15 m, diametru 6x10 mm),
33100000-1 |  | 86 | Tub pentru CO2 | Tub pentru CO2 |  |  |  | Tub pentru CO2, sterilizabil la 134 grade, cu încălzitor, compatibil cu insuflator Mindray HS-50F
33100000-1 |  | 87 | Upgrade cu regim de rezecție bipolară. | Upgrade cu regim de rezecție bipolară. |  |  |  | Upgrade cu regim de rezecție bipolară a sistemului de electrocoagulare BOWA ARC400, echivalent la 900-395
33100000-1 |  | 88 | Ureterorenoscop semi-rigid | Ureterorenoscop semi-rigid |  |  |  | Ureterorenoscop semi-rigid lungimea de lucru 430-450 mm, diametru 8-9.8 fr, cu diametru canalului pentru instrumente 5.2-6.4 fr si optica cu unghiul de vedere 7-12 grade, sterilizabil prin autoclavare 134 grade, canal optic pentru sursa de lumina Richard Wolf aflata in dotare.
33100000-1 |  | 89 | Ureteroscop flexibil | Ureteroscop flexibil |  |  |  | Ureteroscop flexibil, lungimea 650 mm, cu canal de 3,6 fr. compatibil cu videoprocesor UTV100, echivalent la PUSEN 3022A
33100000-1 |  | 90 | VERES cannula | VERES cannula |  |  |  | VERES cannula,diametrul de 2.1 mm, Lungimea de lucru 152 mm, analogic cu Richard Wolf 8302.12
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea instrumentarului laparascopic oftalmologic și urologic conform IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoareaestimativă
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 2 | 1 | Choper | Choper | bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12800
33100000-1 | 3 | 2 | Foarfece corneene universale | Foarfece corneene universale | bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15900
33100000-1 | 4 | 3 | Pensă capsulorexis extrem delicat | Pensă capsulorexis extrem delicat | bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20750
33100000-1 | 5 | 4 | Spatula dubla Castraviejo | Spatula dubla Castraviejo | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33100000-1 | 11 | 5.1 | Histerorezectoscop 24,5 fr | Histerorezectoscop 24,5 fr | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 86787.56
33100000-1 | 12 | 5.2 | Set teacă internă și externă cu 2 stopcock-uri | Set teacă internă și externă cu 2 stopcock-uri | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15 | 5.3 | Telescop la 12 grade | Telescop la 12 grade | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16 | 5.4 | Ansă de coagulare tip roller mono/bipo | Ansă de coagulare tip roller mono/bipo | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 45 | 5.5 | Set cablu monopolar și bipolar | Set cablu monopolar și bipolar | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 58 | 5.6 | Ansă de tăiere tip loop mono/bipo | Ansă de tăiere tip loop mono/bipo | bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 |  | 5.7 | Ansă tip hook mono/bipo | Ansă tip hook mono/bipo | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 |  | 6 | Ansa-electrod monopolar tip rolle , pentru coagulare | Ansa-electrod monopolar tip rolle , pentru coagulare | bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 |  | 7 | Ansa-electrod monopolar Ø 5 mm | Ansa-electrod monopolar Ø 5 mm | bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 |  | 8 | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) | bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65000
33100000-1 |  | 9 | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) 30˚ | Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) 30˚ | bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64000
33100000-1 |  | 10 | Bisturiu electric monopolar | Bisturiu electric monopolar | bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 |  | 11 | Blefarostat universal | Blefarostat universal | bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9200
33100000-1 |  | 12 | Burete pentru curățirea lamelor monopolare steril (set de 50 buc) | Burete pentru curățirea lamelor monopolare steril (set de 50 buc) | bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2100
33100000-1 |  | 13 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil | bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5200
33100000-1 |  | 14 | Cablu de interconectare bipolar | Cablu de interconectare bipolar | bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6500
33100000-1 |  | 15 | Cablu de interconectare | Cablu de interconectare | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19000
33100000-1 |  | 16 | Cablu de interconectare pentru resectoscop | Cablu de interconectare pentru resectoscop | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 |  | 17 | Cablu pentru instrumente lapaorscopice cu 3 pini international | Cablu pentru instrumente lapaorscopice cu 3 pini international | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
33100000-1 |  | 18 | Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) | Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3410.8527
33100000-1 |  | 19.1 | Clip aplicator de mărime Extra Large | Clip aplicator de mărime Extra Large | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13000
33100000-1 |  | 19.2 | Clipse Extra Large din polimeri biocompatibili | Clipse Extra Large din polimeri biocompatibili | bucată | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 |  | 20.1 | Clip aplicator de mărime Large | Clip aplicator de mărime Large | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13000
33100000-1 |  | 20.2 | Clipse Large din polimeri biocompatibili | Clipse Large din polimeri biocompatibili | set | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 |  | 21 | Dispozitiv de irigoscopie de unică folosință | Dispozitiv de irigoscopie de unică folosință | bucată | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 |  | 22 | Dispozitiv pentru irigoscopie cu pompare manuala (de tip barbator) | Dispozitiv pentru irigoscopie cu pompare manuala (de tip barbator) | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 |  | 23 | Dispozitiv pentru sutura endoscopica | Dispozitiv pentru sutura endoscopica | bucată | 3 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7906.9767
33100000-1 |  | 24 | Electrod bipolar tip ace curbat | Electrod bipolar tip ace curbat | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10230.525
33100000-1 |  | 25 | Electrod bipolar tip baioneta | Electrod bipolar tip baioneta | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14537.985
33100000-1 |  | 26 | Electrod pasiv din cauciuc | Electrod pasiv din cauciuc | bucată | 16 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56000
33100000-1 |  | 27 | Fibra optica 4.8 mm, 2.3m | Fibra optica 4.8 mm, 2.3m | bucată | 7 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42325.5814
33100000-1 |  | 28 | Fibra optica 4.8 mm 3m | Fibra optica 4.8 mm 3m | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 |  | 29 | Fibra pentru laser 273µm | Fibra pentru laser 273µm | bucată | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 130000
33100000-1 |  | 30 | Fibra pentru laser 550 µm | Fibra pentru laser 550 µm | bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65000
33100000-1 |  | 31 | Foarfece de disecție | Foarfece de disecție | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 |  | 32 | foarfece pentri taierea LIO | foarfece pentri taierea LIO | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3800
33100000-1 |  | 33 | Foarfece tip Metzenbaum bipolar | Foarfece tip Metzenbaum bipolar | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 |  | 34 | Foarfece tip Metzenbaum monopolar | Foarfece tip Metzenbaum monopolar | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 |  | 35 | Furtun CO2 | Furtun CO2 | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
33100000-1 |  | 36 | GLAUCOMA PUNCH 19 gauge / 1.0 mm | GLAUCOMA PUNCH 19 gauge / 1.0 mm | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 |  | 37 | Herniostapler endoscopic | Herniostapler endoscopic | bucată | 12 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32558.1395
33100000-1 |  | 38 | Lame tip ball | Lame tip ball | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 800
33100000-1 |  | 39 | Lame tip cuțit | Lame tip cuțit | bucată | 12 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7200
33100000-1 |  | 40 | Penceta iris | Penceta iris | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 |  | 41 | Penceta iris | Penceta iris | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5200
33100000-1 |  | 42 | Penceta pentru legat microsutura | Penceta pentru legat microsutura | bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19500
33100000-1 |  | 43 | Penceta pentru legat microsutura, curba | Penceta pentru legat microsutura, curba | bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19500
33100000-1 |  | 44 | Penceta pentru legat microsutura, drept 85mm | Penceta pentru legat microsutura, drept 85mm | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7800
33100000-1 |  | 45 | Penceta pentru legat microsutura, drept 108mm | Penceta pentru legat microsutura, drept 108mm | bucată | 3 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11700
33100000-1 |  | 46 | Penceta tip colibri | Penceta tip colibri | bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 |  | 47 | Pensă bipolară în forma de pencenta | Pensă bipolară în forma de pencenta | bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 |  | 48 | Pensa capsulorexis | Pensa capsulorexis | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8400
33100000-1 |  | 49 | Pensa cu dinti de apucare și disecție | Pensa cu dinti de apucare și disecție | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8000
33100000-1 |  | 50 | Pensă de apucare bipolar, fenestrat | Pensă de apucare bipolar, fenestrat | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 |  | 51 | Pensă de apucare și disecție | Pensă de apucare și disecție | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 |  | 52 | Pensă de apucare și disecție tip Maryland | Pensă de apucare și disecție tip Maryland | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 |  | 53 | Pensă de apucare și disecție, sub unghi | Pensă de apucare și disecție, sub unghi | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 |  | 54 | Pensă de apucare tip gheară | Pensă de apucare tip gheară | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8000
33100000-1 |  | 55 | Pensă de apucare tip gheară, neizolat | Pensă de apucare tip gheară, neizolat | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8000
33100000-1 |  | 56 | Pensă de apucare, fenestrată | Pensă de apucare, fenestrată | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 |  | 57 | Pensa moale atraumatica intestin | Pensa moale atraumatica intestin | bucată | 3 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 |  | 58 | Pensa pentru biopsie cu singură acțiune | Pensa pentru biopsie cu singură acțiune | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 |  | 59 | Pensă pentru nefroscop, semirigid | Pensă pentru nefroscop, semirigid | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21400
33100000-1 |  | 60 | Pensa pentru ureterorenoscop, flexibil | Pensa pentru ureterorenoscop, flexibil | bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72500
33100000-1 |  | 61 | Pensă suport pentru ac, inserție maxilara, (portac) | Pensă suport pentru ac, inserție maxilara, (portac) | bucată | 3 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51000
33100000-1 |  | 62 | Pense de apucare pentru cistoscop | Pense de apucare pentru cistoscop | bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 |  | 63 | Portac micro | Portac micro | 3 | 3 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 |  | 64 | Reductor trocar de la 10 la 5 - 5,5 mm, | Reductor trocar de la 10 la 5 - 5,5 mm, | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 |  | 65 | Set accesorii pentru litotriptorul Siwss Lithoclast | Set accesorii pentru litotriptorul Siwss Lithoclast | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 115000
33100000-1 |  | 66 | Set manipulator intrauterin / cannula de tip Cohen | Set manipulator intrauterin / cannula de tip Cohen | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 |  | 67 | Set pentru irigarea si aspirarea bi-manuală 0,8mm | Set pentru irigarea si aspirarea bi-manuală 0,8mm | bucată | 4 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15200
33100000-1 |  | 68 | Set tuburi de irigare cu vârf perforat | Set tuburi de irigare cu vârf perforat | bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31000
33100000-1 |  | 69 | Set tuburi pentru irigare și aspirare sterilizabile | Set tuburi pentru irigare și aspirare sterilizabile | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 |  | 70 | Set uretrotom optic | Set uretrotom optic | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80000
33100000-1 |  | 71 | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚ | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚ | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25581.3953
33100000-1 |  | 72 | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚ | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚ | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25581.3953
33100000-1 |  | 73 | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚ | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚ | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25581.3953
33100000-1 |  | 74 | Sistem de închidere a fasciei tip busche sau echivalent | Sistem de închidere a fasciei tip busche sau echivalent | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 |  | 75 | Sonde pentru litotriptorul Siwss Lithoclast | Sonde pentru litotriptorul Siwss Lithoclast | bucată | 4 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36400
33100000-1 |  | 76 | Telescop pentru TUR, la 30 grade, 4 mm | Telescop pentru TUR, la 30 grade, 4 mm | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 |  | 77 | Telescop/obiecti 0˚, 10mm | Telescop/obiecti 0˚, 10mm | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64000
33100000-1 |  | 78 | Telescop/obiectiv 30˚, 10mm | Telescop/obiectiv 30˚, 10mm | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 49612.4031
33100000-1 |  | 79 | Trocar 10-11 mm | Trocar 10-11 mm | bucată | 6 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9302.3256
33100000-1 |  | 80 | Trocar 18-22 mm | Trocar 18-22 mm | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1550.3876
33100000-1 |  | 81 | Trocar 5-6 mm | Trocar 5-6 mm | bucată | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15503.876
33100000-1 |  | 82 | Tub de aspirare reutilizabil | Tub de aspirare reutilizabil | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 |  | 83 | Tub de aspirat cu diametrul de 5 mm | Tub de aspirat cu diametrul de 5 mm | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2945.7364
33100000-1 |  | 84 | Tub de silicon 7x13 mm | Tub de silicon 7x13 mm | metri | 15 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1995
33100000-1 |  | 85 | Tub de silicon 6x10 mm | Tub de silicon 6x10 mm | metri | 15 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 |  | 86 | Tub pentru CO2 | Tub pentru CO2 | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
33100000-1 |  | 87 | Upgrade cu regim de rezecție bipolară. | Upgrade cu regim de rezecție bipolară. | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30850
33100000-1 |  | 88 | Ureterorenoscop semi-rigid | Ureterorenoscop semi-rigid | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150000
33100000-1 |  | 89 | Ureteroscop flexibil | Ureteroscop flexibil | bucată | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 113000
33100000-1 |  | 90 | VERES cannula | VERES cannula | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1860.4651
2261772.0002
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________