## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 9)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-VIDEOCOLONOSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | LOT NR.1-VIDEOCOLONOSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 |  |  |  | Video colonoscop tip HD + sau FullHD Diametru extern al tubului - maxim 13,2 mm Canalul de lucru 3,8 mm Lungimea de lucru 1700 mm Unghiul câmpului de vedere minim l40⁰ Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim nu mai mare de 4 mm si nu mai mic 100 mm (4-100) Rata de deflecție (Angulația) sus/jos minim 180⁰/180⁰ Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta minim 160⁰/160⁰ Funcționalitatea mânerului de dirijare: a) butoane ≥4 b) inghețarea imaginii- da c) capturarea imaginii - da cl) reglarea tonului de culoare (filtre optice) - da Compatibil cu tehnologiile prezente in video procesorul sus menționat. Prezenta tehnologie: - Flexibilitatea gradată a tubului de introducere a colonoscopului. - Sistem de lucru cu jet de apă sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă. Echipamentul este nou și neutilizat.Garanția 12 luni. Accesorii: Pensă pentru peutru biopsie autoclavabilă- 10 bucăți Tip:Crocodil Lungimea - minim 2200 mm Compatibil cu canalul minim de 2.5 mm Înlocuirea dispozitivului pe perioada în care acesta este în reparație, pe perioada de garanție. |  |  | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-VIDEO GASTROSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | LOT NR.2-VIDEO GASTROSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 |  |  |  | Videogastroscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK - i7010 Video Gastroscop tip HD + sau FullHD Diametru extern al capului distal - maxim 9,2 mm Canalul de lucru 2,8 mm Lungimea de lucru 1050 mm Unghiul de vedere minim l40⁰ Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim nu mai mare de 2 mm si nu mai mic 100 mm (2-100) (Angulația) sus/jos minim 120⁰/120⁰ (Angulația) stânga/dreapta minim 210⁰/120⁰ Prezența a 4 butoane pentru programare: Compatibil cu tehnologia i-scan prezentă pe video procesorul sus menționat. Echipamentul este nou și neutilizat.Garanția 12 luni. Accesorii: Piesă bucală pentru endoscopie digestivă-adulți autoclavabilă - 10 bucăți Înlocuirea dispozitivului pe perioada în care acesta este în reparație, pe perioada de garanție. |  |  | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | LOT NR.3-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale |  |  |  | Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația "Compatibil cu sistemul de telemedicina existent în cadrul instituției de model BeneVision CMS, producător Mindray" Toate monitoare trebuie să fie conectate, instalate la sistemul existent BeneVision CMS Tip pacient Adult da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST obligatoriu Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă Adult diapazon min. 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respiratiei Adult diapazon min. 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% Adult ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 280 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ±3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 10 buc., să se indice codul produsului Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 rotile obligatoriu min. 2 rotile cu frînă obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. da Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Manual de part list Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. |  |  | SCM SF. Treime

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 9) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-VIDEOCOLONOSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | LOT NR.1-VIDEOCOLONOSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 490000 | LOT NR.1 | LOT NR.1-LOT NR.1-VIDEOCOLONOSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-VIDEO GASTROSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | LOT NR.2-VIDEO GASTROSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 420000 | LOT NR.2 | LOT NR.2-LOT NR.2-VIDEO GASTROSCOP compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | LOT NR.3-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | 3: Bucată; 4: 27; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 648000 | LOT NR.3 | LOT NR.3-LOT NR.3-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
1558000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________