## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Râșcani (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită |  |  |  | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită APLICAȚII CLINICE General, Multidisciplinar minim: Cardiologie, Obstetrica, Ginecologie, Abdomen, Vascular, Parti moi, Urologie, Pediatrie, Preseturi standart. PROBE PORTURI 4 Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful: Linear banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 3 MHz - nu mai mic de 11 MHz câmp vizual de nu mai mic de 38 mm aplicatii: abdominale, vasculare, si parti moi Posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie Compatibil cu elastografie de tip Strain sau strain și Shear wave Convex banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz - nu mai mic de 6 MHz câmp vizual nu mai mic de 65 grade aplicatii: abdomen, obstetric/ginecologic Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDCIear/Matricial / Single cristala Compatibil cu elastografi de compresie sau străin si shearwai sau elastografia hepatica Edocavitar Banda de frecvente de lucru acopera in totalitatea intervalul Nu mai mare de 3 MHz - nu mai mic de 10 MHz câmp vizual nu mai mic de 150 grade aplicatii:, obstetrica, ginecologie, urologie Compatibil cu elastografi de compresie sau străin NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 380.000,00 / 500 (canale fizice) GAMA DINAMICA Sumarul gamei dinamice maximă ≥ 314dB fregventa maxima a ecografului ≥ 18 MHz Adincimea de scanare ≥ 40 cm fregvente armonice obligatoriu POSTPROCESARE obligatoriu Compatibil cu transductoarele Liniar, Matriciale, Convex, Sectorial, Fazat, CW,Sonda TEE (obtional) prezentare listei compelte de sonde disponible pe ecograf. IMAGINE MODURI INCLUSE 2D/B-mode obligatoriu Dopper color obligatoriu Doppler Pulsat obligatoriu M-mode obligatoriu Dual life obligatoriu Triplex life obligatoriu Quat life obligatoriu IMAGINE MODURI OBTIONALE Dopller Tisular obligatoriu Doppler Continu obligatoriu Anatomic M-Mode optional FUNCȚIONALITĂȚI INCLUSE Măsurători digitale obligatoriu Măsurători pe reluarea video obligatoriu Posibilitate de inversare a imaginii obligatoriu Rotire a imaginii obligatoriu Disponibil Baza de date a pacientilor obligatoriu Posibilitatea șalvarii bazei de date da obligatoriu Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil obligatoriu Posibilitatea reglării nivelului gain-ului obligatoriu Posibilitatea reglării nivelului gamei dinamice obligatoriu Posibilitatea reglării nivelului puterii obligatoriu Read zoom de minim 8 ori sau HD Zoom obligatoriu Gama PRF minim 0.3 KHz -19 KHz înclinarea ferestrei doppler cu minim ±20° Control Unghiul pentru regimul PW si M-Mode obligatoriu Control lățime poarta sau SV in regimul PW sau PW+M-mode obligatoriu Măsurători atuoamte in regium PW da prezentarea listei obligatoriu FUNCȚIONALITĂȚI OPȚIONALE Mod 3D obligatoriu Mod 4D obligatoriu Softuri de prelucrare a volumul cu control al grosimi slice-urilor da obligatoriu Sistem de reconstrucția pentru fetus obligatoriu Masurarea automata a translucentei nucale obligatoriu Masurarea autoamta a foliculilor avariane in regim 3D obligatoriu Unelte pentru prelucrarea imaginilor volumetrice sau reconstruite obligatoriu Prezenta ergimului STIC obligatoriu Mod CWD Doppler Conținu obligatoriu Mod Doppler Tisular obligatoriu Elasografie Strain obligatoriu Ecografie Stress obligatoriu EF fracție de ejectie in regim semi-automat in Mod B obligatoriu Masurarea autoama a intimi medii obligatoriu Regim de diagnostic a ficatului obligatoriu Elastografie Share wave obligatoriu Elastografie prin compresie cu analiza in timp optional Soft de detecție autoamta a zonei cu poblema disponibila pentru glanda mamara obligatoriu Modul ECG obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real obligatoriu imagine înghețată obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 500GB tip SSD sau hybrid SSD + HHD Cine obligatoriu Popsibilitare de navigare pe imaginea CINE in timp obligatoriu DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu Posibilitatea de conectare la orce printer extern format minim A4 obligatoriu MONITOR Diagonala ≥ 21 inch Rezoluție minim fullHD obligatoriu TIP LCD LED obligatoriu CONTROL Butonae Minim 5 programbele la necesitate utilizatorului Tastiera Minim tip digitala Opțional Tastiera fizica obligatoriu Display pentru control Tip touch screeri Diagonala minima 10 inch Imprimanta termica integrata tip alb/negru încălzitor de gel da, inclus Suporturi pentru sonde inclus minim 4 uniati Braț articulat a monitorului cu posibilitate reglare pe inaltime obligatoriu stingă dreapta obligatoriu Platforma ecografului mobila da prezenta minim a 4 roti cu frina pentru fiecare roata obligatoriu Reglabila stinga/dreapta pentru partea zonei de cotrol si monitor fara a deplsa baza ecogrfului. obligatoriu Alimentare electrica 220-230 V la 50-60 Hz NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei ) și agreate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Râșcani (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________