## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” (listă suplimentară 6) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Mașina de anestezie (caracteristici avansate) | Mașina de anestezie (caracteristici avansate) |  |  |  | Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificaţia Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie ≥15", color TFT sau LCD touch screen Debitmetre tipul electronice gaz O2, Air gama, L/min ≥ 0 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran da Sevofluran da Halothan da Enfluran da număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități da Izofluran da Sevofluran da interlock da sistem de absorbție da Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic da Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric moduri de ventilație Manual/spontan, IMV, VCV, PCV, PSV, SIMV, PS mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) da volumul Tidal, ml 5-1500 frecvența respirației/minut 5 - 100 fluxul inspirator, L/min ≥ 3-40 raportul I:E minim 4:1 la 1:4 pauză de inspirație da limita de presiune, cmH2O ajustabilă, ≥ 10-70 PEEP, cmH2O ≥ 0-20 Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da Sistem de management al consumului de agent anestezic da Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu da Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de incălzire a amestecului gazos da port auxiliar ieșire a amestecului gazos da Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune da Alarma presiune subatmosferică da Continuarea alarma presiune da Presiune scăzută / apnee da Alte alarme de presiune da Volumul expirator / flux da Volumul minut, l/min da Concentrația de O2 Alarmă apnea da Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO2 alarmă apnee da Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran Auto indentificarea gazelor anestezice da Alarmă concentrare agent da Determinarea și afișarea valorii MAC da spirometria da Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie da determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici da Celulă determinare O2 tip paramagnetic da Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display ≥15", color TFT sau LCD da touch screen da monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale da braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie da imprimantă termică încorporată da baterie internă reîncărcabilă da interfață de cominicare cu altele da Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă da traseul ECG da analiza și măsurarea segmentui ST da determinarea cel puțin 20 de aritmii da Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia da valoarea SpO2 da indicile de perfuzie da Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) da Respirația (impendanța transtoracică) da Temperatura pe 2 canale da Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale da Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT) da Alarme prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 v ≥ 3 buc da Baterie internă reîncărcabilă da autonomie de lucru ≥ 1.5h da Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc da Frînă centralizată pentru fixarea aparatului da Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Compresor Portabil pe rotile sau încorporat în mașina de anestezie da Punct de rouă sub presiune la max. și debit de ieșire la 3 bar, 5ºC sub temperatura mediului ambiant Fluxul de ieșire la 3 bar ≥ 60 l/min. Filtrarea aerului 5 µm Mod de operare Continuu da Scurgerea apei condensate Auto da Presiunea de ieșire 3.5 bar Volumul reciverului 5 l Accesorii: Furtunul cu conector tip DIN, de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector tip DIN de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set. Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil ≥ 2 buc. Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 100 buc. Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set. Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 2 buc. Senzor ECG Adult, unica utilizare ≥ 50 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2 Buc. Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc. Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc. Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 1 buc. Canula pentru modulul de CO2 și capcană de condens (dacă este cazul) ≥ 12 buc. Accesorii necesare de functionare a modulului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc. Altele: Garanție ≥ 2 ani da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). da Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc. da
33100000-1 | 2 | Laringoscop adult cu fibra optica, LED | Laringoscop adult cu fibra optica, LED |  |  |  | Laringoscop adult cu fibra optica, LED Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificaţie Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare prin fibră optică Lamele tip: McIntosh da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da mărimea 5 da autoclavabile la 134℃, 5min. da ≥ 2000 ciluri de sterilizare da Maner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă cu lamele da bec cu instalarea în mîner da diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da Acumulator acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore da Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii Stație de încărcare directă a laringoscopului fără scoate acumulatorul 220V, 50Hz da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectația lamelelor solicitate da
33100000-1 | 3 | Defibrilator extern, manual | Defibrilator extern, manual |  |  |  | Defibrilator extern, manual Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric; Controlul padelelor Încărcare da descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazic Sincronizator da Display Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Afișarea ritmului cardiac da Alarme ale ritmului cardiac da Frecvența de lucru 0.67-40 Hz Indicator al devierii derivațiilor cardiace da Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM Protecție în potriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J Mesaje de alarmă da Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată da Printare auto sau manuală Adnotări ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma undei descărcate da Funcția sumară da Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatatea de stocare ≥ 2 ore Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set. Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) 1 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 20 buc. Hîrtie termică 10 buc. Gel de contat 250 ml Stand pe rotile stand pe rotile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da suport pentru gel de contact da sistem de fixare dispozitivului de suport da
33100000-1 | 4 | Masa portabila anesteziologica (tip Crash cart) | Masa portabila anesteziologica (tip Crash cart) |  |  |  | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) Parametru Specificaţie Descriere Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) destinată pentru stocarea medicamentelor și parafarmaceuticii necesare pentru operații. Materialul mesei Aluminiu / oțel sau ABS Plastic Masa tip portabilă da, minim 4 roți minim 2 cu frînă Sertare ≥ 5 cu minimum câte 8 separatoare în fiecare blocarea cu chei minim un sertar Coș pentru deșeuri amplasat lateral da, 1 buc. Sertare deasupra mesei pentru medicamente da, 2 nivele a cite minim 5 sertare Stativ pentru soluții infuzabile da, 1 buc.
33100000-1 | 5 | Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator) cu troliu |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu troliu Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 100 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 100 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 7 regimuri Funcţie de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 4 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 10 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frînă da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da
33100000-1 | 6 | Masa pentru operatie de profil ortopedic cu acesorii | Masa pentru operatie de profil ortopedic cu acesorii |  |  |  | Masă pentru operație de profil ortopedic cu acesorii Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafaţă corespunzatoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade Secţiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade Secţia din spate de la +80 la -45 grade (minim) Secţia de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) detaşabilă divizată Secţia cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparenţă pentru C-arm da Accesibilitatea braţului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Ataşarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip electrohidraulica Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 20 manipulări Telecomndă da Şine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii Suport cot 2 unit. Suport umăr 2 unit. Suport picioare 2 unit. Suport torace 2 unit. Suport mînă (decubit lateral) 1 unit. Stand pentru perfuzie 1 unit. Curea pentru fixarea corpului 1 unit. Suport pentru ecran de anestezie 1 unit. Extensie traumatologică: Două atașamente ortopedice confecționate din inox sau fibră de carbon rezistentă da Să fie produs de același producător ca și masă de operație da Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după lungime, manual sau automat da Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după inaltime, manual sau automat da Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după miscari laterale, manual sau automat da Posibilitate de fixare a atașamentului la masa de operație da Suport pentru genunchi- îndoit longitudinal și reglabil lateral pe articulația sferică, cu pernă, curea de fixare și cleme 2 unit. Suport la nivelul bazinului, amplasat între picioare pentru prevenirea căderii pacientului 1 unit. Suport sold pentru pozitia decubit lateral 1 unit. Suport pentru bratele de fixare ortopedice 2 unit. Carucior pentru instalarea atasamentului ortopedic 1 unit. Suport mobil pentru păstrare a echipament suplimentar de atașament ortopedic 1 unit. Încălțăminte pentru fixarea ortopedică 2 unit. Atașament pentru operare mâinelor 2 unit. Atașament pentru operații la umăr, tetieră 1 unit.
33100000-1 | 7 | Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate) | Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate) |  |  |  | Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Descriere Dispozitiv medical pentru interveţii ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncţional. Parametru Specificaţie Piesa de mînă Electric da Putere, W ≥100 Greutate, gr. ≤950 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza maximă de rotatie, r.p.m ≥ 900 Zgomot (db) ≤75 Mecanism de blocare da Schimbarea si atașarea lamelor da, fără cheie Posibilitatea de utilizare a tehnologiei "Quick-Coupling" sau analogic da Creşterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului Nu mai mult de 20°C Carcasă sterilizabilă da Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie ≥ 100 min. Indicator stare baterie da Staţie încărcare baterii da, pentru min. 2 baterii Adaptoare Ferestrău oscilant Cap rotativ 360 ° da Frecventa r.p.m ≥1000 Sterilizare, autoclavare da Ferestrău alternativ Frecventa r.p.m ≥1000 Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotaţie reglabilă Sterilizare, autoclavare da Broșe Kirschner Adaptor, (2 buc in cazul in care nu se incadrează în diapazonul cuvenit pentru toate broșele) 0 - 4 mm Perforatoare da Alte adaptoare opţional Accesorii Lame pentru ferestrau 10 buc Lame pentru ferestrau alternativ 10 buc Burghie 10 buc Chee pentru fixare burghie 1 buc Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc Container cu accesorii de fixație în timpul sterilizării 1 buc Broșe Kirschner, mm 0.8 50 buc 1.0 100 buc 1.2 100 buc 1.5 100 buc 1.8 100 buc 2.0 200 buc 2.5 50 buc 3.0 100 buc Altele: Garanție ≥ 2 ani da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). da Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc. da
33100000-1 | 8 | Negatoscop dublu | Negatoscop dublu |  |  |  | Negatoscop dublu Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Iluminare LED Reglare luminozitate da Fixarea filmelor da Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz
33100000-1 | 9 | Sort de radioprotectie plumbat | Sort de radioprotectie plumbat |  |  |  | "Șorț de radioprotecție plumbat" Parametrul Specificația Descriere Șorț de radioprotecție plumbată împotriva radiației X Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă Protecția frontală ≥ 0.35 mm Protecția din spate ≥ 0.25 mm Protecția laterală ≥ 0.25 mm Mărimea La solicitarea clientului
33100000-1 | 10 | Ochelari de radioprotecție | Ochelari de radioprotecție |  |  |  | Ochelari de radioprotecție plumbate Parametrul Specificația Descriere Ochelari de radioprotecție plumbate împotriva radiațiilor X. Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Nylon, Plastic de calitate înaltă, flexibil sau alt material Protecția frontală și laterală ≥ 0.75 mm (±0.05) la (50-150 kV) Mărimea Universală, ajustabilă Înclinarea ajustabilă da Strat antireflex al lentilelor da Curea pentru ochelari, husă pentru păstrare, cârpă pentru curățire da
33100000-1 | 11 | Guler de glanda tiroida pentru radioprotectia plumbata | Guler de glanda tiroida pentru radioprotectia plumbata |  |  |  | Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată Specificația Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată împotriva radiației X (din spate și din față) (folie plumbată) / plumb Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. ≥ 0.25 mm
33100000-1 | 12 | Fusta de radioprotectie plumbata | Fusta de radioprotectie plumbata |  |  |  | Fustă de radioprotecție plumbată Parametrul Specificația Descriere Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. Protecția frontală ≥ 0.35 mm Protecția din spate ≥ 0.25 mm Protecția laterală ≥ 0.25 mm Mărimea La solicitarea clientului
33100000-1 | 13 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) |  |  |  | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminei da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cîmpului, cm Focusabil da Diametrul 24-34 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 130 000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în campul operator <1º C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Sistemului de telemedicină da Sistem a camerei video min. Full HD încorporată în lampă prin cablu sau wireless cu posibilitate de transmitere a imaginii pe monitor Sistemul de înregistrare video min. 3 ore Înălţimea podului 3-4 m
33100000-1 | 14 | Lampa pentru examinare, brat articulat | Lampa pentru examinare, brat articulat |  |  |  | Lampă pentru examinare, braț articulat Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 200 mm focusabil Indexul de culoare, Ra ≥ 95 Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii da Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Distanța de lucru 800 - 1400 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă, min. 5 roți Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în cîmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat da Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 60 000 lux Mîner pentru ajustarea înclinarii reflectorul lămpii da
33100000-1 | 15 | Ferestrau chirurgical mare, oscilant electric | Ferestrau chirurgical mare, oscilant electric |  |  |  | Ferestrău chirurgical mare, oscilant electric Descriere Ferestrău chirurgical mare, oscilant electric folosit în intervenţii de amputaţii de membre, osteotomii de mărimi mari. Parametru Specificaţie Material Inox, rezistent la sterilizare chimică şi strerilizare (135°C) Timp funcţionare, min ≥15 Viteza de oscilaţie 0-20000 oscilaţii / minut Putere, W ≥100 Schimbarea si atașarea lamelor da, fără cheie Creşterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului Nu mai mult de 20°C Greutate, gr ≤950 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135°C Viteza de rotatie, r.p.m ≥ 900 Zgomot (db) ≤75 Mecanism Uşor demontabil pentru a fi uşor prelucrat şi dezinfectat Mecanism de blocare da Carcasă sterilizabilă da Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie de la bateriei - ≥ 100 min. Indicator stare baterie da Staţie încărcare baterii da, pentru min. 2 buc. la 220V, 50Hz Accesorii: Lămi pentru ferestrău, (lățimea lamelor, mm) 10 5 buc. 15-20 10 buc. 25-30 10 buc. Cablu de alimentare Pentru priza de tip Schuko da, min. 1 buc. Container cu accesorii de fixație în timpul sterilizării 1 buc. Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc. Altele: Garanție ≥ 2 ani da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). da Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc. da
33100000-1 | 16 | Ferestrau chirurgical mic, oscilant electric | Ferestrau chirurgical mic, oscilant electric |  |  |  | Ferestrău chirurgical mic, oscilant electric Descriere Ferestrău chirurgical mic, oscilant electric folosit în intervenţii de amputaţii de membre, osteotomii de mărime mică. Parametru Specificaţie Material Inox, rezistent la sterilizare chimică şi strerilizare (135°C) Timp funcţionare, min ≥15 Viteza de oscilaţie 0-20000 oscilaţii / minut Putere, W ≥100 Schimbarea si atașarea lamelor da, fără cheie Creşterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului Nu mai mult de 20°C Greutate, gr ≤950 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135°C Viteza de rotatie, r.p.m ≥ 900 Zgomot (db) ≤75 Mecanism Uşor demontabil pentru a fi uşor prelucrat şi dezinfectat Mecanism de blocare da Carcasă sterilizabilă da Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie de la bateriei - ≥ 100 min. Indicator stare baterie da Staţie încărcare baterii da, pentru min. 2 buc. la 220V, 50Hz Accesorii: Lămi pentru ferestrău, (lățimea lamelor, mm) 10 5 buc. 15-20 10 buc. 25-30 10 buc. Cablu de alimentare Pentru priza de tip Schuko da, min. 1 buc. Container cu accesorii de fixație în timpul sterilizării 1 buc. Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc. Altele: Garanție ≥ 2 ani da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). da Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc. da
33100000-1 | 17 | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii |  |  |  | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii Descriere: Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Sistem Parametru Specificația Presiune minim/maxim 50/600 mmHg Interval de timp 5 - 180 min Ecran LCD grafic Touchscreen 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) da Senzor LOP pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime da Autotestare a presiunii și verificarea sistemului da Calibrare automată a senzorului de presiune da Sistem de alarmă da Baterie încorporată min. 6 ore Interfață de utilizare a ecranului tactil da Suport pentru masa sau stîlp da Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. 4 buc. Set de tuburi min. 4 buc. Cablu de alimentare min. 1 buc. Troleu cu 5 rotile și coș da Set de calibrare pentru bioinginer da, min. 1 set. Altele Garanție ≥ 2 ani Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc.
33100000-1 | 18 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L |  |  |  | Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului da Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 19 | Chipiu de radioprotecție plumbat | Chipiu de radioprotecție plumbat |  |  |  | Chipiu de radioprotecție plumbat Parametrul Specificația Descriere Chipiu de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. Protecția cerebrală ≥ 0.25 mm
33100000-1 | 20 | Artromotor pentru picioare | Artromotor pentru picioare |  |  |  | Artromotor pentru picioare Parametrul Specificația Descriere Stimulator de reabilitare pentru dezvoltarea pasivă permanentă a articulațiilor picioarelor. Timpul de tratament Continuu Unghiul de lucru ≤ - 5° pînă la ≥ 115° Viteza de lucru setabilă, ≤ - 30° până la ≥ 115° per minut. Gama de mișcare (ROM) Genunchi: ≤ - 5° pînă la ≥ 115°; Șold: ≤ 75° până la 5° ≥ Poziţionarea piciorului Flexie/Extensie plantară: 40°, ( ± 10°); Flexie/Extensie dorsală: 30°, ( ± 10°). Telecomandă Telecomandă Touchscreen sau cu butoane START/STOP și display pentru afișararea regimului și vitezelor Cu min. 6 regimuri pentru tratament Posibilitate de blocare a butoanelor Motor electric pentru miscarea sus/jos, a picioarelor pe platformă, de la panoul de comandă / telecomandă da Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii: Set complet cu suporturi din plastic sau alte materiale 1 set.
33100000-1 | 21 | Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție | Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție |  |  |  | Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție Parametrul Specificația Descriere Umerar mobil pentru depozitarea și păstrarea corectă a echipamentul de radioprotecție. Mobil da Material Oțel inoxidabil Greutatea de păstrare pentru ≥ 12 șorțuri Cuiere pentru ≥ 5 fuste Raft pentru ≥ 5 ochelari, chipiuri, gulere Roți ≥ 4, min. 2 cu frâne Accesorii Umerașe detașabile min. 12 buc.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” (listă suplimentară 6) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Mașina de anestezie (caracteristici avansate) | Mașina de anestezie (caracteristici avansate) | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 500000
33100000-1 | 2 | Laringoscop adult cu fibra optica, LED | Laringoscop adult cu fibra optica, LED | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 15000
33100000-1 | 3 | Defibrilator extern, manual | Defibrilator extern, manual | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 80000
33100000-1 | 4 | Masa portabila anesteziologica (tip Crash cart) | Masa portabila anesteziologica (tip Crash cart) | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 40000
33100000-1 | 5 | Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator) cu troliu | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 100000
33100000-1 | 6 | Masa pentru operatie de profil ortopedic cu acesorii | Masa pentru operatie de profil ortopedic cu acesorii | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 350000
33100000-1 | 7 | Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate) | Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate) | 3 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 630000
33100000-1 | 8 | Negatoscop dublu | Negatoscop dublu | 2 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 30000
33100000-1 | 9 | Sort de radioprotectie plumbat | Sort de radioprotectie plumbat | 5 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 20000
33100000-1 | 10 | Ochelari de radioprotecție | Ochelari de radioprotecție | 2 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 6000
33100000-1 | 11 | Guler de glanda tiroida pentru radioprotectia plumbata | Guler de glanda tiroida pentru radioprotectia plumbata | 5 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 5000
33100000-1 | 12 | Fusta de radioprotectie plumbata | Fusta de radioprotectie plumbata | 5 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 20000
33100000-1 | 13 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | 2 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 416666
33100000-1 | 14 | Lampa pentru examinare, brat articulat | Lampa pentru examinare, brat articulat | 4 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 240000
33100000-1 | 15 | Ferestrau chirurgical mare, oscilant electric | Ferestrau chirurgical mare, oscilant electric | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 170000
33100000-1 | 16 | Ferestrau chirurgical mic, oscilant electric | Ferestrau chirurgical mic, oscilant electric | 2 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 340000
33100000-1 | 17 | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 160000
33100000-1 | 18 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 20000
33100000-1 | 19 | Chipiu de radioprotecție plumbat | Chipiu de radioprotecție plumbat | 5 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 5000
33100000-1 | 20 | Artromotor pentru picioare | Artromotor pentru picioare | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 150000
33100000-1 | 21 | Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție | Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție | 1 | bucată |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 15000
3312666
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________