Anexa nr. 1

| Denumire | Cant. | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Tester de dizolvare semiautomat cu autosampler și soft de control | 1 | Tester de dizolvare semiautomat cu autosampler, ce îndeplinește cerințele internaționale definite de Ph. Eur. ediția curentă (monografia 2.9.3), pentru testarea eficientă a formei de dozare a medicamentelor. Sistemul respectă complet Ph. Eur 2.9.3, fiind inclus setul complet de operare pentru aparatele 1 și 2. Adițional sunt incluse seturile de cilindri pentru testarea plasturilor mari și mici, conform aparatului Ph. Eur. 2.9.4 (Rotating cylinder method). Aparatul de dizolvare: Aparat de dizolvare echipat cu cel puțin 8 pozitii. Vasele cu volum de 1 litru fiecare cu înălțimea 160-210 mm și diametru 98-106 mm, exact aliniate, cu guler încorporat, pentru a menține centrarea precisă și alinierea verticalității. Vasele dotate cu indicator pe guler pentru orientarea reproductibilă; la fel conține numărul de serie pentru identificare fiecărui vas aparte. Vasele dotate cu capace speciale pentru a preveni pierderile prin evaporare și a simplifica procesul de curățare. Evaporare: Pierdere prin evaporare mai mică de 1%. Interval de temperatură baie de apă: amb. +5 până la 55 °C sau mai larg, cu acuratețea ±0.1 ºC, cu posibilitatea setării temperaturii 37.0 ºC/32.0 ºC cu acuratețea ±0.1 ºC în pahar. Funcția economie de energie pentru încălzirea băii: permite programarea timpul de pornire și oprire a încălzitorului băii. Baia de apă cu design înclinat pentru scurgere și curățare completă. Scurgerea băii de apă cu conexiune rapidă pentru golirea simplă a acesteia. Intervalul de viteză al axului: 10-250 RPM sau mai larg, cu acuratețea ±1%. Selectarea vitezei prin intermediului ecranului tactil integrat în aparat și a softului instalat pe PC extern. Material arborelui axului: oțel inoxidabil. Prelevarea probei: prelevare automată a probei cu canulă independentă pentru probă și retur. Display: LCD color cu ecran tactil integrat în aparat. Monitorizarea automată a temperaturii: include sonde individuale de temperatură (cu acuratețe ±0.1 ºC) pentru monitorizarea automată a temperaturii în interiorul fiecărui vas. Unitatea de ridicare motorizată: inclus. Sistem automat de introducere a pastilelor: inclus. Temperatura mediului ambiant: 5 - 40 °C sau mai larg. Umiditate: nu mai mare de 80% RH. Cerințe tensiunea de alimentare: 220-230 V, 50 Hz, ≤ 1.0 A (în regim de operare). Dimensiuni tester de dizolvare (lățime x înălțime x adâncime): nu mai mare de 65 x 70 x 60 cm. Greutate: nu mai mare de 55 kg. Stație automată de prelevare a probelor: Automatizează procesul de transfer, filtrare și colectare a probei de dizolvare. Controlează toți parametrii de dizolvare - de la introducerea formelor de dozare până la colectarea și exportul datelor finale. Dotat cu cel puțin 8 linii de prelevare a probei și 8 linii de retur. Design compact, spațiul total necesar pe masă nu trebuie să depășească 40 cm x 60 cm. Include funcția de auto-curățare după finalizarea prelevării probelor. Este inclus modulul adițional de filtrare ce utilizează plăci filtrante de 0.45 μm și 0.2 μm. Display: LCD color cu ecran tactil integrat în aparat, cu diagonala ≥ 7 inch, cu suport obligatoriu a limbilor engleză și rusă. Interfață de conectare la PC exterior cu soft de control. Sistem de pompare: pompă tip seringă cu piston rotativ, cu cel puțin 8 seringi. Viteza de pompare: ajustabilă în diapazonul 7-12 mL/min sau mai larg. Acuratețea de prelevare a probei: ≤ ±2.5% Volumul probei prelevate: 0.2-26 mL sau mai larg. Frecvența de prelevare a probei: ≤ 2 minute. Numărul de prelevări per test: 20 sau mai mult. Timp de rulare a analizei maxim: ≥ 999 ore. Opțiuni posibile de filtrare: - filtre canule de 10, 35 și 70 μm; - filtre în linie pînă la 5 μm; - plăci filtrante de 0.45 μm și 0.2 μm cu cel puțin 8 canale de filtrare, cu construcție compactă, dintr-un singur element. Supapele sistemul confecționate din material PEEK. Ace din oțel inoxidabil cu vîrfuri anti-coring pentru a preveni înfundarea acestora. Calibrare volumetrică: proces simplificat cu memorarea coeficienților de calibrare. Volum de spălare (purge sau prime): 0-25 mL sau mai larg. Suport fiole 12 x 32 mm (2 mL). Suport tuburi de testare 16 x 100 mm și 15 x 85 mm. Suport mediu de dizolvare: compatibil cu toate mediile de dizolvare tipice care conțin surfactanți. Înlocuire mediului de dizolvare: standard, până la 100% din probă îndepărtată. Volumul de curățare: interval minim de 0.2-14 ml (cu cel puțin 8 cicluri) utilizând portul de clătire (rezervor extern) sau canulele de prelevare. Suport plăci de microtitrare: 96 godeuri, 2 ml microtitrare, 2 plăci per tray. Posibilitatea stocării a cel puțin 20 de metode în memoria integrată a echipamentului. Posibilități de export a metodei: imprimantă, card SD sau interfață serială. Temperatura mediului ambiant: 5 - 40 °C sau mai larg. Umiditate: nu mai mare de 80% RH. Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime): nu mai mare de 40 x 40 x 60 cm. Greutate: nu mai mare de 30 kg. Software de control: Software-ul pentru tester de dizolvare validat, ce oferă control complet și integrat al tuturor sistemelor de dizolvare, utlizînd o singură interfață de conectare. Oferă posibilitatea de stocare, afișare și control pentru metode, utilizatori, ora, data, parametrii de dizolvare, parametrii de calificare și temperaturile în fiecare vas de dizolvare. Software-ul oferă funcțiile activity log, audit trail, respectând toate cerințele 21 CFR Part 11. Software-ul oferă capabilități de securitate, utilizând sistemul operațional Windows pentru controlul accesului separat a fiecărui utilizator. Softul stochează datele sub formă de baze de date securizate, cu posibilitatea de conectare la printer de rețea, cu opțiunea de export a informației în sistemul LIMS. Softul oferă posibilitatea monitorizării în mod constant a vibrațiilor sistemelor de dizolvare, precum și mediile lor, folosind valorile de referință pentru vibrații pe axele X, Y și Z. Softul oferă posibilitatea de a conecta mai multe sisteme de dizolvare la un singur PC folosind aceeași licență. Accesorii și consumabile: • Setul integral conform Ph. Eur. ediția curentă monografia 2.9.3 - aparatul 1, ce va conține toate coșurile și alte accesorii pentru funcționarea simultană a 8 poziții. • Setul integral conform Ph. Eur. ediția curentă monografia 2.9.3 - aparatul 2, ce va conține palete cu acoperire PTFE și alte accesorii pentru funcționarea simultană a 8 poziții. • Seturile de cilindri conform Ph. Eur. ediția curentă monografia 2.9.4 (rotating cylinder method) pentru testarea plasturilor mari și mici – 8 seturi. • Indicator de înălțime pentru cilindru, pentru a seta înălțimea la 25mm ± 2mm deasupra fundului vasului – 1 set. • Set de accesorii standard pentru prelevare, inclusiv tray de cel puțin 96 poziții cu tuburi 16x100 mm – 1 set. • Tray probe de cel puțin 96 de poziții pentru fiole 2 ml – 1 set. • Set filtre în flux, UHMWPE sau analog, 10 µm, 1000/buc. – 1 set. • Set plăci filtrante minim 8 canale, 0.45 µm PTFE, 50/buc. – 1 set • Set plăci filtrante minim 8 canale, 0.2 µm PTFE, 50/buc. – 1 set • Set de cabluri pentru conectare softului la stația de dizolvare – 1 set. • PC: intel i3-i5, SDD 500Gb, RAM 16Gb, DVD optic, USB, RS232, Windows licentiat, Monitor Full HD 20-22 inch, tastatura si mouse. • Alte accesorii și consumabile pentru funcționarea completă a aparatul de dizolvare cu cel puțin 8 poziții împreună cu autosamplerul cu cel puțin 8 canale de probă și retur. Toate accesoriile livrate vor fi însoțite de Certificate de Conformitate Alte cerințe de bază: - Instalarea și instruirea personalului de către inginerul autorizat de producător 2 zile. - Calificare IQ/OQ cu echipamente calibrate - Garanție: minim 24 luni - Certificat CE pentru echipamente - Certificate ISO 9001, ISO 14001 pentru producător - Certificat ISO 9001 pentru participant - Certificat care confirmă instruirea inginerilor de către producător - Autorizație de la producătorul utilajului - Disponibilitatea personalului de suport tehnic autorizat de producator cu posibilitate de service post garantie: servicii de întretinere, consumabile și piese de schimb. - Disponibilitatea unui centru de service local autorizat de producător cu personal instruit de producător. - Manual de utilizare în engleza sau româna/rusă. |