Anexa nr. 1

| Denumire | Cant. | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Tester de dizolvare semiautomat cu autosampler și soft de control | 1 | Tester de dizolvare semiautomat cu autosampler, ce îndeplinește cerințele internaționale definite de Ph. Eur. ediția curentă (monografia 2.9.3), pentru testarea eficientă a formei de dozare a medicamentelor. Sistemul respectă complet Ph. Eur 2.9.3, fiind inclus setul complet de operare pentru aparatele 1 și 2. Adițional sunt incluse seturile de cilindri pentru testarea plasturilor mari și mici, conform aparatului Ph. Eur. 2.9.4 (Rotating cylinder method). Aparatul de dizolvare: Aparat de dizolvare echipat cu cel puțin 8 pozitii. Vasele cu volum de 1 litru fiecare cu înălțimea 160-210 mm și diametru 98-106 mm, exact aliniate, cu guler încorporat, pentru a menține centrarea precisă și alinierea verticalității. Vasele dotate cu indicator pe guler pentru orientarea reproductibilă; la fel conține numărul de serie pentru identificare fiecărui vas aparte. Vasele dotate cu capace speciale pentru a preveni pierderile prin evaporare și a simplifica procesul de curățare. Evaporare: Pierdere prin evaporare mai mică de 1%. Interval de temperatură baie de apă: amb. +5 până la 55 °C sau mai larg, cu acuratețea ±0.1 ºC, cu posibilitatea setării temperaturii 37.0 ºC/32.0 ºC cu acuratețea ±0.1 ºC în pahar. Funcția economie de energie pentru încălzirea băii: permite programarea timpul de pornire și oprire a încălzitorului băii. Baia de apă cu design înclinat pentru scurgere și curățare completă. Scurgerea băii de apă cu conexiune rapidă pentru golirea simplă a acesteia. Intervalul de viteză al axului: 10-250 RPM sau mai larg, cu acuratețea ±1%. Selectarea vitezei prin intermediului ecranului tactil integrat în aparat și a softului instalat pe PC extern. Material arborelui axului: oțel inoxidabil. Prelevarea probei: prelevare automată a probei cu canulă independentă pentru probă și retur. Display: LCD color cu ecran tactil integrat în aparat. Monitorizarea automată a temperaturii: include sonde individuale de temperatură (cu acuratețe ±0.1 ºC) pentru monitorizarea automată a temperaturii în interiorul fiecărui vas. Unitatea de ridicare motorizată: inclus. Sistem automat de introducere a pastilelor: inclus. Temperatura mediului ambiant: 5 - 40 °C sau mai larg. Umiditate: nu mai mare de 80% RH. Cerințe tensiunea de alimentare: 220-230 V, 50 Hz, ≤ 1.0 A (în regim de operare). Dimensiuni tester de dizolvare (lățime x înălțime x adâncime): nu mai mare de 65 x 70 x 60 cm. Greutate: nu mai mare de 55 kg. Stație automată de prelevare a probelor: Automatizează procesul de transfer, filtrare și colectare a probei de dizolvare. Controlează toți parametrii de dizolvare - de la introducerea formelor de dozare până la colectarea și exportul datelor finale. Dotat cu cel puțin 8 linii de prelevare a probei și 8 linii de retur. Design compact, spațiul total necesar pe masă nu trebuie să depășească 40 cm x 60 cm. Include funcția de auto-curățare după finalizarea prelevării probelor. Este inclus modulul adițional de filtrare ce utilizează plăci filtrante de 0.45 μm și 0.2 μm. Display: LCD color cu ecran tactil integrat în aparat, cu diagonala ≥ 7 inch, cu suport obligatoriu a limbilor engleză și rusă. Interfață de conectare la PC exterior cu soft de control. Sistem de pompare: pompă tip seringă cu piston rotativ, cu cel puțin 8 seringi. Viteza de pompare: ajustabilă în diapazonul 7-12 mL/min sau mai larg. Acuratețea de prelevare a probei: ≤ ±2.5% Volumul probei prelevate: 0.2-26 mL sau mai larg. Frecvența de prelevare a probei: ≤ 2 minute. Numărul de prelevări per test: 20 sau mai mult. Timp de rulare a analizei maxim: ≥ 999 ore. Opțiuni posibile de filtrare: - filtre canule de 10, 35 și 70 μm; - filtre în linie pînă la 5 μm; - plăci filtrante de 0.45 μm și 0.2 μm cu cel puțin 8 canale de filtrare, cu construcție compactă, dintr-un singur element. Supapele sistemul confecționate din material PEEK. Ace din oțel inoxidabil cu vîrfuri anti-coring pentru a preveni înfundarea acestora. Calibrare volumetrică: proces simplificat cu memorarea coeficienților de calibrare. Volum de spălare (purge sau prime): 0-25 mL sau mai larg. Suport fiole 12 x 32 mm (2 mL). Suport tuburi de testare 16 x 100 mm și 15 x 85 mm. Suport mediu de dizolvare: compatibil cu toate mediile de dizolvare tipice care conțin surfactanți. Înlocuire mediului de dizolvare: standard, până la 100% din probă îndepărtată. Volumul de curățare: interval minim de 0.2-14 ml (cu cel puțin 8 cicluri) utilizând portul de clătire (rezervor extern) sau canulele de prelevare. Suport plăci de microtitrare: 96 godeuri, 2 ml microtitrare, 2 plăci per tray. Posibilitatea stocării a cel puțin 20 de metode în memoria integrată a echipamentului. Posibilități de export a metodei: imprimantă, card SD sau interfață serială. Temperatura mediului ambiant: 5 - 40 °C sau mai larg. Umiditate: nu mai mare de 80% RH. Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime): nu mai mare de 40 x 40 x 60 cm. Greutate: nu mai mare de 30 kg. Software de control: Software-ul pentru tester de dizolvare validat, ce oferă control complet și integrat al tuturor sistemelor de dizolvare, utlizînd o singură interfață de conectare. Oferă posibilitatea de stocare, afișare și control pentru metode, utilizatori, ora, data, parametrii de dizolvare, parametrii de calificare și temperaturile în fiecare vas de dizolvare. Software-ul oferă funcțiile activity log, audit trail, respectând toate cerințele 21 CFR Part 11. Software-ul oferă capabilități de securitate, utilizând sistemul operațional Windows pentru controlul accesului separat a fiecărui utilizator. Softul stochează datele sub formă de baze de date securizate, cu posibilitatea de conectare la printer de rețea, cu opțiunea de export a informației în sistemul LIMS. Softul oferă posibilitatea monitorizării în mod constant a vibrațiilor sistemelor de dizolvare, precum și mediile lor, folosind valorile de referință pentru vibrații pe axele X, Y și Z. Softul oferă posibilitatea de a conecta mai multe sisteme de dizolvare la un singur PC folosind aceeași licență. Accesorii și consumabile: • Setul integral conform Ph. Eur. ediția curentă monografia 2.9.3 - aparatul 1, ce va conține toate coșurile și alte accesorii pentru funcționarea simultană a 8 poziții. • Setul integral conform Ph. Eur. ediția curentă monografia 2.9.3 - aparatul 2, ce va conține palete cu acoperire PTFE și alte accesorii pentru funcționarea simultană a 8 poziții. • Seturile de cilindri conform Ph. Eur. ediția curentă monografia 2.9.4 (rotating cylinder method) pentru testarea plasturilor mari și mici – 8 seturi. • Indicator de înălțime pentru cilindru, pentru a seta înălțimea la 25mm ± 2mm deasupra fundului vasului – 1 set. • Set de accesorii standard pentru prelevare, inclusiv tray de cel puțin 96 poziții cu tuburi 16x100 mm – 1 set. • Tray probe de cel puțin 96 de poziții pentru fiole 2 ml – 1 set. • Set filtre în flux, UHMWPE sau analog, 10 µm, 1000/buc. – 1 set. • Set plăci filtrante minim 8 canale, 0.45 µm PTFE, 50/buc. – 1 set • Set plăci filtrante minim 8 canale, 0.2 µm PTFE, 50/buc. – 1 set • Set de cabluri pentru conectare softului la stația de dizolvare – 1 set. • PC: intel i3-i5, SDD 500Gb, RAM 16Gb, DVD optic, USB, RS232, Windows licentiat, Monitor Full HD 20-22 inch, tastatura si mouse. • Alte accesorii și consumabile pentru funcționarea completă a aparatul de dizolvare cu cel puțin 8 poziții împreună cu autosamplerul cu cel puțin 8 canale de probă și retur. Toate accesoriile livrate vor fi însoțite de Certificate de Conformitate Alte cerințe de bază: Instalarea și instruirea personalului de către inginerul autorizat de producător 2 zile. Calificare IQ/OQ cu echipamente calibrate Garanție: minim 24 luni Certificat CE pentru echipamente Certificate ISO 9001, ISO 14001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant Certificat care confirmă instruirea inginerilor de către producător Autorizație de la producătorul utilajului Disponibilitatea personalului de suport tehnic autorizat de producator cu posibilitate de service post garantie: servicii de întretinere, consumabile și piese de schimb. Disponibilitatea unui centru de service local autorizat de producător cu personal instruit de producător. Manual de utilizare în engleza sau româna/rusă. |