Obiectul de achiziție: Dispozitivelor medicale

Tipul procedurii de achiziție: Licitație publică

Denumirea autorității contractante: IMSPD SM al MAI

Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală  –

Completatia minima a setului va fi compusa din urmatoarele accesorii interconectate:

| Nr. Lot | Descrierea bunului | Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Cantitatea | UM | Preț estimativ fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală |  | 1 | set | 640 000-00 |
| 1.1 | Unitatea de baza | Unitatea de baza: Sistem motorizat cu display color, ecran tactil, cu pompa de irigare integrată și modul USB integrat, sursa de alimentare 220-240 V, 50- 60 Hz, constând din urmatoarele: • unitate de bază, • suport cadru atasat de dispozitiv pentru vasul cu ser fiziologic. Aplicatie neurochirurgie: craniotomie, perforare craniana sau chirurgia vertebrala. Posibilitatea de conectare simultana a 2 piese de mână în paralel. Selecția programelor automată și recunoașterea motorului automată. Control de către microprocesor a rpm. Memorie pentru setarile la regimurile de rotatie al motorului. Compatibil cu piesele de mana cu rotatii in intervalul minim de la 0 rpm la 80.000rpm. Irigare integrată. Capacitate pompa de irigare - 0-65 ml/min. Pompa de răcire integrată. | 1 | Buc. |  |
| 1.2 | Cablu de alimentare | Cablu de alimentare minim 5m | 1 | Buc. |  |
| 1.3 | Comutator de picior tip pedala | Comutator de picior tip pedala – pentru controlul unitatii de baza | 1 | Buc. |  |
| 1.4 | Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed | Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesorii de fixatie incluse. | 1 | Buc. |  |
| 1.5 | Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional, angular, partea de lucru 7 cm | Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional, angular, partea de lucru 7 cm - 1 buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata. Greutate nu mai mare de 150g. | 1 | Buc. |  |
| 1.6 | Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional angular, partea de lucru 13 cm | Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional angular, partea de lucru 13 cm - 1 buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare pentru 3 piese de mână inclus. Greutate nu mai mare de 150g. | 1 | Buc. |  |
| 1.7 | Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional | Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional - 1buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. Greutate nu mai mare de 150g. | 1 | Buc. |  |
| 1.8 | Protector Dura Mater | Protector Dura mater – 2 buc, mediu, pentru utilizarea cu piesele de mană. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. | 2 | Buc. |  |
| 1.9 | Manșon reutilizabil | Manșon reutilizabil pentru micromotor multifunctional 1 buc | 1 | Buc. |  |
| 1.10 | Cutter spiralat reutilizabil | Cutter spiralat reutilizabil, marime medie, compatibil cu manson si protector dura mater – 10 buc | 10 | Buc. |  |
| 1.11 | Unitate motorizata manuala | Unitate motorizata manuala 1 buc Unitate motorizata manuala – cu viteza de rotatie minim 1200 rpm, fără lamă de perforare, conector tip Hudson, pentru chirurgia craniană adulți și pediatric. Greutate nu mai mare de 450g. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesoriu de fixare inclus. | 1 | Buc. |  |
| 1.12 | Perforator reutilizabil pentru 1200 rpm, adulți si copii | Perforator reutilizabil adulți – 1 buc Perforator reutilizabil copii – 1 buc. Autoclavabile, sa poata fi procesate in masina de curatare automata, cu accesoriu de fixare inclus. | 1 | Buc. |  |
| 1.13 | Burghiu reutilizabil | Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 3,0mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.14 | Burghiu reutilizabil | Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 4,0mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.15 | Burghiu reutilizabil | Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 5,0mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.16 | Burghiu reutilizabil | Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 6,0mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.17 | Burghiu reutilizabil | Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 2,3mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.18 | Burghiu de diamant | Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 2,7mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.19 | Burghiu de diamant | Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 3,0mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.20 | Burghiu de diamant | Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 4,0mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.21 | Burghiu de diamant | Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 5,0mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.22 | Burghiu de diamant | Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 6,0mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.23 | Burghiu de diamant | Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 2,3mm. | 2 | Buc. |  |
| 1.24 | Burghiu reutilizabil | Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 1,8mm. | 1 | Buc. |  |
| 1.25 | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal (tip spirala), reutilizabil, diametru 2,0mm. | 3 | Buc. |  |
| 1.26 | Cutter Neuro model US | Cutter Neuro model US, vârf 2,0mm, reutilizabil | 1 | Buc. |  |
| 1.27 | Cutter Neuro model US | Cutter Neuro model US, vârf 2,5mm, reutilizabil | 1 | Buc. |  |
| 1.28 | Accesoriu de fixatie | Accesoriu de fixatie in timpul sterilizarii pentru minim 12 burghiuri simultan, din inox, reutilizabil | 1 | Buc. |  |
| 1.29 | Adaptor de curățare/irigare | Adaptor de curățare/irigare a pieselor de mână. | 1 | Buc. |  |
| 1.30 | Ulei pentru prelucrarea motoarelor | Ulei pentru prelucrarea motoarelor înainte de sterilizare, spray in butelie | 6 | Buc. |  |
| 1.31 | Container pentru stocarea si sterilizarea sistemului | Container pentru sterilizarea instrumentarului, compus din: container bază cu dimensiuni 590mm x 270 mm x 135 mm (+/-5 mm); din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu impiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coş perforat, compatibil cu containerul, din oţel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă impotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanţia de sterilizare nu mai mică de (6) şase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete de aliminiu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. Sigiliu împotriva deschiderii accidentale, cu indicator al procesului de sterilizare – minim 1000 buc. | 1 | Buc. |  |