# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară (PCR) și

ELISA pentru anul 2023 (repetat)

(se indică obiectul achiziției)

cu privire la procedura de achiziție publică ____licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: __Agenția Națională pentru Sănătate Publică _____

- IDNO: __1018601000021______________________________________________________

- Adresa: _mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A__________________________________

- Numărul de telefon/fax: __022-574-519____________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.gov.md, www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _autoritate publică în domeniul sănătății publice.___

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | Lot 1. |  |  | 8640,00 |
| 1.1 |  | 1.1 Bordetella pertussis IgM, calitativ | 2 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică pentru determinarea calitativă a IgM către Bordetella pertussis şi toxinul Bordetelei pertusis în ser sau plasmă umană, pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 84 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 1.2 |  | 1.2 Bordetella pertussis IgG, calitativ | 2 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică pentru determinarea calitativă a IgG către Bordetella pertussi şi toxinul Bordetelei pertusis în ser sau plasmă umană, pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de97 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 94 %. |  |
| 2. | 33100000-1 | Lot 2 |  |  | 79200,00 |
| 2.1 |  | 2.1 Borrelia burgdorferi IgM, calitativ | 6 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică (de screening) pentru determinare calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi sensu lato (burgdorferi, afzelii, garinii), pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 93 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 %. |  |
| 2.2 |  | 2.2 Borrelia burgdorferi IgG, calitativ | 6 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică (de screening) pentru determinare calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi sensu lato (burgdorferi, afzelii, garinii), pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 %. |  |
| 2.3 |  | 2.3 Western Blot IgM Borrelia burgdorferi | 4 truse | Tip reacţie – immunoblot determinarea anticorpilor către proteinele specifice antigenului Borrelia burgdorferi sensu lato în probele găsite cu rezultat pozitiv în testul de screening. Trusa să fie de la acelaș producător cu testul de screening Borrelia burgdorferi IgM. |  |
| 2.4 |  | 2.4 Western Blot IgG Borrelia burgdorferi | 4 truse | Tip reacţie - immunoblot determinarea anticorpilor către proteinele specifice antigenului Borrelia burgdorferi sensu lato în probele găsite cu rezultat pozitiv în testul de screening. Trusa să fie de la acelaș producător cu testul de screening Borrelia burgdorferi IgG. Pentru diagnostic uman. Timpul de incubare - pînă la 120 minute. Sensibilitate testului nu mai putin de 93 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100%. |  |
| 3. | 33100000-1 | Lot 3. IgG Corynebacterium diphtheriae, cantitativ | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea cantitativă a anticorpilor IgG către Corinebacterium diphtheriae toxin în ser sau plasmă umană, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - pînă la 120 minute, inclusiv. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 84%. Incubarea nu va include procesul de agitare. | 1900,00 |
| 4. | 33100000-1 | Lot 4 |  |  | 11500,00 |
| 4.1 |  | 4.1 IgG Echinococcus, calitativ | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea calitativă a anticorpilor IgG către Echinococ, pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98% . Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile). Reactivi pentru 96 investigatii. CE pentru utilizare in vitro diagnostic. |  |
| 4.2 |  | 4.2 Western-Blot Echinococcus IgG | 3 truse | Tip reacţie- westernblot, pentru determinarea anticorpilor IgG specifici antigenilor respectivi pentru Echinococcus IgG. Pentru diagnostic uman. Perioada de incubare nu mai mare de 130 min. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 %. |  |
| 5. | 33100000-1 | Lot 5 |  |  | 24200,00 |
| 5.1 |  | 5.1 Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Epstein-BArr virus VCA IGM | 3 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%, Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 5.2 |  | 5.2 Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Epstein-Barr virus VCA IgG | 3 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%, Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 5.3 |  | 5.3Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Epstein-BArr virus EA IgG | 3 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%, Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 5.4 |  | 5.4 Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Epstein-Barr virus EBNA IgG | 3 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 89 %. |  |
| 6. | 33100000-1 | Lot 6. Helicobacter pylori Antigen | 1 trusă | Bucată = Trusă. Marcaj: CE pentru utilizare in vitro diagnostic. Metoda de determinare: Tip reacţie – imunoenzi-matică, detectarea calitativă a antigenului Helicobacter pylori în mase fecale, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. | 3000,00 |
| 7. | 33100000-1 | Lot 7. HIV Ag-Ab | 50 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea simultană a anticorpilor anti-HIV 1, anti HIV 2 și a Ag p 24 HIV 1 în ser sau plasmă umană, pentru diagnostic uman, Sensibilitatea - 100% la evaluarea pe mostre confirmate ca pozitive la anticorpi anti HIV, evaluată conform cerințelor CE: 400 mostrre pozitive HIV, 100 - pozitive HIV 2 și 20 paneluri standardizate de seroconversie; Sensibilitatea cît mai inaltă obținută la testarea mostrelor din paneluri standardizate de seroconversie pentru antigenul p24 limita de detecție a Ag HIV 1 pînă la 50 pg/ml; Specificitatea cel puțin 99,9% evaluată conform cerințelor CE: 5000 donatori ne selectați, 200 pacienți, 100 mostre cu posibilă cros-reactivitate (RF- cu marcheri de viruși, femeile gravide); Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. | 72000,00 |
| 8. | 33100000-1 | Lot 8 |  |  | 4200,00 |
| 8.1 |  | 8.1 Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 1 IgM | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 96 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 %. |  |
| 8.2 |  | 8.2 Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 1 IgG | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 97 %. |  |
| 8.3 |  | 8.3 Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 2 IgM | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 90 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 97 %. |  |
| 8.4 |  | 8.4 Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 2 IgG | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 92 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 90 %. |  |
| 9. | 33100000-1 | Lot 9 |  |  | 7150,00 |
| 9.1 |  | 9.1 West Nile IgM | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |
| 9.2 |  | 9.2 West Nile IgG | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |
| 10. | 33100000-1 | Lot 10 |  |  | 8100,00 |
| 10.1 |  | 10.1 IgM Measles Virus (Rujeola) | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 %. |  |
| 10.2 |  | 10.2 IgG Measles Virus (Rujeola) | 2 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95%. |  |
| 10.3 |  | 10.3 Aviditataea IgG Measles virus (Rujeola) | 1 trusă | Tip reacţie - imunoenzimatică; Principiul metodei - determinarea avidităţii anticorpilor către virusul rujeolei pentru diferencierea reinfecţiei de infecţia primară. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele și reagent pentru determinarea avidității. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98% . Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile). Reactivi pentru 96 investigatii. CE pentru utilizare in vitro diagnostic. |  |
| 11. | 33100000-1 | Lot 11 |  |  | 3600,00 |
| 11.1 |  | 11.1 IgM Mumps Virus (oreion), calitativ | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, determinarea calitativă a anticorpilor IgM către virusul urlean ; pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - pînă la 120 minute. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Incubarea nu va include procesul de agitare. Sensibilitate testului nu mai putin de 87 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 11.2 |  | 11.2 IgG Mumps Virus (oreion), calitativ | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, determinarea calitativă a anticorpilor IgG către virusul urlean pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95%. |  |
| 12. | 33100000-1 | Lot 12 IgG Rubela virus, calitativ | 2 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică; pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 96 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 %. | 2800,00 |
| 13. | 33100000-1 | Lot 13 |  |  | 8400,00 |
| 13.1 |  | 13.1 IgM Parvovirus B19 | 2 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică; pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 13.2 |  | 13.2 IgG Parvovirus B19 | 2 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică; pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 14. | 33100000-1 | Lot 14 |  |  | 51600,00 |
| 14.1 |  | 14.1 IgG Clostridium tetani toxin, cantitativ | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Sensibilitatea analitică - 0,05UI/ml .Perioada de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 14.2 |  | 14.2 Clostridium Difficile Toxin AB Qualitative ELISA Assay Kit | 5 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică pentru determinarea calitativa a toxinelor A si B C. difficile în mase fecale . Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele, blanc. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 14.3 |  | 14.3 Clostridium Difficile GDH ELISA Assay Kit | 7 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică pentru determinarea calitativa si cantitativa a toxinei GDH C. difficile în mase fecale . Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele, blanc. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |
| 15. | 33100000-1 | Lot 15 |  |  | 29300,00 |
| 15.1 |  | 15.1 AgHBs | 16 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, (specifică pentru diferiţi epitopi de pe determinantul "a" al HBsAg), pentru determinarea Ag virusului hepatitei B. Prezenţa în instrucţie a rezultatelor evaluării performanţei pe nu mai puţin de 20 paneluri de seroconversie recunoscute. Durata perioadei de incubare - pînă la 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 95 %, sensibilitatea analitica de la 0.1 OMS UI/ml AgHBs, specificitate diagnostica nu mai puțin de 99 %. |  |
| 15.2 |  | 15.2 Determinarea cantitativa a anticorpilor anti-HBs | 4 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare; Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai puțin de 99%. |  |
| 15.3 |  | 15.3 IgM HBcor | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea HBcor IgM. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 89 %, specificitate diagnostica nu mai puțin de 89 %. |  |
| 15.4 |  | 15.4 AntiHBcor, calitativ | 5 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai puțin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai puțin de 100 %. |  |
| 15.5 |  | 15.5 Anti-HBe Ag/Ab | 5 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea HBe Ag/Ab. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 %. |  |
| 16. | 33100000-1 | Lot 16 |  |  | 18800,00 |
| 16.1 |  | 16.1 IgM anti-HVE | 5 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea IgM către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai puțin de 99 %. |  |
| 16.2 |  | 16.2 Ig G anti-HVE | 7 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea IgG către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai puțin de 99 %. |  |
| 17. | 33100000-1 | Lot 17 Anti-HDV | 3 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea Anti-HDV. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai puțin de 98 %. | 6000,00 |
| 18. | 33100000-1 | Lot 18 |  |  | 7200,00 |
| 18.1 |  | 18.1 Anti HCV, calitativ | 8 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare. Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală la adăugarea serului şi reactivelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai puțin de 99 %. |  |
| 19. | 33100000-1 | Lot 19 |  |  | 9500,00 |
| 19.1 |  | 19.1 Anti- HAV sumar | 4 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, determinarea anticorpilor totali către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid stabil gata de lucru. Prezența tuturor componentelor necesare pentru realizarea reacţiei. . Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 99,8%. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile). Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv standardele. CE pentru utilizare in vitro diagnostic. |  |
| 19.2 |  | 19.2 HAV IgM | 2 truse | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor IgM la virusul hepatitei Adin ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare. Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală la adăugarea serului şi reactivelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai puțin de 98% |  |
| 20. | 33100000-1 | Lot 20 |  |  | 49000,00 |
| 20.1 |  | 20.1 Test ELISA Adenovirus Ag | 2 truse | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 20.2 |  | 20.2 Test ELISA Astrovirus Ag | 3 truse | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 20.3 |  | 20.3 Test ELISA Norovirus Ag | 3 truse | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 21. | 33100000-1 | Lot 21 |  |  | 3600,00 |
| 21.1 |  | 21.1 Brucella IgM | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 21.2 |  | 21.2 Brucella IgG | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 22. | 33100000-1 | Lot 22 |  |  | 15388,00 |
| 22.1 |  | 22.1 Coxiella burnetii Phase 2 IgM qualitativ | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 22.2 |  | 22.2 Coxiella burnetii Phase 1 IgG qualitativ | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 22.3 |  | 22.3 Coxiella burnetii Phase 2 IgG quantitativ | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 23. | 33100000-1 | Lot 23 |  |  | 13680,00 |
| 23.1 |  | 23.1 Crimeia Congo IgM | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |
| 23.2 |  | 23.2 Crimeia Congo IgG | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |
| 23.3 |  | 23.3 Crimeia Congo Ag | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |
| 24. | 33100000-1 | Lot 24 |  |  | 4500,00 |
| 24.1 |  | 24.1 Encefalita acariană IgM | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 24.2 |  | 24.2 Encefalita acariană Ag | 2 truse | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 25. | 33100000-1 | Lot 25 |  |  | 4900,00 |
| 25.1 |  | 25.1 Febra hemoragică cu sindrom renal IgM | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 25.2 |  | 25.2 Febra hemoragică cu sindrom renal IgG | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 26. | 33100000-1 | Lot 26.Rotovirus Ag | 6 truse | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. | 16800,00 |
| 27. | 33100000-1 | Lot 27 |  |  | 11000,00 |
| 27.1 |  | 27.1 Legionella pneumophila IgM | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 27.2 |  | 27.2 Legionella pneumophila IgG | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 27.3 |  | 27.3 Leptospira IgM | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 27.4 |  | 27.4 Leptospira IgG | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 28. | 33100000-1 | Lot 28 |  |  | 13700,00 |
| 28.1 |  | 28.1 Determinarea anticorpilor Yersinia Ig G | 2 truse | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 28.2 |  | 28.2 Determinarea anticorpilor Yersinia Ig M | 2 truse | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 28.3 |  | 28.3 Determinarea anticorpilor Yersinia Ig A | 2 truse | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 29. | 33100000-1 | Lot 29 |  |  | 6000,00 |
| 29.1 |  | 29.1 Francisella tularensis IgM | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 29.2 |  | 29.2 Francisella tularensis IgG | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. |  |
| 30. | 33100000-1 | Lot 30 Taenia solium | 1 trusă | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - pînă la 120 minute, incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 %. | 2050,00 |
| 31. | 33100000-1 | Lot 31 ADN/ARN Shigella spp. и EIEC/ Salmonella spp./Campylobacter spp.- (PCR) RT, calitativ | 1 trusă | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | 11000,00 |
| 32. | 33100000-1 | Lot 32 ADN/ARN Vibrio cholerae (PCR) RT, calitativ | 1 trusă | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | 8000,00 |
| 33. | 33100000-1 | Lot 33 PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | 3 truse | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR System (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | 26415,00 |
| 34. | 33100000-1 | Lot 34 ADN/ARN E. coli patogene (PCR) RT, calitativ | 1 trusă | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | 11500,00 |
| 35. | 33100000-1 | Lot 35 PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | 3 truse | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | 26415,00 |
| 36. | 33100000-1 | Lot 36 ADN/ARN Coxiella burnetii (PCR) RT, calitativ | 1 trusă | Reactivi pentru teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene. | 8200,00 |
| 37. | 33100000-1 | Lot 37 ADN/ARN F.tularensis (PCR) RT, calitativ | 1 trusă | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene. | 8000,00 |
| 38. | 33100000-1 | Lot 38 ADN/ARN encefalita acariana (PCR) RT, calitativ | 1 trusă | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene | 8500,00 |
| 39. | 33100000-1 | Lot 39 ADN/ARN Leptospira spp (PCR) RT, calitativ | 1 trusă | Reactivi pentru nu ma puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | 9500,00 |
| 40. | 33100000-1 | Lot 40 AND/ARN Brucella (PCR) RT, calitativ | 1 trusă | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene. | 6200,00 |
| 41. | 33100000-1 | Lot 41 PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | 2 truse | Test PCR pentru determinarea genelor de rezistență blaOXA-23, blaOXA-58, blaOXA-40 la Acinetobacter baumanii. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controale, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | 24120,00 |
| 42. | 33100000-1 | Lot 42 Blot Toxocara IgG | 3 truse | Tip reacţie - westernblot, pentru determinarea anticorpilor IgG specifici antigenilor respectivi pentru Toxocara. Pentru diagnostic uman. Perioada de incubare nu mai mare de 130 min. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 %. | 14100,00 |
| 43. | 33100000-1 | Lot 43 Set RealTime PCR Multiplex | Test/buc. 300 | Kit pentru detecția virusurilor non - gripale prin tehnici de biologie moleculară PCR. Setul de reagenți pentru detectarea și identificarea fragmentelor specifice de acid nucleic ale agenților patogeni ai infecțiilor virale respiratorii acute (SARS): virusul respirator sincițial uman (hRSv), metapneumovirusul uman (hMpv), virusurile paragripale umane 1, 2, 3 și 4. tipurile (hPiv), coronavirusurile umane OS43, E229, NL63, HKUI (hCov), rinovirusul uman (hRv), grupele B, C și E (hAdv) de adenovirus uman și bokavirusul uman (hBov) în material clinic. - Sensibilitate > 95%; Specificitate 100 %; - Kitul conține toți reagenții necesari pentru detectarea virusurilor non - gripale într-o singură etapă. Certificat CE pentru utilizarea IVD (pentru diagnosticul uman) în conformitate cu cerințele Directivei Europene. Perioada de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni de la data fabricației. Să conțină instrucțiunea de utilizare. | 145000,00 |
| 44. | 33100000-1 | Lot 44 Test ELISA Enterovirus Ag | 1 trusă | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. | 2800,00 |
| Total |  |  |  |  | 807458,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare lot în parte – da.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____nu se admite___________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: _30 zile de la solicitarea beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2023_____________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ____nu____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): __nu se aplică_______________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare (anexa nr. 7) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 3. | Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 4. | Specificaţii de preț (anexa nr. 23) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate a produsului sau certificat de calitate CE eliberat de producător. | Pentru toate pozițiile din lot; Copie. Valabil. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 6. | Certificatul IVD | Se va prezenta la momentul livrării bunurilor, pentru pozițiile din lot care au acest certificat, de către operatorul economic desemnat cîştigător. Copie. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Instrucțiunile de lucru privind utilizarea truselor. | Se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către operatorul economic desemnat cîştigător. Copie. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 8. | Termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării | Va constitui nu mai puţin de 80-90% din cel initial pentru toate loturile. | Obligatoriu |
| 9. | Garanţia pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, Anexa nr.9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autărității contractante prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X. | Obligatoriu |
| 10. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. | Obligatoriu |
| 11. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. | Obligatoriu |
| 12. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) – copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei operatorului economic. | Obligatoriu |
| 13. | Garanţia de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din suma contractului | Garanţia de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD70TRPCAA518440B01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X. Sau Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard (se va prezenta doar de către ofertantul declarant cîștigător odată cu semnarea Contractului). | Obligatoriu |

NOTĂ! In cazul in care ANSP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr.131/2015 privind achiziliile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat sa le prezinte in termen de 3 zile lucratoare, conform prevederilor DUAE si cadrului normativ in vigoare. In cazul neprezentarii documentelor justificative in termenul-limita stabilit, operatorul economic va fi descalificat.

In cazul in care documentele ofertelor incarcate in sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnatura electronica, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ in vigoare. Semnatura electronica va fi aplicata de catre conducatorul operatorului economic sau alta persoana imputernicita de acesta.

Totodata, ANSP va solicita dupa deschiderea ofertelor actul/documentul de imputernicire privind confirmarea imputernicirilor persoanei, alta decat organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnatura electronica in sistemul MTender.

Dupa etapa finalizarii licitatiei electronice, daca aceasta a avut loc, in cazul micsorarii preturilor initiale, conform rundelor desfasurate, urmeaza a fi prezentat formularul Anexa nr.23 actualizat in format electronic, cu semnatura electronica, pe adresa indicata in documentatia de atribuire.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz______nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scadere 1%._

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _la cel mai mic preț pentru fiecare lot în parte, corespunderea criteriilor de calificare și selecție conform documentației de atribuire._

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _indicat în SIA RSAP_____________________________

- pe: [data] __indicat in SIA RSAP_______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile____________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: __indicat în SIA RSAP______________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____nu se aplică______________________________________

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):________nu se aplică______________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:____nu se aplică_________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___          _____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_14.04.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___________nu__________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru	                                                        Nicolae JELAMSCHI

pentru achiziții publice

Ex: Ceban Veaceslav

Telf. 022 574 519