Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din «03» decembrie 2021

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din «03» decembrie 2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: Set cateterizarea venelor centrale. Denumirea bunurilor/serviciilor; Modelul articolului; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Set p/u cateterizarea venelor centrale metoda Selingher (monolumen); Set cateter G14-G16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm. 2.Set p/u cateterizarea venelor centrale (bilumen); Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm. 3.Set p/u cateterizarea venelor centrale (trilumin); Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min; Lungime 20-25cm. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din «03» decembrie 2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: Set cateterizarea venelor centrale. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33600000-6; 1.Set p/u cateterizarea venelor centrale metoda Selingher (monolumen); 210; Buc; la comandă, în decurs de 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33600000-6; 2.Set p/u cateterizarea venelor centrale (bilumen); 295; Buc. 33600000-6; 3.Set p/u cateterizarea venelor centrale (trilumin); 270; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________