## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Acord-Cadru Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice pentru anii 2026-2028 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471) | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471) |  |  |  | Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 2 | Ac de unică folosință pentru seringi
33100000-1 | 2.1 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472) | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 18G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 2.2 | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (001473) | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (001473) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 2.3 | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001474) | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001474) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 2.4 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475) | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 2.5 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (001476) | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (001476) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 2.6 | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (001477) | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (001477) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 23G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 2.7 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (001478) | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (001478) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 25G 1. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 2.8 | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1⅝ (001479) | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1⅝ (001479) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 26G 1⅝. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 2.9 | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½(001480) | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½(001480) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 27G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 2.10 | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (001481) | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (001481) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 30G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 3 | Bandă elastică (001482) | Bandă elastică (001482) |  |  |  | Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1m, lățimea 5-7cm, stare neîntinsă
33100000-1 | 4 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483) | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.
33100000-1 | 5 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484) | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14-15cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.
33100000-1 | 6 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 7 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 8 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 9 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm - 11cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 10 | Bandaj de fixare a cateterelor(001489) | Bandaj de fixare a cateterelor(001489) |  |  |  | Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, mărime: lungime 7cm-8cm, lățime 5cm-6cm.
33100000-1 | 11 | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (001490) | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (001490) |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:8cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2
33100000-1 | 12 | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (001491) | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (001491) |  |  |  | 1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elastictate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2
33100000-1 | 13 | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm(001492) | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm(001492) |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:10cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2
33100000-1 | 14 | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (001493) | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (001493) |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:15cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2
33100000-1 | 15 | Bandaj ghipsat
33100000-1 | 15.1 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (001494) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (001494) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 15.2 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (001495) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (001495) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 15.3 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 15.4 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (001497) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (001497) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 15.5 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (001498) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (001498) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 15.6 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (001499) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (001499) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 15.7 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (001500) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (001500) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 15.8 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (001501) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (001501) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 15.9 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 16 | Bandaj tubular elastic
33100000-1 | 16.1 | Bandaj tubular elastic N1 (001503) | Bandaj tubular elastic N1 (001503) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N1 -pentru degete (dimensiunile 0.9cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.
33100000-1 | 16.2 | Bandaj tubular elastic N2 (001504) | Bandaj tubular elastic N2 (001504) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N2 -pentru Picior, încheietură, palmă, cot (dimensiunile 2.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) . Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.
33100000-1 | 16.3 | Bandaj tubular elastic N3 (001505) | Bandaj tubular elastic N3 (001505) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N3 -pentru Braț, picior, genunchi (dimensiunile 2.3cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.
33100000-1 | 16.4 | Bandaj tubular elastic N4 (001506) | Bandaj tubular elastic N4 (001506) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N4 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 2.7cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.
33100000-1 | 16.5 | Bandaj tubular elastic N5 (001507) | Bandaj tubular elastic N5 (001507) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N5 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 3.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.
33100000-1 | 16.6 | Bandaj tubular elastic N6 (001508) | Bandaj tubular elastic N6 (001508) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N6 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 5.8cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.
33100000-1 | 17 | Ciorapi antitromboflebitici
33100000-1 | 17.1 | Ciorapi antitromboflebitici S (001509) | Ciorapi antitromboflebitici S (001509) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S
33100000-1 | 17.2 | Ciorapi antitromboflebitici M (001510) | Ciorapi antitromboflebitici M (001510) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M
33100000-1 | 17.3 | Ciorapi antitromboflebitici L (001511) | Ciorapi antitromboflebitici L (001511) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L
33100000-1 | 17.4 | Ciorapi antitromboflebitici XL (001512) | Ciorapi antitromboflebitici XL (001512) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL
33100000-1 | 17.5 | Ciorapi antitromboflebitici XXL (001513) | Ciorapi antitromboflebitici XXL (001513) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXL
33100000-1 | 17.6 | Ciorapi antitromboflebitici XXXL (001514) | Ciorapi antitromboflebitici XXXL (001514) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXXL
33100000-1 | 18 | Emplastru - 1cmx500cm (001515) | Emplastru - 1cmx500cm (001515) |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)
33100000-1 | 19 | Emplastru - 1.25cmx500cm (001516) | Emplastru - 1.25cmx500cm (001516) |  |  |  | Emplastru bandă 1.25cmx5m ±10% material nețesut poliuretan, transconent cu microperforări Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)
33100000-1 | 20 | Emplastru 2,5cm x 7,2cm (001517) | Emplastru 2,5cm x 7,2cm (001517) |  |  |  | Emplastru steril, 2, 5cm x 7, 2cm (±10%), bactericid, adeziv transconent, fără barieră la transpirația pielii. Ambalat individual. 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)
33100000-1 | 21 | Emplastru - 2.5cmx500cm (001518) | Emplastru - 2.5cmx500cm (001518) |  |  |  | "l. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019)
33100000-1 | 22 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (001519) | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (001519) |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)
33100000-1 | 23 | Emplastru - 5cmx500cm (001520) | Emplastru - 5cmx500cm (001520) |  |  |  | "l. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)
33100000-1 | 24 | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase(001521) | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase(001521) |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)
33100000-1 | 25 | Emplastru 6cmx10cm (001522) | Emplastru 6cmx10cm (001522) |  |  |  | Emplastru Bandă 6m x10cm (±0, 5cm), bactericid, hipoalergic pe suport textil Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019). Ambalat individual
33100000-1 | 26 | Emplastru 10cmx10m(001523) | Emplastru 10cmx10m(001523) |  |  |  | Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019). Ambalat individual
33100000-1 | 27 | Emplastru bactericid (001524) | Emplastru bactericid (001524) |  |  |  | 1.Emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2cm (±0,6cm)
33100000-1 | 28 | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (001525) | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (001525) |  |  |  | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5, 5-6,00cm x 8,0-8, 5cm
33100000-1 | 29 | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(001526) | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(001526) |  |  |  | Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 8cmx10cm (±0,5cm)
33100000-1 | 30 | Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527) | Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527) |  |  |  | Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa. Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 10cmx25cm (±1cm)
33100000-1 | 31 | Garou hemostatic 5cm (001528) | Garou hemostatic 5cm (001528) |  |  |  | Garou pentru hemostază tip ”Martensa” ortopedic cu Grosimea-1,5mm (±0,2mm), lăț.-5cm (±0,5cm), lung.-3m (±20cm), fabricat din cauciuc
33100000-1 | 32 | Garou hemostatic 7cm (001529) | Garou hemostatic 7cm (001529) |  |  |  | Garou pentru hemostază tip ”Martensa” ortopedic cu Grosimea -1,5mm (±0,2mm), lăț.-7cm(±0,5cm), lung.-3m (±20cm), fabricat din cauciuc
33100000-1 | 33 | Garou hemostatic din latex(001530) | Garou hemostatic din latex(001530) |  |  |  | Garou hemostatic din latex, tub
33100000-1 | 34 | Garou hemostatic fără latex (001531) | Garou hemostatic fără latex (001531) |  |  |  | 1. dimensiuni: lungime 40cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;
33100000-1 | 35 | Injector seringă pentru perfuzie (001532) | Injector seringă pentru perfuzie (001532) |  |  |  | Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual
33100000-1 | 36 | Înveliș plagial(001533) | Înveliș plagial(001533) |  |  |  | Collahit FA sau echivalent, steril, dimensiune 60 x 100mm (±10mm). Ambalat individual
33100000-1 | 37 | Manșete de perfuzie sub presiune (001534) | Manșete de perfuzie sub presiune (001534) |  |  |  | Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranța încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free
33100000-1 | 38 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL
33100000-1 | 38.1 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (001535) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (001535) |  |  |  | N 6.5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);
33100000-1 | 38.2 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (001536) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (001536) |  |  |  | N 7,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);
33100000-1 | 38.3 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (001537) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (001537) |  |  |  | N 7,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 295mm (±5mm);
33100000-1 | 38.4 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (001538) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (001538) |  |  |  | N 8,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 300mm (±5mm);
33100000-1 | 38.5 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5(001539) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5(001539) |  |  |  | N 8,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea min 305mm (±5)mm.
33100000-1 | 39 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră
33100000-1 | 39.1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 39.2 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 39.3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 39.4 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 39.5 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 39.6 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 40 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm
33100000-1 | 40.1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (001546) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (001546) |  |  |  | N 7,0 Latex fără talc, Material –latex din cauciuc natural, L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafaţa exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare
33100000-1 | 40.2 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5(001547) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5(001547) |  |  |  | N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare
33100000-1 | 40.3 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (001548) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (001548) |  |  |  | N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare
33100000-1 | 40.4 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (001549) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (001549) |  |  |  | N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 280mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare
33100000-1 | 41 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră
33100000-1 | 41.1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 41.2 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 41.3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 41.4 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 41.5 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 41.6 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 42 | Mănuşi din polietilenă (001556) | Mănuşi din polietilenă (001556) |  |  |  | Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități minim invazive. Cu margini bine sigilate.
33100000-1 | 43 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile
33100000-1 | 43.1 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 43.2 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 43.3 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 43.4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 44 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesteril
33100000-1 | 44.1 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 44.2 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 44.3 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 44.4 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 45 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile
33100000-1 | 45.1 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 45.2 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 45.3 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 45.4 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 46 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile
33100000-1 | 46.1 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S(001569) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S(001569) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 46.2 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (001570) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (001570) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 46.3 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (001571) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (001571) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 46.4 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (001572) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (001572) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 47 | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573) | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573) |  |  |  | Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componența loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință
33100000-1 | 48 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574) |  |  |  | Mănuşi ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănuşile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5 degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 49 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575) |  |  |  | Mănuşi ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănuşile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 50 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576) |  |  |  | Mănuşi ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănuşile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 51 | Mască chirurgicală avansată - SMS(001577) | Mască chirurgicală avansată - SMS(001577) |  |  |  | 1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask
33100000-1 | 52 | Mască de examinare simplă (001578) | Mască de examinare simplă (001578) |  |  |  | 1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask
33100000-1 | 53 | Pansament absorbant oftalmic (001579) | Pansament absorbant oftalmic (001579) |  |  |  | Pansamente absorbante nonadezive, sterile, oftalmice, 3 straturi. 5,8x8,3 (±0, 3cm). Ambalat individual
33100000-1 | 54 | Pansament adeziv 9x20cm(001580) | Pansament adeziv 9x20cm(001580) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. Dimensiuni: 9x20cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (-/+ 0.5cm)
33100000-1 | 55 | Pansament adeziv 9x35cm (001581) | Pansament adeziv 9x35cm (001581) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. Dimensiuni: 9x35cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30cm (-/+ 0.5cm)
33100000-1 | 56 | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582) | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582) |  |  |  | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi. Mărimea 10 (±0,5)cm x 7 (±0,5)cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent.
33100000-1 | 57 | Pansament pentru cateter periferic (001583) | Pansament pentru cateter periferic (001583) |  |  |  | Bandă pentru fixarea cateterelor central șipereferice, 5 x 6cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.
33100000-1 | 58 | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584) | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584) |  |  |  | Bandă pentru fixarea cateterelor central șipereferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.
33100000-1 | 59 | Pansament pentru cateter subclaviar (001585) | Pansament pentru cateter subclaviar (001585) |  |  |  | Pentru fixarea cateterelor central, 8x10cm (±1cm), și6 x 7cm (±1cm), steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și viruși. Ambalat individual
33100000-1 | 60 | Pansament steril adeziv 5x7cm(001586) | Pansament steril adeziv 5x7cm(001586) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. 5x7cm (±1cm)
33100000-1 | 61 | Pansament steril adeziv 10x10cm(001587) | Pansament steril adeziv 10x10cm(001587) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. 10x10cm (±1cm)
33100000-1 | 62 | Pansament steril adeziv 10x30cm(001588) | Pansament steril adeziv 10x30cm(001588) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. 10x30cm (±3cm)
33100000-1 | 63 | Pompă elastometrică(001589) | Pompă elastometrică(001589) |  |  |  | Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecționala: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.
33100000-1 | 64 | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (001590) | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (001590) |  |  |  | Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.
33100000-1 | 65 | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (001591) | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (001591) |  |  |  | Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.
33100000-1 | 66 | Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592) | Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592) |  |  |  | 1.steril 2.lungime: 150cm (±10cm) 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock .Tip “male-female”7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare
33100000-1 | 67 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593) |  |  |  | 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare
33100000-1 | 68 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594) |  |  |  | 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”
33100000-1 | 69 | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (001595) | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (001595) |  |  |  | Lungimea 150cm (±10cm), diametru extern maxim 2.5mm, intern 1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock Tip “male-female” 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *
33100000-1 | 70 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596) | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596) |  |  |  | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual
33100000-1 | 71 | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597) | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597) |  |  |  | Robinet tridirecțional steril, 3-directionale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual
33100000-1 | 72 | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598) | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598) |  |  |  | Robinet tridirecțional steril, 3-directionale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual
33100000-1 | 73 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml
33100000-1 | 73.1 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 73.2 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 74 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml
33100000-1 | 74.1 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 74.2 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 75 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml
33100000-1 | 75.1 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603) |  |  |  | Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual
33100000-1 | 75.2 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604) |  |  |  | Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual
33100000-1 | 76 | Seringă cu ac,5ml sau 6m
33100000-1 | 76.1 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 76.2 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 77 | Seringă cu piston de blocare 10ml (001607) | Seringă cu piston de blocare 10ml (001607) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 10 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.
33100000-1 | 78 | Seringă cu piston de blocare 20ml (001608) | Seringă cu piston de blocare 20ml (001608) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 20 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.
33100000-1 | 79 | Seringă cu piston de blocare 30ml (001609) | Seringă cu piston de blocare 30ml (001609) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 30 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.
33100000-1 | 80 | Seringă cu piston de blocare 60ml(001610) | Seringă cu piston de blocare 60ml(001610) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 60 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.
33100000-1 | 81 | Seringă fără ac, 2ml(001611) | Seringă fără ac, 2ml(001611) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100000-1 | 82 | Seringă fără ac, 5ml (001612) | Seringă fără ac, 5ml (001612) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100000-1 | 83 | Seringă fără ac, 20ml(001613) | Seringă fără ac, 20ml(001613) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100000-1 | 84 | Seringă Jane 60 ml (001615) | Seringă Jane 60 ml (001615) |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual
33100000-1 | 85 | Seringă Jane 100 ml(001616) | Seringă Jane 100 ml(001616) |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual
33100000-1 | 86 | Seringă Jane 150 ml (001617) | Seringă Jane 150 ml (001617) |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual
33100000-1 | 87 | Seringă pentru substanță contrast (001618) | Seringă pentru substanță contrast (001618) |  |  |  | Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ, mâner tip ”aripioară”.
33100000-1 | 88 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) |  |  |  | Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G x ≤½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual
33100000-1 | 89 | Seringi cu mâner de sabie
33100000-1 | 89.1 | Seringi cu mâner de sabie 1ml (001621) | Seringi cu mâner de sabie 1ml (001621) |  |  |  | Seringi de 1ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual
33100000-1 | 89.2 | Seringi cu mâner de sabie 3ml (001622) | Seringi cu mâner de sabie 3ml (001622) |  |  |  | Seringi de 3 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual
33100000-1 | 89.3 | Seringi cu mâner de sabie 5ml (001623) | Seringi cu mâner de sabie 5ml (001623) |  |  |  | Seringi de 5 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual
33100000-1 | 90 | Set de perfuzie cu filtru (001624) | Set de perfuzie cu filtru (001624) |  |  |  | Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±10cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.
33100000-1 | 91 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) |  |  |  | Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual
33100000-1 | 92 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626) |  |  |  | Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual
33100000-1 | 93 | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627) | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627) |  |  |  | Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual
33100000-1 | 94 | Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (001628) | Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (001628) |  |  |  | Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1)g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1½ , apirogen, netoxic, -corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 170-260 microni care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj individual
33100000-1 | 95 | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629) | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629) |  |  |  | Tifon medical, nesteril, 90-100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90-100cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40
33100000-1 | 96 | Vată medicală nesterilă
33100000-1 | 96.1 | Vată medicală nesterilă, 50-70g (001630) | Vată medicală nesterilă, 50-70g (001630) |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 50-70g
33100000-1 | 96.2 | Vată medicală nesterilă, 100g(001631) | Vată medicală nesterilă, 100g(001631) |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 100-150 gr.
33100000-1 | 96.3 | Vată medicală nesterilă, 200-250g (001632) | Vată medicală nesterilă, 200-250g (001632) |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 200-250g.
33100000-1 | 97 | Robinete 3-directionale(001633) | Robinete 3-directionale(001633) |  |  |  | Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediara (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Acord-Cadru Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice pentru anii 2026-2028 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471) | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471) | Bucată | 247608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1720875.6
33100000-1 | 2 | Ac de unică folosință pentru seringi |  |  | 266400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 444000.08
33100000-1 | 2.1 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472) | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.2 | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (001473) | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (001473) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.3 | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001474) | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001474) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.4 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475) | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.5 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (001476) | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (001476) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.6 | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (001477) | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (001477) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.7 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (001478) | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (001478) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.8 | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1⅝ (001479) | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1⅝ (001479) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.9 | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½(001480) | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½(001480) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.10 | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (001481) | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (001481) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 3 | Bandă elastică (001482) | Bandă elastică (001482) | Metru | 4320 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 194400
33100000-1 | 4 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483) | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483) | Bucată | 114380 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 253923.6
33100000-1 | 5 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484) | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484) | Bucată | 69140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 280708.4
33100000-1 | 6 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | Bucată | 3403120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13813944.72
33100000-1 | 7 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | Bucată | 296000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1510961.6
33100000-1 | 8 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | Bucată | 1605020 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3567156.96
33100000-1 | 9 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | Bucată | 327960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 938621.52
33100000-1 | 10 | Bandaj de fixare a cateterelor(001489) | Bandaj de fixare a cateterelor(001489) | Bucată | 1604400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 950698.72
33100000-1 | 11 | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (001490) | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (001490) | Bucată | 3044 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30440
33100000-1 | 12 | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (001491) | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (001491) | Bucată | 37632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 564480
33100000-1 | 13 | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm(001492) | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm(001492) | Bucată | 12164 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95748.92
33100000-1 | 14 | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (001493) | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (001493) | Bucată | 74376 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1190016
33100000-1 | 15 | Bandaj ghipsat |  |  | 906340 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5197863.2
33100000-1 | 15.1 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (001494) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (001494) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15.2 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (001495) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (001495) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15.3 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15.4 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (001497) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (001497) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15.5 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (001498) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (001498) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15.6 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (001499) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (001499) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15.7 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (001500) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (001500) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15.8 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (001501) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (001501) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15.9 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16 | Bandaj tubular elastic |  |  | 2268 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 94500.12
33100000-1 | 16.1 | Bandaj tubular elastic N1 (001503) | Bandaj tubular elastic N1 (001503) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16.2 | Bandaj tubular elastic N2 (001504) | Bandaj tubular elastic N2 (001504) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16.3 | Bandaj tubular elastic N3 (001505) | Bandaj tubular elastic N3 (001505) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16.4 | Bandaj tubular elastic N4 (001506) | Bandaj tubular elastic N4 (001506) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16.5 | Bandaj tubular elastic N5 (001507) | Bandaj tubular elastic N5 (001507) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16.6 | Bandaj tubular elastic N6 (001508) | Bandaj tubular elastic N6 (001508) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17 | Ciorapi antitromboflebitici |  |  | 13972 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1341312
33100000-1 | 17.1 | Ciorapi antitromboflebitici S (001509) | Ciorapi antitromboflebitici S (001509) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17.2 | Ciorapi antitromboflebitici M (001510) | Ciorapi antitromboflebitici M (001510) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17.3 | Ciorapi antitromboflebitici L (001511) | Ciorapi antitromboflebitici L (001511) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17.4 | Ciorapi antitromboflebitici XL (001512) | Ciorapi antitromboflebitici XL (001512) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17.5 | Ciorapi antitromboflebitici XXL (001513) | Ciorapi antitromboflebitici XXL (001513) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17.6 | Ciorapi antitromboflebitici XXXL (001514) | Ciorapi antitromboflebitici XXXL (001514) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Emplastru - 1cmx500cm (001515) | Emplastru - 1cmx500cm (001515) | Bucată | 13440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17000
33100000-1 | 19 | Emplastru - 1.25cmx500cm (001516) | Emplastru - 1.25cmx500cm (001516) | Bucată | 122976 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 164787.84
33100000-1 | 20 | Emplastru 2,5cm x 7,2cm (001517) | Emplastru 2,5cm x 7,2cm (001517) | Bucată | 137200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 182600
33100000-1 | 21 | Emplastru - 2.5cmx500cm (001518) | Emplastru - 2.5cmx500cm (001518) | Bucată | 773856 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2296650
33100000-1 | 22 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (001519) | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (001519) | Bucată | 435120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1313400
33100000-1 | 23 | Emplastru - 5cmx500cm (001520) | Emplastru - 5cmx500cm (001520) | Bucată | 168360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 991300
33100000-1 | 24 | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase(001521) | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase(001521) | Bucată | 155640 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 852800
33100000-1 | 25 | Emplastru 6cmx10cm (001522) | Emplastru 6cmx10cm (001522) | Bucată | 91360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 109632
33100000-1 | 26 | Emplastru 10cmx10m(001523) | Emplastru 10cmx10m(001523) | Bucată | 83420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1210716.2
33100000-1 | 27 | Emplastru bactericid (001524) | Emplastru bactericid (001524) | Bucată | 1680000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 158000
33100000-1 | 28 | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (001525) | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (001525) | Bucată | 90000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 118503
33100000-1 | 29 | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(001526) | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(001526) | Bucată | 35680 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 214080
33100000-1 | 30 | Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527) | Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527) | Bucată | 92580 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666440
33100000-1 | 31 | Garou hemostatic 5cm (001528) | Garou hemostatic 5cm (001528) | Bucată | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 142878.72
33100000-1 | 32 | Garou hemostatic 7cm (001529) | Garou hemostatic 7cm (001529) | Bucată | 656 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81363.68
33100000-1 | 33 | Garou hemostatic din latex(001530) | Garou hemostatic din latex(001530) | Bucată | 14168 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 153722.8
33100000-1 | 34 | Garou hemostatic fără latex (001531) | Garou hemostatic fără latex (001531) | Bucată | 31772 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 226852.08
33100000-1 | 35 | Injector seringă pentru perfuzie (001532) | Injector seringă pentru perfuzie (001532) | Bucată | 913800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2394156
33100000-1 | 36 | Înveliș plagial(001533) | Înveliș plagial(001533) | Bucată | 3600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 678000
33100000-1 | 37 | Manșete de perfuzie sub presiune (001534) | Manșete de perfuzie sub presiune (001534) | Bucată | 476 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 674753.8
33100000-1 | 38 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL |  |  | 167600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3638596
33100000-1 | 38.1 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (001535) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (001535) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.2 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (001536) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (001536) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.3 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (001537) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (001537) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.4 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (001538) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (001538) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.5 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5(001539) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5(001539) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 39 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră |  |  | 4149840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9389547.44
33100000-1 | 39.1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 39.2 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 39.3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 39.4 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 39.5 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 39.6 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 40 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm |  |  | 694680 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5539606.92
33100000-1 | 40.1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (001546) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (001546) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 40.2 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5(001547) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5(001547) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 40.3 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (001548) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (001548) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 40.4 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (001549) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (001549) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 41 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră |  |  | 2701192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6697800.08
33100000-1 | 41.1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 41.2 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 41.3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 41.4 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 41.5 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 41.6 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) | Pereche |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 42 | Mănuşi din polietilenă (001556) | Mănuşi din polietilenă (001556) | Bucată | 485200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58224
33100000-1 | 43 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile |  |  | 43085600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14060770.16
33100000-1 | 43.1 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 43.2 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 43.3 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 43.4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 44 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesteril |  |  | 14232000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5196840
33100000-1 | 44.1 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 44.2 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 44.3 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 44.4 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 45 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile |  |  | 54112400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15973715.04
33100000-1 | 45.1 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 45.2 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 45.3 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 45.4 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 46 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile |  |  | 2290000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 645780
33100000-1 | 46.1 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S(001569) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S(001569) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 46.2 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (001570) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (001570) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 46.3 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (001571) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (001571) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 46.4 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (001572) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (001572) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 47 | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573) | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573) | Bucată | 582664 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 804076.32
33100000-1 | 48 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574) | Pereche | 9680 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125840
33100000-1 | 49 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575) | Pereche | 21800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 283400
33100000-1 | 50 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576) | Pereche | 46800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 608400
33100000-1 | 51 | Mască chirurgicală avansată - SMS(001577) | Mască chirurgicală avansată - SMS(001577) | Bucată | 360800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266992
33100000-1 | 52 | Mască de examinare simplă (001578) | Mască de examinare simplă (001578) | Bucată | 7219200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1516032
33100000-1 | 53 | Pansament absorbant oftalmic (001579) | Pansament absorbant oftalmic (001579) | Bucată | 137440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 185490
33100000-1 | 54 | Pansament adeziv 9x20cm(001580) | Pansament adeziv 9x20cm(001580) | Bucată | 263520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 532003.36
33100000-1 | 55 | Pansament adeziv 9x35cm (001581) | Pansament adeziv 9x35cm (001581) | Bucată | 220960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 638285.4
33100000-1 | 56 | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582) | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582) | Bucată | 48280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52142.4
33100000-1 | 57 | Pansament pentru cateter periferic (001583) | Pansament pentru cateter periferic (001583) | Bucată | 345400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 229691
33100000-1 | 58 | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584) | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584) | Bucată | 224800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 442619.6
33100000-1 | 59 | Pansament pentru cateter subclaviar (001585) | Pansament pentru cateter subclaviar (001585) | Bucată | 34480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34480
33100000-1 | 60 | Pansament steril adeziv 5x7cm(001586) | Pansament steril adeziv 5x7cm(001586) | Bucată | 184800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133056
33100000-1 | 61 | Pansament steril adeziv 10x10cm(001587) | Pansament steril adeziv 10x10cm(001587) | Bucată | 188000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 206536
33100000-1 | 62 | Pansament steril adeziv 10x30cm(001588) | Pansament steril adeziv 10x30cm(001588) | Bucată | 244720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 648508
33100000-1 | 63 | Pompă elastometrică(001589) | Pompă elastometrică(001589) | Bucată | 2240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 493584
33100000-1 | 64 | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (001590) | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (001590) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33100000-1 | 65 | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (001591) | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (001591) | Bucată | 44 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7040
33100000-1 | 66 | Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592) | Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592) | Bucată | 236360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 430175.2
33100000-1 | 67 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593) | Bucată | 221720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 576472
33100000-1 | 68 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594) | Bucată | 471960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1179900
33100000-1 | 69 | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (001595) | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (001595) | Bucată | 124560 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 278179.88
33100000-1 | 70 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596) | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596) | Bucată | 22200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2870571
33100000-1 | 71 | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597) | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597) | Bucată | 39120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 179560.8
33100000-1 | 72 | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598) | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598) | Bucată | 471840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 943680
33100000-1 | 73 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml |  |  | 32815020 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17690416.76
33100000-1 | 73.1 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 73.2 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 74 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml |  |  | 10627132 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8448569.96
33100000-1 | 74.1 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 74.2 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 75 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml |  |  | 34316520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10981286.4
33100000-1 | 75.1 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 75.2 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 76 | Seringă cu ac,5ml sau 6m |  |  | 47415520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15362628.48
33100000-1 | 76.1 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 76.2 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 77 | Seringă cu piston de blocare 10ml (001607) | Seringă cu piston de blocare 10ml (001607) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266664
33100000-1 | 78 | Seringă cu piston de blocare 20ml (001608) | Seringă cu piston de blocare 20ml (001608) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19999.8
33100000-1 | 79 | Seringă cu piston de blocare 30ml (001609) | Seringă cu piston de blocare 30ml (001609) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.6
33100000-1 | 80 | Seringă cu piston de blocare 60ml(001610) | Seringă cu piston de blocare 60ml(001610) | Bucată | 1704 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 567994.32
33100000-1 | 81 | Seringă fără ac, 2ml(001611) | Seringă fără ac, 2ml(001611) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32000
33100000-1 | 82 | Seringă fără ac, 5ml (001612) | Seringă fără ac, 5ml (001612) | Bucată | 2800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22400
33100000-1 | 83 | Seringă fără ac, 20ml(001613) | Seringă fără ac, 20ml(001613) | Bucată | 58600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 468800
33100000-1 | 84 | Seringă Jane 60 ml (001615) | Seringă Jane 60 ml (001615) | Bucată | 297952 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 864060.8
33100000-1 | 85 | Seringă Jane 100 ml(001616) | Seringă Jane 100 ml(001616) | Bucată | 40624 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 426552
33100000-1 | 86 | Seringă Jane 150 ml (001617) | Seringă Jane 150 ml (001617) | Bucată | 89632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 941136
33100000-1 | 87 | Seringă pentru substanță contrast (001618) | Seringă pentru substanță contrast (001618) | Bucată | 268 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16674.96
33100000-1 | 88 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | Bucată | 1738080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 849921.12
33100000-1 | 89 | Seringi cu mâner de sabie |  |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 627780
33100000-1 | 89.1 | Seringi cu mâner de sabie 1ml (001621) | Seringi cu mâner de sabie 1ml (001621) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 89.2 | Seringi cu mâner de sabie 3ml (001622) | Seringi cu mâner de sabie 3ml (001622) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 89.3 | Seringi cu mâner de sabie 5ml (001623) | Seringi cu mâner de sabie 5ml (001623) | Bucată |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 90 | Set de perfuzie cu filtru (001624) | Set de perfuzie cu filtru (001624) | Bucată | 47600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3546200
33100000-1 | 91 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | Bucată | 13476640 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17384865.6
33100000-1 | 92 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626) | Bucată | 605800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 956437.04
33100000-1 | 93 | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627) | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627) | Bucată | 35600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1207908
33100000-1 | 94 | Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (001628) | Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (001628) | Bucată | 917100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2631801.88
33100000-1 | 95 | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629) | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629) | Metru | 7569960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29179924.84
33100000-1 | 96 | Vată medicală nesterilă |  |  | 85766080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4747728
33100000-1 | 96.1 | Vată medicală nesterilă, 50-70g (001630) | Vată medicală nesterilă, 50-70g (001630) | Grame |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 96.2 | Vată medicală nesterilă, 100g(001631) | Vată medicală nesterilă, 100g(001631) | Grame |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 96.3 | Vată medicală nesterilă, 200-250g (001632) | Vată medicală nesterilă, 200-250g (001632) | Grame |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 97 | Robinete 3-directionale(001633) | Robinete 3-directionale(001633) | Bucată | 32000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266666.68
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 238220365.4

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________