## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Raional Căușeni
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | 1 Videocolonoscop compatibil cu cideoprocesorul VP-4450HD Fujifilm din dotare | 1 Videocolonoscop compatibil cu cideoprocesorul VP-4450HD Fujifilm din dotare |  |  |  | Videocolonoscop compatibil cu cideoprocesorul VP-4450HD Fujifilm din dotarea instituției: dimetrul tubului de insreție:≤12mm Diametru canalului pentru instruymente≥3.8mm Unghiul de vedere≥140° Unghiul de înclinare: sus/jos: ≥180° Stânga/ dreapta: 160° Cu jet de spălare lungimea de lucru ≥1330mm" Anul producerii nu mai vechi de 2025 Instrumentul să fie nou si nefolosit 1. SERVICE PE GARANŢIE Durata garanției comerciale pentru videocolonoscop: 2 ani Timp de interventie maxim 24 ore 2. SERVICE POST GARANŢIE Perioada: 8 ani Timp de intervenţie maxim 24 ore 3. INSTALARE De către furnizor 4. TRAINING Personal medical Personal tehnic 5. Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 8 ani de la livrarea echipamentului ofertat. Notă: Această obligație presupune : - Asigurarea disponibilității pieselor de schimb timp de 8 ani pentru întreg sistemul de endoscopie. - În cazul apariției unor defecțiuni la procesor, monitor sau alte componente ale sistemului deja instalat, în perioada de garanție comercială pentru videocolonoscop de doi ani, operatorul economic va asigura reparația, înlocuirea sau suportul tehnic necesar fără costuri suplimentare pentru instituție, astfel încât sistemul să rămână complet operațional și utilizabil în actul medical - În cazul apariției unor defecțiuni la procesor, monitor sau alte componente ale sistemului deja instalat, după expirarea perioadei de garanție comercială pentru videocolonoscop de doi ani , se va oferi reparația, înlocuirea sau suportul tehnic necesar, conform listei de prețuri și facturării, pentru eliminarea fiecărui defect în parte, astfel încât sistemul să rămână complet funcțional și utilizabil în actul medical.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Raional Căușeni | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Videocolonoscop compatibil cu cideoprocesorul VP-4450HD Fujifilm din dotare | Videocolonoscop compatibil cu cideoprocesorul VP-4450HD Fujifilm din dotare | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 356300
356300
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________