# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj medical de laborator

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022205265

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1.Etuva | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalic-acoperire cu vopsea tip pulbere; - usa solida - circulatia fortata a aerului cu reglarea vitezei ventilatorului de la 0 la 100 % - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient +300oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer - interfata RS 232 si port USB | 31775,00 |
| 2. |  | 2.Termostat | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalica-acoperire cu pulbere - usa solida; - circulatia naturala a aerului - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient .... +100oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer; - interfata RS 232 si port USB | 23677,50 |
| 3. |  | 3. Cântar electronic de laborator | buc | 1 | Caracteristici generale : Clasa de precizie a scalei 4 Limitele maxime de cântărire, g 500 Lizibilitatea, mg 5 Limitele erorilor admisibile ale scalelor, mg +/- 20 Limitele erorii de cântărire admise în domeniul de control automat, mg +/- 20 | 6666,67 |
| 4. |  | 4.Plită electrică de masa | Buc. | 2 | Caracteristici generale : Tip: de masă - Tip elementul de încălzire: fonta ▪ Număr arzătoare: 2 ▪ Suprafaţă: email ▪ Tip control: mecanic ▪ Putere maximă consumată, W: 2000 ▪ Dimensiuni (LxÎxA), cm: 35,5x4,6x25,5 | 666,66 |
| 5. |  | 5. Coagulometru portabil | bucată | 1 | Specificații: •Sistem de măsurare: 2 canale optice de măsurare independente (LED 405 nm) •Tehnologia de testare: Coagulare, cromogenică, imunoturbidimetrică •Bloc de incubare: 12 poziții termostatate pentru probe; 3 poziții termostatate pentru reactivi, din care o poziție cu agitator magnetic; 2 canale de măsurare termostatate •Volum de reacție: Minim 75 µl, maxim 500µl •Calibrare: Curbe de calibrare editabile cu pana la 5 puncte de calibrare pentru fiecare metoda •Afișarea rezultatelor: Opțional : Secs INR, %, ng/ml, mg/dl, g/l, U/ml, IE/ml •Teste preprogramate: PT (+/- derived); APTT; Fibrinogen; Thrombin Clotting Time; Extrinsic Factor Deficiency (II, V, VII, X); Intrinsic Factor Deficiency (VIII, IX, XI, XII); Protein C; Protein S; Antithrombin (ATIII); DRVVT Screen; DRVVT Confirm (including automatic calculation of Lupus Ratio); Activated Protein C Resistance; Quantitative D-dimer; Ecarin (Thrombin); Ecarin (Hirudin); Venom Time; α2AP Condiții de operare: •Temperatura: 18 grade C pana la 25 grade C •Umiditate: < 80% umiditate relative Managementul datelor: •LCD (4 linii x 20 caractere) •Tastatura: Test, Funcție si taste numerice •1 x interfață RS232 Opțional se poate atașa imprimanta termica, pipeta automata de start si scanner pentru cod de bare. | 43333,33 |
| 6. |  | 6. Pensa bipolara pentru chirurgia laparoscopica | Unitate | 1 | Diametru de 10-12 mm, lungimea 30-33 cm cu lame de unica folosinta in set (10 bucati). Compatibila cu unitarea electrochirurgicala existenta Lamidey Noury. Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila articipantului.* Certificat CE sau declarație deconformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copieconfirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant –confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice. termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 12 luni | 50000,00 |
| 7. |  | 7. Trusă chirurgicală | bucată | 1 | Dotare standard - Trusa chirurgicala. Instrumentar chirurgical de calitate superioara fabricat din inox japonez Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr; 18,0cm. buc. 2 Pensa Halsted Mosquito 1:2 ;cb.12,5cm. buc. 1 Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr;12,5cm. buc. 1 Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. dr cu varf ascutit 14,0cm. buc. 2 Foarfeca ch. dr cu varf bont 14,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. cu varf bont cb 14,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 1 Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 Departator de gura Whitehead 13cm , buc. 1 Bisturiu monobloc, buc. 2 Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 Apasator de limba, adulti Bruening, 19,0cm. buc. 1 Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1 Bisturiu varf ascutit, buc. 2 Chiureta Volkmann, buc. 1 Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 Stilet butonat 14,0cm. buc. 2 Tavita renala 16 cm.buc. 1 Cutie instrumentar cu maner, 300x150x60 | 4106,38 |
| 8. |  | 8. Ochelari cu lupă pentru operaţii (Ochelari Lupe chirurgicale binoculare) | bucată | 3 | Factorul de marime X3,5 - 5,5, Distanţa de lucru 36 - 60cm | 80417,50 |
| 9. |  | 9. Fittinguripentru HPLC, dintr-o singură piesă (One-Piece Fingertight Fittings) | ambalaj | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide; Material: PEEK; Thread Port Configuration Coned: 10-32; For Tubing OD (in): 1/16; Ambalaj minim: 10 bucăţi. | 1350,00 |
| 10. |  | 10. Deuteriumlamp | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru detectorul UV-Vis al cromatografului de lichide; Specificaţie: 3 Pin, compatibil cu detector cu şir de diode, seria Agilent 1260 Infinity, model G1315C. | 10937,50 |
| 11. |  | 11. Sistem ADInstruments de analiză a concentrațiilor O2, CO2 in aerul inspirat si cel expirat. In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. | unit. | 1 | In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. Analizator de gaze (ML206 Gas Analyzer, ADInstruments), - 1 unitate | 25833,33 |
| 12. |  | 12. Pipetă motorizată | Buc. | 1 | Utilizarea: Pentru lucru cu pipete cu volumul de la 0,1 pînă la 100 ml, predestinate pentru cultura celulară și pregătirea mediilor de nutriție pentru celule. Caracteristici: confecționat din plastic, cu încărcător, 2 baterii, înzestrat cu filtru hidrofob, să fie dotat cu minimum o membrană de filtru de 0.2 µm şi o membrană filtru de 0.45 µm, cu o valvă de protecţie, să aibă 3 moduri de lucru: înalt, jos şi scurgere gravitațională, cu un indicator de descărcare a bateriei. Garanție: minimum 24 luni | 7055,00 |
| 13. |  | 13. Set Imprimantă 3D cu SLA | Set | 1 | Utilizare: Imprimarea 3D a obiectelor dure cu o exactitate extrem de înaltă Caracteristici: Alimentare 100–220 V, 1.5 A 50/60 Hz, 40-50W Specificațiile laserului: ● Tehnologie de imprimare: imprimantă 3D SLA bazată pe LCD ● Sursa de lumină: lumină UV integrată lungime de undă 405nm ● DPI XY: 47um (2560 * 1440) ● Rezoluția axei Y: 1,25um ● Rezoluția stratului: 25 ~ 100um ● Viteza de imprimare: 20mm / h ● Dimensiunea imprimantei: 230mm * 200mm * 400mm ● Volumul de imprimare: 115mm * 65mm * 165mm (4.52 ″ * 2.56 ″ * 6.1 ″) ● Material de imprimare: rășină fotosensibilă de 405 nm ● Conectivitate: port USB ● Greutate pachet: 5,9 kg Suporturi de imprimare: ușor înlăturabile Compatibil cu sistem de operare Windows 8,10 x64, MacOS În comandă să intre: Soft pentru lucrul cu imprimanta. Rășină flexibilă – 1 litri specific imprimantei Rășină elastică – 1 litri specific imprimantei Rășină pentru modele dentare – 1 litri specific imprimantei Rășină transparentă – 1 litri specific imprimantei Rășină albă – 1 litri specific imprimantei. Livrare: Conform cerințelor procătorului. Garanție: minimum 12 luni | 158333,33 |
| 14. |  | 14. Scaner 3D | Bucată | 1 | Utilizare: scanarea obiectelor pentru obținerea structurii tridimensionale în variantă electronică. Specificații: Tehnologia de scanare – lumină ultrastrurată Sursa de lumină structurată – bec pentru bliț Distanța de lucru 0,4 – 1 m. Câmpul de vedere sub unghi, Lungime x Lățime 30 × 21° Viteză de scanare (Mod de scanare rapidă) 30 de cadre pe secundă 1.500.000 puncte / sec. Precizie de scanare (scanare fixă) 0,04mm Precizie de volum (Mod de scanare rapidă) 0,1mm + 0,3mm / m Distanța minimă între puncte (Manual HD / Rapid) Scanare) 0,2 mm Formate de ieșire: Pentru format 3D: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB Formate pentru măsurări: CSV, DXF, XML Caracteristica generală: Consum de energie 12V, 48W de ieșire, Acumulator Li-Po 12V în scaner. Cablul de alimentare de la 1-2 metri Compatibilitate cu interfața 1 × USB 2.0, USB 3.0 Compatibil cu sistem de oprtare Windows 7,8,10, x64, MaOS Garanție: minimum 24 luni | 100000,00 |
| 15. |  | 15. Imprimantă 3D FDA cu 5 culori | Bucată | 1 | Utilizarea: Preconizat pentru imprimarea simultană în 3d a unor figuri cu o mare varietate de culori Caracateristici: Nivelare automată a patului de plasă Înălțimea stratului: 0.05 – 0.35 mm Temperatura maximă de încălzire/încălzire: 300° C/120°C Suprafața de printare: placă de oțel Număr de materiale utilizate simultan: 5 Materiale suportate: orice termoplastic incluzând nailon și policarbonat pentru grosimea filamentului de 1.75 mm Consum de energie: setări PLA: setări 80W / ABS: 120W Viteza capului de printare: de la 30 la 300 mm/s Precizia pe axele XYZ (mm): 0.0125, 0.0125, 0.005 Specializare: Instruire, machetare, medicina Conectivitate: SD-card, wi-fi Software: specific sau propriu 3D imprimantei Monitor LCD integrat Sistemul de operare: Windows 7/8/10 Garantie și deservire tehnică: minimum 12 luni Accesorii: Duze înlocuibilile în timpul imprimării cu diametrul de: 0.25; 0.4; 0.6 și 0.8. Card memorie SD: 8GB Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 2,85mm: 1. Acid polilactic (PLA) – 2 bobine cu filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur) Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA) Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) – 2 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 1681,5 MPa Tensiune de întindere: 39,0 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 33,9 MPa Elongație la întindere: 3,5% Elongație la rupere: 4,8% Rezistența la încovoiere: 70,5 MPa Modul flexibil: 2070,0 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură (la 23˚C): 10,5 kJ / m2 Forța de impact Charpy (la 23˚C) absentă Duritate prin Shore D – 76 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 3. Poliamidă (Nailon) – 2 bobine de material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 579,0 MPa Tensiune de întindere: 27,8 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 34,4 MPa Elongație la întindere: 20,0% Elongație la rupere: 210,0% Rezistența la încovoiere: 24,0 MPa Modul flexibil: 463,5 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C – absentă Duritate prin Shore D – 74. Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 4. Poliuretan termoplastic (TPU 95°) – 2 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 26,0 MPa Tensiune de întindere: 8,6 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 39,0 MPa Elongație la întindere: 55,0% Elongație la rupere: 580.0% Rezistența la încovoiere: 4,3 MPa Modul flexibil: 78,7 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C absentă Duritate Shore A – 95 și duritate Shore D – 46 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat într-un set cu 2 bobine de Acid polilactic (PLA), 2 bobine de Acrilonitril butadien stiren (ABS), 2 bobine de Poliamidă (Nailon) și 2 bobine de Poliuretan termoplastic (TPU 95°), conform recomandărilor producătorului. Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 1,75mm: 1. Acid polilactic (PLA) - 2 bobine de culoare alba; 2 bobine de culoare albastra; 2 bobine de culoare galbenă; 2 bobine de culoare rosie. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) - 1 bobina de culoare albă; 1 bobina de culoare albastra; 1 bobina de culoare galbena; 1 bobina de culoare rosie. 3. Poliamidă (nailon) - 2 bobine de culoare alba; 4 bobine de culoare albastra; 2 bobine de culoare galbena; 2 bobine de culoare rosie. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat conform recomandărilor producătorului. | 158333,33 |
| 16. |  | 16. Analizor Profesional al compoziției corporale | bucată | 1 | Capacitate cantarire: pana la 270 kg Gradatie: 100 g Dimensiuni varianta S: 372x375x101 mm Dimensiuni varianta P: 372 x 690 x 1022mm Masa proprie: varianta S: 6,8 kg Masa proprie: varianta P: 12,1 kg Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Interfata calculator: RS232C sau USB Posibilitate printare: hartie termica Calibrat pentru 300 000 de utilizari Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Software inclus; SD card; User memory Bluetooth Măsurători: * Masa * Indicele de masa corporala * Grasimea corporala % * Grasimea viscerala (rating 1-60) * Masa de grasime * Masa fara grasime * Masa musculara * Apa totala din corp in kg * Apa totala din corp in procentaj * Rata metabolica de baza * Intervalele tinta * Indicatorul de masa minerala a osului * Varsta metabolica | 37500,00 |
| 17. |  | 17. Software pentru Analizor Profesional | bucată | 1 | pentru Analizor Profesional al compoziției corporale Tanita DC-360 P (Tanita FIT) | 8333,33 |
| 18. |  | 18. Banda de alergare | bucată | 1 | Puterea motorului: 1,5 CP; Viteza:0-16 km/h Greutatea maximă a utilizatorului: 130kg Display: 3,5 " LSD, lumină albastră Număr de programe: 12 plus program manual, Afișaj: timp, distanță, viteză, cheie de siguranță, calorii arse; Suprafața de alergare: 39 x 100 cm Dimensiunile benzii de alergare: 127 x 66 x 122 cm; Greutate: 30 kg. | 12666,67 |
| 19. |  | 19. Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale (Skinfold caliper slim guide) | bucată | 1 | Măsurarea procentajului de grăsimi | 1250,00 |
| 20. |  | 20. Ochelari cu lupă pentru operație | bucata | 1 | Compatibilitatea lupe/ramă: 2.5x – 4.8x Rama: aliaj de carbon, magneziu, siliciu și titan Greutate : lupe 2.5 x : 54 grame; lupe 4.8x : 79 grame;Intensitatea luminii: high: 43,000 lux; low: 26,875 lux; Baterie: de tip Lithium Ion; Durata baterie (set de 4): 10 ore pentru LOW; 6 ore pentru HIGH Timp incarcare: (set de 2):< 2 ore Componentele necesare. Sistemul System (lupe+lumina); Cablu alimentare; Incarcator baterii; 4 baterii reincarcabile (2 seturi); Filtru de polimerizare pentru compozite; Cutie transport 2 surubelnite; Servetel textil pentru curatare | 26805,83 |
| 21. |  | 21.Trusă de instrumente chirurgicale | set | 1 | Material – inox 1.Depărtător Fritch – 2buc 2.Depărtător Farabeuf – 2buc 3.Depărtător hepatic, lat, lung – 1buc 4.Depărtător hepatic, lat, scurt – 1buc 5.Mîner pentru bisturiu, lama nr. 20-24 – 1buc 6.Pincet chirurgical, 14cm – 2buc 7.Raci Backhaus, 12-14cm – 4buc 8.Pincet anatomic (pentru lucru a/m) 24cm – 1buc 9.Pincet anatomic, 20cm – 2buc 10.Portac Mayo Hegar, 20 cm – 1buc 11.Portac Mayo Hegar, 28cm -1buc 12.Corțang pt prelucrarea cîmp operator – 1buc 13.Foarfece abdominal – 1buc 14.Foarfece Cooper (de lucru a/m) – 1buc 15.Pensa Mikulicz, curb, 19cm – 8buc 16.Pensa Bilirot, curb, 19cm – 2buc 17.Pensa Bilirot, curb, 14cm – 4buc 18.Pensa Alisa, drept, 19cm – 2buc 19.Pensa Kocher, drept, 15cm – 1buc 20.Pensa Kocher, drept, 19cm – 2buc 21.Pensa Gray, dissektor – 2buc 22.Pensa Fiodorov – 2buc 23.Pensa fenestrat, Luier – 2buc 24.Corțang de lucru – 2buc 25.Pensa Pean(легочной) 26.Canula pentru tub de aspirație – 1buc | 4108,33 |
| 22. |  | 22.Trusă instrumentar oftalmologic | bucată | 1 | Foarfeca Noyes, dreapta, 12,0 cm - buc. 1 Foarfeca Wecker, 11,0 cm - buc. 1 Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 10.0cm-buc.1 Port ac Castroviejo, 14,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe, 6,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe 9,0 cm - buc. 1 Intorcator pleoape Desmarres, 12,0 cm - buc. 2 Bisturiu varf rotund - buc. 1; Bisturiu varf ascutit - buc. 1; Bisturiu ptr. cataracta - buc. 1; Ac pentru cataracta drept - buc .1; Ac pentru cataracta curb - buc. 1; Lingura ptr. Chalasion Meyhofer - buc. 1; Carliga scutit ptr. sac lacrimal Guthrie- buc. 1; Spatula Castroviejo - buc. 1; Ac de scos corpi straini drept - buc. 1; Ac de scos corpi straini curb - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Walton - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Dix - buc. 1 ; Sonda ptr. canal lacrimal Wilder - buc. 1 ; Sonda Bowmann - buc. 5 ( set); Pensa ptr. iris Graefe, 10 cm - buc. 1 ; Pensa ptr. iris Hess 1:2 dinti, 7,0 cm - buc. 1; Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm - buc . 1; Pensa ptr. chalasion Desmarres, 9,0 cm-buc.1 ; Tavita renala, 160 mm - buc. 1; Port ac - buc. 1; Cutie instrumentar cu maner - buc. 1 | 17083,33 |
| 23. |  | # 23. Balanta analitica de laborator cu calibrare interna | Bucată | 1 | # Destinație: Domeniu dublu de cantarrie: 40/120 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 40 grame)/0,1 mg(domeniul de 120 grame) # Timp de reactie: maxim 6-7 secunde; Dimensiunea platanului de cantarire: cel putin 80 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de restaurare a fortei electromagnetice pentru asigurarea stabilitatii cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Functie de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Functie pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husa din plastic transparent pentru protectia sporita | 21666,67 |
| 24. |  | 24. Micropipetă monocanal 10 µl | Bucată | 2 | # Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil 0,5-10 µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. | 2489,58 |
| 25. |  | 25. Micropipetă monocanal 200 µl | Bucată | 2 | Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil de 10-200 µl sau 20 – 200 µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. | 2489,58 |
| 26. |  | 26. Plunger seal 42455 | unit | 2 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 1833,33 |
| 27. |  | 27. Suction filter | unit | 4 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 2533,33 |
| 28. |  | 28. Line filter assy | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 808,33 |
| 29. |  | 29. Check valve in-spb rev 2pcs | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 5083,33 |
| 30. |  | 30. Ventilator pentru animale mici de laborator | bun | 1 | Specificări. Destinație – ventilator pentru animale mici de laborator (șoareci, șobolani sau cobai, expandabil la animale mai mari – iepuri, pisici, câini), operează cu volume și presiune (asigură un anumit volum prestabilit pentru fiecare respirație sau ventilează până la atingerea unei presiuni țintă de ventilare). Diapazonul frecvenței mișcărilor respiratorii – 5-200 respirații/minut. Diapazonul fluxului respirator – 0-1000 ml/min. Diapazonul volumului Tidal – 0,2-35 ml. Diapazonul timpului inspirației – 0-5 secunde. Diapazonul de control a presiunii – 0-50 cmH2O. Voltaj analog de ieșire pentru frecvența respirației – 10 mV/respirație/minut. Voltaj analog de ieșire pentru presiune – 50 mV/cmH2O. Sincronizare logică a voltajului de ieșire – 5 V (TTL). Cerințe de alimentare – 120/240 V, selectabil. Diapazonul presiunii de intrare – 3-20 psi. Dotat cu pompă internă de aer. Poate fi conectat la o sursă externă de gaze. Garanție – minim 3 ani. | 100000,00 |
| 31. |  | 31. Aparat de ultrasonografie cu aplicații avansate cardiovasculare | set | 1 | CARACTERISITICI A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME: Ecocardiograf stationar atat 2D cat si 4D, de inalta performanta conceput sa exceleze in imagistica cardiaca transtoracica si transesofagiana, de stres si cu substanta de contrast a sistemului cardiovascular adult, pediatric, neonatal, precum si in aplicatii abdominale, urologice, pentru obstetrica / ginecologie si organe mici, transcraniale, ecografie intraoperatorie CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE Sistem stationar cu urmatoarele caracteristici: - patru roti pentru stabilitatea in deplasarea - posibilitate de blocare a rotilor pentru deplasarea in linie dreapta Pentru o buna ergonomie, consola de comanda prezinta posibilitate de ajustare a inaltimii ecografului pentru un interval > 435 mm. Tehnologie moderna la gabarit redus: Sistemul sa dispuna de dimensiuni reduse de maxim 550x 850 x 1700 mm Greutatea ecografului: nu mai mult de 128 de kg Deplasara consolei concomitent cu cea a monitorului fara a-i afecta acestuia gradele de libertate independente Suporturi integrate pentru gel DESCRIEREA CONSOLEI Monitor ce prezinta tehnologie de ultima generatie tip OLED si tehnologie de tip flicker-free Monitorul cu tehnologie de inalta definitie Diagonala monitorului: 22 inch Rezolutia monitorului: 1920 x 1080 pixeli Unghi de vizualizare pe orizontala: 165° Monitor plasat pe un brat articulat care permite urmatoarele: - deplasare pe verticala: > 145 mm - deplasare pe orizontala: > 345 mm - rotatii in orice directie de vizualizare Ajustarea luminii de fundal, a luminozitatii si a contrastului pentru vizualizarea excelenta in diferite conditii de lumina ambientala in mod automat dar si manual (la nevoie) Echipamentul permite conectarea unui monitor extern si posibilitatea ajustarii independente a luminozitatii si a contrastului monitorului extern Echipamentul dispune de 4 porturi pentru conexiunea traductorilor, minim 1 port are tehnologie diferita de conector fata de ceilalti, in vederea atasarii mai multor generatii de traductori, excluzand traductorii de tip non-imagine Sistem prevazut cu sistem de management si asigurare al cablurilor INTERFATA CU UTILIZATORUL Ecograf cu ecran de comanda tactil LCD color, Diagonala ecranului de comanda tactil: 12 inch Posibilitate de ajustare a luminozitatii ecranului de comanda tactil Interfata software cu posibilitatea de a fi editabila pentru crearea unor profiluri individuale de utilizator Sistemul permite crearea de conturi securizate in vederea limitarii accesului la datele cu caracter confidential ale pacientilor cat si a informatiilor medicale deja stocate, si permite oricarui utilizator accesul imediat la modul de scanare in cazurile urgente. Sistemul de operare al ecografului in platforma Windows, versiunea 7 sau superior MODURI DE OPERARE (Fundamentale si derivate din cele fundamentale) Moduri de functionare fundamentale: - mod tip M - mod tip B (2D) - mod tip Doppler (Color, Power, Spectral) Moduri de functionare derivate si/sau combinate din cele funamentale: - mod tip M Anatomic cu posibilitatea plasarii cursorului in orice plan - mod tip M Anatomic cu posibilitatea de plasare a cursorului independent de planul axial ce permite inregistrarea de informatii suplimentare, fara limitare de pozitionare liniara - mod tip M Color - mod tip Doppler Continuu - mod tip Doppler Spectral Pulsat - HPRF - mod tip Doppler Tisular Mod ce calculeaza si codeaza color deplasarile - diferentele de viteze intr-un interval de timp determinat ce are loc in timpul sistolei Imagistica cu armonici codate in inversie de faza Prezinta posibilitate de upgradare cu mod 4D transtoracic si transesofagian Prezinta posibilitate de upgradare cu moduri multidimensionale in timp real ce suporta combinatii cu alte moduri, inclusiv cu mod Doppler Color, programe speciale si masuratori automate: - biplan (cu posibilitatea de afisare simultana a 2 plane independente in care unul din acestea poate fi rotit si inclinat dupa cum doreste utilizatorul in vederea obtinerii imaginii necesare din seturile de date 4D) - triplan (trei plane de scanare independente, simultane, ce pot fi rotite dupa cum se doreste pentru obtinerea sectiunii necesare, modul triplan este compatibil si cu modul doppler color) Prezinta posibilitate de upgradare cu mod de operare pentru ecocardiografie de stress 4D Prezinta posibilitate de upgradare cu mod 4D bataie unica si multibataie care suporta combinatii cu alte moduri, programe speciale si masuratori automate Tehnologie de afisare a intensitatii fluxurilor sangvine, independenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, in vederea vizualizarii cu exactitate a informatie hemodinamice. Aceasta tehnologie va dispune de rezolutie spatiala similara cu aceea a scalei modului 2D si permite afisarea informatiei pe intreaga suprafata de scanare. Metoda conceputa pentru studiul si analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activitatii nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plagilor arteriale, turbulentelor arterei carotide si a eventualelor sinoase, diferentierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc. TIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFUL SI CARACTERISTICI ALE ACESTORA Echipament compatibil cu transductori in care sunt inglobate din punct de vedere arhitectural, tehnologiile de tip: mono-cristal/cristal pur, matricial cu amplificare acustica si inclusiv tehnologia integrata de racire a cristalelor Adancimea minima de scanare echipamentului < 0.2 cm Adancimea maxima de scanare a echipamentului > 48 cm Traductori de tip: Traductori de tip liniar acopera in intregime domeniul 2.5 - 14.5 MHz Traductori de tip sectorial arie fazata ce acopera in intregime domeniul 1.5 - 11.8 MHz Traductori de tip sectorial arie fazata 4D acopera in intregime domeniul 1.5 - 5.1 MHz Traductori de tip transesofagian pediatric acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz Traductori de tip transesofagian 4D acopera in intregime domeniul 3 - 7.8 MHz Traductori de tip transesofagian 2D acopera in intregime domeniul 3 - 7.8 MHz Traductori de tip micro-transesofagian pediatric acopera in intregime domeniul 3.5 - 9.5 MHz Traductori de tip convex si micro-convexa acopera in intregime domeniul 1.5 - 8.2 MHz Traductori de tip microconvex pediatric acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz Sistemul suporta sonde de tip creion PROCESAREA IMAGINII Pentru reducerea interactiunii cu utilizatorului, posibilitate de calcul automat al curbelor factorului de amplificare Calcul automat al factorului de amplificare lateral Prezinta posibilitatea de optimizare automata a imaginii Formator de unde de ultima generatie, cu minim 350.000.000 de canale efective Peste 500 db gama dinamica ajustabila Rata de improspatare in modul 2D: > 980 frame-uri(cadre) pe secunda Filtrul de perete cu interval de 10 - 1980 Hz (dependent de scala de velocitate) In vederea imbunatatirii rezolutiei de contrast, echipamentul prezinta tehnologie ce ofera fasculului de ultrasunete un profil ultra ingust concentrat pe doua directii de-a lungul campului de vizualizare Tehnologie pentru intensificarea structurilor anatomice prin inlaturarea informatiilor nerelevante cu scopul de a accentua marginile structurilor examinate. Aceasta tehnologie reduce in special ultrasunetele care se intorc din campul apropiat si pe cele din campul indepartat Posibilitatea largirii campului vizual la functionarea cu traductori liniari in scopul afisarii pe ecran a unor zone suplimentare de tesut – imagine trapezoidala Tehnologie pentru largirea sectorului de vizibilitate in plan apropiat prin utilizarea in totalitate a aperturii transductorului de tip arie fazata In vederea imbunatatirii calitatii imaginii, echipamentul ofera o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor pixelilor ce formeaza imaginile efective, in relatie cu pixelii din imediata vecinatate Echipament ce prezinta imbunatatirea rezolutiei contrastului prin compunerea spatiala a mai multor cadre obtinute din unghiuri diferite ale aceleiasi zone scanate intr-o singura imagine Tehnica de achiziţionare a unor zone largi de scanare in vederea vizualizarii si masurarii acestora Echipamentul prezinta posibilitatea de a compara examinarile precedente ale unui pacient, cu imagini ale examinarii curente STOCAREA IMAGINII Informatiile stocate in baza de date prezinta posibilitatea de fi exportate cel putin in urmatoarele formate: - format tip DICOM - tip MPEG si tip JPEG - tip AVI Dispune de posibiliatte de upgradare cu soft ce permite inregistrare video digitala (DVR) Sistemul permite dezactivarea exportului datelor si informatiilor stocate in ecograf prin porturile USB pentru protectia datelor cu caracter confidential si medicale ale pacientului CARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor) Spatiu de stocare al datelor in mod ciclic, in memoria imaginilor de minim 500 MB Secventele memoriei imaginilor se pot vizualiza in mod dual si in 4 imagini simultan Fiecare cadru din bucla CINE se identifica printr-un numar Pe baza fiecarui cadru din memoria imaginilor se pot realiza atat masuratori, calcule cat si adnotari Lungimea buclei CINE permite a fi selectata de utilizator COMPATIBILITATEA CU ALTE DISPOZITIVE DE STOCARE Permite standard lucrul si exportul informatiilor catre: USB CD-R Dispune de posibilitate de upgradare cu DVD-R POST-PROCESAREA IMAGINII Ecograful permite stocarea de date in format brut Arhitectura de lucru cu date brute permite postprocesarea urmatorilor parametri pentru imaginile stocate in memoria de lunga durata: - amplificare (la toate modurile de lucru: 2D, M, Doppler Color, Power, Spectral) - pozitia liniei de baza in modul Doppler Spectral - corectia de unghi in modul Doppler Spectral - modificarea paramentrului de procesare temporala si afisare a unei imagini mai netede atat in modul 2D cat si in modul Doppler Color - gama dinamica in modul 2D Prin activarea modului 4D echipamentul dispune de urmatoarele: - afisare simultan pe ecran cel putin 11 slice-uri in mod 4D - afisare simultan pe ecran trei slice-uri aleatoare independente din volumul 4D atat in mod live, cat si in mod de redare - pentru reducerea timpului de scanare in cazul procedurilor interventionale complexe si evaluarea a structurilor cardiace, echipamentul ofera posibilitatea de accesare a peste 26 de vizualizari predefinite 4D tip multiplan in timp real - imaginea reconstruita poate fi procesata pentru afisarea in modul de randare in adancime pentru vizualizarea diferentiala color a structurilor pe diferite niveluri de adancime Post-procesarea volumelor se realizeaza cu diverse instrumente software care pot inlatura reconstructiile afectate de artefacte si pe cele ale structurilor ce nu se doresc a fi vizualizate MASURATORI SI CALCULE Posibilitate de efectuare a următoarelor măsurători generice: - arii - volume - ritm cardiac - stenoza (%) - index de pulsatilitate - index de rezistivitate Echipament cu pachete de calcule/masurare specifice urmatoarelor aplicatii: - obstetrice - ginecologice - cardiace - vasculare Echipamentul ofera automat rezultatele masuratorilor in modul Doppler pentru diferiti parametrii de examinare cardiaca TEHNOLOGII SI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE Tehnologie ce calculeaza si codeaza color vitezele contractiei miocardice in axul longitudinal al cordului, rezultatul fiind afisat in cm/sec Aceasta tehnologie permite un afisaj in urmatoarele moduri: - Doppler Pulsat - Doppler Color - Mod M Color Tehnologie de recunoastere usoara a anomaliilor de miscare a peretelui ventriculului stang, atat regional cat si global, prin calculare si codare color a miscarii acestuia in timpul sistolei Dispune de posibilitate de upgradare cu mod ce realizeaza atat codarea color, cat si evaluarea sincronicitatii miscarii diferitelor zone miocardice prin analiza semnalelor de velocitate a tesutului Aceasta mod de lucru permite vizualizare inclusiv pe diafragma de tip "ochi de bou" si este activ si pe sonde transesofagiene Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica de analiza a proprietatilor functionale ale tesutului miocardic, in vederea evaluarii rapide a cardiopatiei ischemice Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica ce analizeaza prin codare color, rata deformarii tisulare in timp real Dispune de posibilitate de upgardare cu pachet complet ce ofera analiza cantitativa a curbelor de intarziere a miscarii peretului cardiac, imagistica deformarii 2D si rata de deformare a tesutului cardiac Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce permite vizualizarea hemodinamicii prin reprezentarea grafica a traiectoriilor celulelor sangvine. Acest soft are urmatoarele caracteristici: - reduce dependenta de unghi - reduce fenomenul de aliere - este disponibil pe traductor sectorial pediatric cat si pe traductor transesofagian volumetric Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica pentru vizualizarea rapida a structurilor de interes sau a valvei mitrale printr-o singura apasare de buton disponibil, pe traductorul transesofagian Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce ofera o interfata intre un sistem de cateterism cardio-vascular si ecograf, imaginea radiografica achizionata pe un sistem de fluoroscopie fiind afisata pe ecran in timp real Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce ofera o rata de volum ridicata fara a reduce calitatea imaginii in timpul achizitiei single-beat Dispune de posibilitate de upgradare cu mod de ecografiere cu substanta de contrast vascular/abdominal valabil atat pe sonda liniara cat si pe sonda convexa Dispune de posibilitate de upgradare cu mod ce calculeaza grosimea intimei media bazandu-se pe detectarea automata a conturului straturilor intimei si media dintr-o regiune de interes de-a lungul peretului vasului Dispune de posibilitate de upgradare cu modul avansat de ecografie de stres folosind protocoale farmacologice sau exercitii de efort pentru examinari 4D Dispune de posibilitate de upgradare cu modul avansat de ecografie de stres folosind protocoale farmacologice sau exercitii de efort pentru examinari biplanare 2D Modul de ecocardiografie de contrast pentru examinarea ventriculului stang inclusiv cu optiune de analiza la ecografie de stres Dispune de posibilitate de upgradare cu program de masurare semi-automat si evaluare bidimensionala a functiei miocardice ventriculului stang ce permite evidentierea strainului longitudinal maxim sistolic prin metoda speckle tracking Dispune de posibilitate de upgradare cu program dedicat ce se bazeaza pe rezultatele obtinute cu ajutorul programului de masurare semi-automata a functiei miocardice a ventriculului stang si ce ofera urmatoarele informatii despre aceasta: - curba de presiune a functiei miocardice - indice a functiei miocardice - procentaj a eficientei functiei miocardice Dispune de posibilitate de upgradare cu program de evaluare bidimensionala a functiei miocardice ventriculare stangi ce permite evidentierea strainului longitudinal maxim prin metoda speckle tracking integrat in protocolul de testare la efort In vederea imbunatatirii fluxului de lucru, echipamentul dispune de posibilitate de setare permanenta a unor protocoale standardizate si automate de lucru. Astfel fiecare medic va putea sa aiba protocoale personalizate, evitandu-se efectuarea de examinari/masuratori incomplete In vederea imbunatatirii perceptiei de adancime in imaginea de volum, echipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu mod de vizualizare stereo polarizata in volum utilizand monitoare dedicate 3D Ecocardiograful dispune de posibilitate de upgradarea cu o stație de lucru externă care permite analiza avansată a datelor brute stocate în memoria proprie prin intermediul unui software specializat (imagini si bucle CINE) Stația de lucru externă utilizeaza același tip de bază de date pacienți de tip relațional, gestionată de o aplicație care să utilizeze limbaj SQL ca și ecocardiograful Această stație de lucru externă permite cel putin postprocesarea parametrilor, programele precum și întregul pachet de măsurători avansate permise de ecograf. In plus, această stație completeaza ecograful prin postprocesari suplimentare care sunt la randul lor reîncărcate în ecograf prin conexiune directa tip LAN sau Wireless Dispune de posibilitate de upgradare cu program ce permite evaluarea miocardica in volume a ventriculului drept incluzand fractia de ejectie si valori de deformare ale ventriculului drept, din seturile de date volumetrice, iar rezultatele si capturile de ecran se pot include in raportul de examinare al pacientului Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de lucru ce calculeaza masa diastolica a ventriculului stang Dispune de posibilitate de upgradare cu pachet complet ce include calculul masei diastolice a ventricului stang si calculul parametrilor de deformare a miocardului, bazat pe tehnica Tissue Tracking a datelor achizitionate volumetric (4D) Dispune de posbibilitate de upgradare cu pachet de masurare semi-automata ce permite evaluarea tridimensionala a morfologiei si functiei valvei mitrale cu ajutorul achizitiilor transtoracice si transesofagiene Dispune de posbibilitate de upgradare cu pachet de masurare semi-automata ce permite evaluarea morofologia si functia ventriculului drept Pentru calculul deformarii tesutului miocardic echipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu instrumente de masurare automata a fractiei de ejectie Dispune de posibilitate de upgradare cu intrument specializat ce permite alinierea automata, segmentarea si masuratori la nivelul inelului aortic (dimensiune, arie, circumferinta) din seturile de date volumetrice in vederea pregatirii procedurilor de implantare percutana de proteza valvulara aortica (TAVI) Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie ce permit vizualizarea cat mai realistica a structurilor anatomice prin schimbarea sursei de lumina, din unghiuri gata presetate, sau ajustabile de catre utilizator Dispune de posibilitate de upgradare cu program de scanare ecocardiografica a animalelor mici Afisare a scorului Z pentru un set de masuratori pediatrice predefinite CONECTIVITATE SI TRANSFER DE DATE Transferul datelor in format DICOM 3.0 MPPS (ofera posibilitatea de efectuare a procedurii pas cu pas – masurare precisa a distantei, ariei si volumului) Conexiune DVI-D Conexiune pentru transferul datelor USB B) CONFIGURATIE DE LIVRARE: B.1) Consola ecografica de inalta performanta care indeplineste toate cerintele de la punctul A) B.2) Traductor: 1 bucata traductor matricial de tip sectorial arie- fazata ce inglobeaza trei tehnologii constructive, conceput pentru aplicatii cardiace, pediatrice, abdominale, transcraniene, coronariene, de stres, contrast ventricular stang, renale si pentru cord fetal - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 1.5 - 4.5 MHz - camp vizual de peste 118º - adancime maxima de scanare > 28 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial matricial arie-fazata conceput pentru aplicatii cardiace adult/pediatric, abdominale, trancraniene, contrast ventricular stang si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 1.5 - 5.1 MHz dimensiunea zonei active a traductorului sa nu depaseasca 30x20 mm pentru achizitionarea in conditii optime a imaginilor prin fereastra intercostala camp de vizualizare minim 90 de grade adancime de scanare minim 29 cm Sa permite achizitionarea in mod 4D Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial matricial arie-fazata conceput pentru aplicatii cardiace adult/pediatric, contrast ventricular stang, aplicatii stress si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 1.6 - 4 MHz din 25x25 mm pentru achizitionarea in conditii optime a imaginilor prin fereastra intercostala camp de vizualizare minim 90 de grade adancime de scanare minim 29 cm Sa permite achizitionarea in mod 4D Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip micro-transesofagian conceput pentru aplicatii pediatrice si neonatala cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 9.5 MHz adancime de scanare minim 12 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip transesofagian conceput pentru aplicatii pediatrice cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 9.5 MHz adancime de scanare minim 12 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip transesofagian conceput pentru aplicatii cardiace, coronare cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 8 MHz adancime de scanare minim 18 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip transesofagian matricial conceput pentru aplicatii cardiace, coronare si de contrast cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 8 MHz adancime de scanare minim 18 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial arie fazata dedicat atat pentru aplicatii pediatrice, cardiace, abdominale cat si pentru examinari ale cordului fetal, craniului fetusului si coronare - banda de frecventa de lucru acopera minim intervalul: 2.5 - 7.8 MHz - camp vizual de peste 110º - adancimea maxima de scanare > 15 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial arie-fazata dedicat pentru aplicatii pediatrice, coronare, abdominale, neonatale, cardiace, craniene neonatale - banda de frecventa de lucru acopera minin intervalul: 4.5 - 12.0 MHz - camp vizual de peste 103º - adancimea maxima de scanare > 11 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor liniar pentru aplicatii vasculare, musculoscheletale, tiroida cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 2.5 - 9.8 MHz - camp vizual de peste 42 mm - adancimea maxima de scanare > 11 cm - poate dispune de kit de biopsie multiangular Posibilitatea de upgrade cu traductor liniar pentru aplicatii vasculare, musculoscheletale, parti moi, san, iroida cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 4.6-11.5 MHz - camp vizual de peste 39 mm - adancimea maxima de scanare > 11 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor convex ce inglobeaza trei tehnologii constructive, conceput pentru aplicatii abdominale, obstetrice, ginecologice, urologice, renale si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 1.6 - 6.0 MHz - camp vizual de peste 58 grade - adancimea maxima de scanare > 48 cm - poate dispune de kit de biopsie multiangular Posibilitatea de upgrade cu traductor convex ce inglobeaza trei tehnologii constructive, conceput pentru aplicatii abdominale, obstetrice, ginecologice, urologice, renale si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 2.5 - 8.2 MHz - camp vizual de peste 62º - adancimea maxima de scanare > 28 cm - poate dispune de kit de biopsie multiangular Posibilitatea de upgrade cu traductor micro-convex pentru aplicatii abdominale, vasculare, musculoscheletale, neonatale cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 4.0 - 7.8 MHz - camp vizual de peste 125º - pentru examinari de precizie tip neonatale, lungimea razei convexe nu depaseste 22 mm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip convex endocavitar dedicat aplicatiilor in obstetrica-ginecologie, urologie si pentru cord fetal - banda de frecventa de lucru acopera minim intervalul: 3.5 - 8.5 MHz - camp vizual de peste 125º - adancimea maxima de scanare > 28 cm - poate dispune de kit de biopsie Posibilitatea de upgrade cu traductor micro-convex pentru aplicatii abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice, musculoscheletale cu banda de frecvente de lucru ce acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz - banda de frecventa de lucru acopera minim intervalul: 3.5-10 MHz - camp vizual de peste 93º Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip liniar pentru aplicatii cardiace, vasculare, musculoscheletale si parti moi - banda de frecventa de lucru acopera in intregime intervalul: 5.0 - 17.5 MHz - camp vizual de peste 23 mm - pentru examinari intraoperatorii, lungimea amprentei nu depaseste 35 mm Posibilitatea de upgrade cu transductor de tip creion pentru aplicatii cardiace cu banda de frecventa de 2 MHz Posibilitatea de upgrade cu transductor de tip creion pentru aplicatii vasculare cu banda de frecventa de lucru este de 6.3 MHz B.3) PERIFERICE SI ALTE ACCESORII: Dispune posibilitate de upgradare cu printer termic alb/negru Dispune posibilitate de upgradare cu printer termic color Dispune posibilitate de upgradare cu pedala de control - 3 pedale Dispune de posibilitate de upgradare cu sistem de stocare si curatare pentru transductorul transesofagian Dispune de posibilitate de upgradare cu sistem de stocare pentru transductorul transesofagian Dispune de posibilitate de upgradare cu adaptor pentru transductorii tranesfogieni Dispune de posibilitate de upgradare cu ochelari 4D Dispune de posibilitate de upgradare cu monitor 3D C) CONFORMANTA DE SIGURANTA Echipamentul respecta urmatoarele standarde: ISO 9001, ISO 13485, Declaratie de Conformitate EC Certificat D) GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE: Garantie - 12 luni Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare D.1) SERVICE POSTGARANTIE: Post-garantie: 8 ani Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 72 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare E) SERVICII CONEXE: Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se realizează cu personal specializat, cad în sarcina furnizorului și nu implică costuri suplimentare pentru beneficiar fiind incluse în oferta financiară Instalare și punere în funcțiune de către personal autorizat si instruit de producator Instruire personal medical si tehnic la sediul beneficiarului în locația de instalare F) TERMEN DE LIVRARE: 45 de zile de la primirea comenzii | 1000000,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 1947137,17 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 2. | Formularul ofertei | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA | – prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante – ordin de plată – copie, cu ștampila băncii, autentificat prin semnătura electronică a Participantului | DA |
| 4. | Specificații tehnice | original, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | DA |
| 5. | Specificații de preț | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 6. | Formular informativ despre ofertant | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 7. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | – copie, emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 8. | Extrasul din Registrul de Stat – nume, prenume, cod personal | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 10. | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM) | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 11. | Situațiile financiare aprobate de DGS, prin ștampilă sau recipisă | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 12. | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 13. | Declarația privind situația personală a operatorului economic | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 14. | Declarație privind asigurarea transportării instalării și/sau conectării bunurilor la sediul indicat de către beneficiar | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 15. | Declarație privind asigurarea garanție și postgaranției, in conformitate cu specificațiile tehnice din anunțul de participare | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 16. | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | 3 ani | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.11.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  Stanislav Groppa  _________________              L.Ș.