ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea endoprotezilor  pentru anul 2026

(se indică obiectul achiziţiei)
prin procedura de achiziţie COP
(tipul procedurii de achiziţie)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SR Floreşti

- IDNO: 1003607150140

- Adresa: or.Floreşti str.Ştefan cel Mare 77

- Numărul de telefon/fax: 0250-2-24-48/2-2-23-59/2-70-09

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante:lilea.gram@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţie  Medico-Sanitară  Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Componenta femurala cimentata | buc | 10 | - Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata - Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura - Variante stanga/ dreapta - Sa prezinte fixarea femurală antirotaţională augumentată şi o textură specială pentru o bună fixare a cimentului - Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare - Design care sa permita flexie pana la 130° - Sa fie varianta cu posterostabilizare - Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial • Sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro- tibiale , asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 si chiar 8 dimensiuni de tibie, pastrandu-se congruenta articulara - Sa prezinte minim 8 dimensiuni diferentiate stanga/ dreapta - Suprafata articulara sa fie lustruita Suprafata de implantare sa fie rugoasa Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii |  |
| 2 | 33100000-1 | Componenta tibiala cimentata | buc | 10 | - Sa fie confectionata din aliaj de Titan - Sa respecte forma anatomica a tibiei - Sa fie universala stanga/ drepta - Baza de implantare sa fie prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei - Sa prezinte modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poata combina 7 dimensiuni de tibie - Sa prezinte sistem de prindere periferica a insertului de polietilena - Dimensiuni:minim 7 in total, notate , universal sau stanga/ dreapta - Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata, - implantare cimentata - Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern - Sa prezinte un dop filetat distal - fixarea tijei de extensie. Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii |  |
| 3 | 33100000-1 | Insert polietilenic | buc | 10 | - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de 3femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 sau chiar cu 8 dimensiuni de tibie - Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului. - Dimensiuni ,minim 7 dimensiuni de inserturi, fiecare avand cel putin 5 inaltimi - Grosimea minima a stratului de polietilena sa fie de 6, 5mm - Varianta cu posterostabilizare Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii |  |
| 4 | 33100000-1 | Set de instrumentegratuit în folosință | buc | 1 | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru |  |
|  | Valoarea estimativă |  |  |  |  | 250000.00 |
|  |  | Lotul 2 Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant | buc | 10 | Disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi. -Să conțină un agent radiopac. - Să conțină un colorant, pentru a obține o diferențiere în structura osoasă, pentru a asigura înlăturare debridurilor de ciment în artroplastii primare și cele de revizie. -Să conțina Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. - să corespundă standardului ISO 5833. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării. | 8000.00 |
| Valoarea estimativă |  |  |  |  |  | 8000.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 258000.00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi  ;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: conform graficului de livrare  indicat  în caietul de sarcini , perioada  23.03.2026 - 31.12.2026

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţioneazăinformaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificatia tehnica (ANEXA NR.22), Specificatia de pret (ANEXA NR.23ord. MF 115 din 15.09.2021) | Complectate si semnate electronic; | Obligatoriu |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 3 | Informaţii generale despre ofertant | în original confirmat prin ştampila şi semnătura participantului | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de conformitate de la producator/CE | copie, confirmată prin ştampila şi semnătura participantulu | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînseşi al procedurii negociate), după caz :nu se aplică

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică.

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mare discount. Preţul cel mai  scăzut pe loturi  , corespunderea specificaţiei tehnice şi prezentarea documentelor solicitate obligatoriu

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la:  Conform  informaţiei  SIA  RSAP

- pe:  Conform  informaţiei  SIA  RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şireferinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul):nu

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se accepta |
| facturarea electronică | Se accepta |
| plăţile electronice | Se accepta |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informaţii relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:  Ludmila Capcelea                                               L.Ş.