## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.11 ) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Set oto-oftalmoscop de perete | Set oto-oftalmoscop de perete |  |  |  | Set de diagnosticare cu suport de prindere pe perete, compus din Otoscop+Oftalmoscop. Putere de ieșire 3.5V Alimentare de la rețea 220V, 50Hz Otoscop cu mâner: Illuminare LED/Xenon cu intensitatea reglabilă Lupă cu mărire 3x Oftalmoscop cu mâner: Optica asferică de precizie Examinare fără umbre a fundului ochiului, illuminare Halogen/ Xenon Cadran cu 18 lentile de corecție, Dioptrii de la +20 la -20 Fiecare set să conțină becuri de rezervă compatibile: 2 buc pentru oftalmoscop, 1 bec pentru otoscop.
33100000-1 | 2 | Rectoscop rigid | Rectoscop rigid |  |  |  | Este destinat pentru procedurile de rectoromanoscopie Parametrii tehnici solicitati Cap de iluminare cu transmisie a luminii prin fibră optică Tub cu obturator diametru 20mm, lungime 30 cm, autoclavabil – 2 buc Tub cu obturator diametru 16mm, lungime 30 cm, autoclavabil – 1 buc Forceps pentru burete, 40 cm – 1 buc Tub de aspirație, 40 cm Forceps pentru biopsie, fălci medii, rotative, izolate, lungime 40-45 cm – 1 buc Atașament de lucru, cu inel de blocare pentru tub rectoscop cu 2 canale pentru instrumente cu diametrul de până la 5 mm Telescop oblic, cu ocular înclinat la 45°, diametru 4/5 mm, lungime 28-30 cm, pentru utilizare cu tubul rectoscop și atașamentul de lucru Sursă de lumină LED, compatibilă cu rectoscopul. 220V Cablu din fibră optică, diametru 3,5mm, lungime minimă 2 m, compatibil cu capul de iluminare a rectoscopului.
33100000-1 | 3 | Dermatom de piele | Dermatom de piele |  |  |  | Descriere Dispozitiv medical de grefare a pielii la interveţii chirurgicale plastice Parametru Specificaţie Dermatom Tip electric da Acționat de baterie da Putere, W ≥14 Greutate, gr ≤2000 Viteza maximă de rotatie, r.p.m ≥5000 Buton pornit/oprit da Mărimea grefei recoltate 30 - 80 mm (+/- 5 mm) Reglarea grosimii grefei recoltate 0,2 - 1 mm (+/- 0,1 mm) Pasul incrementare de reglare a grosimii minim 0,2 mm Sterilizabil , metoda autoclavare ≤ 134 °C, 3-5 minute Carcasă inox pentru sterilizarea dermatomului da Baterie reîncărcabilă Li-Ion da Staţie de încărcare bateriei la 220V 50Hz da Dermatomul să conțină rulmenți uscați ce nu necesită lubrifiere da Înlocuirea lamei fără necesitatea caruiva intrument da Să permita adunarea grefei recoltate în buzunarul acestuia sau aceasta să poată fi prinsă cu pensa pe măsura înaintării da Consola să aibă clasa de protecție împotriva șocurilor electrice tip BF și categoria 1 de protecție da Accesorii Lame de unica utilizare 50 buc Set instrumente pentru demontarea dermatomului 1 set Container inox pentru sterilizare 1 buc
33100000-1 | 4 | Ferestrău oscilant pentru tăierea gipsului | Ferestrău oscilant pentru tăierea gipsului |  |  |  | Specificația tehnică Set - mâner cu cuplare rapidă și carcasă Mâner: cu mecanism de blocare si cuplare rapida a lamei otel inoxidabil de mare impact Reglaj continuu: de la 6500 pînă la 24 000 vibrații/min Compensarea automata a sarcinii pentru întreaga aamplitudine a vibrației Locația motorului să fie protejată de praful de gips Motor selențios: de la 52 dB pînă la 77 dB Funcție de protecție a țesuturilor moi - da Cablu conexiune: minim 4 metri Clasa de protecție II Alimentarea 220-240V, 50/60 Hz Instrumente individuale incluse în set Lamă standard din oțel inoxidabil 2 buc Lamă din oțel călit pentru adezivi din fibră de sticlă sintetică 2 buc Container sterilizare 1 buc.
33100000-1 | 5 | Menghină de inox | Menghină de inox |  |  |  | Utilizare Fixarea segmentelor osoase pentru procesare și pregătirea grefelor personalizate. Concepută special pentru domeniul medical Specificația Confecționată din aliaj de oțel inoxidabil călit, rezistent la uzură Să poată fi fixată direct pe masa de lucru sau de un suport vertical rotativ pe un disc divizor cu blocare. Să fie constituit din ghidaj prismatic de precizie și șurub conducător cu filet trapezoidal pentru deschiderea și închiderea rapidă a fălcilor. Fălcile să aibă deschidere în spate, să fie înzestrate fiecare cu minimum 6 dinți sau pini. Dimensiuni (LxDxH) de la 310x140x130 mm până la 330x170x150 mm; Lățimea fălcii între 140 și 170 mm Dimensiune de prindere De la 0-270 mm până la 0-285 mm
33100000-1 | 6 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) |  |  |  | Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Fixare pe tavanda Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți (cupole) 2 Temperatura culorii reglabilă diapazon min. 3500 - 5000K Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelit (cupola) nr.1 ≥ 160 000 lux, satelit (cupola) nr.2 ≥ 160 000 lux Reglarea intensității luminei min. 10 pași Indexul de culoare > 96 Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer in sala de operatie da Suprafata de acoperire antibacteriana pentru cupole da Dimensiunea cîmpului, cm: - Focusabil da - Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 cm - Adîncimea ≥ 80 cm Rotația articulatiilor bratelor min. 330 grade Ajustare pe verticală ≥ 80 cm Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 100 W Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere: - detașabile da - sterilizabile da - functionale cu regalarea intensitatii luminii da Panoul de control: - fiecare satelit dotat cu panoul de control da - integrat da - touch screen da Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video da Înălţimea podului 3-4 m Suportul de fixare pe tavan inclus în ofertă da Instalarea și punerea în exploatare inclusă în ofertă da
33100000-1 | 7 | Perforator grefe piele | Perforator grefe piele |  |  |  | Descriere Dispozitivul este destinat expandarii grefelor de piele Parametru Specificaţie Dispozitiv de tip mecanic, acționat prin rotirea manivelei da Dispozitiv de tip monobloc da Confectionat din otel inox si/sau aliaj din aluminiu da Dotat cu postament pentru placutele suport si/sau pentru grefa de piele da Utilizarea sistemului se face impreuna cu elementele de suport de tip placute pe care sunt pozitionate grefele de piele da Suportul de tip placuta cu grafa de piele este antrenat în deplasare continuă și concomitentă cu rotirea manivelei da Posibilitatea de demonatare a cuțitului da Posibilitatea de demonatare a perforatorului pentru curatire si sterilizare da Demontarea perforatorului fara necesitatea de careva instrumente da Posibilitatea de expandare a grefei în urmatoarele raporturi minim 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:3; 1:6 Medota de sterilizare prin autoclavare ≤ 134 °C, 3-5 minute Carcasă inox pentru sterilizarea dermatomului da Accesorii: Placa pentru expandarea grafei de piele 50 buc Container inox pentru sterilizare 1 buc
33100000-1 | 8 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator |  |  |  | 1. Caracteristici generale: Centrifugă de uz general, cu refrigerare Funcție de prerăcire Interval temperatură: minim de la -20°C până la cel puțin +40°C Viteză variabilă: Minim: 500–1000 rpm Maxim: ≥15.000 rpm Ajustare în pași de cel mult 10 rpm RCF maxim: ≥20.000 Nivel de zgomot: ≤65 dB Operare prin tastatură și buton multifuncțional de control Tastă de impuls pentru funcționare scurtă 2. Programe și control: Minimum 9 programe de lucru programabile Minimum 9 trepte de accelerație și 10 trepte de decelerație Sistem de afișaj digital (LCD/LED) cu iluminare, ce indică toți parametrii activi Mesaj auditiv (beep) la finalul ciclului 3. Siguranță și structură: Carcasă și capac: material metalic rezistent Cameră de centrifugare: oțel inoxidabil Port de vizualizare în capac Blocare automată motorizată a capacului Protecție împotriva deschiderii accidentale Deblocare de urgență Detecție automată a dezechilibrului Detecție și afișare erori pe ecran Recunoaștere automată a rotorului 4. Specificații tehnice: Alimentare: 200–240V, 50/60 Hz Timer: 1 sec – 99 min 59 sec, mod funcționare continuă Rulare și frânare: max. 30 secunde 5. Rotor și compatibilitate: Furnizată cu rotor unghiular fix (45°) Capacitate totală a rotorului: 90 ml-200ml Compatibilitate cu eprubete standard: Minim 30 eprubete per rotor Suport pentru eprubete de: 3–5 ml (13 × 75 mm) 8–10 ml (16 × 100 mm) compatibilitatea electromagnetică (EMC) dispozitiv medical înregistrat în registru de stat
33100000-1 | 9 | Termofor | Termofor |  |  |  | Capacitate: 2 litri Material: rezistent la temperaturi
33100000-1 | 10 | Butelie CO2 | Butelie CO2 |  |  |  | Descriere: Butelie pentru gaz comprimat CO2 medical cu reductor de rpesiune. Material: 34CrMo4 Presiunea de încărcare: ≥ 200 bar Presiunea de testare: ≥ 300 bar Reductor 200/10 bar cu 2 manometre pentru presiunea de intrare și ieșire.
33100000-1 | 11 | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor |  |  |  | Descriere: Cărucior cu rotile pliabil pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Caracteristici: Cadru contracție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid da Role din față: cauciuc dur Ø, minim 20 cm Roți spate: rezistente la perforare Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit Frâne pentru fiecare roată Suport cotiere 1 pereche, tampon din PU Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient: Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Sarcină maximă: ≥ 200 Kg.
33100000-1 | 12 | Incubator (termostat) 220 - 320 l | Incubator (termostat) 220 - 320 l |  |  |  | Descriere: Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametru Specificație Capacitate 220 - 320 l Domeniul de temperatură programabil minim în intervalul 10 - 70 °C Variația temperaturii / acuratețea la 37°C ≤ 0.3 °C Mod de încălzire convecție naturală Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Ușă dubla da Ușa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Clapetă de evacuare / schimb a aerului ajustabilă mecanic sau electronic Rafturi reglabile minim 2 Alarmă vizuală și sonoră Ethernet / USB / RS485 / RS232 communication port da, pentru colectare date Alimentarea 220 V, 50 Hz Suport tip măsuță cu patru picioare / roți cu frână da.
33100000-1 | 13 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale |  |  |  | Cod 400141 Descriere: Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificație Aplicații: stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru: Curenți diadinamici Curenți interferențiali TENS Stimulare Kotz Curenți Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Alimentare 220V, 50 HZ Accesorii: Cablu pentru tratament electroterapie. ≥ 2 buc, să se indice codul produsului Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare., să se indice codurile produselor Siguranță de rezervă ≥ 1 buc.
33100000-1 | 14 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie |  |  |  | Descriere: Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei. Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 2 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librărie de protocoale interne de tratament ≥ 20 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii: Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoraș electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului.
33100000-1 | 15 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie |  |  |  | Descriere: Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei. Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 2 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librărie de protocoale interne de tratament ≥ 20 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii: Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoraș electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.11 ) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Set oto-oftalmoscop de perete | Set oto-oftalmoscop de perete | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 75000 | IMSP Spitalul Raional Orhei
33100000-1 | 2 | Rectoscop rigid | Rectoscop rigid | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 240000 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 3 | Dermatom de piele | Dermatom de piele | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 625000 | SCTO
33100000-1 | 4 | Ferestrău oscilant pentru tăierea gipsului | Ferestrău oscilant pentru tăierea gipsului | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 67000 | SCTO
33100000-1 | 5 | Menghină de inox | Menghină de inox | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 35000 | SCTO
33100000-1 | 6 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 540000 | SCTO
33100000-1 | 7 | Perforator grefe piele | Perforator grefe piele | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 125000 | SCTO
33100000-1 | 8 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 140000 | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
33100000-1 | 9 | Termofor | Termofor | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166.67 | SR Leova
33100000-1 | 10 | Butelie CO2 | Butelie CO2 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | V. Ignatenco
33100000-1 | 11 | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | Bucată | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 175000 | IMU
33100000-1 | 12 | Incubator (termostat) 220 - 320 l | Incubator (termostat) 220 - 320 l | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 133333.33 | IMU
33100000-1 | 13 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 31666.67 | CS Ungheni
33100000-1 | 14 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24000 | CS Ungheni
33100000-1 | 15 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 54078 | CS Pelenia
2290244.67
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________