Servicii de mentenanță și reparație

| 1 | Mentenanță, pentru ventilator pulmonar AirLiquide Monnal T75 | 5 | Mentenanța va fi efectuată la solicitare doar după reparația dispozitivului. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Update la software, verificarea sistemelor electrice, pneumatice, lubrefierea părților mecanice, curațarea dispozitivului și tuturor filtrelor de praf, efectuarea verificarii funcționalității corecte a regimurilor de ventilare, diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune și a senzorilor de flux și schimbare de piese la necesitate, recalibrare după schimbare de piese. În costul serviciilor de mentenanță să fie incluse kit-ul de mentenanță anual (KY732558), un set de filtre (KY732609), și acumulator intern(KY633300) . O intervenția obligatorie pe an per dispozitiv. Minim 11 intervenții la necesitate pe parcursul anului. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Lucrările se vor efectua la solicitare. | Semestrial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |