| Aspirator chirurgical (performanță avansată) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. |  |
| Parametru |  | Specificația |
| Vacuum | Limita minimă | 0 mm Hg |
|  | Limita maximă | ≥ 670 mmHg |
|  | Rata de flux, l/min. | ≥ 60 l/min |
|  | Indicator vacuum | da, eroarea ≥±10% |
|  | Reglator aspirație | da |
| Nivelul de zgomot, dBA |  | ≤ 50 dBA |
| Vas colector | În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector | da |
|  | Selector mecanic de vas | da |
|  | Numărul vaselor | 2 buc. |
|  | Capacitatea, L | ≥ 4 L |
|  | Protecție la umplere pentru fiecare vas | da |
|  | Vas tip reutilizabil | da |
| Suport | Container pentru amplasarea tubului de aspirare | da |
|  | Suport cu rotile | ≥ 4 roti |
|  | Roti cu frina | da, ≥ 2 buc. |
|  | Mîner pentru transportare | da |
| Accesorii | Pedală de pornire/oprire a aspirației | da |
|  | Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz | da |
|  | Filtru de unică utilizare | 15 buc. |
| Tensiunea de alimentare |  | - V, 50 Hz |
| Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit |  | Da |
| Anul fabricarii 2018 sau 2019 |  | Da |
| Manual de utilizare in romana |  | Da, se va prezenta la livrare |