## Specificaţii tehnice
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 28) REPETAT
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Lot-1-Sistem de poligrafie cardiorespiratorie | Lot-1-Sistem de poligrafie cardiorespiratorie |  |  |  | Descriere: Dispozitiv portabil destinat screening-ului și diagnosticului tulburărilor de respirație în timpul somnului, cu operare simplificată pentru utilizarea la domiciliul pacientului. Design compact, robust, cu sistem integrat de senzori. Parametru Specificaţia Asigurarea înregistrării simultane (minim 7 canale) Flux de aer (nasal) prin canulă de presiune Oximetrie digitală Înregistrarea sforăitului printr-un senzor de flux sau un microfon încorporat Senzor de poziție corporală pe trei axe (pe spate, pe burtă, pe lateral, vertical) Afișarea undei de puls pentru validarea saturației Inclus pentru descărcarea datelor, analiză automată și editare manuală a evenimentelor mecanism de pornire automată sau pornire cu un singur buton Funcție de feedback imediat după finalizarea testului Înregistrare continuă a datelor ≥12 ore Alimentare Baterii standard sau acumulator pachet software pentru încărcarea datelor, analiza automată și editarea manuală a evenimentelor respiratorii. Format de raport editabil cu posibilitatea de a exporta datele într-un format standard (EDF) Compatibilitate deplină cu criteriile AASM Kit de accesorii reutilizabile: senzor oximetrie centură toracică reglabilă Garanție≥24 luni |  |  | Institutul de Cardiologie | Lot-1-Lot-1-Sistem de poligrafie cardiorespiratorie | Lot
33100000-1 | 2 | Lot-2-Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) | Lot-2-Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) |  |  |  | Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) "Descriere: Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) este un dispozitiv medical portabil destinat măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 24–48 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea variațiilor tensionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor." Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare Metoda de măsurare: Oscilometrică Domeniul de măsurare presiune: diapazon 30 – 260 mmHg Precizia sistemului: ±3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată. Validare clinică " Dispozitivul trebuie să fie validat conform protocoalelor internaționale ESH (European Society of Hypertension) sau BHS (grad A/A)." Protecție la suprapresiune " Sistem de siguranță pentru eliberarea automată a aerului la depășirea pragului de siguranță" Construcție și Ergonomie Design: " Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice și dezinfectanți medicali." Interfață utilizator: "Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea înregistrării datelor." Greutate: Maxim 200 - 300 g Alimentare baterii sau acumulatori reîncărcabili Comunicare PC " Interfață USB pentru programare și descărcarea datelor." Funcționalități și Confort Tehnologie de umflare: "Adaptarea automată a presiunii de umflare în funcție de valorile anterioare (logica fuzzy sau similar), pentru reducerea timpului de compresie și a disconfortului - opțional" Buton de eveniment: "Posibilitatea marcării manuale de către pacient a momentelor cu simptomatologie specifică" Programare: "Intervalele de măsurare programabile individual pentru perioadele de zi și de noapte." Software de Analiză și Management Date Licențiere: "Software cu licență completă, activată prin cheie hardware (dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp)." Bază de date: "Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de căutare, arhivare/backup/export" Analiză statistică: "Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noapte). " "Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a presiunii pulsului. " Interpretare automată. Raportare: "Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și tabelare, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel." Accesorii și Garanție "Un Holter TA / ABPM la livrare va include: " Unitate de înregistrare obligatoriu "Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: Adult Standard și Adult Large)." Husă de protecție și centură/curele de fixare. Cablu de date și software de analiză. Garanție Minimum 24 luni Servicii " Instalare, configurare și instruirea personalului medical la livrare." |  |  | Institutul de Cardiologie | Lot-2-Lot-2-Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) | Lot
33100000-1 | 3 | Lot-3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice | Lot-3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice |  |  |  | Denumire Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice Descriere Aparatele de monitorizare a potențialelor evocate BERA și ASSR sunt dispozitive medicale de diagnosticare electrofiziologică, utilizate pentru a măsura modul în care sistemul auditiv răspunde la sunete, fără a necesita participarea activă a pacientului Model Parametru Specificatia generala Amplasat pe troleu Da Potentiale evocate monitorizate Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral și Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Calculator Pentru preluare si arhivarea datelor Software Da, pentru operarea dispozitivului si arhivare a datelor Sistem de operare licentiat Da Modulului de monitorizare a Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral Numar de canale de inregistrare minim 2 Amplificare a semnalului colectat Da Raspunsul la frecvente 0.5 - 3 KHz Rata de rejectie pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare minim 1.5 Impedanta de intrare minim 10 Mohm Rata de stimulare 5 - 80 stimuli pe secunda Generare de zgomot alb pentru urechea netestata Da Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căsti de insertie Casti externe Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 20 -120 dB Polaritatea semnalului de stimulare Minim alternant Stimulare sonora generala Da Stimulare sonora generala cu sincronizare Da Stimulare sonora pe fregventa Da Stimulare sonora pe fregventa cu sincronizare Da Frecventa sunetului stimulant separat minim 500, 1000, 2000, 4000 Hz Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare minim 500, 1000, 2000 și 4000 Hz Posibilitate de ajustare a zgomotului alb la nivel absolut si relativ fata de sunetul de stimul Da Fereastra temporala de analiza -100 ms la 10 ms Rezolutia de conversie analog digitala minim 16 bit Frecventa de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz Ajustare filtrul trece jos a canalelor de inregistrare Da Ajustare filtrul trece sus a canalelor de inregistrare Da Posibilitati de ajustare Rata stimulului, polaritatea (alternant), intensitatea stimulului, urechea stimulată, tipul transductorului Modulului de monitorizare a Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Numar de canale de inregistrare minim 2 Factorul de amplificare a semnalului colectat minim 60 dB Raspunsul la frecvente 0.5 Hz - 4 kHZ Rata de rejectie pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare Minim 1.5 Impedanta de intrare Minim 10 Mohm Rata de stimulare 40 sau 80/90 Hz Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căsti de insertie Casti externe Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 0 - 100 dB Stimulare sonora pe fregventa cu sincronizare Da Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare 500, 1000, 2000 și 4000 Hz Frecventa de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz Posibilitati de ajustare Nivelul stimulului, protocoalele de testare Consumabile Dopuri de silicon de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti) Tuburi de rezerva 100 buc Electrozi snap clip de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti) Pasta conductoare Pentru 300 de investigatii Gel abraziv de curatare Pentru 300 de investigatii Paduri alcoolizate Pentru 300 de investigatii Casti adezive pentru nou nascuti Pentru 100 de investigatii |  |  | Institutul Mamei și Copilului - IM si C | Lot-3-Lot-3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice | Lot
33100000-1 | 4 | Lot-4-Neuromonitor | Lot-4-Neuromonitor |  |  |  | Neuromonitor Descriere "Un neuromonitor este un dispozitiv medical avansat utilizat pentru a evalua în timp real integritatea și funcționarea sistemului nervos (creier, măduva spinării și nervi periferici). Acesta funcționează prin înregistrarea și analizarea semnalelor electrice generate de neuroni, fiind esențial în special în timpul operațiilor cu risc ridicat pentru a preveni leziunile neurologice permanente." Specificatia generala Descriere generală Configurație Amplasat pe troleu cu roți Sertar pentru consumabile Da Tip ecran Minim 21 inch, touchscreen, Rezolutia ecranului Minim Full Hd Sistem modular Da Număr de canale Minim 32 Module software necesare Electromiografia Potențiale Evocate Somatosenzoriale Inversia de Fază a Potențialelor Evocate Somatosenzoriale Potențiale Evocate Motorii Potențiale Evocate Motocorticale înregistrate Epidural Stimulare Corticală Directă Monitorizarea Trenului de Patru Modul de stimulare directă a nervului și monitorizare a pragului de stimulare a șuruburilor pediculare Tipul stimulului Curent constant Numărul de canale pentru stimulare directă a nervului Minim 2 Numărul de canale pentru stimulare a surubului pedicular Minim 1 Curentul de stimulare pe nerv 0.1 - 10 mA Curentul de stimulare pe șurub pedicular 0.1 - 35 mA Tensiunea de stimulare :- 35 V - + 35 V Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da Ajustarea tensiunii de stimulare automat Da Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular Frecvența impulsurilor 3 - 30 Hz Durata pulsului 200 µs Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±10 % din valoarea setata Da Modul de stimulare directă corticala Tipul stimulului Curent constant Numărul de canale Minim 1 Curentul de stimulare 0.1 - 35 mA Tensiunea de stimulare :- 35 V - + 35 V Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da Ajustarea tensiunii de stimulare automat Da Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular Polaritatea impulsurilor Pozitiv, negativ, bipolar Modul de stimulare Un impuls sau o serie de impulsuri Durata pulsului 100 - 1000 µs Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±20 % din valoarea setata Da Frecvența impulsurilor in modul de stimulare un impuls 1 - 60 Hz Posibilitate de inregistrare EMG sincronizata Da Numarul de stimuluri intr-o serie in modul stimulare in serie 1-9 Frecvența de repetare a seriei de impulsuri 0.1 - 5 Hz Intervalul de timp intre impulsuri din seria de impulsuri 1 - 10 ms Modul de stimulare a potentialelor evocate somatosensoriale Tipul stimulului Curent constant Numărul de canale pentru stimulare directă a nervului Minim 4 Curentul de stimulare 1 - 100 mA Tensiunea de stimulare :- 150 V - + 150 V Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da Ajustarea tensiunii de stimulare automat Da Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular Frecvența impulsurilor 1 - 20 Hz Durata pulsului 100 - 1000 µs Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±20 % din valoarea setata Da Modul de stimulare transcranial extern Tipul stimulului Tensiune continua Numărul de canale Minim 1 Curentul maxim de stimulare 1.5 A Tensiunea de stimulare 0 - 1000 V Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da Ajustarea curentului de stimulare automat Da Metoda de stimulare Impuls unic, serie de impulsuri Numărul de impulsuri in seria de impulsuri 1-9 Sistem de siguranta de oprire automata Da, in caz ca tensiunea este prea mare Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular Modul de înregistrare a electromiografiei Număr de canale Minim 16 Modalitate de inregistrare Continuu sau automat la semnal de declansare Intervalul de frecvente 1.6 Hz - 5 kHz Filtru trece jos 10 - 200 Hz Filtru trece sus 100 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 100 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Audio Reproducerea acustica a semnalelor EMG Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Somatosenzoriale Numarul de canale Minim 16 Intervalul de frecvente 1.5 Hz - 4 kHz Filtru trece jos 10 - 200 Hz Filtru trece sus 100 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 90 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Audio Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Forma semnalului afisat Semnal mediat, trend Modul de inregistrare a Electroencefalografiei Numarul de canale Minim 16 Intervalul de frecvente 0.5 Hz - 4 kHz Filtru trece jos 0.5 - 200 Hz Filtru trece sus 50 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 90 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Forma semnalului afisat Semnal EEG continuu Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Motocorticale înregistrate Epidural Numarul de canale Minim 3 contacte utilizate concomitent Intervalul de frecvente 1.5 Hz - 4 kHz Filtru trece jos 1 - 200 Hz Filtru trece sus 100 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 90 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Forma semnalului afisat Semnal mediat, trend Audio Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate Detectarea artefactelor Da Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Motorii Numarul de canale Minim 16 Intervalul de frecvente 1.6 Hz - 5 kHz Filtru trece jos 10 - 200 Hz Filtru trece sus 100 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 100 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Forma semnalului afisat Trasarea curenta Modul de Monitorizarea Trenului de Patru Numarul de canale Minim 1 Limita amplitudei semnalului detectat 0.01 - 5 mV Stimulator Stimulator al Potențialelor Evocate Somatosenzoriale Frecventa impulsului de stimulare 2 Hz modul de stimulare O serie de 4 impulsuri Specificatie software Functie de anulare a stimularii si monitorizarii in cazul utilizarii dispozitivelor de electrochirurgie Da Recunoastere automata a modulelor conectate Da Setari predifinite pentru manipularile efectuate Da Posibilitate de ajustare a setarilor manipularilor efectuate Da Posibilitate de vizualizare concomitenta a tuturor semnalelor care prezinta interes Da Semnale sonore Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate Asistent de plasare a electrozilor Ghid grafic de informare a amplasarii corecte a electrozilor Consumabile și accesorii Electrod de stimulare cortical, bipolar, tip bilă de diametru 2 mm, lungimea electrodului 20 - 30 mm, cu cablu lungime minim 2.5 m, de unica utilizare Minim 15 buc Electrod de stimulare a nervului periferic, electrod drept, ascutit monopolar, tip flush, lungimea electrodului 90 - 95 mm, cu izolare si flexibil, cu cablu lungime minim 2.5 m, de unica utilizare Minim 15 buc Electrod de stimulare, monopolar, tip bilă de diametru 2.4 mm, lungimea electrodului 50 - 60 mm, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare, bipolar concentric, tip bilă de diametru 2 mm, lungimea electrodului 80 - 90 mm de tip baionetă, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare, bipolar concentric, virf ascutit de diametru 1.4 mm, lungimea electrodului 110 - 120 mm de tip baionetă, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare cortical, bipolar, tip bilă de diametru 2.5 mm, lungimea electrodului 9 - 10 mm, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare, bipolar concentric, tip tijă, de diametru 1.4 mm, virf indoit la 30 grade, lungimea electrodului 50 - 60 mm, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf ascuțit, baionetă, lungimea electrodului de 80 - 90 mm, reutilizabil Minim 1 buc Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf ascuțit, lungimea electrodului de 110 - 120 mm, reutilizabil Minim 1 buc Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf bilă de 0.9 - 1 mm, lungimea electrodului de 60 - 70 mm, reutilizabil Minim 1 buc Electrod de colectare a semnalului, bipolar, tip microfork virf ascuțit rasucit la 90 grade, lungimea electrodului de 60 - 70 mm, reutilizabil Minim 1 buc Electrod de stimulare tip ac subdermal, bipolar concentric, cu electrod de referinta integrat, reutilizabil, lungime cablu minim 2.5 m Nimim 2 buc Set de electrozi de inregistrare tip ac subdermal, monopolar, lungime ac 18 mm, lungimea de 1.5 m, reutilizabil, format din 4 bucati de culori diferite Minim 3 seturi Electrod subdural cu 6 contacte, distanța dintre contacte 10 mm, lungimea cablului minim 1.8 m, de unica utilizare Minim 15 buc Electrod subdural cu 8 contacte, distanța dintre contacte 10 mm, lungimea cablului minim 1.85 m, de unica utilizare Minim 15 buc Set de electrozi tip spirala pentru scalp format din 24 de bucati de 6 culori diferite, lungimea minim 1.5 m, de unica utilizare Minim 15 seturi Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 12 Fr, de unica utilizare Minim 10 buc Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 10 Fr, de unica utilizare Minim 10 buc Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 8 Fr, de unica utilizare Minim 10 buc Electrod de unica utilizare tip snap button pentru pacient pediatric Minim 1000 buc Set de cabluri de interconectare de multiplă utilizare, pentru electrozi tip snap-button, lungime minim 1.5 m format din 3 bucati de culori diferite, Minim 4 seturi Oferta să includă și acele consumabile care nu au fost descrise dar sunt necesare pentru buna functionare a dispozitivului si posibilitatea de utilizare a consumabilelor descrise mai sus (cabluri de interconectare, adaptoare, etc.) Da |  |  | Institutul Mamei și Copilului - IM si C | Lot-4-Lot-4-Neuromonitor | Lot
33100000-1 | 5 | Lot-5-Pedalier pentru recuperare | Lot-5-Pedalier pentru recuperare |  |  |  | Produsul este un suport corector ortopedic destinat utilizării la nivelul piciorului, având rol în susținerea și alinierea corectă a segmentului anatomic vizat. Este fabricat din oțel, material care asigură rezistență mecanică, durabilitate și stabilitate în utilizare. Lungimea dispozitivului este de 48 cm, dimensiune adecvată pentru aplicare eficientă și fixare corespunzătoare. Produsul este comercializat sub este disponibil în culoarea alb, aspect care îi conferă un design neutru și adaptabil utilizării în contexte clinice sau de recuperare. |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | Lot-5-Lot-5-Pedalier pentru recuperare | Lot
33100000-1 | 6 | Lot-6-Set benzi de fitness | Lot-6-Set benzi de fitness |  |  |  | Benzi de rezistență de fitness cu diferite niveluri de rezistență Nivel de dificultate:· x-easy 60 cm 5 cm 0,5 mm 4-7 kg;· ușor 60 cm 5 cm 0,7 mm 7-10 kg;· mediu 60 cm 5 cm 0,9 mm 9-13,5 kg;· heavy 60 cm 5 cm 1,2 mm 11-16 kg; x-grea 60 cm 5 cm 1,15 mm 13-20 kg. |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | Lot-6-Lot-6-Set benzi de fitness | Lot
33100000-1 | 7 | Lot-7-Minge de gimnastica | Lot-7-Minge de gimnastica |  |  |  | Minge de gimnastică pentru terapie fizică și sport Material PVC, non-toxic sau echivalent Greutatea maximă a pacientului ≥ 110 kg Accesorii pompă compatibilă cu mingea Suprafața rezistentă la substanțe pentru dezinfectare Culori: (rosu, verde, galbe, albastru) Diametru: d=75 cm - 4 d=65 - 4 d=45 - 4 |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | Lot-7-Lot-7-Minge de gimnastica | Lot
33100000-1 | 8 | Lot-8-Baston gimnastica | Lot-8-Baston gimnastica |  |  |  | Baston pentru recuperare medicală din plastic durabil, lungime 100 cm, diametru 25 mm, profil rotund. Suprafață netedă, ușor de curățat, rezistent la substanțe dezinfectante. Produs conform standardelor de calitate, potrivit pentru exerciții de gimnastică și terapie fizică. Culori: verde, violet, albastru, galben, roșu |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | Lot-8-Lot-8-Baston gimnastica | Lot
33100000-1 | 9 | Lot-9-Pernă cilindru | Lot-9-Pernă cilindru |  |  |  | Perna cilindrică pentru masaj, dimensiuni 61x23x23 cm, fabricată din piele ecologică durabilă, rezistentă la substanțe dezinfectante, umplutură de densitate medie pentru suport și confort, design ergonomic pentru relaxare și susținerea picioarelor, ușor de curățat și întreținut, potrivită pentru i reabilitare. |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | Lot-9-Lot-9-Pernă cilindru | Lot
33100000-1 | 10 | Lot-10-Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric | Lot-10-Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric |  |  |  | Masă profesională pentru recuperare medicală tip Bobath; construcție metalică robustă vopsită electrostatic; 2 secțiuni; reglaj electric al înălțimii cu motor silențios; interval reglaj înălțime minim 48–95 cm; dimensiuni totale masă: lungime 200×190 cm.120×100 cm; secțiune cap reglabilă hidraulic; unghi reglaj cap 0–85°; dimensiuni secțiune cap: 60×100/120 cm; dimensiuni secțiune picioare: 130/140*100×120 cm; capacitate maximă de susținere minim 150 kg (preferabil 160 kg); greutate echipament aproximativ 110-130 kg; tapițerie medicală impermeabilă, antibacteriană, rezistentă la dezinfectanți; colțuri rotunjite pentru siguranță; picioare cu protecție antiderapantă; alimentare 220–240V/50Hz |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | Lot-10-Lot-10-Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric | Lot
33100000-1 | 11 | Lot-11-Spalier gimnastica DSK cu bară de tracțiuni pentru spalier | Lot-11-Spalier gimnastica DSK cu bară de tracțiuni pentru spalier |  |  |  | Peretele de escaladă este un echipament de tip fix, destinat utilizării în încăperi și montajului direct la perete. Construcția este realizată din metal, atât structura de bază, cât și scările și barele fiind fabricate din același material, ceea ce conferă stabilitate și rezistență sporită. Capacitatea maximă de susținere este de 120 kg. Echipamentul este prevăzut cu 10-12 bare transversale, având dimensiunea treptelor de 63 cm (lungime x înălțime). Dimensiunile totale ale structurii sunt 220/226 x 90 x 100 cm (înălțime x lungime x lățime), iar greutatea totală este de 40 kg. Culoarea echipamentului este negru. |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | Lot-11-Lot-11-Spalier gimnastica DSK cu bară de tracțiuni pentru spalier | Lot
33100000-1 | 12 | Lot-12-Distilator cu mono distilare 25L 270450 | Lot-12-Distilator cu mono distilare 25L 270450 |  |  |  | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Conductivitate ≤ 2.5 µS/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc. |  |  | IMSP Policlinica de Stat IMSP SCM Sfântul Arhanghel Mihail | Lot-12-Lot-12-Distilator cu mono distilare 25L 270450 | Lot
33100000-1 | 13 | Lot-13-Luxmetru | Lot-13-Luxmetru |  |  |  | Descriere: Luxmetrul este un instrument destinat măsurării nivelului de iluminare în spații interioare sau exterioare, utilizat pentru evaluarea condițiilor de iluminat în laboratoare, instituții medicale, spații de lucru sau zone publice. Domeniu de măsurare: 0 – 99 999 lx Afișaj: LCD digital Unități de măsură afișate: lx / fc Rezoluție: - 1 lx pentru intervalul 0 – 19 999 lx - 10 lx pentru intervalul 20 000 – 99 999 lx Precizie: ±3 % Timp de răspuns / înregistrare: 0,5 – 1,5 s Funcție de resetare la zero: disponibilă Funcție de înregistrare a datelor: disponibilă Funcție de păstrare a datelor (Data Hold): disponibilă Funcție de memorare a valorii maxime (Peak Hold): disponibilă Moduri de măsurare pentru diferite tipuri de iluminare: disponibile (selectabile) Senzor de lumină: extern Capac protector pentru senzor: inclus Indice de protecție: IP40 Temperatură de funcționare: 0 °C – +50 °C Protocol / certificat de calibrare: inclus Accesorii incluse: - baterii pentru alimentare. |  |  | IMSP Policlinica de Stat | Lot-13-Lot-13-Luxmetru | Lot
33100000-1 | 14 | Lot-14-Ramă de probă universală | Lot-14-Ramă de probă universală |  |  |  | Descriere: Set optometric destinat determinării refracției oculare în cabinete de oftalmologie și optometrie, compus din ramă universală de probă reglabilă și set complet de lentile de bază pentru testare subiectivă a vederii. Parametru Specificația Capacitate lentile minim 3-5 Distanță interpupilară reglabilă 50–80 mm Valoarea unei diviziuni 1 mm Reglaj pod nazal ajustabil pe înălțime și lățime Brațe laterale reglabile pentru confort și fixare stabilă Scale ax cilindric gradate 0–180° pe ambele părți Valoarea unei diviziuni 5° Ajustare fină a axei Obligatoriu Scara gradată stânga/dreapta 25...40 mm Material carcasă metal/plastic |  |  | IMSP Policlinica de Stat | Lot-14-Lot-14-Ramă de probă universală | Lot
33100000-1 | 15 | Lot-15--Set lentile oftalmologice | Lot-15--Set lentile oftalmologice |  |  |  | Descriere: Set de lentile oftalmologice pentru examinarea refracției și testarea subiectivă a vederii în cabinete de oftalmologie și optometrie, compatibil cu rame de probă standard și foropter manual. Parametrul Specificația Lentile sferice +20 D până la –20 D, pas 0,25 D Lentile cilindrice +6 D până la –6 D, pas 0,25 D Lentile prismatice 0,5 – 10 Δ Lentile speciale plană, mată, roșu-verde, stenopeică, cilindru Jackson, lentile pentru test binocular Număr minim de piese 266 bucăți/set Montură Metal sau plastic rezistent, cu marcaje clare Cutie de depozitare Rigidă, compartimentată, cu husă de protecție |  |  | IMSP Policlinica de Stat | Lot-15-Lot-15--Set lentile oftalmologice | Lot
33100000-1 | 16 | Lot-16-Sterilizator 110 L 270330 | Lot-16-Sterilizator 110 L 270330 |  |  |  | Sterilizator 110 L Cod 270330 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 110l, ±10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz |  |  | IMSP SCM Sfântul Arhanghel Mihail | Lot-16-Lot-16-Sterilizator 110 L 270330 | Lot
33100000-1 | 17 | Lot-17-Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu | Lot-17-Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu |  |  |  | Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu Cod 140830 Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: intrarea în cameră frigorifică cu troleul, usă comuna pentru două locuri. Parametrul Specificaţia Nr. de locuri 4 Intervalul de temperatură 0°C -+10°C Control temperatură programabilă Afișaj temperatură alfanumeric Structura cutiei Exterior oțel inox/aluminiu gofrat Interior oțel inox/aluminiu gofrat Izolare poliuretan Grosime izolare ≥80 mm Uși Tip inchidere ermetic Sertare nu Nr. Uși 2 Tip decongelare automat Orificiu drenaj obligatoriu Sistem de evaporare obligatoriu Sistem de semnalizare Sonor obligatoriu Vizual obligatoriu Iluminare interior obligatoriu Sistem ventilare internă obligatoriu Accesoriu troleu |  |  | IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel | Lot-17-Lot-17-Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu | Lot
33100000-1 | 18 | Lot-18-Sterilizator 20 L 270300 | Lot-18-Sterilizator 20 L 270300 |  |  |  | Sterilizator 20 L Cod 270300 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametru Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 20 l, ± 5 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz |  |  | IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu | Lot-18-Lot-18-Sterilizator 20 L 270300 | Lot
33100000-1 | 19 | Lot-19-Dispozitiv pentru localizarea venelor | Lot-19-Dispozitiv pentru localizarea venelor |  |  |  | Dispozitiv portabil tip transiluminator pentru acces venos rapid Tehnologie cu LED-uri colorate (roșu/portocaliu) pentru contrast optim Mod de examinare cu lumină albă integrat Compatibil cu pacienți de toate vârstele (pediatric/adult) Include huse de protecție de unică folosință. |  |  | SR Ocnița | Lot-19-Lot-19-Dispozitiv pentru localizarea venelor | Lot
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Specificaţii de preț
Anexa nr. 23
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 28) REPETAT
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount%
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
| 33100000-1 | 1 | Lot-1-Sistem de poligrafie cardiorespiratorie | Lot-1-Sistem de poligrafie cardiorespiratorie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | SR Sîngerei |  |  | Institutul de Cardiologie | 83333.33
| 33100000-1 | 2 | Lot-2-Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) | Lot-2-Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2700 | SR Sîngerei |  |  | Institutul de Cardiologie | 260270.833
| 33100000-1 | 3 | Lot-3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice | Lot-3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000 | Institutul Oncologic |  |  | Institutul Mamei și Copilului - IM si C | 1250000
| 33100000-1 | 4 | Lot-4-Neuromonitor | Lot-4-Neuromonitor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500000 | Institutul Oncologic |  |  | Institutul Mamei și Copilului - IM si C | 670000
| 33100000-1 | 5 | Lot-5-Pedalier pentru recuperare | Lot-5-Pedalier pentru recuperare | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000 | Institutul Oncologic |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | 7500
| 33100000-1 | 6 | Lot-6-Set benzi de fitness | Lot-6-Set benzi de fitness | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000 | Institutul Oncologic |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | 2000
| 33100000-1 | 7 | Lot-7-Minge de gimnastica | Lot-7-Minge de gimnastica | Bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000 | Institutul Oncologic |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | 7500
| 33100000-1 | 8 | Lot-8-Baston gimnastica | Lot-8-Baston gimnastica | Bucată | 25 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 115000 | Institutul Oncologic |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | 1875
| 33100000-1 | 9 | Lot-9-Pernă cilindru | Lot-9-Pernă cilindru | Bucată | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000 | SR Glodeni |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | 4125
| 33100000-1 | 10 | Lot-10-Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric | Lot-10-Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000 | SR Orhei |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | 90000
| 33100000-1 | 11 | Lot-11-Spalier gimnastica DSK cu bară de tracțiuni pentru spalier | Lot-11-Spalier gimnastica DSK cu bară de tracțiuni pentru spalier | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 84560 | SR Causeni |  |  | Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice | 27666.67
| 33100000-1 | 12 | Lot-12-Distilator cu mono distilare 25L 270450 | Lot-12-Distilator cu mono distilare 25L 270450 | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2021280 | SR Causeni |  |  | IMSP Policlinica de Stat IMSP SCM Sfântul Arhanghel Mihail | 64814.45
| 33100000-1 | 13 | Lot-13-Luxmetru | Lot-13-Luxmetru | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 874840 | SR Causeni |  |  | IMSP Policlinica de Stat | 7500
| 33100000-1 | 14 | Lot-14-Ramă de probă universală | Lot-14-Ramă de probă universală | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1200 | AMT Riscani |  |  | IMSP Policlinica de Stat | 11666.67
| 33100000-1 | 15 | Lot-15--Set lentile oftalmologice | Lot-15--Set lentile oftalmologice | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | AMT Riscani |  |  | IMSP Policlinica de Stat | 29166.67
| 33100000-1 | 16 | Lot-16-Sterilizator 110 L 270330 | Lot-16-Sterilizator 110 L 270330 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Riscani |  |  | IMSP SCM Sfântul Arhanghel Mihail | 41800
| 33100000-1 | 17 | Lot-17-Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu | Lot-17-Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500 | AMT Riscani |  |  | IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel | 111111.11
| 33100000-1 | 18 | Lot-18-Sterilizator 20 L 270300 | Lot-18-Sterilizator 20 L 270300 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | AMT Riscani |  |  | IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu | 20371.12
| 33100000-1 | 19 | Lot-19-Dispozitiv pentru localizarea venelor | Lot-19-Dispozitiv pentru localizarea venelor | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 | AMT Riscani |  |  | SR Ocnița | 16800
[7 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2707500.853
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________