## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei:
Denumirea licitaţiei: | [8 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Dispenser pentru discuri antibiograma | Dispenser pentru discuri antibiograma |  |  |  | Disc stocare cartușe: 6…8 locuri Material carcasă: Plastic Husă de protecție: plastic Sistem blocare cartuș gol: obligatoriu Ajustare înălțime de aplicare: obligatoriu
33100000-1 | 2 | Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie | Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie |  |  |  | Descriere Congelatorul este conceput pentru stocarea specializată a plasmei sanguine Parametrul Specificație Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei 500 – 600 litri Număr sertare, tip box Minim 4 buc. Ușa externă Minim 1 buc. Construcție interioară Inox sau material antibacterial prevăzut pentru prelucrare cu soluții antiseptice Roti da Construcție exterioară Ca acoperire anticorozivă Temperatura reglabilă -18 oC….- 25 oC (+/- 1 oC) Rezoluție 1 oC Afisaj temperatură digital Display LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB Da, cu soft inclus , dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarma Acustică, vizuală, ușa deschisă, lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei Limita maximă a temperaturii, limita minima a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor Minim 48 ore Răcire ventilate sau statică Alimentare 220V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 dB
33100000-1 | 3 | Omogenizator de laborator Stomaker | Omogenizator de laborator Stomaker |  |  |  | Descriere: Manipularea probelor sterile, omogenizarea probelor biologice. Aro un rol important în testarea produselor alimentare, medicamentelor, cosmeticelor, testelor clinice, moleculare, toxicologice și bacteriologice. Specificații tehnice: • Afișaj: Ecran LCD. • Control: Microprocesor/CPU integrat. • Managementul programului: Capacitatea de a stabili timpul și viteza de omogenizare în mod automat. • Distanță de înclinare reglabilă: Poate fi reglat pentru a ajusta unghiul de înclinare în funcție de necesități. • Posibilitatea de procesare a probelor de diferite dimensiuni: Este capabil să proceseze probe de dimensiuni variate. • Monitorizarea procesului: omogenizare în timp real. • Tip ușă: Ușă din sticlă călită, care asigură vizibilitate și protecție. • Funcții de protecție anti-blocare: Previne blocarea accidentală a dispozitivului în timpul operării. • Funcție pauză: Întrerupere temporară a procesului de omogenizare și de a relua ulterior. • Setarea timpului de omogenizare: De la 0,1 până la 99 minute sau pentru a funcționa continuu. • Viteza de rotație a rotorului: Interval ajustabil între 60 și 720 de rotații pe minut. • Interval reglabil: Ajustare interval de omogenizare între 0 și 50 mm, adaptându-se la diferite dimensiuni de eprubete sau recipiente. • Capacitate efectivă: Procesare volume de la 3 ml până la 400 ml. • Pungi sterile: N100, dimensiunea 170x300 mm. • Pornire lină a motorului electric: Asigură o pornire fără șocuri a motorului electric, protejând probele fragile și asigurând o operare stabilă. • Tip alimentare electrică: Rețea monofazată curent alternativ 220V±10%, frecvență 50 Hz. • Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 24 luni • Furnizorul va asigura mentenanța în timpul perioadei de garanție • Manualul de utilizare tradus în limba română.
33100000-1 | 4 | Luxmetru digital | Luxmetru digital |  |  |  | Descriere: utilizat pentru măsurarea de rutină a luminii la locurile de muncă, spații publice, precum și zone de producție. Specificații tehnice: • Diapazon de măsurare: de la 0 până la 400,000 lux • Afișaj: digital LCD • Spectru de măsurare: între 470 și 690 nm. • Funcție de resetare la zero: Obligatoriu • Funcție de înregistrare date: Obligatoriu • Funcție de decuplare automată: Obligator (Capacitatea de a se opri automat după o perioadă predefinită pentru economisirea energiei sau pentru a prelungi durata de viață a bateriei.) • Păstrarea datelor: Obligatoriu • Păstrarea valorilor de vârf: Obligatoriu (Înregistrează și păstrează valorile maxime de lumină măsurate în timpul unei sesiuni de măsurare). • Interfață de comunicare: Dotat cu porturi RS-232 și/sau USB • Precizie: ±3% • Moduri de lumină selectabile: Obligatoriu • Senzor extern: Obligatoriu (Posibilitatea de a conecta un senzor extern pentru măsurători în locuri inaccesibile sau pentru aplicații specifice.) • Temperatura de precizie garantată între +18 și +28°C. • Accesorii obligatorii: Include o sursă de alimentare electrică (baterie de acumulatoare)
33100000-1 | 5 | Aspirator de aer (sistem de preluare probe de aer) | Aspirator de aer (sistem de preluare probe de aer) |  |  |  | Descriere: Este destinat pentru extragerea automată a probelor de aer din spațiul de lucru sau zona de producție cu scopul desfășurării verificărilor sanitaro-igienice și ecologice. Caracteristici tehnice: Număr canale de absorbție: 4 Carcasă metalică: Opțional Afișaj: LCD Dispunerea canalelor: Paralel, înseamnă că toate cele patru canale funcționează simultan și independent de fiecare alt canal, permițând măsurători separate și simultane. Intervale de debit: 0,2…2,0 l/min pentru canalele 1 și 2. 2,0…20 l/min pentru canalele 3 și 4. Eroare setare debit (toleranța): ±5 Rezistența absorbantului: 0…5 kPa. Timp de prelevare: setare între 1 și 99 minute Cronometru prelevare medie zilnică: Obligatoriu Indici de temperatură a aerului, presiune atmosferică, umiditate: Obligatoriu Baterie încorporată: Obligatoriu Productivitate: 4500 l/min Accesorii obligatorii: Baterie de acumulatoare reîncărcabilă 18Ah cu husă de protecție Dispozitiv de încărcare baterie Geantă pentru transport dispozitiv Accesorii pentru filtrare cu dispozitive conexe? Tensiunea 220V±10% Frecvența: 50Hz; baterie de acumulator curent continuu, tensiunea de 12V Garanție 24 luni Manualul de utilizare tradus în limba română.
33100000-1 | 6 | Scaun tip WC | Scaun tip WC |  |  |  | Descriere: scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scazuta sau imobilizati. Se poate pozitiona peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igiena sporit. Posibilitate de a fi utilizat atat in ingrijirea la domiciliu cat si intr-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil usor de folosit si de ansamblat, nu ocupa mult spatiu de depozitare, este usor de transportat si foarte usor de curatat. Specificatii tehnice: • inaltime reglabila in raport cu pardoseala 45 — 55 cm • latime intre manere: 46 cm • latimea totala: 54 cm • adancimea totala: 54 Functii speciale: • scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea sau transportul. • realizat din aluminiu anodizat, tubulatura usoara picioare reglabile in inaltime • scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic • manere si pufere de cauciuc moi si sigure
33100000-1 | 7 | Cuptor de calcinare | Cuptor de calcinare |  |  |  | Specificații tehnice: Volum: 8…9 litri. Destinație Pentru laborator pentru tratamentul termic al materialelor Repartizare încălzire în 4 direcții. Controler de temperatură: PID cu microprocesor Parametri memorabili: Temperatura și timp de menținere Interval ajustabil de temperatură: +10...1100°C Oprire automată la expirarea timpului. Afișaj: Indică temperatura de lucru setată și cea reală din incintă, precum și timpul rămas. Alarmare optică pentru starea de funcționare sau erorile apărute Mecanism de pornire/oprire la închiderea/deschiderea ușii Ușă cu închidere ermetică Consum redus de energie Nivel înalt de precizie Ușă cu deschidere într-o parte Putere: 1800...2000W Sursă de alimentare curent: 220±10% V, 50 Hz;
33100000-1 | 8 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct |  |  |  | Descriere: Oftalmoscopul direct este un aparat de mici dimensiuni, care emană o lumină puternică, ce permite vizualizarea retinei, a papilei și a maculei (suprafață din componența retinei). Întrucât pupila se strânge în contact cu lumina, sunt necesare punerea în ochi a unor picături speciale, care o vor dilata, pentru ca medicul oftalmolog să poată vizualiza în cele mai bune condiții fundul de ochi. Specificații tehnice: Interval lentilă: -25D…+40D; Control reticul: Unghi larg, intermediar, macular, fantă, glaucom, cruce de fixare - da; Control filtru: da; Filtru verde: da; Albastru cobalt: da; Sursă de lumină: LED/Halogen; Transmitere lumină: Fibre optice; Suport perete: Da; Lungime cablu stație-oftalmoscop: minim 2 metri; Funcționarea pe bază de curent alternativ cu tensiunea 220V±10% Frecvența: 50Hz
33100000-1 | 9 | Analizator al câmpului vizual | Analizator al câmpului vizual |  |  |  | Descriere: Analizatorul câmpului vizual se folosește pentru determinarea limitelor câmpului vizual. În timpul analizei se utilizează următoarele metode de perimetrie: cinetică și statică de culoare; Caracteristici tehnice: Diametrul arcului: 600±10mm; Distanța ”ochi - punct de fixare”: 300±10mm; Rotirea arcului în jurul axei orizontale: 360°; Limitele cercetării câmpului vizual: ±80°; Valoarea delimitării scării arcului: 10°; Valoarea delimitării scării discului: 10°; Abatere limită admisibilă: ±3°; Luminozitate minimă: alb, albastru, roșu și verde; Luminozitate medie: Alb; Luminozitate maximă: Alb; Dispozitiv portabil: Da; Acesorii: Stilou indicator cu obiecte de testare colorate: Da; Unitate de alimentare electrică: Da; Diagrame goale ale câmpurilor vizuale: min.250 buc. Occluder: Da Manual exploatare: Da Funcționarea pe bază de curent alternativ cu tensiunea 220V±10% Frecvența: 50Hz.
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
Note on H8: Пользователь Windows: Nu este DM

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: | [9 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dispenser pentru discuri antibiograma | Dispenser pentru discuri antibiograma | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 2 | Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie | Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 85000 | SCTO
33100000-1 | 3 | Omogenizator de laborator Stomaker | Omogenizator de laborator Stomaker | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 4 | Luxmetru digital | Luxmetru digital | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4500 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 5 | Aspirator de aer (sistem de preluare probe de aer) | Aspirator de aer (sistem de preluare probe de aer) | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 84000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 6 | Scaun tip WC | Scaun tip WC | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000 | SR Drochia
33100000-1 | 7 | Cuptor de calcinare | Cuptor de calcinare | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 52000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 8 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 55000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 9 | Analizator al câmpului vizual | Analizator al câmpului vizual | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | Policlinica de Stat
339500

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________