ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea serviciilor de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical INMATEC prin achiziție publică de valoare mică.

1.	Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

2.	IDNO: 1003600152673

3.	Adresa MD 2001, mun. Chişinău, str. Melestiu, 20;

4.	Numărul de telefon/fax: 022 809 463

5.	Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitiiscm1@gmail.com

6.	Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7.	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 50400000-9 - | Generator de oxigen Model POC 8300-MED | serviciu | 1 | Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat |  |
| 1.2 | 50400000-9 - | Compresor de aer Model ASD60/12 bar | serviciu | 1 | KIT B (la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). |  |
| 1.3 | 50400000-9 - | Compresor de aer Model ASD60/12 bar | serviciu | 1 | KIT A (Prima la solicitare) : -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). |  |
| 1.4 | 50400000-9 - | Compresor de aer Model ASD60/12 bar | serviciu | 1 | KIT C (a doua la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) - Kit Intretinere supapa retinere -Kit intretinere supapa admisie -Kit intretinere supapa comanda aerisire -Kit intretinere supapa termostatica -Kit intretinere supapa golire -Rulmenti cu bile motor – ventilator 2 Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). |  |
| 1.5 | 50400000-9 - | Kit service Unit Eco-drain 31 Vario compresor ASD 60 | serviciu | 1 | Kit service Unit Eco-drain 31 Vario compresor ASD 60 |  |
| 1.6 | 50400000-9 - | Cuplaj elastic compresor ASD 60 | serviciu | 1 | Cuplaj elastic compresor ASD 60 |  |
| 1.7 | 50400000-9 - | Uscator de Aer Model ACT 55 | serviciu | 1 | 1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificaţi circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare |  |
| 1.8 | 50400000-9 - | Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). | serviciu | 1 | Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. |  |
| 1.9 | 50400000-9 - | Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1 | serviciu | 1 | Verificare Scurgeri Verificare si mentenanta purja automata |  |
| 1.10 | 50400000-9 - | Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical) | serviciu | 1 | Verificare Scurgeri Verificare |  |
| 1.11 | 50400000-9 - | Panou electric | serviciu | 1 | Panou electric Schimbare sigurante |  |
| Valoarea estimativă totală-299 900.00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant- nu sunt

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate-30.06.2026

11. Termenul de valabilitate a contractului- 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.202,1 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 2. | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 3. | Specificații de preț; | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 4. | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Documentația standard (anexa nr. 8) | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 5. | Declarație de proprie răspundere, privind garanția serviciilor executate, | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic |  |
| 6. | Certificat privind atestarea tehnico-profesională a ingenerului, care va efectua serviciile de mentenanță. | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 7. | Certificat de instruire de la producător sau de către alt organism autorizat de producător, pentru ingenerul angajat să efectueze lucrările pentru modelul solicitat. | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 8. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național. | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 9. | Declarație de eligibilitate | Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (anexa nr.2) | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)- nu este cazul

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)- nu este cazul

15. Ofertele se prezintă în valută- lei moldovenești

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului- cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor solicitate

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-	conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP

-	pe: conform SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor- 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor- SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare- română

23. Alte informaţii relevante- nu sunt

Conducătorul grupului de lucru : Iurie ȚUGUI