CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini

| Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42514320-1 | Achiziționarea cartușelor cu burete de titan și oxid de cupru a stand-ului de curățare și filtrare a argonului | buc. | 2 | Conform specificațiilor tabelului nr.1 | 35.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor

  - Bunurile vor fi livrate de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, nu mai târziu de 60 zile de la data semnării contractului.

  - Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

  - Furnizorul va efectua livrarea bunurilor la adresa menționată în punctul 2.1 respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea, interacțiunea cu mediul înconjurător sau furtul bunurilor.

  - Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile, funcționale și trebuie să fie predefinite și asamblate de producător fără modificări.

  - Bunurile confecționate trebuie să fie corespunzătoare cerințelor normative aplicate de către producător.

  - Perioada de garanție a bunurilor trebuie să fie de cel puțin  12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunurilor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Cartușele sunt parte componentă a stand-ului de purificare și filtrare a argonului gazos de înaltă puritate. Stand-ul, de tip COAP-1 (fabricat în anul 2018 de către uzina ООО ”ОКБ Спектр”, Sankt-Petersburg, Federația Rusă), este destinat utilizării ca parte componentă a spectrometrelor cu emisie optică.

  - Cartușul cu burete de titan (praf) este destinat pentru curățarea argonului de impurități a oxigenului și azotului.

  - Cartușul cu oxid de cupru (în formă de fire) este destinat pentru curățarea argonului de impurități a hidrogenului și a hidrocarburilor.

  - Schema de gaz a stand-lui este reprezentată în figura 1.

Figura 1

  - Specificațiile tehnice a cartușelor trebuie să corespundă cerințelor stipulate în tabelul 1 a prezentului Caiet de Sarcini.

Tabelul 1. Specificații tehnice a cartușelor cu burete de titan și oxid de cupru.

| Nr. d/o | Specificații tehnice | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| Cartuș cu burete de titan (praf) |  |  |
|  | Corpul cartușului | Tub din oțel inoxidabil |
|  | Materialul de filtrare | Praf de burete de titan |
|  | Temperatura de lucru a filtrului | 680-730°C |
|  | Dimensiuni | Anexa 1 la Caietul de Sarcini – desenul tehnic nr.СПБЕ.Т1-2113.00 СБ |
|  | Compatibilitate | Stand de purificare a argonului, tip COAP-1 |
| Cartuș cu oxid de cupru |  |  |
|  | Corpul cartușului | Tub din oțel inoxidabil |
|  | Materialul de filtrare | Fire din cupru |
|  | Temperatura de lucru a filtrului | 400-550°C |
|  | Dimensiuni | Anexa 2 la Caietul de Sarcini – desenul tehnic nr.СПБЕ.Т1-2114.00 СБ |
|  | Compatibilitate | Stand de purificare a argonului, tip COAP-1 |

- Articole, produse și piese necesare.

  - Cartușul cu burete de titan trebuie să fie dotat cu:

- Cartuș cu material de filtrare în interior;

- Piuliță cu inel conic de fixare (5 buc.);

- Inele de cauciuc pentru ermetizare Ø6 mm (5 buc.);

- Instrucțiune de utilizare/instalare (în limba română sau rusă);

- Certificate de origine/calitate/proveniență;

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

  - Cartușul cu oxid de cupru trebuie să fie dotat cu:

- Cartuș cu material de filtrare în interior;

- Piuliță cu inel conic de fixare (5 buc.);

- Inele de cauciuc pentru ermetizare Ø6 mm (5 buc.);

- Instrucțiune de utilizare/instalare (în limba română sau rusă);

- Certificate de origine/calitate/proveniență;

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Oferta comercială cu specificarea de preț. Prețul se va indica pentru fiecare produs separat;

  - Oferta cu specificația tehnică în limba română sau rusă.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertei.

  - Oferta tehnică, care va include:

- Descrierea specificațiilor tehnice și dimensiunile cartușelor;

- Producătorul cartușelor (uzina producătoare, țara de origine);

- Anul de producere;

- Dotarea bunurilor ofertate;

- Descrierea documentației de însoțire a bunurilor la livrarea acestora.

- Relații de contact:

Begleț Dmitri (Șef LbCM)

tel. (+373) 22 385 577; (+373) 60 500 373; e-mail: beglet.dmitri@termoelectrica.md.