APROBAT:

Director interimar IMSP SCTO

_________________ Serghei ȘTEPA

Caiet de sarcini

pentru Cererea ofertelor de preţuri

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Obiectul achiziției: Dispozitive medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie  anul  2019.

| Nr./or | Denimirea DM | Cantitatea, Un. | Caracteristici tehnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul I. Dispozitive Medicale pentru BȚCU |  |  |  |  |  |
| 1 | BAIE CU ULTRASUNET Cu temporizator digital, sistem de încălzire, monitorizare a temperaturii, și funcția degas. | 2 | - Volum (Litri) min 5l - max 9,5l. - Rezervor din oțel inoxidabil cu capac - Voltaj 230 V / 50 Hz / pînă la 500 Watt , - Frecvența de ieșire (Hz) 42000 - Temperatura reglabilă, - Diapazonul temperaturii: de la - ână la 70 °C , Capac, mânere, picioare antiderapante, cabluri de alimentare, Documente confirmative: Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț |  | 40 000.00 |  |  |  |
| 2 | FIERASTRAU PENTRU AUTOPSIE Fierastrau pentru autopsie cu lame schimbabile, | 2 | - Motor cu butonul de oprit/pornit izolat., - System de reglare a rotațiilor: - Turația: min. 12.000 si 21.000 de rotatii pe minut, - Cablu electric - 5 metri, - Mandrină detașabilă (inox), cu posibilitatea de sterilizare. Complect de lame :40 sterili Alimentarea: 230 V / 50 Hz / 500 Watt Documente confirmative: Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț |  | 25 000.00 |  |  |  |
| 3 | ORBITAL SHAKER | 1 | - System de reglare a frecvenței rotațiilor: de la 20 – 300 rpm., - Timer: 0 – 99 min sau in continuu. - Miscare orbitală, circulară: minim 19 mm., - Platforma cu cleme pentru fixare a colbei de 500 ml și 1000 ml, - Capacitate 4 x 1 L, 5 x 500 mL., - Incarcare min 4 kg, max. 6 kg., - Alimentare electrica 230 V, 50 Hz, - Cablu rețea. Documente confirmative: Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț – |  | 20 000.00 |  |  |  |
| 4 | AGITATOR MAGNETIC (fără încălzire) | 2 | - Cantitatea agitata (H2O): max.5 L, - Motor: intrare 15 W, ieșire 1,5 W, - Viteza: de la 100, pînă la 1500 r/min., - Material platan: inox sau ceramic, - Dimensiuni platan: 100x100 mm., - Umiditatea relativa admisa 80%. Clasa de protecție IP21. Consumabile: - Două seturi de magnete chimice rezistente, de diferite dimensiuni, minimum 3 în set cu dimensiuni: min 3cm, maximum 8 cm lungime. Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț |  | 18700.00 |  |  |  |
| 5 | Bare pentru agitație magnetică | 6 | Bare cilindrice din aliaje de aluminiu, nichel, fier și cobalt, acoperite cu teflon (PTFE) cu lungimea de 50 mm și diametru de 8 mm. |  |  |  |
|  | Preț |  | 700.00 |  |  |  |
| 6 | Extractor de bare pentru agitare magnetică | 1 | Alcătuit dintr-o colbă rigidă de 27 cm lungime, la capătul căreia se află un magnet puternic acoperit cu teflon (PTFE) |  |  |  |
|  | Preț |  | 4000.00 |  |  |  |
| 7 | pH-metru | 1 | - Calibrare automata, - LCD display, - HxLxl=1700x800x1400 /1900x950x1550mm - Parametri măsurați și afișați: Ph, mV, temperatura (0C), conductivitatea, sarea, oxigenul dizolvat (în secunde). - Diapazonul de măsurare: - Ph-ului: de la 2,00 pînă la 16,00 Rezoluția Ph: 0,01, Compensare ATC: 0/100. - Diapazonul ORP-1999/200 mV; -199.9 mV/499,9 mV; 500/2000 mS+-2+1 - Temperaturii: 0/110 0C. - Conductibilitatea: 0.0/199 µS; 2,00/19,99mS; 20,0/100,0 mS. - Sărurile dizolvate: 0,0/99,9ppm; 100/999 ppm; 1,00/9,99 ppt; 10,0 / 50,0 ppt. - Oxigenului: 0/200,0 %. Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 – 2019. |  |  |  |
|  | Preț |  | 22 000,00 |  |  |  |
|  | Lotul II. Dispozitive Medicale - Diagnostic functional |  |  |  |  |  |
| 1 | ECOGRAF CU SISTEM COMPACT DE IMAGISTICĂ DOPPLER COLOR (clasa EXPERT) . | 1 | Anul de producere: 2018-2019 Aplicații clinice: General, musculo-scheletal (osteoarticular, ortopedic), vascular Diagonala monitor: Min. 15 inch, Rezoluție: Min. 1042 x 786 (4:3) Stocare de imagini pe HDD: minim 500 GB Porturi pentru tranductoare active: min. 2 un. Baterie încorporată cu durata de lucru: min. 1,5 h |  |  |  |
|  |  | MODURI DE OPERARE ȘI VIZUALIZARE |  |  |  |  |
|  |  |  | 2D |  |  |  |
|  |  |  | M, M-anatomic, M-color |  |  |  |
|  |  |  | Color Doppler, |  |  |  |
|  |  |  | Doppler Continuu, Doppler Pulsat |  |  |  |
|  |  |  | Dopler tisular |  |  |  |
|  |  |  | Power Doppler |  |  |  |
|  |  |  | Redarea simultană în timp real a modulilor 2D, Color Doppler, Doppler Pulsat |  |  |  |
|  |  |  | Armonici superioare |  |  |  |
|  |  |  | Compatibil cu traductori de diferite frecvențe de tip: Convex, liniar, liniar vascular, |  |  |  |
|  |  |  | Optimizare automată a imaginii 2D prin amplasarea unei singure taste |  |  |  |
|  |  |  | Optimizare prin amplasarea unei singure taste a spectrului Doppler prin reglarea automată a scalei de viteze și ajustarea baseline-ului |  |  |  |
|  |  |  | Generarea de rapoarte pentru fiecare pachet de măsurători specifice aplicațiilor disponibile |  |  |  |
|  |  |  | Conectarea sistemului: min. 15 sec |  |  |  |
|  |  |  | Adîncime de scanare: min. 30 cm (40 cm) |  |  |  |
|  |  |  | Gama dinamică: in. 200 dB |  |  |  |
|  |  |  | Nivelele de gri: min. 256 (tonuri) |  |  |  |
|  |  |  | Soft de îmbunătățire a imaginii 2D (prin reducerea artefactelor și intrarea conturilor) – Reglabil în mai multe trepte de intensitate |  |  |  |
|  |  |  | Imagine trapezoidală pe sonda liniară pentru extinderea cîmpului de vizualizare |  |  |  |
|  |  |  | Taste cu funcții personalizabile de catre utilizator |  |  |  |
|  |  |  | Presetări de aplicații pentru fiecare transductor |  |  |  |
|  |  |  | Înregistrarea și redarea video |  |  |  |
|  |  |  | Memorie CINE: 2600 cadre |  |  |  |
|  |  |  | CINE Loop : 8000 linii |  |  |  |
|  |  |  | Conectarea în rețea tip LAN |  |  |  |
|  |  |  | Conectarea în rețea tip Wireless |  |  |  |
|  |  |  | Baterie : Li-ion |  |  |  |
|  |  |  | Mod 2D |  |  |  |
|  |  |  | Zone de focalizare: min. 8 |  |  |  |
|  |  |  | Hărți de gri: min. 13 |  |  |  |
|  |  |  | Scala gamei Dinamice : Min. 50 – 200dB |  |  |  |
|  |  |  | Formare imagine 2D |  |  |  |
|  |  |  | Mod M: Color |  |  |  |
|  |  |  | Frecvențe selectibile în mod M |  |  |  |
|  |  |  | Mod M anatomic inclus în configurație |  |  |  |
|  |  |  | Viteza de derulare Mod M selectibilă: min. 6 trepte |  |  |  |
|  |  |  | Hărți de gri: min. 13 |  |  |  |
|  |  |  | Mod Doppler spectral pulsat PW |  |  |  |
|  |  |  | Volum eșantion reglabil: min. 0,5 – 15 mm |  |  |  |
|  |  |  | PRF minim în modul pulsat: min. 1000 Hz - 22 500 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Calcule automate în Doppler pulsat în timp real |  |  |  |
|  |  |  | Reglarea fluxul de sînge peste limita de viteză prin dublarea scalei curente, HPRF |  |  |  |
|  |  |  | Corecția unghiului de imaginile Doppler spectral |  |  |  |
|  |  |  | Mod Doppler spectral Continuu |  |  |  |
|  |  |  | PRF minim în modul continuu: de la 1 500 Hz pînă la 43 000 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Optimizare automată a spectrului Doppler printr-o singură apmlasare de buton |  |  |  |
|  |  |  | Calcule automate în Doppler Continuu în timp real |  |  |  |
|  |  |  | Activ cu traductoarele de tip phased-aray |  |  |  |
|  |  |  | Permite inversia spectrului |  |  |  |
|  |  |  | Mod Doppler Color: |  |  |  |
|  |  |  | Hărți de culoare în funcție de transductorul și aplicația folosită: min. 14 |  |  |  |
|  |  |  | PRF cu banda : min. 0,6 K – 14 K Hz |  |  |  |
|  |  |  | Frecvențe spectrabile în transmisie |  |  |  |
|  |  |  | Inclinarea ferestrei doppler stînga-dreapta |  |  |  |
|  |  |  | CONFIGURAȚIA SISTEMULUI |  |  |  |
|  |  |  | - UNITATE DE BAZĂ CU CARACTERISTICILE TEHNICE |  |  |  |
|  |  |  | - SONDA CONVEXĂ |  |  |  |
|  |  |  | Gama de frecvența: de la 2 pînă la 8 MHz |  |  |  |
|  |  |  | Unghi de vizualizare: min. 65 0 |  |  |  |
|  |  |  | Cristale: min. 128 un. |  |  |  |
|  |  |  | Posibilitate atașare ghid biopsie |  |  |  |
|  |  |  | Aplicații |  |  |  |
|  |  |  | - SONDA LINIARĂ |  |  |  |
|  |  |  | Gama de frecvențe: de la 6 pînă la 15 MHz |  |  |  |
|  |  |  | Unghi de vizualizare: min. 40 0 |  |  |  |
|  |  |  | Cristale: : min. 128 un. |  |  |  |
|  |  |  | Posibilitate atașare ghid biopsie |  |  |  |
|  |  |  | Aplicații: Părți moi, musculscheletar |  |  |  |
|  |  |  | - SONDĂ LINIARĂ VASCULARĂ |  |  |  |
|  |  |  | Gama de frecvențe : de la 6 pînă la 12 MHz |  |  |  |
|  |  |  | Multiplicator pentru conectarea sondelor: cel puțin 2 porturi |  |  |  |
|  |  |  | - IMPRIMANTĂ TERMICĂ alb/negru – 1 un. |  |  |  |
|  |  |  | - TROLIU |  |  |  |
|  |  |  | Roți blocabile: 4 |  |  |  |
|  |  |  | Fixare securizată a USG |  |  |  |
|  |  |  | Reglarea verticală: de la 80 cm pînă la 100 mm |  |  |  |
|  |  |  | Suport pentru imprimantă |  |  |  |
|  |  |  | Alimentare electrica: 210V – 240V. |  |  |  |
|  |  |  | Cerințe de certificare: - Conformitate cu directiva 93/42 CEE. - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. - Prezentarea certificatelor de la producator, ce atesta personal calificat local pentru efectuarea serviciului si reparatiilor in garantie și postgaranție. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului și postgaranție 36 luni. - Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu - Training pentru utilizatori și personalul tehnic la instalare și la solicitare - obligatoriu. |  |  |  |
|  |  |  | Documente confirmative: - Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. - Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu. - Să se indice atît în oferta de preț cît și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set. |  |  |  |
|  | Preț |  | 450 000.00 |  |  |  |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAF cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. | 1 | Tip pacient: adult, pediatric |  |  |  |
|  |  |  | Numărul de canale de procesare: 3 |  |  |  |
|  |  |  | Configurația: Portabil |  |  |  |
|  |  |  | Derivațiile | Tip înregistrare: auto și manual |  |  |
|  |  |  |  | Sensivitatea: 2.5, 5, 10, 20 mm/mv |  |  |
|  |  |  |  | Semnal de calibrare: 1 mV, ± 3% |  |  |
|  |  |  | Gama de frecvență | De diagnostic: 0.05-150 Hz |  |  |
|  |  |  |  | Filtru muscular: 25, 35Hz |  |  |
|  |  |  |  | Filtru frecvență joasă: 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Hz |  |  |
|  |  |  |  | Filtru frecvență înaltă: 20, 40, 100, 150Hz |  |  |
|  |  |  |  | Filtru de rețea: 50 Hz |  |  |
|  |  |  | Impendanța de intrare: ≥ 10 M Ohm |  |  |  |
|  |  |  | Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz: > 100 dB |  |  |  |
|  |  |  | Convertor analog-digital: ≥ 12 bit |  |  |  |
|  |  |  | Scurgeri spre pacient prin electrozi: ≤10 μA |  |  |  |
|  |  |  | Detector de pacemaker |  |  |  |
|  |  |  | Indicator deconectare electrod acustic sau visual |  |  |  |
|  |  |  | Imprimantă |  | Termică: încorporată |  |
|  |  |  |  |  | Mărimea hîrtiei: ≥ 60 mm |  |
|  |  |  |  |  | Să se indice numele derivației printate |  |
|  |  |  |  |  | Viteza de înscriere: 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s |  |
|  |  |  |  |  | Densitatea imprimarii: 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s |  |
|  |  |  |  |  | Derivațiile înscrise: minim 12 |  |
|  |  |  |  |  | Numărul de derivații înscrise simultan: 3 |  |
|  |  |  |  |  | Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG |  |
|  |  |  | Diplay |  | Grafic: da |  |
|  |  |  |  |  | LCD monochrmon |  |
|  |  |  |  |  | Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile |  |
|  |  |  |  |  | Marime ecran: ≥ 3 inch |  |
|  |  |  |  |  | Rezoluție display: ≥ 320x240 |  |
|  |  |  |  |  | Numărul de derivații afișate simultan: ≥ 6 |  |
|  |  |  | Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului: Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea |  |  |  |
|  |  |  | Ajustarea automată a izoliniei |  |  |  |
|  |  |  | Identificarea aritmiei |  |  |  |
|  |  |  | Regimul cardiac |  | Diapazon: 30 - 300 BPM |  |
|  |  |  |  |  | Acuratețea: ± 1 BPM |  |
|  |  |  |  |  | Sistem de interpretare a datelor ECG |  |
|  |  |  |  |  | Măsurări: PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR |  |
|  |  |  |  |  | Timpul interpretării: minim 10 s |  |
|  |  |  | Alimentarea: 220 V, 50 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Baterie internă: reîncărcabilă |  |  |  |
|  |  |  | Timp operare autonomă: ≥ 2 h |  |  |  |
|  |  |  | Protecție defibrilator |  |  |  |
|  |  |  | Indicatori vizuali |  | Contact slab sau lipsă de contact |  |
|  |  |  |  |  | Status sistem |  |
|  |  |  |  |  | Deconectare alimentare rețea |  |
|  |  |  |  |  | Baterie descărcată |  |
|  |  |  | Accesorii |  |  |  |
|  |  |  | Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc): - 2 set. |  |  |  |
|  |  |  | Hîrtie termică: 30 buc. |  |  |  |
|  |  |  | Gel de contact: 1 litru |  |  |  |
|  |  |  | Geantă portabilă de protecție – 1 un. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț – 18 000.00 |  |  |  |  |  |
|  | LOT III Dispozitive Medicale de Laborator |  |  |  |  |  |
| 1 | STERILIZATOR (V-20 litri) cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale | 1 | Ventilaţie: forţată, controlată electronic |  |  |  |
|  |  |  | Construcție interioară: oțel inox |  |  |  |
|  |  |  | Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă |  |  |  |
|  |  |  | Regimuri de sterilizare: programabile |  |  |  |
|  |  |  | Protecție la supraîncălzire: analogical digitală |  |  |  |
|  |  |  | Alarme: acustică, vizuală |  |  |  |
|  |  |  | Diagnostic automat: cu afișarea codului erorii |  |  |  |
|  |  |  | Volumul: 20 l, ± 5 l |  |  |  |
|  |  |  | Camera sterilizatorului: Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura: de la 50℃ pînă la 200℃ |  |  |  |
|  |  |  | Abaterea temperatură: nu mai mare de 3℃ |  |  |  |
|  |  |  | Abatere timp: ≤ 1 min |  |  |  |
|  |  |  | Timp de încălzire pînă la 180℃: ≤ 35 min |  |  |  |
|  |  |  | Regim de sterilizare prestabilite: - 180℃, 60 min, - 160℃, 150 min, - 120℃, 45 min. |  |  |  |
|  |  |  | Timpul de răcire: ≤ 35 min, pînă la 75℃ |  |  |  |
|  |  |  | Deconectare de avariere: la temperatura 205 - 235℃ |  |  |  |
|  |  |  | Tipul de funcționare fără întrerupere: ≥ 8 ore |  |  |  |
|  |  |  | Rafturi: ≥ 2 |  |  |  |
|  |  |  | Alimentare: 200-240V, 50 Hz. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 36 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 8000.00 |  |  |  |
| 2 | INCUBATOR (Termostat) Dispozitiv de laborator, care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperaturi variate | 1 | Diapazon temperatură: de la +25 0 C pînă la +100 0 C |  |  |  |
|  |  |  | Taimer sonor |  |  |  |
|  |  |  | Rezoluția de programare: ≤ 1 grad |  |  |  |
|  |  |  | Timp de funcționare: de la 1 min. pînă la 96 h. neîntrerupt |  |  |  |
|  |  |  | Stabilitatea temperaturii: +-1 0 C |  |  |  |
|  |  |  | Afișaj: LCD |  |  |  |
|  |  |  | Control : Microprocesor |  |  |  |
|  |  |  | Diapazon coeficient de calibrare: 0.936 ...1.063 (± 0.063) |  |  |  |
|  |  |  | Capacitate tuburi: 24х2/1,5 ml ; 15х0,5 ml; 10х0,2 ml |  |  |  |
|  |  |  | Diameru carcasei/adîncime: Ø 130 мм / 45 мм |  |  |  |
|  |  |  | Alimentare rețea: 220 V, 50 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 36 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț – |  | 18 000.00 |  |  |  |
|  | LOT IV. Dispozitive Medicale și Instrumentariu Medical Chirurgical de profil |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii toracolombare cu parte mobilă pe bara și system de fixare | 2 | 3 x 4 dinți Brațe articulate Dinți ascuțiți SP4067-20 Lungimea totală a instrumentului 20 cm/8II |  |  |  |
|  | Preț - |  | 2600.00 |  |  |  |
| 2 | Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii lombare, tip Caspar, cu 3 retractoare active, 1 pasi și bară mobilă și system de fixare | 1 |  |  |  |  |
|  | Preț - |  | 2400.00 |  |  |  |
| 3 | Laminotom tip Kerrison cu system de înlăturare a osului | 5 | Ciupitor 450 , sus 2mm -1 un. 3mm - 1un. 4mm – 1 un. 5 mm – 1 un. 6 mm – 1un. Lungimea instrumentului totală 20 cm (20 cm/8II) Unghiul mușcătorului 40 grade, Suprafața acoperită cu titan Culoare neagră |  |  |  |
|  | Preț - |  | 9500.00 |  |  |  |
| 4 | Ciupitor de disc intervertebral tip Caspar, drept, 7 1/4". | 4 | Ciupitor: 2x10 mm -1un. 3x10 mm -1un. 4x10mm – 1un. 5x10mm - 1un. Vîrf drept 0 grade Lungimea instrumentului totală 18 cm (18 cm/7II) |  |  |  |
|  | Preț - |  | # 5 500.00 |  |  |  |
| 5 | Ciupitor de disc intervertebral tip Wilde, drept 7 1/4" | 2 | Ciupitor: 4 x 9 mm – 1un. 5 x 10mm – 1un |  |  |  |
|  | Preț - |  | 2500.00 |  |  |  |
| 6 | Retractor radicular cu unghi | 3 | 0 grade 45 grade 90 grade Baionetă dublă Lungimea instrumentului totală 21 cm. /8 1/4II |  |  |  |
|  | Preț - |  | 1100.00 |  |  |  |
| 7 | Sondă cu bilă | 4 | Lungime 23 mm. Mărime: 8 mm – 650, 10 mm - 800 12 mm - 750 13 mm – 800 |  |  |  |
|  | Preț |  | 1000.00 |  |  |  |
| 8 | Sondă pentru aspirație | 4 | 2 mm – 1un 3 mm– 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un |  |  |  |
|  | Preț - |  | 600.00 |  |  |  |
| 9 | Ciupitor de os tip Luer, activ | 1 | - |  |  |  |
|  | Preț – |  | 1000.00 |  |  |  |
| 10 | Lingură tip Volkmann | 3 | 3 mm – 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un |  |  |  |
|  | Preț - |  | 1000.00 |  |  |  |
| 11 | Ciupitor drept | 1 | L – 130 mm. d – 3,4 mm. Mărimea tăietare 6*2mm |  |  |  |
|  | Preț – |  | 10 000.00 |  |  |  |
| 12 | Ciupitor drept, standart | 1 | L - 130mm d – 3,4 mm Mărimea tăietare 6*3,5 mm |  |  |  |
|  | Preț – |  | 12 000.00 |  |  |  |
| 13 | Ciupitor oval, drept | 1 | L - 130mm d – 3,4 mm Mărimea tăietare 6*4,4 mm |  |  |  |
|  | Preț – |  | 12 600.00 |  |  |  |
|  | LOT V. Disozitive Medicale pentru recuperare și reabiltare cu metode fizice |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat fizioterapeutic pentru aplicarea cu curent continuu pulsativ | 2 | Diapazonul de reglare a curentului: min. 0,5 – max. 50 mA |  |  |  |
|  |  |  | Consumul de energie: min. 11 VA - max. 15 VA |  |  |  |
|  |  |  | Curentul maximal aplicat la pacient: 50±5 mA |  |  |  |
|  |  |  | Alimentarea aparatului de la rețea: 220 V/50Hz |  |  |  |
|  |  |  | Microampermetru incorporat cu două scări gradate |  |  |  |
|  |  |  | Durata procedurii : de la 0 pînă la 99 sec |  |  |  |
|  |  |  | Diversitatea formelor de curenți |  |  |  |
|  |  |  | Clasa electrosecuritate - II |  |  |  |
|  |  |  | Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. |  |  |  |
|  | Preț – |  | 22 000.00 |  |  |  |
| 2 | Aparat magnitoterapie (magnito-laser) Preț – | 1 | Amplituda inducției magnetice: 20 (±3) мТl; |  |  |  |
|  |  |  | Puncte de aplicare: min. 4 |  |  |  |
|  |  |  | Durata impulsului: de la 1,5 ms pînă la 2,5 ms. |  |  |  |
|  |  |  | Frecvența impulsurilor curnților: min. 6 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Puterea: max. 15 VA |  |  |  |
|  |  |  | Alimentarea curent alternativ: 50 Hz; 220 V |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 4000.00 |  |  |  |
| 3 | Aparat pentru inhalare cu compresor (nebulaiser) | 1 | Viteza maximală a pulverizării (dispersării): 0.4 мl/мин |  |  |  |
|  |  |  | Volumul pentru preparate medicamentoase: 7 мl |  |  |  |
|  |  |  | Volumul restant a preparatelor: 0.7 мl |  |  |  |
|  |  |  | Fracția (mărimea) medie a particolelor: 3 мкм |  |  |  |
|  |  |  | Fracția max.particulelor: 5 мкм |  |  |  |
|  |  |  | Lungimea furtunului pentru respirație: min. 200 cm |  |  |  |
|  |  |  | Activitatea compresorului în regim de lucru: min. 6 ore |  |  |  |
|  |  |  | Comutator rezistent la umeditate |  |  |  |
|  |  |  | Ventelator încorporat |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 5500.00 |  |  |  |
| 4 | Aparat fizioterapeutic pentru magnitoterapie ( cu frecvență joasă) | 3 | Amplituda maximă a inducției magnetice: 30+- 9 mTl |  |  |  |
|  |  |  | Tensiunea rețelei electrice: 220-+22 V; 50 Hz. |  |  |  |
|  |  |  | Puterea de consum: ≈ 50 VA |  |  |  |
|  |  |  | Durata funcționării neîntrerupte: max. 6 Ah |  |  |  |
|  |  |  | Manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 14 100.00 |  |  |  |
| 5 | Aparat ultrasonoterapie | 1 | Начало формы Начало формы Reglarea puterii de emisie: treptată Начало формы 1,5 cm2 Durata procedurii: de la 1 min. pînă la 30 min Puterea consumată: ≈ 45 BA Tensiunea de alimentare de la rețeau electrică: 220V; 50Hz Начало формы - Sonde – min.3 un. Plăci de cuarț – min.5 un. (de rezervă Manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 Конец формы Конец формы Конец формы Конец формы |  |  |  |
|  | Preț -14 000.00 |  | Начало формы Конец формы |  |  |  |
| 6 | Aparat fizioterapeutic pentru darsinvalizare, pentru aplicarea cu curent frecvență înaltă | 1 | Начало формы Конец формы Putereaconsumată: max 80 W |  |  |  |
|  |  |  | Frecvenţa undelor de puls: max 110 kHz |  |  |  |
|  |  |  | Frecvența impulsurilor de modulare: max. 100 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Tensiunea de ieșire a frecvențelor: min. 3,5 kV |  |  |  |
|  |  |  | Intensitatea curentului la ieșire:min. 4mA |  |  |  |
|  |  |  | Durata procedurii: de la 0 pînă la 99 sec. |  |  |  |
|  |  |  | Ceas încorporat |  |  |  |
|  |  |  | Complect de electrozi utilizaţi: min. 1 set. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț – |  | 14 500.00 |  |  |  |
| 7 | Dispozitiv medical fizioterapeutic p/u miostimulare | 1 | Aparat p/u electristimulare (miostimulare) |  |  |  |
|  |  |  | Canale ieșire: min. 4 un. |  |  |  |
|  |  |  | Programe: min. 3 |  |  |  |
|  |  |  | Electrozi cauciuc: min. 4 un. |  |  |  |
|  |  |  | Durata procedurii: de la 5 min. pînă la 25 min. |  |  |  |
|  |  |  | Curent la ieșire : pînă la 90 мА |  |  |  |
|  |  |  | Durata impulsului: 200 - 500 мкс |  |  |  |
|  |  |  | Pauza intermediară: între 2 sec. |  |  |  |
|  |  |  | Polaritatea: monopolară bipolară |  |  |  |
|  |  |  | Accesorii: - Curele pentru mîini – 1 set. - Curele pentru picioare – 1 set. - Curea pentru abdomen – 1 un. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 3000.00 |  |  |  |
| 8 | Masă- canapea reglabila pentru efectuarea masaj pacienților | 4 | Sistem de ridicare (pleant) |  |  | Hidraulic |
|  |  |  |  |  |  | Electric cu panou de manevrare |
|  |  |  | Secțiuni: min. 2 (cap-spate). Inaltimea reglabilă: min. 48 cm. - max.78 cm., Lățimea canapelei: min. 87 cm., Lungimea totală : min. 200 cm., Lungimea părții spatelui min. 122 cm., Lungimea părții cap: min. 76cm., Cadru suportului: oțel, Suport rolă hartie, Saltea: 1 un., Căptușită cu material impermiabil, lavabilă, la dezinfectare. Greutatea pacient: ≥ 200 Kg. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 36 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 36000.00 |  |  |  |
|  | Total |  | 799 300.00 |  |  |  |

Acte, certificate și documentația necesară pentru toate loturile și pozițiile:

* Certificate CE (certificat european)

* Logistică,  Transportare la locul solicitat, Instalare.

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)

* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :

-  Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

- Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

Documente confirmative:

*Catalogul producătorului,  documente  tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea numarului de referință/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Cospormac Igor– preşedintele grupului de lucru, sef sectiei nr.1

- Gabriela Doagă- secretar, vicedirector  pe economie.

- Lungu Tatiana- membru, economist.

- Viorel Nacu – membru, medic traumatolog – ortoped, șeful BȚCU.

- Dumitru Buzu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.6

- Usatîi Andrei- membru,  medic traumatolog – ortoped ,,Artroscopie,,

- Buliga Iurie – șef departament CS

- Zavidei Lilian – șef secție nr. 3

- Burlacu Elena - - membru, șefa secției Recuperare cu metode fizice

- Bobutac Eugen- membru, inginer pentru explotarea utilajului medical

- Morozova Violeta - membru, inginer securitatea muncii