Specificațiile Tehnice

pentru achiziționarea dispozitivelor medicale pentru sala de triere

| Nr. d/o | Denumirea | Specificatii tehnice | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţul, estimativ fără TVA, lei | Pret total fără TVA,lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza | Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează şi interpreteaază ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan. Tip pacient - adult Numărul de canale de procesare - 6 Configurația-Portabil - da Derivațiile: Tip înregistrare - auto și manual Sensivitatea - 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare - 1 mV, ± 3% Gama de frecvență: De diagnostic - 0.05-150 Hz Filtru muscular - 25, 35Hz Filtru frecvență joasă - 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă - 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea - 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă: Termică - încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 20 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii- 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan - 6 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display: Grafic, LCD TFT da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile - da Marime ecran ≥ 5 inch Rezoluția ≥ 640x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG - da Măsurări - PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării - minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă - da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact - da status sistem - da deconectare alimentare rețea - da baterie descărcată - da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) - 2 set. Hîrtie termică - 30 buc. Gel de contact - 1 litru Troleu pe rotile troleu pe rotile - da, (indicati modelul) ≥ 4 roți - da ≥ 2 roți cu frînă - da mîner pentru transportarea standului - da coș pentru accesorii - da braț articulat pentru electrozi ECG - da suport pentru gel de contact - da ajustarea pe înalține - optional sistem de fixare dispozitivului de suport – da Garanție 24 luni | buc | 1 | 16600,0 | 16600,0 |
| 2 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ Descriere: Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Tip: non-corneal Autocalibrare: da Precizie: ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran : LCD Alimentare : baterii Garanție 24 luni | buc | 1 | 10000,0 | 10000,0 |
| 3 | Cintar electronic cu taliometru | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Parametru - Specificaţia Greutatea maximă - ≥ 200 kg Precizie - ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea - Automată Ecran LCD - ≥ 65x25 mm Alimentare - rețea 220V, 50Hz Autocalibrare – da Garanție 24 luni | buc | 1 | 4100,0 | 4100,0 |
| 4 | Masă din inox pentru instrumente | Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 40±5 cm; Lungime 60±5 cm; Înălțime 90±5 cm. Baza mesei construită din profil min.25x25 mm; Sertar.1 buc; Polite 2 buc; Masă mobilă pe 4 roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Grosimea poliței min. 0,8 mm; Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei. Garanție:24 luni Notă: Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei. | buc | 1 | 5800,0 | 5800,0 |
| 5 | Paravan medical cu 3 sectii | Paravan medical, cu rotile cu 3 sectii Structură pliabilă Dimensiunile totale ale unei secfiuni, : lungime - 690 mm,latimea picioruselor – 510 mm,inaltime - 1760 mm Dimensiunea perdelei - 650x1540 mm Masa unei secțiuni - nu mai mult de 10 kg | buc | 2 | 1700,0 | 3400,0 |
| 6 | Paravan medical cu 2 sectii | Paravan medical, cu rotile cu 2 sectii Structură pliabilă Dimensiunile totale ale unei secfiuni, : lungime - 690 mm,latimea picioruselor - 510mm,inaltime - 1760 mm Dimensiunea perdelei - 650x1540 mm Masa unei secțiuni - nu mai mult de 10 kg | buc | 2 | 1500,0 | 3000,0 |
|  | Total |  |  |  |  | 42900,0 |