**Specificațiile Tehnice**

**pentru achiziționarea dispozitivelor medicale pentru sala de triere**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea**  | **Specificatii tehnice**  | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţul, estimativ****fără TVA, lei** | **Pret total fără TVA,lei** |
| 1. | **Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza** | **Descriere**Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează şi interpreteaază ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan.**Tip pacient -** adult**Numărul de canale de procesare -** 6**Configurația-Portabil -** da**Derivațiile:****Tip înregistrare -** auto și manual**Sensivitatea -** 2.5, 5, 10, 20 mm/mv**Semnal de calibrare -** 1 mV, ± 3%**Gama de frecvență:****De diagnostic -** 0.05-150 Hz**Filtru muscular -** 25, 35Hz**Filtru frecvență joasă -** 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz**Filtru frecvență înaltă -** 20, 40, 100, 150Hz**Filtru de rețea -** 50 Hz**Impendanța de intrare** ≥ 10 M Ohm**Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz** > 100 dB**Convertor analog-digital** ≥ 12 bit**Scurgeri spre pacient prin electrozi** ≤10 μA**Detector de pacemaker** da**Indicator deconectare electrod acustic sau vizual** da**Imprimantă:****Termică -** încorporată**Mărimea hîrtiei** ≥ 20 mm**Să se indice numele derivației printate** da**Viteza de înscriere**  5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s**Densitatea imprimarii-** 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s**Acuratețea** ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)**Derivațiile înscrise** minim 12**Numărul de derivații înscrise simultan -** 6**Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG** da**Display:****Grafic, LCD TFT** da**Monitorizarea pe display:data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile -** da**Marime ecran** ≥ 5 inch**Rezoluția** ≥ 640x480 pix**Numărul de derivații afișate simultan** 12**Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului**Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea**Ajustarea automată a izoliniei** da**Identificarea aritmiei** da **Ritmului cardiac****Diapazon** 30 - 300 BPM**Acuratețea** ± 1 BPM**Interpretarea:****Sistem de interpretare a datelor ECG -** da**Măsurări -** PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; **Timpul interpretării -** minim 10 s**Alimentarea** 220 V, 50 Hz**Baterie internă reîncărcabilă -** da**Timp operare autonomă** ≥ 2 h**Protecție defibrilator** da**Indicatori vizuali**contact slab sau lipsă de contact - dastatus sistem - dadeconectare alimentare rețea - dabaterie descărcată - da**Accesorii****Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) -** 2 set.**Hîrtie termică -**  30 buc.**Gel de contact -** 1 litru**Troleu pe rotile**troleu pe rotile - da, (indicati modelul)≥ 4 roți - da≥ 2 roți cu frînă - damîner pentru transportarea standului - dacoș pentru accesorii - dabraț articulat pentru electrozi ECG - dasuport pentru gel de contact - daajustarea pe înalține - optionalsistem de fixare dispozitivului de suport – da**Garanție 24 luni** | buc | 1 | 16600,0 | **16600,0** |
| 2 | **Tonometru ocular portativ** | **Tonometru ocular portativ****Descriere:** Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare**Tip:** non-corneal**Autocalibrare:** da**Precizie:** ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10%**Ecran :** LCD**Alimentare :** baterii**Garanție 24 luni** | buc | 1 | 10000,0 | **10000,0** |
| 3 | **Cintar electronic cu taliometru** | **Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru****Parametru - Specificaţia****Greutatea maximă -** ≥ 200 kg**Precizie -** ≤ 100 gr**Pornirea/Închiderea -** Automată**Ecran LCD -** ≥ 65x25 mm**Alimentare -** rețea 220V, 50Hz**Autocalibrare –** da**Garanție 24 luni** | buc | 1 | 4100,0 | **4100,0** |
| 4 | **Masă din inox pentru instrumente**  | Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 40±5 cm;  Lungime 60±5 cm; Înălțime 90±5 cm.Baza mesei construită din profil min.25x25 mm;Sertar.1 buc;Polite 2 buc;Masă mobilă pe 4 roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Grosimea poliței min. 0,8 mm;Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei.**Garanție:24 luni** **Notă:** Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei. | buc | 1 | 5800,0 | **5800,0** |
| 5 | **Paravan medical** cu 3 sectii | Paravan medical, cu rotile cu 3 sectii Structură pliabilă Dimensiunile totale ale unei secfiuni, : lungime - 690 mm,latimea picioruselor – 510 mm,inaltime - 1760 mm Dimensiunea perdelei - 650x1540 mm Masa unei secțiuni - nu mai mult de 10 kg | buc | 2 | 1700,0 | **3400,0** |
| 6 | **Paravan medical** cu 2 sectii | Paravan medical, cu rotile cu 2 sectii Structură pliabilă Dimensiunile totale ale unei secfiuni, : lungime - 690 mm,latimea picioruselor - 510mm,inaltime - 1760 mm Dimensiunea perdelei - 650x1540 mm Masa unei secțiuni - nu mai mult de 10 kg | buc | 2 | 1500,0 | **3000,0** |
|  | **Total** |  | **42900,0** |