| Specificația tehnică | Analizator immunologic/Cititor de microstripuri |
| --- | --- |
| Interval de măsurare liniară: | 0,0 până la 3,0 Unități de absorbție (A). |
| Precizia fotometrică: | +/- (1% din lectură + 0,005A). |
| Stabilitate: | Drift de cel mult 0,005A în 8 ore / bicromatic. |
| Sursă de lumină | Lampa de wolfram cu funcție de salvare a lămpilor. |
| Lungimi de undă standard: . | Lampa de wolfram cu funcție de salvare a lămpilor. Standard: 405, 450, 492, si 630nm. 6-VIS: 405, 450, 492, 545, 600, si 630nm. 6-UV: 340, 405, 450, 492, 545, si 630nm |
| Tip filtru: | filtre alternative disponibile de la 340 la 700 nm). Interferență IAD hardcoat, 10nm jum bandpass. |
| Recipient: | Benzi simple, duble sau despărțitoare până la 12 godeuri. Capacitate de încărcare cu 3 benzi cu 2 opțiuni: 3x12 careta pentru benzi cu o singură distrugere sau 12 benzi. 3x8 purtător pentru benzi care nu se desprind (rigide) sau 2x8. |
| Electronic | Afisă :Ecran tactil interactiv de 3.5 "LCD, afișaj grafic color. Printer: Matricea termică a punctelor, cu capacitate grafică. Cerinte de putere: 115V sau 230V AC, 1.5A, 50-60Hz (intrare universală). Interfata: Mouse USB. |
| Software-ul Viteza: Modul de calculare: Test Meniu: | Citește, calculează și tipărește rezultatele, câte 3 secunde pe tub Calibrarea unui singur punct în funcție de standard sau factor, multipoint calibrare cu potrivire curbă punct la punct, regresii liniare cu jurnal, lin, și selecții log-logit, regresii neliniare cu 4 parametri și selecții spline cubice Peste 50 de canale deschise pentru stocarea testelor. Stochează toți parametrii, inclusiv lungimile de undă, calcule, coduri de unitate, intervale, interpretări, valori calibrator, nume de test și curba anterioară. |
| Altele Carcasă: Dimensiuni: Certificarea: | Acoperă și bază din plastic ABS ignifugă vopsită. Aproximativ. 9x13.5x5in. (24x34x13cm) cântărește 10 kg (4,5 kg). NRTL listat, marca CE. |

| Incubator/Agitator pentru microplaci |  |
| --- | --- |
| Descriere | Pentru agitarea probelor în condiţii ambientale: pe masa de laborator, într-un incubator, într-o cameră climatică. Folosit în linia ELISA. |
| Parametru | Specificaţia |
| Mişcarea | Orbitală |
| Domeniu de temperatură, diapazon | +20…60°C |
| Reglarea temperaturii | digital, in pasi de 0.1 °C |
| Setarea şi afişarea frecvenţei de vibrare/a timpului | Digital, LED |
| Diametrul oscilării orbitale | ≥ 1.5 mm |
| Viteză reglabilă, diapazon | 250-1200 rpm |
| Alimentarea | 220-240V, 50Hz |
| Adaptor suplimentar necesar pentru plăci şi tuburi | obligatoriu |
| Temporizator agitator | funcţionare continuă |
|  | funcţionare temporizată de la 1min-99 ore |
| Timp de incubare | pana la 48 ore |