## Sheet1
Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operatie generale si ortopedice
Cod
Parametrul |  | Specificația
Descriere | Masa de operaţii oferă o suprafaţă corespunzătoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă cu estensie ortopedica
Tip | Electro Hidrauliga | da
| Cotrol | Telecomnada perin cablu
Butoane de control direct de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic a mesei
Acumulator | Integrat in masa de operatie | da
| Reincarcabil | da
| Timpul de autonomie cu lucru continu pentur toate miscarile | ≥ 180 min
Suprafata | Fiecare sectie sa fie doata cu saltea lavabila | da
| indiferent de sctie salteau este necesara sa fie de aceasi grosime | da
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Poziţionarea mesei | Reglarea înălţimii | de jos nu mai mare de 65 cm, - si nu mai putin de 110 cm
| Trendelemburg | ≥ 30 grade
| Inversarea trendelemburgului | ≥ 30 grade
| Secţiile mesei | ≥ 5 secții
Înclinarea: | Laterală | ≥ +20 - 20 grade
| Secţia din spate | de la +70 la -40 grade (minim)
| Secţia de la talpa/picior | de la +20 la - 90 grade (minim)
detaşabilă
divizată
Control motorizat (electric) tip hidraulig (manual) nu se accepta
| Secţia cap | de la +45 la - 45 grade (minim)
Control hidraulig (manual)
Latimea egala cu cea a mesei
Prezenta micarii direct in sus fara unghi de inlinare a sectiunei cap
Greutatea pacientului |  | ≥ 250 kg
Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie | Tunel pentru casete X-ray- | pe toată lungimea mesei
| Radiotransparenţă | da
| Accesibilitatea braţului C | da
Ataşarea de bază | mobila | da
| Baza de jos acoperita cu un cap de plastic | da
Rotile | minim 4 unitati | da
| diametru | ≥ 5 cm
| permite miscarea in dreapta, stinga, inainte si inapoi | da
Sistem de frinare a bazei sau staiblizarea a mesei pe podea |  | prin intermediul butonului deticat de pe telecomanda sau de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Şine laterale pentru accesorii tip EU (Europeana) |  | pe toată lungimea mesei
Accesorii | suport mînă cu curea control a miscarilor manual | 2 unit.
| suport mînă (decubit lateral) | 1 unit.
| suport laterla dreptughiular | 2 unit.
| suport umăr | 2 unit.
| suport picioare conform specificatii de mia sus | 2 unit.
| stand pentru perfuzie | 1 unit.
| curea pentru fixarea corpului | 1 unit.
| suport pentru ecran de anestezie | 1 unit.
| Suport pentru Caseta X-Ray 43 x 35 cm | da
| Stabilizator complet pentru genunghi ( prezentarea fotografie) | 1 set
| Suport picior pentru artoscopie | 1 set
| Includerea a tuturor accesorilor pentru interconectare a componentelor | da
Extensie ortopedica | Suport oriziontal telescopic | 2 unit.
| Suport vertical cu reglare pe inaltime | 2 unit.
| Minere pentru extindere | 2 unit.
| Pantofi/suport talpa picor adul pentru mentinerea extinderei | 2 unit.
| Suport perineal | 1 unit.
| Suport pelvian/bazin mic | 1 unit.
| Includerea a tuturor accesorilor pentru interconectare a componentelor | da
Prezentarea imaginilor care confirma fiecare componeta |  | da
Certificate de calitate |  | CE/ EEC
Fiecare componenta a mesei sa fie detasabila la maxim |  | da
Instalarea se face de catre reprezentatul oficial al producatorului |  | da