Anexa A

la Termenii si Condițiile de Livrare

Detalii specifice și standarde tehnice

Lotul nr.2 Electrocardiograf cu 12 canale, cu bandă lată de imprimare

| Nr. | Denumire produs | Specificații (minime obligatorii) solicitate |  |  |  |  |  | Specificații tehnice oferite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Electrocardiograf cu 12 canale, cu bandă lată de imprimare COD - 260270 | Descriere | Electrocardiograf cu 12 canale, cu bandă lată de imprimare |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametru | Specificaţia |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip pacient | adult, pediatric |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul de canale de procesare | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Configurația | Portabil |  |  | da |  |  |
|  |  |  | Suport pe rotile |  |  | da |  |  |
|  |  | Derivațiile | Tip înregistrare |  |  | auto și manual |  |  |
|  |  |  | Sensivitatea |  |  | 2.5, 5, 10, 20 mm/mv |  |  |
|  |  |  | Semnal de calibrare |  |  | da |  |  |
|  |  | Gama de frecvență | De diagnostic |  |  | 0.67-150 Hz |  |  |
|  |  |  | De filtrare |  |  | musculare |  |  |
|  |  |  |  |  |  | de frecvență înaltă |  |  |
|  |  |  |  |  |  | de frecvență joasă |  |  |
|  |  |  |  |  |  | de rețea 50 Hz |  |  |
|  |  | Impendanța de intrare | ≥2.5 M Ohm |  |  |  |  |  |
|  |  | Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz | >86 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicator deconectare electrod acustic sau vizual | da |  |  |  |  |  |
|  |  | Imprimantă | Termică |  | încorporată |  |  |  |
|  |  |  | Lățimea hîrtiei |  | ≥ 110 mm |  |  |  |
|  |  |  | Să se indice numele derivației printate |  | da |  |  |  |
|  |  |  | Viteza de înscriere |  | 25, 50 mm/s |  |  |  |
|  |  |  | Derivațiile înscrise |  | minim 12 |  |  |  |
|  |  |  | Numărul de derivații înscrise simultan |  | 3, 6, 12 |  |  |  |
|  |  | Display | Grafic |  | da |  |  |  |
|  |  |  | Numărul de derivații afișate simultan |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG | prin fir (să se indice interfața de transmitere) USB, RS-232, etc |  |  |  |  |  |
|  |  | Date pacient | Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea |  |  |  |  |  |
|  |  | Măsurări | PR, PQ, QT, QTC, P, QRS, T, HR; |  |  |  |  |  |
|  |  | Identificarea aritmiei | da |  |  |  |  |  |
|  |  | Interpretarea | da |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Timpul interpretării | minim 10 s |  |  |  |  |
|  |  | Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz |  |  |  |  |
|  |  | Baterie internă | reîncărcabilă | da |  |  |  |  |
|  |  | Timp operare autonomă |  | ≥2,5 h |  |  |  |  |
|  |  | Indicatori vizuali | contact slab sau lipsă de contact |  |  |  |  |  |
|  |  |  | statut al sistemului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | deconectare alimentare rețea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | baterie descărcată |  |  |  |  |  |
|  |  | Acesorii standard | Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) |  |  |  | 2 unități |  |
|  |  |  | Hîrtie termică |  |  |  | 5 bucăţi |  |
|  |  |  | Gel de contact |  |  |  | 1 litru |  |
|  |  |  | Suport pe rotile |  |  |  | 1 unit. |  |
|  |  |  | Geantă pentru transportare |  |  |  | 1 unit. |  |
| Garanția |  |  | Min. 12 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |  |  |  |  |
| CERTIFICĂRI |  |  | Se vor accepta doar dispozitive marcate CE certificate conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 și incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; 1. Certificat de conformitate CE emis de către un organism de evaluare a conofmrității inclus în lista NANDO - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main 2. Declarația de conformitate CE emisă în baza directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 care face trimitere la certificatul de conofmritate CE prin număr sau prin codul NOTIFY BODY. 3. ISO 13485/9001 - Sistemul de management al Calității 4. Raportul din documentația tehnică „ESSENTIAL REQUIEREMENT” |  |  |  |  |  |
| ETICHETA/MANUAL DE UTILIZARE |  |  | 1. ETICHETA se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 48. 2. INSTRUCȚIUNEA DE UTILZARE - se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 51 |  |  |  |  |  |

Furnizor: _________________________________

Adresa Furnizorului: _________________________________

Tel: ________________ Fax: ___________________

E-mail: __________________________________

Semnătura autorizată: _________________________________

Numele si funcția semnatarului: _________________________________

Data: ______________________ L.Ş.