Caiet de sarcini

pentru achiziționarea utilajului tehnologic

| Nr. d/o | Denumire Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |  |  |
| 1 | Spectrofotometru UV-VIS | Bucată | 1 | Wavelength range 320 ‐1100 nm Wavelength accuracy +/‐ 1nm Spectral bandwidth 4 nm Wavelength repeatability 0.5 nm Stray light <= 0,1%T @360 nm Photometric accuracy 0.5%T Photometric repeatability 0.2%T Stability +/‐ 0.002 A/h @500 nm Working T, A, C Display range 0‐200%T, ‐0.3‐3A Display 128*64 LCD Zeroing Automatic Set: Spectrofotometru UV-Vis echivalent cu ARI - UV-755B, 4 - cuve cuarț 10 mm, 2 cuve cuarț 5 mm Garantie min 24 luni |
|  | Total Lot 1 |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |
| 2 | Baie de nisip pentru probe de laborator - capacitate 6 litri | Bucată | 1 | Capacitate / volum util - max. 6 lit. Putere - min. 2 kw Precizie - 1°C Diapazon de Temperatură - +5 ... +350 °C Dimensiuni Interne WxDxH - min 390 x 230 x 50 mm Dimensiuni Externe WxDxH -min 410 x 300 x 170 mm Alimentare - 230/50-60 V/Hz Greutate - min 14 Kg Ggarantie min 24 luni |
|  | Total Lot 2 |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |
| 3 | Etuvă, dulap de uscare | Bucată | 1 | Volumul de lucru, 58-60 litri. Temperatura maximala 350 C. Dimensiunile camerii de lucru nu mai mic de 39x38x36(h) cm, Rafturi reglabile dupa nivele: min 3, convectia fortata, viteza de incalzire pina la 350 C in strarea descarcata: 40 minute, setarea temperaturii : prin microprocesor cu pasul de reglarea temperaturii: 1 C, stabilitatea temperaturii: ≤ ±1C, uniformitatea temperaturii la 350C: ≤ ±2.5C materialul camerii de lucru – inox marca 304, materialul carcasei exterioare – otel vopsit, alimentarea 220V, priza europeana, perioada de garantie min 12 luni |
| 4 | Spectrofotometru UV-VIS | Bucată | 1 | Sursa luminii: Lampa cu halogen (gama vizibila), lampa de deuteriu (gama UV) Sistem optic: raportul fasciculului divizat Intervalul lungimii de unda: 190-1100 nm Acuratetea lungimii de unda: ± 1 nm Rezolutia lungimii de unda: 0.1 nm Reproducerea lungimii de unda: Nu mai mult de 0,2 nm Selectarea lungimii de unda: Manual Detector. Modalitati de masurare: Silicon, fotodiod absorbanta, transmisie, factor, cinetica, calibrare, analiza cantitativa Ecran: Digital LCD Interfata: RS 232 Intervalul de operare: 10–40 °C, max. 80 % umiditate relativa (fara condens) Alimentare: 110 V–240 V, ~50/60 Hz Garantie: 2 ani Declaratie de conformitate: CE Suport pentru cuve cu schimbator automat pentru minim 5 locuri, permite folosirea Cuvelor de diferite dimensiuni ( 5-50mm) Setul de livrare sa include: Spectrofotometru – 1 buc, cuve de quarz – min 2 perechi (4buc) Program pentru analiza cantitativa- 1 buc, block negru pentru corecția la campul intunecat. Siguranta – min 1 de rezerva., cablu de alimentare cu priza europeana, manual de instructiuni, husa de pastrare, soft pentru prelucrarea datelor la calculator Garantie min 24 luni |
| 5 | Fotometru cu flacără | Bucată | 1 | Analiza rapida a elementelor: Na, K, Ca, Li, Ba si Li dintr-o singura aspirare de proba Operare prin intermediul ecranului touch-screen cu posibilitate salvare date si curbe de calibrare pe elementele analizate. Softul de operare sa fie inclus in setul de livrare Sursa de gaz combustibil: propan, gaz natural sau LPG Sa include aprindere electronica a flacarii si senzor de protectie al acesteia Interfata USB pentru conectarea la un calculator sau imprimanta Limita de detective a elementelor K ≤0.004 mmol/l, Na≤0.008 mmol/l, Li ≤0.015 mmol/l, Ca≤0.050 mmol/l, Ba≤0.004 mmol/l Reproductivitate ≤ 2%, Consumul de proba absorbita pentru analiza < 6ml/Min, Timpul de raspuns nu mai mare de 8 secunde. Setul de livrare sa includa compesor de aier cu rezervor minim de 3 litre, presiunea de lucru pina la 6 atmosfere, debitul de aier nu mai mare de 23 L/min, puterea maxima 1/6 hP. Livrarea si montarea sa fie inclusa in setul de livrare. Termen de garantie min 12 luni |
|  | Total Lot 3 |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |
| 6 | Sterilizator cu aer ferbinte | Bucată | 1 | Volumul de lucru , nu mai putin de 70 litri. Temperatura maximala 250 C. Dimensiunile camerii de lucru nu mai mic de 40x37x47(h) cm, consum electric nu mai mare de 1100 W, Rafturi reglabile dupa nivele: min 2, convectia fortata, setarea temperaturii : prin microprocesor cu pasul de reglarea temperaturii: 0.1 C, fluctuarea temperaturii: ≤ ±0.5C materialul camerii de lucru – inox marca 304, materialul carcasei exterioare – otel vopsit, alimentarea 220V, priza europeana perioada de garantie min 12 luni |
| 7 | Sterilizator de aer uscat | Bucată | 1 | Volumul de lucru , nu mai putin de 80 litri. Temperatura maximala 250 C.,4 regimuri de sterilizare presetate: 1) 85C/30min.2) 120C/45min, 3) 160C/150min, 4) 180C/60min Dimensiunile camerii de lucru nu mai mic de 57x32x44(h) cm, consum electric nu mai mare de 3 kW, Rafturi reglabile dupa nivele: min 2, convectia fortata, setarea temperaturii : prin microprocesor, fluctuarea temperaturii: ≤ ±3 C, materialul camerii de lucru – inox marca 304, materialul carcasei exterioare – otel vopsit, perioada de garantie min 12 luni |
|  | Total Lot 4 |  |  |  |
|  | Lot 5 |  |  |  |
| 8 | Penetrometru pentru sol | Bucată | 1 | Penetrometru pentru sol, tip : analog, cu scara din 3 zone ( verde, galben, rosu), lungimea minim 90 cm, sa fie dotat cu 2 capete pentru penentrarea solului schimbabile cu diametru 12.7mm si 19.1mm, garantie min 12 luni |
| 9 | Infiltrometru Doble Ring | Bucată | 1 | Infiltrometru pentru examinarea permiabilitatii si infiltrarii a solului conform standartului ASTM D3385-03, confectionat din 2 inele din metal inox cu inaltime de 25 cm fiecare si dimensiuni 28/53 cm, sau 30/55 cm sau 32/57 cm. Setul de livrare sa includa, 2 inele, ciocan, cronometru, set de scule suplimentare pentru manipularea cu inele., garantie min 12 luni |
| 10 | pH/EC/DO-metru portabil | Bucată | 1 | Multimetru portabil pentru analiza apei. Diapazon masurare pH: -2.000/+16.000/diviz 0.001pH, acuratete ±1 cifra,calibrare in 5 puncte, EC: 0-2000mS/cm/0.001uS/cm, acuratete 0.5% din diapazon, DO: 0-60.00mg/l / 0.01mg/l, diapazon Temperatura : -5 /+105C. Posibilitatea de lucru autonoma de la baterii si de la retea electrica. Sursa de alimentare -bloc de alimentare 220 VAC /9- 15VDC, batterii: 4x1.2V, tip AA, NiMH. Setul de livrare sa includa dispozitiv de masurare, electrod pH/temperatura – 1 buc, bloc de alimentare, solutii tampon pH=4 si 7 ( min 50 ml fiecare), electrolit KCl 3M ( min 50 ml), cutia pentru transportare-1 buc, garantie min 12 luni |
| 11 | Shake Orbital Multifunctional | Bucată | 1 | Skaker orbital. Viteza de lucru: min 20-250rpm/pas 5rpm sau mai bun, timpul: 1min-90ore/continuu, sau mai bun, semnal sonor al taimerului. Orbita: min 20 mm. Sarcina maximala, min 8 kg. Greutatea proprie, min 10kg. Platforma universala cu dimensiuni minim 30x40x8 cm cu bare reglabile conform dimensiunilor flacoanelor.Sursa de alimentare: bloc de alimentare 100-220V, 50/60Hz, / 12VDC, garantie min 24 luni |
|  | Total Lot 5 |  |  |  |
|  | Lot 6 |  |  |  |
| 12 | Dispozitiv pentru sinteze chimice cu microunde | Bucată | 1 | Dimensiuni exterioare: minim 36.2 cm x 43.7 cm x 22.1 cm Masa minim 13,5 kg; Cerințe electrice: 90 - 264 VAC 50/60 Hz, 10 Amp @120 VAC, 5 Amps @ 220 VAC; Frecvența magnetronului: 2450 MHz; Putere de ieșire: 300 Watts; Presiune: Monitor 0 - 35 Bar, Control 0 - 20 Bar; Temperaturea: de la -90° pînă la 300° C; Agitare: viteză variabilă magnetică in situ; Aplicator de microunde: Autoreglare circulară, monomod; Ethernet Port: 10 based T, 10 MB/sec Serial Port: (2) RS-232, 9 pin IBM PC compatible; Garanție min 2 ani Asemanător sau identic cu: DISCOVER (CEM 500) microwave system |
|  | Total Lot 6 |  |  |  |
|  | Lot 7 |  |  |  |
| 13 | Cameră de uscare cu aer cald cu accesorii | Bucată | 1 | Volumul camerei - 25 m3, Puterea motorului cu aer cald - 7,5 kw, Dimensiunea camerei de uscare 5,5 m x 2,1 m x 2,7 m (Vol total 25 m3) Material poliuretan, Suport (Tavă) de dimensiunea 0,43 m x 0,73 m - 144 bucăți, Material - Polipropilenă; Stativ cu rotile pentru Tavă dimensiunea 1,2 m x 0,88 m x 1,83 m - 6 bucăți, Material zincat; Ventilatoare de circulație puterea 0,25 kw, 12 bucăți; Placă de acoperire a conductei de aer 50 mm - 1 bucată; prag pentru suportul cu rotile dimensiunea 1,2 m x 0,075 m -1 bucată, garanție min 12 luni |
|  | Total Lot 7 |  |  |  |