## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Sistemului de purificare a apei pentru dializă conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (2023) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Sistemul de purificare a apei pentru dializă | Sistemul de purificare a apei pentru dializă |  |  |  | Stație de purificare a apei pentru hemodializă Cod Specificație individuală Descriere Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă Parametrul Specificația Caracteristici stație de osmoză inversată Display da Tehnologie de economisire a apei da Alimentare tensiune 220V, 50Hz Presiune de intrare apă 2 - 5 Bari Carcasă și tuburi oțel inoxidabil Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă da Dezinfecție termică / chimică a conturului da Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 250 l/oră SID ≤ 5 Presiune de ieșire a permeatului minim 2 bari Sistem de prefiltrare Valvă de protecție acționată electric da Valvă de reducere presiune da Sistem de filtrare cu nisip Rezervor cu nisip + controler programabil Filte de prefiltrare a apei în trei etape (cel puțin) "fitru 20 (µm) fitru carbune activ fitru 5 (µm)" Robinete de închidere la fiecare filtru da Furtun, coturi, elemente de conexiune da Sistem de dedurizare a apei Cu debitmetru și sistem de bypass da Standarde ISO 13959: 2015 / ISO 13485: 2016 da Manuale manual de utilizare in limba de stat da manual de service in limba engleza da Garanție minim 24 luni
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Sistemului de purificare a apei pentru dializă conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (2023) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Sistemul de purificare a apei pentru dializă | Sistemul de purificare a apei pentru dializă | 3: bucată; 4: 1; 9: până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării.
[5 empty] | Suma total: |  |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________