## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1-51211 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara ( 004448 ) | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara ( 004448 ) |  |  |  | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare de 3 metri
33100000-1 | 4-51211 | Electrod neutral monoutilizabil ( 004451 ) | Electrod neutral monoutilizabil ( 004451 ) |  |  |  | Suprafaţa pînă la 500 cm2 cu cablu 3m
33100000-1 | 5-51211 | Electrozi activi monoutilizabili ( 004452 ) | Electrozi activi monoutilizabili ( 004452 ) |  |  |  | Cu 2 butoane, tripolar, cablu 3 m
33100000-1 | 6-51211 | Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) ( 004453 ) | Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) ( 004453 ) |  |  |  | Tricuspide -forma tridimensionala a inelului sa conforme cu geometriea normala a inelului anular tricuspid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus in înălțime -sa fie marcat cu trei puncte in pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspale -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 30, N32, N34, N36
33100000-1 | 7-51211 | Inel regid pentru anuloplastie ( 004454 ) | Inel regid pentru anuloplastie ( 004454 ) |  |  |  | Mitrale -inel regid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometriea normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pînza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 28, N30, N32, N34, N36
33100000-1 | 8-51211 | Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril ( 004455 ) | Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril ( 004455 ) |  |  |  | Mitrale - inel semirigid cu fexibilitate antereoara pentru plastiea valvei mitrale; sa ofere posibiliratea remodelarii postereoare si mentinerea flexibilitatii antereoarei; - sa fie marcat in trei puncte:doua dintre marcaje sa corespunda trigoanelor valvulei mitrale, iar cel de al treilea sa indice mijlocul dispozitivului; sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului; N 28, N30, N32, N34,
33100000-1 | 9-51211 | Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril ( 004456 ) | Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril ( 004456 ) |  |  |  | Tricuspide, steril N28, N30- Inel semirigid pentru plastia valvei tricuspide; - carcas din titaniu; - forma 3D care modelează valva și previne afectarea căilor de conducere;
33100000-1 | 10-51211 | Petic din Pericard bovin ( 004457 ) | Petic din Pericard bovin ( 004457 ) |  |  |  | țesut biologic : petic din pericard bovin -pericard bovin de origine animala stabilizat cu soluție glutaraldehida -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani 5 ( +, -3) cm x 10 ( +,-3) cm .
33100000-1 | 11-51211 | Petic din PTFE Fellt ( 004458 ) | Petic din PTFE Fellt ( 004458 ) |  |  |  | Marimea-15( +,-5 )x 15(+,-5)cm Grosimea -1-1,65mm
33100000-1 | 13-51211 | Petice vasculare ( 004460 ) | Petice vasculare ( 004460 ) |  |  |  | Material - PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester impletit, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitate joasă la infecții secundare. Structura microporoasă. Lățime < 10 mm Lungime < 80 mm
33100000-1 | 14-51211 | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril ( 004461 ) | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril ( 004461 ) |  |  |  | Pentru inlocuirea simultana a valvei aortice si aortei ascendente Confecţionate dintr-un material cu porozitate 0, împregnat cu cologen pentru controlul hemostazei şi asigurarea impermiabilităţii la sînge a protezei şi disponibilitate imediată pentru implantare. Materialul să fie rezistent, să permit cu uşurinţa sutura chirurgicală şi să faciliteze creşterea ţesulară. Valva mecanică să îndeplineasca condiţii de performanţă: hemodinamică, tromborezistenţă, implantabilitate şi durabilitate. Cantitatea pentru dimensiunile :Proteza valvulara cardiaca N 23mm cu montarea protezei vasculare N 24-26mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N 25 cu montarea protezei vasculare N 28mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N 27mm cu montarea protezei vasculare N 30mm cu sinusuri sau fără sinusuri, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.
33100000-1 | 16-51211 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm ( 004463 ) | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm ( 004463 ) |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 17-51211 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm ( 004464 ) | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm ( 004464 ) |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata . Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm
33100000-1 | 18-51211 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea ≥ 85º ( 004465 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea ≥ 85º ( 004465 ) |  |  |  | Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea ≥ 85º,arcul de lucru 55º -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel ≥ 84% -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : Ø 19 mm ≥ 2,39 sm Ø 21mm ≥ 2,9 sm- - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg.
33100000-1 | 19-51211 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º, Manjetă standart ( 004466 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º, Manjetă standart ( 004466 ) |  |  |  | b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart
33100000-1 | 22-51211 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º,Manjetă redusă ( 004469 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º,Manjetă redusă ( 004469 ) |  |  |  | b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă
33100000-1 | 25-51211 | Proteze valvulare cardiace biologice, valva porcina ( 004472 ) | Proteze valvulare cardiace biologice, valva porcina ( 004472 ) |  |  |  | Mitrale -tesut biologic a valvei: valva porcina -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configurație supraanulara -desing radiopac -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani; N27, N29, N31, N33
33100000-1 | 26-51211 | Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin ( 004473 ) | Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin ( 004473 ) |  |  |  | Mitrale -tesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configurație supraanulara -desing radiopac -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani; N27, N29, N31, N33
33100000-1 | 32-51211 | Proteze vasculare liniare 6 mm ( 004479 ) | Proteze vasculare liniare 6 mm ( 004479 ) |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) . Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru: 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm
33100000-1 | 33-51211 | Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm ( 004480 ) | Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm ( 004480 ) |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) . Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 35-51211 | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm ( 004483 ) | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm ( 004483 ) |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene). Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru:10 mm Lungimea: ≥50 cm
33100000-1 | 38-51211 | Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 ( 004485 ) | Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 ( 004485 ) |  |  |  | Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen) Diametrul (mm) - 28, 30, 32 Lungimea (cm) – 12-15
33100000-1 | 43-51211 | Șunt Carotidian ( 004490 ) | Șunt Carotidian ( 004490 ) |  |  |  | Șunt in formă de ”T”. Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, inlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunei arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat in centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni între 8F- 10 F – 31 cm conform solicitarii

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1-51211 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara ( 004448 ) | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara ( 004448 ) | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 33860
33100000-1 | 4-51211 | Electrod neutral monoutilizabil ( 004451 ) | Electrod neutral monoutilizabil ( 004451 ) | bucată | 350 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 10150
33100000-1 | 5-51211 | Electrozi activi monoutilizabili ( 004452 ) | Electrozi activi monoutilizabili ( 004452 ) | bucată | 350 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 7280
33100000-1 | 6-51211 | Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) ( 004453 ) | Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) ( 004453 ) | bucată | 16 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 132293.44
33100000-1 | 7-51211 | Inel regid pentru anuloplastie ( 004454 ) | Inel regid pentru anuloplastie ( 004454 ) | bucată | 47 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 388611.98
33100000-1 | 8-51211 | Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril ( 004455 ) | Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril ( 004455 ) | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 661467.2
33100000-1 | 9-51211 | Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril ( 004456 ) | Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril ( 004456 ) | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 82683.4
33100000-1 | 10-51211 | Petic din Pericard bovin ( 004457 ) | Petic din Pericard bovin ( 004457 ) | bucată | 37 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 411640.54
33100000-1 | 11-51211 | Petic din PTFE Fellt ( 004458 ) | Petic din PTFE Fellt ( 004458 ) | bucată | 45 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 168750
33100000-1 | 13-51211 | Petice vasculare ( 004460 ) | Petice vasculare ( 004460 ) | bucată | 110 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 132000
33100000-1 | 14-51211 | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril ( 004461 ) | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril ( 004461 ) | bucată | 14 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 323400
33100000-1 | 16-51211 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm ( 004463 ) | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm ( 004463 ) | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 105868.4
33100000-1 | 17-51211 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm ( 004464 ) | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm ( 004464 ) | bucată | 9 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 47640.78
33100000-1 | 18-51211 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea ≥ 85º ( 004465 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea ≥ 85º ( 004465 ) | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 610338
33100000-1 | 19-51211 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º, Manjetă standart ( 004466 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º, Manjetă standart ( 004466 ) | bucată | 55 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 800960.6
33100000-1 | 22-51211 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º,Manjetă redusă ( 004469 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º,Manjetă redusă ( 004469 ) | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1165033.6
33100000-1 | 25-51211 | Proteze valvulare cardiace biologice, valva porcina ( 004472 ) | Proteze valvulare cardiace biologice, valva porcina ( 004472 ) | bucată | 75 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1263525
33100000-1 | 26-51211 | Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin ( 004473 ) | Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin ( 004473 ) | bucată | 35 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 956340
33100000-1 | 32-51211 | Proteze vasculare liniare 6 mm ( 004479 ) | Proteze vasculare liniare 6 mm ( 004479 ) | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 103341
33100000-1 | 33-51211 | Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm ( 004480 ) | Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm ( 004480 ) | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 119550
33100000-1 | 35-51211 | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm ( 004483 ) | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm ( 004483 ) | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 285292.5
33100000-1 | 38-51211 | Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 ( 004485 ) | Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 ( 004485 ) | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 24930.8
33100000-1 | 43-51211 | Șunt Carotidian ( 004490 ) | Șunt Carotidian ( 004490 ) | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 334904.4
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________