| Ultrasonograf digital pentru aplicaţii generale |  |
| --- | --- |
| Cerinţele tehnice |  |
| Sistem complet digital pe consola mobilă |  |
| Sistem ecografic multifuncțional , transportabil, dedicat aplicaţiilor abdomenale,obstetricale şi ginecologice, endocavitare, cardiologie, musculoscheletar, părţi moi, pediatrice, urologice, vasculare, glanda tiroidă,glanda mamară. |  |
| MONITORUL VIDEO: |  |
| LED, Ful HD – rezoluţie |  |
| Monitorul cu diagonala nu mai mică de 21" |  |
| Obligatoriu posibilitatea de înclinare a monitorului orizontală sub mai multe unghiuri și înălțime |  |
| Suplimentar touchscreen panel nu mai mic de 10” |  |
| CARACTERISTICA SISTEMULUI: |  |
| Unitate integrată DVD-R/RW |  |
| Cel puțin 4 porturi active de conectare simultană a sondelor |  |
| Gamă dinamică utilă a sistemului: minim 170 dB |  |
| Viteza de revizuire a memoriei înaltă |  |
| Cel puţin 8 zone de focalizare disponibile în transmisie |  |
| Format de postprocesare a semnalelor, care să permită accesarea şi analiza pe imagine îngheţată sau stocată în memoria de lungă durată, optimizarea scalei de gri, reglarea Gain-ului general, reglarea corecţiei de unghi Doppler, reglarea Gainului Doppler, compresia datelor, rotaţia imaginilor |  |
| Zoom în etapa de procesare |  |
| Formatorul de unde digital cu cel puţin 2500 de de procesare, Banda de frecvenţă de lucru a formatorului de unde: minim 1-13 MHz |  |
| MODURI DE LUCRU OBLIGATORII: |  |
| 2D/M –Mode ,M Anatomic |  |
| Tehnologii Doppler : Doppler Color,Power Doppler, Doppler pulsat ( PW-CW),TDI. Power Doppler Bidirecțional. |  |
| Elastografie |  |
| Capabilități 3/ 4 D |  |
| Optimizarea imaginilor în timpul scanării, minimizînd zgomotele și artefactele folosind diferite mijloace tehnice performante |  |
| Realizarea în mod automat măsurători 2D și calcule de volum |  |
| Imagine panoramică şi trapezoidală |  |
| 3D free hand pentru orice transductor |  |
| 3D în timp real |  |
| Modul M anatomic şi doppler tisular pentru cardiologie |  |
| MODURI OBLIGATORII DE ACŢIUNE CONCOMITENTĂ: |  |
| B/PDI |  |
| B/M |  |
| mod triplu în timp real (B+CFM sau PDI/PW) |  |
| mod B dublu B/B |  |
| mod B dublu +CFM sau PDI |  |
| Tehnologii şi softuri incluse standard: |  |
| Imagine compusă în timp real pe sondele lineare, conve,microconvexe, endocavitar. |  |
| Tehnica de procesare a fiecărui pixel de imagine, pentru reducerea zgomotului nedorit şi diferenţierea texturală a ţesutului pentru îmbunătăţirea imaginii. Această tehnică trebuie să fie disponibilă pe toate sondele. |  |
| Afişarea câmpului de vedere convex pe toate sondele |  |
| Tehnica de schimbare automată a focusului şi frecvenţei la adîncime de scanare diferită |  |
| Să existe tehnologie de optimizare automată a imaginii 2D odată cu alegerea regiunii anatomice examinate, aplicabilă atît în timp real cît şi pe imagine înghetată, acţionate prin apăsarea unui singur buton |  |
| Să existe tehnologie de optimizare automată trebuie să acţioneze atît asupra scalei de gri cît, şi a TGC |  |
| Tehnologii Doppler : Doppler Color,Power Doppler, Doppler pulsat ( PW-CW),TDI. Power Doppler Bidirecțional. |  |
| Adâncimea de scanare - minima in limitele 0-2 cm, maxima in limitele 30-35cm |  |
| Pachet de analiză cu diferite măsurări de arii şi distanţe |  |
| Păstrarea şi arhivarea informaţiei: |  |
| Hard disk integrat în sistem min. 500 GB, DVD-RW şi USB |  |
| Staţie de lucru integrată pentru managementul şi arhivarea imaginilor, filmelor şi rezultatelor pacienţilor |  |
| Tipuri de arhivare: DICOM, formate standarde Windows, avi, jpeg, wmv |  |
| Mod Doppler color |  |
| Inclinarea planului scanării liniare: minim +/- 200 grade |  |
| Reglaj amplificare, filtru, sensibilitate |  |
| minim 2 frecvenţe în transmisie, selectabile de utilizator pentru fiecare transductor |  |
| Mod Doppler Power |  |
| Hărţi de culoare: minim 13 |  |
| PRF - 0,3K-11KHz, gain 0-40dB, pasul de 0,5Db |  |
| Mod B |  |
| cel puţin 5 tipuri de culori |  |
| unghiul de la 10-150 grade în dependenţă de probă cu un pas de un grad |  |
| Gain: min. 0-98 dB, pas de 2 Db |  |
| Mod de flux color |  |
| PRF - 0,3K-11KHz, gain 0-40dB, pasul de 0,5Db |  |
| Hărţi de culoare: minim 13 |  |
| M Mod |  |
| Mai multe tipuri de culori |  |
| Gama dinamică nu mai puţin de 170dB, pasul de ajustare 3Db |  |
| Gain: 0-98 dB, pasul de 2dB |  |
| SONDE COMPATIBILE SISTEMULUI: |  |
| Convexe, lineare, endocavitară,sectorală fazată |  |
| Convexă pentru examinări abdominale, ginecologie, obstetrice, urologice - sa acopere în totalitate domeniul de frecvenţă 1,5 – 7,5 MHz |  |
| Liniare pentru aplicaţii vasculare, superficiale, pediatrice sa acopere în totalitate domeniul de frecvenţă 3 - 13 MHz |  |
| Arie fazată pentru aplicaţii cardiologice pentru adulţi - sa acopere în totalitate domeniul de frecvenţă 1,5 - 5 MHz |  |
| Endocavitară sa acopere în totalitate domeniul de frecvenţă 4 - 10 MHz |  |
| APLICATII INCLUSE |  |
| Abdominal |  |
| Obstetrica si ginecologie |  |
| Cardio |  |
| Vascular |  |
| Urologie |  |
| Parţi moi şi superficiale |  |
| Pediatric şi Neonatal |  |
| Articular |  |
| Glanda tiroida ,gl.mamară |  |
| MASURATORI |  |
| Cel puţin 8 masurători simultane pe o imagine 2D permise pe imaginile din bucla «CINE » şi pe imaginile stocate în memoria ecografului |  |
| Pachet complet de masuratori obstetricale şi ginecologice |  |
| Pachet complet de masuratori cardiologice |  |
| Masuratori generice de distanţe, arii, volume |  |
| raport de examinare a pacientului |  |
| CONFIGURATIE DE LIVRARE |  |
| 1. Unitate de bază -Intrunind toate specificaţiile de mai sus,inclusiv programele preinstalate pentru toate regimele de lucru solicitate |  |
| 2. Unitate DVD/CD/stik pentru inscripţionarea studiilor ecografice pe CD/DVD/stik |  |
| 3. Sondă convexă pentru examinări abdominale, obstetricale, ginecologice, urologice, vasculare |  |
| gama de frecvenţe: min. 1,5 – 7,5 MHz |  |
| 4. Sondă lineară pentru examinări vasculare şi părţi moi |  |
| gama de frecvenţe: min 3 - 13 MHz |  |
| 5. Sondă endocavitară microconvexă pentru aplicaţii urologice, ginecologice şi obstetricale |  |
| gama de frecvenţe: min. 4-10 MHz |  |
| 6.Sondă Arie fazată pentru aplicaţii cardiologice pentru adulţi - sa acopere în totalitate domeniul de frecvenţă 1,5 - 5 MHz |  |
| 7. DC Printer OFC (incl.printer + hîrtie+kit de instalare ) |  |
| 7.Manual în română |  |
| 9.Tastatură |  |
| 10.Acumulator |  |