ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactive de laborator  
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Sângerei

- IDNO: 1007602012771

- Adresa: or. Sângerei, str. Testimițeanu, 11

- Numărul de telefon/fax: 0 262 2 29 97/ 0262 2 26 62

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.singerei@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivele pentru investigaţii la analizor automat biochimic A-15(sistem închis) anexa N1, ord. MS RM N701 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | ASAT (GOT) | ml | 2000 | Metoda de determinare fotometrică fermentativă, cinetică. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2U/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1,5. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 3,8 g/l,lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 2722 |
|  | 33696500-0 | ALAT (GPT) | ml | 2000 | Metoda de determinare fotometrică fermentativă, cinetică. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4U/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,5, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1,0. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 3,8 g/l,lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 2722 |
|  | 33696500-0 | Albumina (Albumin) | ml | 500 | Metoda de determinare fotometrică cu BCG. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2g/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,15, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 5,6 g/l, magneziu pînă la 8 mmol/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 275 |
|  | 33696500-0 | Fosfataza alcalină (Alcaline Phosphatase), ALP-AMP | ml | 500 | Metoda de determinare fotometrică fermentativă, cinetică. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 3,0U/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 3,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,0. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 3,8 g/l,lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 20 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 852 |
|  | 33696500-0 | Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) | ml | 800 | Metoda de determinare fotometrică fermentativă, cinetică, CNP-G3. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 33U/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 5,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 8,0. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, ,lipemie pînă la 11 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 20 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 5105 |
|  | 33696500-0 | Bilirubina Totală (Total Bilirubin) | ml | 1750 | Metoda de determinare fotometrică Indraşec. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,3 mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 5.0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 5.0. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1102 |
|  | 33696500-0 | Bilirubina direct (DirectBilirubin) | ml | 1750 | Metoda de determinare fotometrică Indraşec. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,8 mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,03, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,01. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 11 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1102 |
|  | 33696500-0 | Calciu (Calcium) | ml | 500 | Metoda de determinare fotometrică cu Arsenazo III. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,3, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,3. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 21 g/l, magneziu pînă la 8 mmol/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 385 |
|  | 33696500-0 | Cholesterol Total (Cholesterol) | ml | 4000 | Metoda de determinare fotometrică CHOD-PAP. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,08mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 2,5. Interferenţe: acid acorbic pînă la 0,3 mmol/l, bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, hemoglobina pînă la 2,1g/l, lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 4000 |
|  | 33696500-0 | Creatinina (Creatinine) | ml | 2500 | Metoda de determinare fotometrică Jaffe fără deproitinizare, cinetică. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 15mkmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,05, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,05. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 950 |
|  | 33696500-0 | Gamma-GT (Gamma-GT) | ml | 500 | Metoda de determinare fotometrică fermentativă,cinetică. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser, plasma heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2U/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,5, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1,0. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 4,5 g/l,lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1275 |
|  | 33696500-0 | Fier (Iron) | ml | 500 | Metoda de determinare fotometrică cu ferozine. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser, plasma heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,9 mkmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 3,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 4,0. Interferenţe: bilirubina pînă la 1,0 mmol/l,hemoglobina pînă la 1,1 g/l,lipemie pînă la 21 g/l, cupru pînă la 6,5 mmol/l, zinc pînă la 0,06 mmol/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 960 |
|  | 33696500-0 | Proteina Totală (Total Protein) | ml | 1000 | Metoda de determinare fotometrică cu biuret. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 5,0 g/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 11 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 380 |
|  | 33696500-0 | Trigliceride (Triglicerides) | ml | 3000 | Metoda de determinare fotometrică GPO. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 3,5, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,0. Interferenţe: acid acorbic pînă la 0,35 mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 3390 |
|  | 33696500-0 | Uree (Urea) | ml | 1500 | Metoda de determinare cinetică,Ureaze UV. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser, plasma fără hepariniat de amoniu, urina proaspătă. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,3 mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,5. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 2070 |
|  | 33696500-0 | Acidul Uric (Uric Acid) | ml | 2000 | Metoda de determinare fotometrică fermentativă. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,2 mkmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15. Interferenţe: bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, hemoglobina pînă la 1,1 g/l, lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 2240 |
|  | 33696500-0 | Glucoza (Glucose) | ml | 2500 | Metoda de determinare fotometrică cu GOT/PAP. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urină. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,1mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 7,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,0. Interferenţe: acid acorbic pînă la 0,9 mmol/l, bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, hemoglobina pînă la 5,0 g/l,lipemie pînă la 20 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 950 |
|  | 33696500-0 | LDL Colesterol ( LDL Cholesterol) | ml | 1600 | Metoda de determinare fotometrică cu protecţia selectivă a colesterolului LDL.Fără sedimentare Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,03 mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,5, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1,0. Interferenţe: bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 11 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 20 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 26785 |
|  | 33696500-0 | HDL Colesterol ( HDL Cholesterol) | ml | 1600 | Metoda de determinare fotometrică fermentativă, cu imunoinhibiţie a colesteroluluiLDL şi VLDL.Fără sedimentare. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,03 mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,5, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 2.0. Interferenţe: bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, hemoglobina pînă la 10 g/l, lipemie pînă la 18 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 20 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 15936 |
|  | 33696500-0 | MultiCalibrator Biochimic | ml | 90 | Flacoane cu volumul de 5 ml. Reactivele, multicalibrator şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 2196 |
|  | 33696500-0 | Ser de control Normal | ml | 100 | Flacoane cu volumul de 5 ml. Reactivele, multicalibrator şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 2264 |
|  | 33696500-0 | Ser de control Patologic | ml | 100 | Flacoane cu volumul de 5 ml. Reactivele, multicalibrator şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 2264 |
|  | 33696500-0 | Colesterol HDL/LDL Standard | ml | 1 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 63 |
|  | 33696500-0 | Control lipidic normal | ml | 24 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 6766 |
|  | 33696500-0 | Control lipidic patologic | ml | 24 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 6766 |
|  | 33696500-0 | Antistreptolizina O (ASO) | ml | 900 | Metoda de imunoturbodimetrie cantitativ fără prediluţie. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 7,0 IU/ml, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 6, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 18. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, hemoglobina pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 8605 |
|  | 33696500-0 | Proteina C reactiva (CRP) | ml | 1300 | Metoda de imunoturbodimetrie cantitativ fără prediluţie. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2,0 mg/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 4,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 2,5. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, hemoglobina pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 10569 |
|  | 33696500-0 | Factorul reumatic (RF) | ml | 900 | Metoda de imunoturbodimetrie cantitativ fără prediluţie. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 8,0 IU/ml, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 7,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 12,0. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, hemoglobina pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 5166 |
|  | 33696500-0 | Standard CRP | ml | 1 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 80 |
|  | 33696500-0 | Standard RF | ml | 3 | Flacoane cu volumul de 3 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 80 |
|  | 33696500-0 | Ser de control Reumatoid Normal(ASO,CRP,RF) | ml | 24 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 4080 |
|  | 33696500-0 | Ser de control Reumatoid Patologic(ASO,CRP,RF) | ml | 24 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 4080 |
|  | 33696500-0 | Hemoglobina A1C-direct (Hb A1C-DIR) BSA | ml | 450 | Metoda de imunoturbodimetrie, cantitativă. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: sânge din venă, colectat după metoda standard cuanticoagulant K3EDTA . Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 6,0 mmol/mol, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,8, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,1. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 24409 |
|  | 33696500-0 | Hemoglobina A1C control (normal) | ml | 0,5 | Flacoane cu volumul de 0,5 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 373 |
|  | 33696500-0 | Hemoglobina A1C control (elevated) | ml | 0,5 | Flacoane cu volumul de 0,5 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 373 |
|  | 33696500-0 | Hemoglobina A1C-direct (Hb A1C-DIR) Standard | ml | 2 | Flacoane cu volumul de 0,5 ml. Reactivele, standard şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1510 |
|  | 33696500-0 | Soluţie de spălare concentrată | ml | 100 | Flacoane de 100 ml, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1200 |
|  | 33696500-0 | Soluţie de spălare, gata p/u lucru | ml | 1000 | Flacoane de 1000 ml, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 797 |
| Reactivele pentru investigaţii biochimici (anexa N1, ord. MS RM N701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |
|  | 33696500-0 | Proba cu timol | ml | 132 | Metoda de turbodimetrie cantitativ. Lichid concentrat. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Interferenţe: bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, hemoglobina pînă la 1,5 g/l, lipemie pînă la 2 g/l. Cutia cu 3 flacoane cu volumul de 11 ml, cu reagenţi pentru calibrare. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 389 |
|  | 33696500-0 | Glucoza (Glucose) | ml | 3000 | Metoda de determinare fotometrică cu GOT/PAP. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urină. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,1mmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 7,0, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,0. Interferenţe: acid acorbic pînă la 0,9 mmol/l, bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, hemoglobina pînă la 5,0 g/l,lipemie pînă la 20 g/l. Flacoane cu volumul de 50 - 60 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1139 |
|  | 33696500-0 | Hb Drabkin (concentrat 1:50) | ml | 200 | Metoda de determinare fotometrică. Lichid concentrat. Monoreagent. Material p/u investigaţii: sânge prospăt integru cu K3EDTA. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 3,0 g/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15. Interferenţe: acid acorbic pînă la 0,56 mmol/l, glucoza până la 28 mmol/l. Flacoane cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 340 |
| Reactivele pentru investigaţii imunologici |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set penru determinarea HBsAg, 96 teste | teste | 1920 | Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conţină controlul pozitiv şi negative. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cîte o probă. | 7680 |
|  | 33696500-0 | Set pentru determinarea anti HbcoreAg sumar,96 teste | teste | 288 | Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conţină controlul pozitiv şi negative. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cîte o probă. | 1662 |
|  | 33696500-0 | Set pentru determinarea anti HCV sumar, 96 teste | teste | 384 | Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conţină controlul pozitiv şi negative. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cîte o probă. | 2592 |
|  | 33696500-0 | Antigen cardiolipinic pentru reacţie de microprecipitare (RMP) | ml | 140 | Metoda prin reacţie de precipitare. Material p/u investigaţii: plasmă, ser, lichid cefalorahidian. Flacoane de 5 ml cu reagent de particule de carbon acoperite cu un complex lipidic (cardiolipin, lecitină, colesterol), gata pentru lucru. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1557 |
|  | 33696500-0 | Ser de control pozitiv pentru serodiagnosticul sifilisului | ml | 10 | Cutia cu 10 flacoane x 1 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 352 |
|  | 33696500-0 | Ser de control slab pozitiv pentru serodiagnosticul sifilisului | ml | 10 | Cutia cu 10 flacoane x 1 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 352 |
|  | 33696500-0 | Ser de control negativ pentru serodiagnosticul sifilisului | ml | 10 | Cutia cu 10 flacoane x 1 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 352 |
| Reactivele pentru cercetarea sistemului de hemostază la coagulometru Thrombostat |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tromboplastina | ml | 450 | Tromboplastina sub formă de suspenzie (lichid) din creerul iepurilui cu CaCl2 intrun flacon, gata pentru lucru, ISI 1,0-1,3. Flacoane cu volumul de 10 ml (50 teste) Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 4451 |
|  | 33696500-0 | Plasma de control normală pentru controlul calităţii protrombinului | ml | 25 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 850 |
|  | 33696500-0 | Plasma de control patologică pentru controlul calităţii protrombinului | ml | 25 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 850 |
|  | 33696500-0 | Set pentru determinarea fibrinogenului după Clauss | ml | 180 | Flacoane de trombină liofilizată şi diluent în fiecare set, cu volumul de 3 ml (60 teste). Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 12240 |
|  | 33696500-0 | Plasma de control normală pentru controlul calităţii fibrinogenului | ml | 25 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 850 |
|  | 33696500-0 | Plasma de control patologică pentru controlul calităţii fibrinogenului | ml | 25 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 850 |
| Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Teste pentru analizorul urinei U120 | teste | 900 | Set conţine 100 teste. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1215 |
|  | 33696500-0 | Teste p/u analizorul urinei H100 Dirui | teste | 11000 | Set conţine 100 teste. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 18700 |
| Reactivi chimici pentru analize de rutină |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Acid acetic glacial | kg | 0,5 | Curată pentru analiză – cpa. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 183 |
|  | 33696500-0 | NaCl | kg | 0,2 | Curată pentru analiză – cpa. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 183 |
|  | 33696500-0 | Na citrat | kg | 0,05 | Curată pentru analiză – cpa. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 210 |
|  | 33696500-0 | Acidul sulfosalicilic | kg | 0,1 | Curată pentru analiză – cpa, fără semne de umeditate. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 418 |
|  | 33696500-0 | Set de control cu două concentraţii pentru proteina şi glucoza în urină | ml | 480 | Set conţine 4fl x10.0ml cu o concentraţie pentru proteina şi glucoza şi 4fl x10ml cu o altă concetraţie pentru proteina şi glucoză. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 8640 |
|  | 33696500-0 | Nitrat de sodiu (selitra) | kg | 7 | Curată pentru analiză – cpa. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 4865 |
| Reactivele pentru investigaţii hematologice la analizor automat hematologic ELite 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Solutie p/u dilutie | l | 600 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 18060 |
|  | 33696500-0 | Solutie p/u lizare | l | 14 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L, Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 10630 |
|  | 33696500-0 | Solutie de curaţare | l | 5 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L, Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 2940 |
|  | 33696500-0 | Material de control hematologic, 3 neveluri | ml | 54 | Flacoane din steclă cu capac cu volum de 3 ml, Reactivele, şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 10351 |
| Reactivi pentru hematologie |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Vopsea Azur-Eozină Romanovski | ml | 1000 | Soluţie concentrată , cu bufer , flacon din plastic cu volumul 1000,0 ml | 212 |
|  | 33696500-0 | Set de control hemoglobinei (Hb) | ml | 30 | Conţine 3 flacoane x 5 ml , cu 3 concentraţii diferite, p/u calibrare şi controlul exactităţii. | 330 |
|  | 33696500-0 | Fixator May-Grunwald | ml | 2000 | Soluţie în flacon din plastic, cu volumul 1000ml | 424 |
|  | 33696500-0 | Calibrator Hb 120 g/l | ml | 10 | Flacoane cu volumul de 2 ml | 50 |
|  | 33696500-0 | Hipoclorit 0,5% | ml | 1500 | Flacoane din plastic cu volumul de 100 ml | 402 |
|  | 33696500-0 | Ulei de imersie | ml | 500 | Flacoane din plastic cu volumul de 100 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 18 luni. | 160 |
|  | 33696500-0 | Ţoliclon anti-D super | ml | 120 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 732 |
|  | 33696500-0 | Ţoliclon anti-A | ml | 100 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 299 |
|  | 33696500-0 | Ţoliclon anti-B | ml | 100 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 299 |
|  | 33696500-0 | Ţoliclon anti-AB | ml | 90 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 378 |
|  | 33696500-0 | Ţoliclon anti-D Ig G | ml | 50 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 305 |
|  | 33696500-0 | Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale | ml | 2000 | Teste iFOBT (FIT)cu metoda imunochimică de apreciere a cantităţilor minime de hemoglobină umană ăn masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. | 14852 |
|  | 33696500-0 | Reagent pentru reticulocite | ml | 50 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. | 167 |
|  | 33696500-0 | Apă oxigenată 35% | l | 10 | Pentru prelucrarea capilalelor Pancenko, ambalat în flacoane din plastic/sticlă, de 1,0 L | 534 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 287 421 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începînd cu a 2 zi după înregistrarea contractului și la solicitare pe parcursul anului 2019

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul ofertei (F3.1) | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Specificaţii tehnice (F4.1) | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț (F4.2) | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea produselor oferite | Copie. Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din Registru de Stat al persoanelor juridice | Copie – eliberat de Agenția Servicii Publice | Obligatoriu |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) | Obligatoriu |
|  | Rechizitele bancare sau Certificat de atribuire acontului bancar | Copie. Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Licența de activitate/ Anexa | Copie. Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai scăzut preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu se solicită

Conducătorul grupului de lucru:  SPÎNU Angela                L.Ș.